Anexă

la Reglementarea tehnică

„Metode de analiză în domeniul

fabricării vinurilor ”

1  Densitatea  la   20 0 C şi   densitatea relativă   20 °C/20 °C

1.1 MA-MD-AS 2-01-MASVOL

1.   Definiţii

Densitatea reprezintă masa pe unitate de volum de vin sau must la 20 °C.  Se exprimă în grame pe mililitru şi este reprezentată prin simbolul  ρ 20 °C,

Densitatea relativă  20 °C/20 °C reprezintă  raportul exprimat în număr zecimal dintre densitatea  unui anumit volum de vin sau must la 20 °C şi densitatea aceluiaşi volum de apă la aceeaşi temperatură. Se exprimă  prin simbolul .

2.   Principiul  metodelor

Densitatea  şi  densitatea relativă  se determină  pe o probă de testare:

-  prin picnometrie : metoda de referinţă;

-  prin areometrie  sau densimetrie  сu  balanţă  hidrostatică: metodele uzuale.

Pentru determinări foarte precise, densitatea trebuie corectată pentru efectul bioxidului de sulf:

ρ 20 °C =  ρ′ 20 °C – 0,0006 × S

unde,     ρ 20 °C      -       densitatea corectată

ρ ′20 °C     -       densitatea observată

S             -        cantitatea totală de bioxid de sulf, în grame  pe litru, g/l.

3.   Tratarea preliminară a probei

Dacă  vinul sau mustul conţin cantităţi apreciabile de bioxid de carbon, acesta se elimină  în cea mai mare parte prin agitarea a 250 ml de vin într-un balon de 1000 ml sau prin filtrarea la presiune redusă prin 2 g de vată  plasată  într-un tub prelungitor.

4.   Metoda de referinţă

4.1.  A p a r a t u r a

Echipament de laborator normal, în special:

4.1.1. Un picnometru Pyrex ( sau orice picnometru cu caracteristici echivalente ) cu o capacitate de aproximativ 100 ml, cu un termometru detaşabil cu îmbinare din sticlă şlefuită , calibrat cu mărimea diviziunii 0,1C 0 , de la 10  la 30 °C (figura 1). Termometrul trebuie să fie etalonat.

4.1.2. O balanţă cu două  talere cu o plajă de cel puţin 300 g , cu o sensibilitate de 0,1 mg  sau o balanţă cu un taler cu o plajă de cel puţin 200 g şi cu o sensibilitate de 0,1 mg.

Fig. 1.

Picnometrul   şi  tara

Picnometrul are un tub lateral de 25 mm lungime şi un diametru interior cel puţin de 1 mm, care se termină  printr-o îmbinare conică  şlefuită. Pe tubul lateral poate fi etanşat un „dop rezervor ” format dintr-un tub conic  din sticlă şlefuită  şi terminat cu o secţiune ascuţită . Dopul se  foloseşte drept cameră de expansiune. Ambele capete ale aparatului  trebuie să fie  şlefuite minuţios.

Recipientul tară  cu acelaşi volum ca şi picnometrul (devierea sub 1 ml, cu aproximaţie)  şi  cu masa egală cu a picnometrului umplut cu un lichid cu densitatea de 1,01 (soluţie de clorură de sodiu 2,0 %  (m/v). Un recipient izolat termic, bine ajustat pe corpul picnometrului.

4.2.   E t a l o n a r e a   p i c n o m e t r u l u i

Etalonarea  picnometrului implică  determinarea următoarelor caracteristici:

- masa  picnometrului vid;

- volumul picnometrului la 20 °C;

- masa picnometrului, umplut cu apă la 20 °C.

4.2.1. Metoda utilizării balanţei cu două talere

Recipientul tară,  fiind aşezat pe talerul stîng al balanţei, iar picnometrul  curat, uscat  şi prevăzut cu „dopul rezervor”   pe talerul drept, se  realizează echilibrarea prin adăugarea de greutăţi, p  grame, pe talerul pe care se  află picnometrul.

Se umple picnometrul cu apă  distilată  la temperatura ambiantă  şi se  fixează  termometrul; se şterge minuţios  picnometrul    şi se aşează în recipientul izolat termic; se amestecă  prin rotirea recipientului, pînă cînd temperatura arătată  de termometru este constantă .

Se reglează  cu precizie nivelul, pînă la nivelul superior al tubului lateral. Se usucă  tubul lateral,  se aşează  „dopul rezervor”, se citeşte temperatura  t °C, corectînd-o, cînd e cazul,  în funcţie de  imprecizia  scalei termometrului. Se cîntăreşte picnometrul, umplut cu apă, notînd  greutatea  p', în grame, necesară  stabilirii echilibrului.

Calculare:

Tararea picnometrului vid:

Masa  picnometrului vid –  p  + m, unde

m -  masa aerului conţinut în picnometru,

Volumul la 20 °C:

V 20 °C =  (p + m – p')  x F t ,

unde,   F t  -   un factor luat din tabelul I   pentru   temperatura t °C.

V 20 °C    se determină cu precizia  ± 0,001 ml.

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C  = 0,998203 V 20 °C ,

unde,   0,998203 – densitatea apei la 20 °C.

4.2.2. Metoda utilizării balanţei  cu un taler

Se determină :

- masa picnometrului curat şi uscat,  P;

- masa picnometrului umplut cu apă la  t °C, P1,   urmînd metoda descrisă la punctul 4.2.1;

- masa balonului tară, T 0 .

Calculare ( Exemplu de calculare  în punctul  5 al prezentului  capitol):

Tararea picnometrului vid:

Masa picnometrului vid   -  P  -  m,    unde,

m - masa aerului din picnometru,

Volumul la 20 °C:

V 20 °C =  [P 1 –(P –m)] × F t,, unde,

Ft  =  un factor luat din tabelul I  pentru temperatura t °C.

V 20 °C    se determină cu precizia  de   ± 0,001 ml.

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C = 0,998203 V 20 °C,

unde,      0,998203 – densitatea apei la 20 °C.

4.3. M e t o d a  d e d e t e r m i n a r e

4.3.1. Metoda utilizării balanţei cu două  talere

Picnometrul, umplut  cu proba de testare, se cîntăreşte  conform procedurii de la punctul 4.2.1 .

p ,,    -   greutatea în grame necesară  stabilirii echilibrului la t °C.

Masa lichidului, conţinut în picnometru  -      p +m -  p ,,

Densitatea aparentă la   t °C:

Densitatea  la   20 °C  se calculează, utilizînd unul din tabelele de corecţie prezentate mai jos, în funcţie de  natura lichidului măsurat: vin sec (tabelul II), must natural sau concentrat (tabelul III), vin dulce  (tabelul IV).

Densitatea relativă  a vinului  20 °C/20 °C  se calculează  prin împărţirea la 0,998203 a densităţii lui  la 20 °C.

4.3.2. Metoda utilizării balanţei cu un taler.

Se cîntăreşte recipientul tară şi se notează  masa cu T1.

Se calculează  dT = T1 - T 0 .

Masa picnometrului vid în momentul măsurării  =  P- m + dT.

Se cîntăreşte picnometrul umplut cu proba de testare, urmîndu-se  procedura descrisă  la punctul 4.2.1 . Se notează masa la t °C cu P 2 .

Masa lichidului din picnometru la   t °C =   P 2 –  (P –m +dT)

Densitatea aparentă  la t °C:

Se calculează  densitatea la 20 °C a lichidului testat – vin sec, must natural sau concentrat sau vin dulce,  în conformitate cu punctul 4.3.1.

Densitatea relativă    20 °C/20 °C se calculează  prin  împărţirea densităţii   la temperatura de 20 °C  la  0,998203.

4.3.3. Repetabilitatea determinărilor de densitate:

pentru vinuri seci , demiseci şi demidulci             r = 0,00010

pentru vinuri dulci                                                 r = 0,00018

4.3.4. Reproductibilitatea determinărilor de densitate:

pentru vinuri seci , demiseci şi demidulci            R = 0,00037

pentru vinuri dulci                                               R = 0,00045

5. Exemplu de calculare a densităţii  la   20 0 C şi   densităţii relative   20 °C/20 °C

(metoda de referinţă)

5.1. P i c n o m e t r i a    p r i n   u t i l i z a r e a   b a l a n ţ e i  c u  d o u ă    t a l e r e

5.1.1. Stabilirea constantelor picnometrului.

Cîntărirea picnometrului curat  şi uscat:

masa     =   picnometrul + p

p = 104,9454 g

Cîntărirea picnometrului umplut cu apă  la t °C:

masa   = picnometrul + apă  + p'

p' =  1,2396 g    la t = 20,5 °C

Calcularea masei aerului din picnometru:

m = 0,0012(p –p')

m  =   0,0012 (104,9454 –1,2396)

m = 0,1244 g

Valori caracteristice necesare:

Masa picnometrului vid ,     p +m:

p + m       =    104,9454 + 0,1244

p + m       =    105,0698 g

Volumul la 20 °C = (p +m - p') F t °C  , unde

F 20,5 °C    =   1,001900

V 20 °C        =   (105,0698 –1,2396) × 1,001900

V 20 °C        =    104,0275 ml

Masa apei la 20 °C,

M 20 °C     =     V 20 °C   × 0,998203

M 20 °C     =     103,8405 g

5.1.2. Determinarea densităţii  la 20 °C  şi a   densităţii relative  20 °C/20 °C  la vinul  sec

ρ ″= 1,2622  la  17,80 °C

Tabelul II permite calcularea  ρ 20 o  c    din   ρ t  o  c  în baza raportului:

Pentru t = 17,80 0C  şi  pentru tăria alcoolică 11 % vol. С =  0,54.

5.2. P i c n o m e t r i a   p r i n   u t i l i z a r e a  b a l a n ţ e i  c u   u n  s i n g u r   t a l e r

5.2.1. Stabilirea constantelor picnometrului.

Cîntărirea picnometrului curat  şi uscat:

P = 67,7913 g

Cîntărirea picnometrului umplut cu apă  la temperatura  t °C:

P 1 = 169,2715   la    21,65 °C

Determinarea masei  aerului conţinut de picnometru:

m   =    0,0012  (P 1 –P)

m  =     0,0012 × 101,4802

m  =     0,1218 g

Valori caracteristice necesare:

Tara picnometrului vid,     P- m:

P- m    =   67,7913 – 0,1218

P- m    =   67,6695 g

Volumul la 20 °C   = [P 1 –(P- m)] F t °C

F 21,65 °C    =   1,002140

V 20 °C   = 1,002140 (169,2715 –67,6695)

V 20 °C   = 101,8194 ml

Masa apei la 20 °C:

M 20 °C    =   V 20 °C × 0,998203

M 20 °C   =   101,6364 g

Masa balonului tarat , T o :

T o     =     171,9160 g

5.2.2. Determinarea densităţii  la 20 °C  şi a   densităţii relative  20 °C/20 °C  la vinul  sec

T t     =   171,9178 g

dT    =    171,9178 –171,9160

dT    = 0,0018 g

P –m +dT  =   67,6695 + 0,0018  =  67,6713 g             P 2 = 169,2799  la 18 °C

ρ 18 °C = 0,99793 g/ml

Tabelul II permite calcularea lui ρ 20 °C pe baza  ρ t °C    cu ajutorul raportului :

Pentru t =18 °C   şi  tărie alcoolică  de 11 % vol.,   se găseşte    c = 0,49.

Tabelul   I

Factorii F de multiplicare a masei de apă conţinută în picnometrul Pyrex la t °C,

pentru calcularea volumului picnometrului la 20 °C

| t °C | F | t °C | F | t °C | F | t °C | F | t °C | F | t °C | F | t °C | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,0 | 1,000398 | 13,0 | 1,000691 | 16,0 | 1,001097 | 19,0 | 1,001608 | 22,0 | 1,002215 | 25,0 | 1,002916 | 28,0 | 1,003704 |
| ,1 | 1,000406 | ,1 | 1,000703 | ,1 | 1,001113 | ,1 | 1,001627 | ,1 | 1,002238 | ,1 | 1,002941 | ,1 | 1,003731 |
| ,2 | 1,000414 | ,2 | 1,000714 | ,2 | 1,001128 | ,2 | 1,001646 | ,2 | 1,002260 | ,2 | 1,002966 | ,2 | 1,003759 |
| ,3 | 1,000422 | ,3 | 1,000726 | ,3 | 1,001144 | ,3 | 1,001665 | ,3 | 1,002282 | ,3 | 1,002990 | ,3 | 1,003787 |
| ,4 | 1,000430 | ,4 | 1,000738 | ,4 | 1,001159 | ,4 | 1,001684 | ,4 | 1,002304 | ,4 | 1,003015 | ,4 | 1,003815 |
| 10,5 | 1,000439 | 13,5 | 1,000752 | 16,5 | 1,001175 | 19,5 | 1,001703 | 22,5 | 1,002326 | 25,5 | 1,003041 | 28,5 | 1,003843 |
| ,6 | 1,000447 | ,6 | 1,000764 | ,6 | 1,001191 | ,6 | 1,001722 | ,6 | 1,002349 | ,6 | 1,003066 | ,6 | 1,003871 |
| ,7 | 1,000456 | ,7 | 1,000777 | ,7 | 1,001207 | ,7 | 1,001741 | ,7 | 1,002372 | ,7 | 1,003092 | ,7 | 1,003899 |
| ,8 | 1,000465 | ,8 | 1,000789 | ,8 | 1,001223 | ,8 | 1,001761 | ,8 | 1,002394 | ,8 | 1,003117 | ,8 | 1,003928 |
| ,9 | 1,000474 | ,9 | 1,000803 | ,9 | 1,001239 | ,9 | 1,001780 | ,9 | 1,002417 | ,9 | 1,003143 | ,9 | 1,003956 |
| 11,0 | 1,000483 | 14,0 | 1,000816 | 17,0 | 1,001257 | 20,0 | 1,001800 | 23,0 | 1,002439 | 26,0 | 1,003168 | 29,0 | 1,003984 |
| ,1 | 1,000492 | ,1 | 1,000829 | ,1 | 1,001273 | ,1 | 1,001819 | ,1 | 1,002462 | ,1 | 1,003194 | ,1 | 1,004013 |
| ,2 | 1,000501 | ,2 | 1,000842 | ,2 | 1,001290 | ,2 | 1,001839 | ,2 | 1,002485 | ,2 | 1,003222 | ,2 | 1,004042 |
| ,3 | 1,000511 | ,3 | 1,000855 | ,3 | 1,001306 | ,3 | 1,001859 | ,3 | 1,002508 | ,3 | 1,003247 | ,3 | 1,004071 |
| ,4 | 1,000520 | ,4 | 1,000868 | ,4 | 1,001323 | ,4 | 1,001880 | ,4 | 1,002531 | ,4 | 1,003273 | ,4 | 1,004099 |
| 11,5 | 1,000530 | 14,5 | 1,000882 | 17,5 | 1,001340 | 20,5 | 1,001900 | 23,5 | 1,002555 | 26,5 | 1,003299 | 29,5 | 1,004128 |
| ,6 | 1,000540 | ,6 | 1,000895 | ,6 | 1,001357 | ,6 | 1,001920 | ,6 | 1,002578 | ,6 | 1,003326 | ,6 | 1,004158 |
| ,7 | 1,000550 | ,7 | 1,000909 | ,7 | 1,001374 | ,7 | 1,001941 | ,7 | 1,002602 | ,7 | 1,003352 | ,7 | 1,004187 |
| ,8 | 1,000560 | ,8 | 1,000923 | ,8 | 1,001391 | ,8 | 1,001961 | ,8 | 1,002625 | ,8 | 1,003379 | ,8 | 1,004216 |
| ,9 | 1,000570 | ,9 | 1,000937 | ,9 | 1,001409 | ,9 | 1,001982 | ,9 | 1,002649 | ,9 | 1,003405 | ,9 | 1,004245 |
| 12,0 | 1,000580 | 15,0 | 1,000951 | 18,0 | 1,001427 | 21,0 | 1,002002 | 24,0 | 1,002672 | 27,0 | 1,003432 | 30,0 | 1,004275 |
| ,1 | 1,000591 | ,1 | 1,000965 | ,1 | 1,001445 | ,1 | 1,002023 | ,1 | 1,002696 | ,1 | 1,003458 |  |  |
| ,2 | 1,000601 | ,2 | 1,000979 | ,2 | 1,001462 | ,2 | 1,002044 | ,2 | 1,002720 | ,2 | 1,003485 |  |  |
| ,3 | 1,000612 | ,3 | 1,000993 | ,3 | 1,001480 | ,3 | 1,002065 | ,3 | 1,002745 | ,3 | 1,003513 |  |  |
| ,4 | 1,000623 | ,4 | 1,001008 | ,4 | 1,001498 | ,4 | 1,002086 | ,4 | 1,002769 | ,4 | 1,003540 |  |  |
| 12,5 | 1,000634 | 15,5 | 1,001022 | 18,5 | 1,001516 | 21,5 | 1,002107 | 24,5 | 1,002793 | 27,5 | 1,003567 |  |  |
| ,6 | 1,000645 | ,6 | 1,001037 | ,6 | 1,001534 | ,6 | 1,002129 | ,6 | 1,002817 | ,6 | 1,003594 |  |  |

Tabelul  II

Corecţia   c  de temperatură a densităţii vinurilor seci şi seci dealcoolizate,  măsurată cu un picnometru

Pyrex la t °C   pentru exprimarea rezultatului        la 20 °C

, unde   ” -”   dacă t °C este sub 20 °C ,    ” +”        dacă t °C este peste 20 °C

|  | Concentraţia alcoolică, % vol. |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Temperatura (0C) | 10 | 1,59 | 1,64 | 1,67 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,34 | 2,46 | 2,60 | 2,73 | 2,88 | 3,03 | 3,19 | 3,35 | 3,52 | 3,70 | 3,87 | 4,06 | 4,25 | 4,44 |
|  | 11 | 1,48 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,86 | 1,95 | 2,05 | 2,16 | 2,27 | 2,38 | 2,51 | 2,63 | 2,77 | 2,91 | 3,06 | 3,21 | 3,36 | 3,53 | 3,69 | 3,86 | 4,03 |
|  | 12 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,05 | 2,16 | 2,27 | 2,38 | 2,50 | 2,62 | 2,75 | 2,88 | 3,02 | 3,16 | 3,31 | 3,46 | 3,61 |
|  | 13 | 1,22 | 1,26 | 1,28 | 1,32 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,75 | 1,83 | 1,92 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,32 | 2,44 | 2,55 | 2,67 | 2,79 | 2,92 | 3,05 | 3,18 |
|  | 14 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,23 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,46 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,84 | 1,93 | 2,03 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,42 | 2,52 | 2,63 | 2,74 |
|  | 15 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,19 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,42 | 1,48 | 1,55 | 1,63 | 1,70 | 1,78 | 1,86 | 1,95 | 2,03 | 2,12 | 2,21 | 2,30 |
|  | 16 | 0,76 | 0,79 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,10 | 1,16 | 1,21 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,64 | 1,71 | 1,78 | 1,85 |
|  | 17 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,95 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 |
|  | 18 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,94 |
|  | 19 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,47 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
|  | 22 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,97 |
|  | 23 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,17 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,37 | 1,41 | 1,46 |
|  | 24 | 0,93 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,10 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,64 | 1,71 | 1,77 | 1,84 | 1,90 | 1,97 |
|  | 25 | 1,19 | 1,23 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 | 1,61 | 1,67 | 1,73 | 1,80 | 1,86 | 1,93 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,32 | 2,40 | 2,48 |
|  | 26 | 1,47 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,77 | 1,83 | 1,90 | 1,96 | 2,03 | 2,11 | 2,19 | 2,27 | 2,35 | 2,44 | 2,53 | 2,62 | 2,72 | 2,81 | 2,91 | 3,01 |
|  | 27 | 1,75 | 1,80 | 1,82 | 1,85 | 1,89 | 1,93 | 1,98 | 2,04 | 2,11 | 2,18 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,50 | 2,59 | 2,68 | 2,78 | 2,88 | 2,98 | 3,09 | 3,20 | 3,31 | 3,42 | 3,53 |
|  | 28 | 2,04 | 2,10 | 2,13 | 2,16 | 2,20 | 2,25 | 2,31 | 2,38 | 2,45 | 2,53 | 2,62 | 2,70 | 2,80 | 2,89 | 3,00 | 3,10 | 3,21 | 3,32 | 3,45 | 3,57 | 3,69 | 3,82 | 3,94 | 4,07 |
|  | 29 | 2,34 | 2,41 | 2,44 | 2,48 | 2,53 | 2,58 | 2,65 | 2,72 | 2,81 | 2,89 | 2,99 | 3,09 | 3,19 | 3,30 | 3,42 | 3,53 | 3,65 | 3,78 | 3,92 | 4,05 | 4,19 | 4,33 | 4,47 | 4,61 |
|  | 30 | 2,66 | 2,73 | 2,77 | 2,81 | 2,86 | 2,92 | 3,00 | 3,08 | 3,17 | 3,27 | 3,37 | 3,48 | 3,59 | 3,72 | 3,84 | 3,97 | 4,11 | 4,25 | 4,40 | 4,55 | 4,70 | 4,85 | 4,92 | 5,17 |

Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea densităţii  în  densitate  .

Tabelul III

Corecţia    c     de temperatură a densităţii musturilor naturale şi concentrate măsurate cu un picnometru

Pyrex la  t    °C   pentru exprimarea rezultatului  la 20 °C

, unde   " –"     dacă t °C este sub 20 °C ,     “ +”  dacă t °C este peste 20 °C

|  | Densitatea |
| --- | --- |
|  | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 |
| Temperatura (0C) | 10° | 2,31 | 2,48 | 2,66 | 2,82 | 2,99 | 3,13 | 3,30 | 3,44 | 3,59 | 3,73 | 3,88 | 4,01 | 4,28 | 4,52 | 4,76 | 4,98 | 5,18 | 5,42 | 5,56 | 5,73 | 5,90 | 6,05 |
|  | 11° | 2,12 | 2,28 | 2,42 | 2,57 | 2,72 | 2,86 | 2,99 | 3,12 | 3,25 | 3,37 | 3,50 | 3,62 | 3,85 | 4,08 | 4,29 | 4,48 | 4,67 | 4,84 | 5,00 | 5,16 | 5,31 | 5,45 |
|  | 12° | 1,92 | 2,06 | 2,19 | 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,94 | 3,04 | 3,15 | 3,26 | 3,47 | 3,67 | 3,85 | 4,03 | 4,20 | 4,36 | 4,51 | 4,65 | 4,78 | 4,91 |
|  | 13° | 1,72 | 1,84 | 1,95 | 2,06 | 2,17 | 2,27 | 2,38 | 2,48 | 2,58 | 2,69 | 2,78 | 2,88 | 3,05 | 3,22 | 3,39 | 3,55 | 3,65 | 3,84 | 3,98 | 4,11 | 4,24 | 4,36 |
|  | 14° | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 1,81 | 1,90 | 2,00 | 2,09 | 2,17 | 2,26 | 2,34 | 2,43 | 2,51 | 2,66 | 2,82 | 2,96 | 3,09 | 3,22 | 3,34 | 3,45 | 3,56 | 3,67 | 3,76 |
|  | 15° | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,67 | 1,75 | 1,82 | 1,89 | 1,96 | 2,04 | 2,11 | 2,24 | 2,36 | 2,48 | 2,59 | 2,69 | 2,79 | 2,88 | 2,97 | 3,03 | 3,10 |
|  | 16° | 1,05 | 1,12 | 1,18 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,60 | 1,66 | 1,71 | 1,81 | 1,90 | 2,00 | 2,08 | 2,16 | 2,24 | 2,30 | 2,37 | 2,43 | 2,49 |
|  | 17° | 0,80 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,62 | 1,68 | 1,72 | 1,76 | 1,80 | 1,84 |
|  | 18° | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,93 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,24 |
|  | 19° | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
|  | 22° | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,23 |
|  | 23° | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,44 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,73 | 1,77 | 1,80 | 1,82 | 1,84 |
|  | 24° | 1,20 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,60 | 1,66 | 1,71 | 1,77 | 1,82 | 1,92 | 2,01 | 2,10 | 2,17 | 2,24 | 2,30 | 2,36 | 2,40 | 2,42 | 2,44 |
|  | 25° | 1,51 | 1,59 | 1,66 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,02 | 2,09 | 2,16 | 2,23 | 2,30 | 2,42 | 2,53 | 2,63 | 2,72 | 2,82 | 2,89 | 2,95 | 2,99 | 3,01 | 3,05 |
|  | 26° | 1,84 | 1,92 | 2,01 | 2,10 | 2,18 | 2,26 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,58 | 2,65 | 2,73 | 2,87 | 3,00 | 3,13 | 3,25 | 3,36 | 3,47 | 3,57 | 3,65 | 3,72 | 3,79 |
|  | 27° | 2,17 | 2,26 | 2,36 | 2,46 | 2,56 | 2,66 | 2,75 | 2,84 | 2,93 | 3,01 | 3,10 | 3,18 | 3,35 | 3,50 | 3,66 | 3,80 | 3,93 | 4,06 | 4,16 | 4,26 | 4,35 | 4,42 |
|  | 28° | 2,50 | 2,62 | 2,74 | 2,85 | 2,96 | 3,07 | 3,18 | 3,28 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,69 | 3,87 | 4,04 | 4,21 | 4,36 | 4,50 | 4,64 | 4,75 | 4,86 | 4,94 | 5,00 |
|  | 29° | 2,86 | 2,98 | 3,10 | 3,22 | 3,35 | 3,47 | 3,59 | 3,70 | 3,82 | 3,93 | 4,03 | 4,14 | 4,34 | 4,53 | 4,72 | 4,89 | 5,05 | 5,20 | 5,34 | 5,46 | 5,56 | 5,64 |
|  | 30° | 3,20 | 3,35 | 3,49 | 3,64 | 3,77 | 3,91 | 4,05 | 4,17 | 4,30 | 4,43 | 4,55 | 4,67 | 4,90 | 5,12 | 5,39 | 5,51 | 5,68 | 5,84 | 5,96 | 6,08 | 6,16 | 6,22 |

Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea densităţii  în  densitate  .

Tabelul    IV

Corecţia   c   de temperatură a densităţii vinurilor cu tăria 13 % vol. şi mai mult, cu conţinut de zahăr rezidual,

măsurată cu un picnometru   Pyrex la t  °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

, unde    " –"    dacă t °C este sub 20 °C ,     “ +”     dacă t °C este peste 20 °C

|  | Vin cu 13 % vol. | Vin cu 15 % vol. | Vin cu 17 % vol. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densitatea | Densitatea | Densitatea |
|  | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 |
| Temperatura (0C) | 10° | 2,36 | 2,71 | 3,06 | 3,42 | 3,72 | 3,96 | 4,32 | 2,64 | 2,99 | 3,36 | 3,68 | 3,99 | 4,30 | 4,59 | 2,94 | 3,29 | 3,64 | 3,98 | 4,29 | 4,60 | 4,89 |
|  | 11° | 2,17 | 2,49 | 2,80 | 2,99 | 3,39 | 3,65 | 3,90 | 2,42 | 2,73 | 3,05 | 3,34 | 3,63 | 3,89 | 4,15 | 2,69 | 3,00 | 3,32 | 3,61 | 3,90 | 4,16 | 4,41 |
|  | 12° | 1,97 | 2,25 | 2,53 | 2,79 | 3,05 | 3,29 | 3,52 | 2,19 | 2,47 | 2,75 | 3,01 | 3,27 | 3,51 | 3,73 | 2,42 | 2,70 | 2,98 | 3,24 | 3,50 | 3,74 | 3,96 |
|  | 13° | 1,78 | 2,02 | 2,25 | 2,47 | 2,69 | 2,89 | 3,09 | 1,97 | 2,21 | 2,44 | 2,66 | 2,87 | 3,08 | 3,29 | 2,18 | 2,42 | 2,64 | 2,87 | 3,08 | 3,29 | 3,49 |
|  | 14° | 1,57 | 1,78 | 1,98 | 2,16 | 2,35 | 2,53 | 2,70 | 1,74 | 1,94 | 2,14 | 2,32 | 2,52 | 2,69 | 2,86 | 1,91 | 2,11 | 2,31 | 2,50 | 2,69 | 2,86 | 3,03 |
|  | 15° | 1,32 | 1,49 | 1,66 | 1,82 | 1,97 | 2,12 | 2,26 | 1,46 | 1,63 | 1,79 | 1,95 | 2,10 | 2,25 | 2,39 | 1,60 | 1,77 | 1,93 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 2,53 |
|  | 16° | 1,08 | 1,22 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,18 | 1,32 | 1,46 | 1,59 | 1,71 | 1,83 | 1,94 | 1,30 | 1,44 | 1,58 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,06 |
|  | 17° | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,31 | 1,40 | 0,91 | 1,02 | 1,12 | 1,21 | 1,30 | 1,39 | 1,48 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,39 | 1,48 | 1,56 |
|  | 18° | 0,58 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,00 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,00 | 1,06 |
|  | 19° | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,33 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,54 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 |
|  | 22° | 0,60 | 0,67 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 0,71 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,01 | 1,07 |
|  | 23° | 0,93 | 1,02 | 1,12 | 1,22 | 1,30 | 1,39 | 1,49 | 1,01 | 1,10 | 1,20 | 1,29 | 1,38 | 1,46 | 1,55 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,38 | 1,46 | 1,55 | 1,63 |
|  | 24° | 1,27 | 1,39 | 1,50 | 1,61 | 1,74 | 1,84 | 1,95 | 1,37 | 1,49 | 1,59 | 1,72 | 1,84 | 1,95 | 2,06 | 1,48 | 1,60 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,17 |
|  | 25° | 1,61 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,19 | 2,33 | 2,47 | 1,73 | 1,87 | 2,02 | 2,17 | 2,31 | 2,45 | 2,59 | 1,87 | 2,01 | 2,16 | 2,31 | 2,45 | 2,59 | 2,73 |
|  | 26° | 1,94 | 2,12 | 2,29 | 2,47 | 2,63 | 2,79 | 2,95 | 2,09 | 2,27 | 2,44 | 2,62 | 2,78 | 2,94 | 3,10 | 2,26 | 2,44 | 2,61 | 2,79 | 2,95 | 3,11 | 3,26 |
|  | 27° | 2,30 | 2,51 | 2,70 | 2,90 | 3,09 | 3,27 | 3,44 | 2,48 | 2,68 | 2,87 | 3,07 | 3,27 | 3,45 | 3,62 | 2,67 | 2,88 | 3,07 | 3,27 | 3,46 | 3,64 | 3,81 |
|  | 28° | 2,66 | 2,90 | 3,13 | 3,35 | 3,57 | 3,86 | 4,00 | 2,86 | 3,10 | 3,23 | 3,55 | 3,77 | 3,99 | 4,20 | 3,08 | 3,31 | 3,55 | 3,76 | 3,99 | 4,21 | 4,41 |
|  | 29° | 3,05 | 3,31 | 3,56 | 3,79 | 4,04 | 4,27 | 4,49 | 3,28 | 3,53 | 3,77 | 4,02 | 4,26 | 4,49 | 4,71 | 3,52 | 3,77 | 4,01 | 4,26 | 4,50 | 4,73 | 4,95 |
|  | 30° | 3,44 | 3,70 | 3,99 | 4,28 | 4,54 | 4,80 | 5,06 | 3,68 | 3,94 | 4,23 | 4,52 | 4,79 | 5,05 | 5,30 | 3,95 | 4,22 | 4,51 | 4,79 | 5,07 | 5,32 | 5,57 |

Tabelul    IV

(continuare)

|  | Vin cu 19 % vol. | Vin cu 21 % vol. |
| --- | --- | --- |
|  | Densitatea | Densitatea |
|  | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 |
| Temperatura (0C) | 10° | 3,27 | 3,62 | 3,97 | 4,30 | 4,62 | 4,92 | 5,21 | 3,62 | 3,97 | 4,32 | 4,66 | 4,97 | 5,27 | 5,56 |
|  | 11° | 2,99 | 3,30 | 3,61 | 3,90 | 4,19 | 4,45 | 4,70 | 3,28 | 3,61 | 3,92 | 4,22 | 4,50 | 4,76 | 5,01 |
|  | 12° | 2,68 | 2,96 | 3,24 | 3,50 | 3,76 | 4,00 | 4,21 | 2,96 | 3,24 | 3,52 | 3,78 | 4,03 | 4,27 | 4,49 |
|  | 13° | 2,40 | 2,64 | 2,87 | 3,09 | 3,30 | 3,51 | 3,71 | 2,64 | 2,88 | 3,11 | 3,33 | 3,54 | 3,74 | 3,95 |
|  | 14° | 2,11 | 2,31 | 2,51 | 2,69 | 2,88 | 3,05 | 3,22 | 2,31 | 2,51 | 2,71 | 2,89 | 3,08 | 3,25 | 3,43 |
|  | 15° | 1,76 | 1,93 | 2,09 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,69 | 1,93 | 2,10 | 2,26 | 2,42 | 2,57 | 2,72 | 2,86 |
|  | 16° | 1,43 | 1,57 | 1,70 | 1,83 | 1,95 | 2,08 | 2,18 | 1,56 | 1,70 | 1,84 | 1,97 | 2,09 | 2,21 | 2,32 |
|  | 17° | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,39 | 1,48 | 1,57 | 1,65 | 1,20 | 1,31 | 1,41 | 1,50 | 1,59 | 1,68 | 1,77 |
|  | 18° | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,13 | 1,18 |
|  | 19° | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,42 | 0,46 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,61 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 |
|  | 22° | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,08 | 1,14 | 1,19 |
|  | 23° | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,72 | 1,29 | 1,39 | 1,48 | 1,57 | 1,65 | 1,74 | 1,82 |
|  | 24° | 1,60 | 1,72 | 1,83 | 1,95 | 2,06 | 2,18 | 2,29 | 1,73 | 1,85 | 1,96 | 2,08 | 2,19 | 2,31 | 2,42 |
|  | 25° | 2,02 | 2,16 | 2,31 | 2,46 | 2,60 | 2,74 | 2,88 | 2,18 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,76 | 2,90 | 3,04 |
|  | 26° | 2,44 | 2,62 | 2,79 | 2,96 | 3,12 | 3,28 | 3,43 | 2,53 | 2,81 | 2,97 | 3,15 | 3,31 | 3,47 | 3,62 |
|  | 27° | 2,88 | 3,08 | 3,27 | 3,42 | 3,66 | 3,84 | 4,01 | 3,10 | 3,30 | 3,47 | 3,69 | 3,88 | 4,06 | 4,23 |
|  | 28° | 3,31 | 3,54 | 3,78 | 4,00 | 4,22 | 4,44 | 4,64 | 3,56 | 3,79 | 4,03 | 4,25 | 4,47 | 4,69 | 4,89 |
|  | 29° | 3,78 | 4,03 | 4,27 | 4,52 | 4,76 | 4,99 | 5,21 | 4,06 | 4,31 | 4,55 | 4,80 | 5,04 | 5,27 | 5,48 |
|  | 30° | 4,24 | 4,51 | 4,80 | 5,08 | 5,36 | 5,61 | 5,86 | 4,54 | 4,82 | 5,11 | 5,39 | 5,66 | 5,91 | 6,16 |

Tabelul V

Corecţia c de temperatură a densităţii vinurilor seci şi vinurilor seci dezalcoolizate, măsurată cu un picnometru

sau areometru din sticlă obişnuită  la t °C pentru exprimarea  rezultatului la 20 0 C

, unde    „  –  ” dacă t °C este  sub 20 °C ,   “  + “ dacă t °C este peste 20 °C

|  | Concentraţia alcoolică, % vol. |
| --- | --- |
|  | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Temperatura ,0C | 10° | 1,45 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 1,64 | 1,70 | 1,78 | 1,88 | 1,98 | 2,09 | 2,21 | 2,34 | 2,47 | 2,60 | 2,75 | 2,90 | 3,06 | 3,22 | 3,39 | 3,57 | 3,75 | 3,93 | 4,12 | 4,31 |
|  | 11° | 1,35 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,65 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,03 | 2,15 | 2,26 | 2,38 | 2,51 | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,08 | 3,24 | 3,40 | 3,57 | 3,73 | 3,90 |
|  | 12° | 1,24 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,50 | 1,58 | 1,66 | 1,75 | 1,84 | 1,94 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,38 | 2,51 | 2,63 | 2,77 | 2,91 | 3,05 | 3,19 | 3,34 | 3,49 |
|  | 13° | 1,12 | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,33 | 2,45 | 2,57 | 2,69 | 2,81 | 2,95 | 3,07 |
|  | 14° | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,31 | 1,37 | 1,44 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,75 | 1,84 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,23 | 2,33 | 2,44 | 2,55 | 2,66 |
|  | 15° | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 1,07 | 1,12 | 1,17 | 1,23 | 1,29 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,63 | 1,71 | 1,80 | 1,88 | 1,96 | 2,05 | 2,14 | 2,23 |
|  | 16° | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 0,99 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,52 | 1,59 | 1,66 | 1,73 | 1,80 |
|  | 17° | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 1,01 | 1,05 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 1,31 | 1,36 |
|  | 18° | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,88 | 0,91 |
|  | 19° | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 |
|  | 22° | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,73 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,93 | 0,96 |
|  | 23° | 0,67 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 0,99 | 1,03 | 1,07 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 |
|  | 24° | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,76 | 1,82 | 1,88 | 1,95 |
|  | 25° | 1,16 | 1,19 | 1,21 | 1,23 | 1,26 | 1,29 | 1,33 | 1,37 | 1,42 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,70 | 1,76 | 1,83 | 1,90 | 1,97 | 2,05 | 2,13 | 2,21 | 2,29 | 2,37 | 2,45 |
|  | 26° | 1,42 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,67 | 1,73 | 1,79 | 1,85 | 1,92 | 1,99 | 2,07 | 2,14 | 2,22 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,67 | 2,77 | 2,86 | 2,96 |
|  | 27° | 1,69 | 1,74 | 1,77 | 1,80 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 1,98 | 2,05 | 2,12 | 2,20 | 2,27 | 2,35 | 2,44 | 2,53 | 2,63 | 2,72 | 2,82 | 2,93 | 3,04 | 3,14 | 3,25 | 3,37 | 3,48 |
|  | 28° | 1,97 | 2,03 | 2,06 | 2,09 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | 2,31 | 2,38 | 2,46 | 2,55 | 2,63 | 2,73 | 2,83 | 2,93 | 3,03 | 3,14 | 3,26 | 3,38 | 3,50 | 3,62 | 3,75 | 3,85 | 4,00 |
|  | 29° | 2,26 | 2,33 | 2,37 | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 2,57 | 2,64 | 2,73 | 2,82 | 2,91 | 2,99 | 3,11 | 3,22 | 3,34 | 3,45 | 3,58 | 3,70 | 3,84 | 3,97 | 4,11 | 4,25 | 4,39 | 4,54 |
|  | 30° | 2,56 | 2,64 | 2,67 | 2,72 | 2,77 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 3,08 | 3,18 | 3,28 | 3,38 | 3,50 | 3,62 | 3,75 | 3,88 | 4,02 | 4,16 | 4,30 | 4,46 | 4,61 | 4,76 | 4,92 | 5,07 |

Tabelul poate fi utilizat pentru convertirea densităţii  în  densitate  .

Tabelul VI

Corecţii c de temperatură  a densităţii  musturilor naturale  şi concentrate, măsurată cu un picnometru

sau areometru din sticlă obişnuită  la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

,  unde   „  –  “  dacă t °C este sub 20 °C,  “ + “  dacă  t °C  este peste 20 °C

|  | Densitatea |
| --- | --- |
|  | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,36 |
| Temperatura , 0C | 10° | 2,17 | 2,34 | 2,52 | 2,68 | 2,85 | 2,99 | 3,16 | 3,29 | 3,44 | 3,58 | 3,73 | 3,86 | 4,13 | 4,36 | 4,60 | 4,82 | 5,02 | 5,25 | 5,39 | 5,56 | 5,73 | 5,87 |
|  | 11° | 2,00 | 2,16 | 2,29 | 2,44 | 2,59 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,48 | 3,71 | 3,94 | 4,15 | 4,33 | 4,52 | 4,69 | 4,85 | 5,01 | 5,15 | 5,29 |
|  | 12° | 1,81 | 1,95 | 2,08 | 2,21 | 2,34 | 2,47 | 2,58 | 2,70 | 2,82 | 2,92 | 3,03 | 3,14 | 3,35 | 3,55 | 3,72 | 3,90 | 4,07 | 4,23 | 4,37 | 4,52 | 4,64 | 4,77 |
|  | 13° | 1,62 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,07 | 2,17 | 2,28 | 2,38 | 2,48 | 2,59 | 2,68 | 2,77 | 2,94 | 3,11 | 3,28 | 3,44 | 3,54 | 3,72 | 3,86 | 3,99 | 4,12 | 4,24 |
|  | 14° | 1,44 | 1,54 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 1,92 | 2,00 | 2,08 | 2,17 | 2,25 | 2,34 | 2,42 | 2,57 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,12 | 3,24 | 3,35 | 3,46 | 3,57 | 3,65 |
|  | 15° | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,45 | 1,53 | 1,60 | 1,68 | 1,75 | 1,82 | 1,89 | 1,97 | 2,03 | 2,16 | 2,28 | 2,40 | 2,51 | 2,61 | 2,71 | 2,80 | 2,89 | 2,94 | 3,01 |
|  | 16° | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,75 | 1,84 | 1,94 | 2,02 | 2,09 | 2,17 | 2,23 | 2,30 | 2,36 | 2,42 |
|  | 17° | 0,76 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,09 | 1,14 | 1,18 | 1,22 | 1,25 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,63 | 1,67 | 1,71 | 1,75 | 1,79 |
|  | 18° | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,63 | 0,65 | 0,69 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
|  | 19° | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,28 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
|  | 22° | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,19 | 1,19 |
|  | 23° | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,32 | 1,39 | 1,46 | 1,52 | 1,58 | 1,62 | 1,68 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,79 |
|  | 24° | 1,15 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,48 | 1,54 | 1,60 | 1,65 | 1,71 | 1,76 | 1,86 | 1,95 | 2,04 | 2,11 | 2,17 | 2,23 | 2,29 | 2,33 | 2,35 | 2,37 |
|  | 25° | 1,44 | 1,52 | 1,59 | 1,67 | 1,74 | 1,81 | 1,88 | 1,95 | 2,02 | 2,09 | 2,16 | 2,22 | 2,34 | 2,45 | 2,55 | 2,64 | 2,74 | 2,81 | 2,87 | 2,90 | 2,92 | 2,96 |
|  | 26° | 1,76 | 1,84 | 1,93 | 2,02 | 2,10 | 2,18 | 2,25 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,56 | 2,64 | 2,78 | 2,91 | 3,03 | 3,15 | 3,26 | 3,37 | 3,47 | 3,55 | 3,62 | 3,60 |
|  | 27° | 2,07 | 2,16 | 2,26 | 2,36 | 2,46 | 2,56 | 2,65 | 2,74 | 2,83 | 2,91 | 3,00 | 3,07 | 3,24 | 3,39 | 3,55 | 3,69 | 3,82 | 3,94 | 4,04 | 4,14 | 4,23 | 4,30 |
|  | 28° | 2,39 | 2,51 | 2,63 | 2,74 | 2,85 | 2,96 | 3,06 | 3,16 | 3,28 | 3,38 | 3,48 | 3,57 | 3,75 | 3,92 | 4,08 | 4,23 | 4,37 | 4,51 | 4,62 | 4,73 | 4,80 | 4,86 |
|  | 29° | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,09 | 3,22 | 3,34 | 3,46 | 3,57 | 3,69 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,20 | 4,39 | 4,58 | 4,74 | 4,90 | 5,05 | 5,19 | 5,31 | 5,40 | 5,48 |
|  | 30° | 3,06 | 3,21 | 3,35 | 3,50 | 3,63 | 3,77 | 3,91 | 4,02 | 4,15 | 4,28 | 4,40 | 4,52 | 4,75 | 4,96 | 5,16 | 5,35 | 5,52 | 5,67 | 5,79 | 5,91 | 5,99 | 6,04 |

Tabelul poate fi utilizat pentru transformarea densităţii  în  densitate  .

Tabelul VII

Corecţii c de temperatură a densităţii vinurilor licoroase, măsurate

cu un picnometru sau areometru  din sticlă obişnuită  la t °C pentru exprimarea rezultatului la 20 °C

, unde „ –“  dacă t °C este sub 20 °C  ,  “+”   dacă  t °C este peste 20 °C

|  | Vin cu 13 % vol. | Vin cu 15 % vol. | Vin cu 17 % vol. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Densitatea | Densitatea | Densitatea |
|  | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 |
| Temperatura ,0C | 10° | 2,24 | 2,58 | 2,93 | 3,27 | 3,59 | 3,89 | 4,18 | 2,51 | 2,85 | 3,20 | 3,54 | 3,85 | 4,02 | 4,46 | 2,81 | 3,15 | 3,50 | 3,84 | 4,15 | 4,45 | 4,74 |
|  | 11° | 2,06 | 2,37 | 2,69 | 2,97 | 3,26 | 3,53 | 3,78 | 2,31 | 2,61 | 2,93 | 3,21 | 3,51 | 3,64 | 4,02 | 2,57 | 2,89 | 3,20 | 3,49 | 3,77 | 4,03 | 4,28 |
|  | 12° | 1,87 | 2,14 | 2,42 | 2,67 | 2,94 | 3,17 | 3,40 | 2,09 | 2,36 | 2,64 | 2,90 | 3,16 | 3,27 | 3,61 | 2,32 | 2,60 | 2,87 | 3,13 | 3,39 | 3,63 | 3,84 |
|  | 13° | 1,69 | 1,93 | 2,14 | 2,37 | 2,59 | 2,80 | 3,00 | 1,88 | 2,12 | 2,34 | 2,56 | 2,78 | 2,88 | 3,19 | 2,09 | 2,33 | 2,55 | 2,77 | 2,98 | 3,19 | 3,39 |
|  | 14° | 1,49 | 1,70 | 1,90 | 2,09 | 2,27 | 2,44 | 2,61 | 1,67 | 1,86 | 2,06 | 2,25 | 2,45 | 2,51 | 2,77 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,77 | 2,94 |
|  | 15° | 1,25 | 1,42 | 1,59 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,19 | 1,39 | 1,56 | 1,72 | 1,88 | 2,03 | 2,11 | 2,32 | 1,54 | 1,71 | 1,87 | 2,03 | 2,18 | 2,32 | 2,47 |
|  | 16° | 1,03 | 1,17 | 1,30 | 1,43 | 1,55 | 1,67 | 1,78 | 1,06 | 1,27 | 1,40 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 1,88 | 1,25 | 1,39 | 1,52 | 1,65 | 1,77 | 1,89 | 2,00 |
|  | 17° | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,17 | 1,27 | 1,36 | 0,87 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,52 |
|  | 18° | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,92 | 0,60 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,97 | 1,03 |
|  | 19° | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,32 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,50 | 0,34 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
|  | 22° | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,93 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,98 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
|  | 23° | 0,89 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,34 | 1,43 | 0,97 | 1,06 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,06 | 1,15 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,59 |
|  | 24° | 1,22 | 1,34 | 1,44 | 1,56 | 1,68 | 1,79 | 1,90 | 1,32 | 1,44 | 1,54 | 1,66 | 1,78 | 1,89 | 2,00 | 1,43 | 1,56 | 1,65 | 1,77 | 1,89 | 2,00 | 2,11 |
|  | 25° | 1,61 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | 2,12 | 2,26 | 2,40 | 1,66 | 1,81 | 1,96 | 2,11 | 2,25 | 2,39 | 2,52 | 1,80 | 1,94 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 2,52 | 2,66 |
|  | 26° | 1,87 | 2,05 | 2,22 | 2,40 | 2,56 | 2,71 | 2,87 | 2,02 | 2,20 | 2,37 | 2,54 | 2,70 | 2,85 | 3,01 | 2,18 | 2,36 | 2,53 | 2,71 | 2,86 | 3,02 | 3,17 |
|  | 27° | 2,21 | 2,42 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,18 | 3,35 | 2,39 | 2,59 | 2,78 | 2,98 | 3,17 | 3,35 | 3,52 | 2,58 | 2,78 | 2,97 | 3,17 | 3,36 | 3,54 | 3,71 |
|  | 28° | 2,56 | 2,80 | 3,02 | 3,25 | 3,47 | 3,67 | 3,89 | 2,75 | 2,89 | 3,22 | 3,44 | 3,66 | 3,86 | 4,07 | 2,97 | 3,21 | 3,44 | 3,66 | 3,88 | 4,09 | 4,30 |
|  | 29° | 2,93 | 3,19 | 3,43 | 3,66 | 3,91 | 4,14 | 4,37 | 3,16 | 3,41 | 3,65 | 3,89 | 4,13 | 4,36 | 4,59 | 3,40 | 3,66 | 3,89 | 4,13 | 4,38 | 4,61 | 4,82 |
|  | 30° | 3,31 | 3,57 | 3,86 | 4,15 | 4,41 | 4,66 | 4,92 | 3,55 | 3,81 | 4,10 | 4,38 | 4,66 | 4,90 | 5,16 | 3,82 | 4,08 | 4,37 | 4,65 | 4,93 | 5,17 | 5,42 |

Tabelul VII

(continuare)

|  | Vin cu 19 % vol. | Vin cu 21 % vol. |
| --- | --- | --- |
|  | Densitatea | Densitatea |
|  | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 | 1,000 | 1,020 | 1,040 | 1,060 | 1,080 | 1,100 | 1,120 |
| Temperatura ,0C | 10° | 3,14 | 3,48 | 3,83 | 4,17 | 4,48 | 4,78 | 5,07 | 3,50 | 3,84 | 4,19 | 4,52 | 4,83 | 5,12 | 5,41 |
|  | 11° | 2,87 | 3,18 | 3,49 | 3,78 | 4,06 | 4,32 | 4,57 | 3,18 | 3,49 | 3,80 | 4,09 | 4,34 | 4,63 | 4,88 |
|  | 12° | 2,58 | 2,96 | 3,13 | 3,39 | 3,65 | 3,88 | 4,10 | 2,86 | 3,13 | 3,41 | 3,67 | 3,92 | 4,15 | 4,37 |
|  | 13° | 2,31 | 2,55 | 2,77 | 2,99 | 3,20 | 3,41 | 3,61 | 2,56 | 2,79 | 3,01 | 3,23 | 3,44 | 3,65 | 3,85 |
|  | 14° | 2,03 | 2,23 | 2,43 | 2,61 | 2,80 | 2,96 | 3,13 | 2,23 | 2,43 | 2,63 | 2,81 | 3,00 | 3,16 | 3,33 |
|  | 15° | 1,69 | 1,86 | 2,02 | 2,18 | 2,33 | 2,48 | 2,62 | 1,86 | 2,03 | 2,19 | 2,35 | 2,50 | 2,65 | 2,80 |
|  | 16° | 1,38 | 1,52 | 1,65 | 1,78 | 1,90 | 2,02 | 2,13 | 1,51 | 1,65 | 1,78 | 1,91 | 2,03 | 2,15 | 2,26 |
|  | 17° | 1,06 | 1,16 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,53 | 1,62 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,63 | 1,71 |
|  | 18° | 0,73 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,09 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
|  | 19° | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,56 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,59 |
|  | 20° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21° | 0,37 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,59 |
|  | 22° | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,93 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,10 | 1,17 |
|  | 23° | 1,15 | 1,30 | 1,34 | 1,43 | 1,51 | 1,60 | 1,68 | 1,25 | 1,34 | 1,44 | 1,63 | 1,61 | 1,70 | 1,78 |
|  | 24° | 1,55 | 1,67 | 1,77 | 1,89 | 2,00 | 2,11 | 2,23 | 1,68 | 1,80 | 1,90 | 2,02 | 2,13 | 2,25 | 2,36 |
|  | 25° | 1,95 | 2,09 | 2,24 | 2,39 | 2,53 | 2,67 | 2,71 | 2,11 | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,69 | 2,83 | 2,97 |
|  | 26° | 2,36 | 2,54 | 2,71 | 2,89 | 3,04 | 3,20 | 3,35 | 2,55 | 2,73 | 2,90 | 3,07 | 3,22 | 3,38 | 3,54 |
|  | 27° | 2,79 | 2,99 | 3,18 | 3,38 | 3,57 | 3,75 | 3,92 | 3,01 | 3,20 | 3,40 | 3,59 | 3,78 | 3,96 | 4,13 |
|  | 28° | 3,20 | 3,44 | 3,66 | 3,89 | 4,11 | 4,32 | 4,53 | 3,46 | 3,69 | 3,93 | 4,15 | 4,36 | 4,58 | 4,77 |
|  | 29° | 3,66 | 3,92 | 4,15 | 4,40 | 4,64 | 4,87 | 5,08 | 3,95 | 4,20 | 4,43 | 4,68 | 4,92 | 5,15 | 5,36 |
|  | 30° | 4,11 | 4,37 | 4,66 | 4,94 | 5,22 | 5,46 | 5,71 | 4,42 | 4,68 | 4,97 | 5,25 | 5,53 | 5,77 | 6,02 |

2. Concentraţia alcoolică  la 20 0C

2.1  MA-MD-AS 312-01-TALVOL

1.   Definiţie

Concentraţia alcoolică  este numărul de litri de etanol din 100 litri de vin, ambele volume fiind măsurate la o temperatură de 20 °C. Se exprimă prin simbolul „% vol.”.

Omologii etanolului, precum şi etanolul şi omologii acestuia  legaţi în  esteri etilici, sînt incluşi în tăria alcoolică, întrucît se regăsesc în distilat.

2.  Principiul metodelor

2.1.  Distilarea vinului alcalinizat cu o suspensie de hidroxid de calciu. Se determină concentraţia  alcoolică a distilatului.

2.2.   M e t o d e   d e   r e f e r i n ţ ă

2.2.1.  Determinarea  densităţii  distilatului prin picnometrie.

2.3.   M e t o d ă    u z u a l ă.

2.3.1.  Determinarea concentraţiei  alcoolice  a distilatului cu  areometrul.

Pentru obţinerea concentraţiei  alcoolice din densitatea distilatului se utilizează tabelele I, II şi III din    prezentul capitol.

Acestea au fost întocmite  în baza  “Tabelelor Internaţionale ale Tăriei Alcoolice” publicate în 1972 de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală în Recomandarea nr. 22 şi adoptate de OIV (Adunarea generală din 1974).

Tabelul I prezintă ecuaţia generală dintre concentraţia alcoolică   şi densitatea  amestecurilor hidroalcoolice, în funcţie de temperatură.

3. Obţinerea distilatului

3.1.   A p a r a t e

3.1.1.   Aparat de distilare alcătuit din:

-   balon cu fund rotund de 1 litru, cu gît din sticlă  şlefuit;

-  coloană de rectificare cu o înălţime de aproximativ 20 cm sau orice aparat, care evită pierderile;

-  sursă de căldură, la utilizarea căreia nu se produce   arderea vinului;

-  condensator terminat cu un tub  subţire, care ajunge  aproape de  baza  balonului   receptor, în care se află cîţiva mililitri de apă.

3.1.2. Aparat de distilare prin antrenare cu vapori de apă alcătuit din:

-  generator de aburi;

-  barbotor;

-  coloană de rectificare;

-  agent de refrigerare.

Se poate utiliza orice tip de aparat de distilare sau de distilare prin antrenare cu vapori de apă, dacă trece următorul test: se distilează de cinci ori consecutiv un amestec de etanol şi apă cu o tărie alcoolică de 10 % vol.  Distilatul trebuie să aibă o tărie alcoolică de cel puţin 9,9 % vol., după a cincea distilare, adică pierderea de alcool în timpul fiecărei distilări să nu fie mai mare de 0,02 % vol.

3.2. R e a c t i v i

3.2.1. O suspensie de hidroxid de calciu 2 M, obţinută prin adăugarea cu grijă a 1l  de apă la (60-70) °C pe 120 g de var nestins (CaO).

3.3. P r e p a r a r e a   p r o b e i

Se înlătură majoritatea bioxidului de carbon din vinul tînăr  şi vinul  spumant prin agitarea a 250-300 ml de vin într-un balon de 500 ml.

3.4. M e t o d a   d e  l u c r u

Se măsoară 200 ml de vin, utilizînd un balon cotat. Se înregistrează temperatura vinului.

Se transferă vinul în balonul aparatului de distilare  sau în barbatorul de antrenare cu vapori de apă. Se clăteşte balonul cotat de patru ori succesiv cu cîte 5 ml de apă adăugată   balonului de distilare  sau conductei de abur. Se adaugă 10 ml de hidroxid de calciu 2M (punctul 3.2.1.) şi cîteva bucăţi de material poros inert (piatră ponce etc.).

Se colectează distilatul în balonul cotat de 200 ml utilizat pentru măsurarea vinului. Se colectează un volum de trei pătrimi din volumul iniţial dacă este utilizată distilarea şi un volum de 198-199 ml de distilat, dacă este utilizată distilarea cu abur. Se completează la 200 ml prin adăugarea de apă distilată, păstrînd distilatul la o temperatură în intervalul ± 2 °C faţă de temperatura iniţială.  Se amestecă cu mare grijă, cu o mişcări  circulare.

În cazul vinurilor, care conţin concentraţii deosebit de mari de ioni amoniu, distilatul se  redistilează corespunzător condiţiilor de mai sus,  înlocuind suspensia de hidroxid de calciu cu 1 ml  acid sulfuric  diluat 10:100 (vol./vol.).

4. Metoda de referinţă . Determinarea concentraţiei alcoolice

a distilatului  prin  picnometrie

4.1. A p a r a t u r a

Se utilizează picnometrul standard descris în  metoda  1.1. MA-MD-AS 2-01-MASVOL.

4.2. M e t o d a  d e  l u c r u

Se determină    densitatea aparentă a distilatului (punctul 3.4) la t °C conform descrierii din metoda  1.1. MA-MD-AS 2-01-MASVOL, punctele  4.3.1. şi 4.3.2.  Se notează densitatea cu ρt.

4.3. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

4.3.1. Metoda  de   calcul

Se calculează concentraţia alcoolică  la 200C, utilizînd tabelul 1. Pe linia orizontală a acestui tabel corespunzătoare temperaturii T  (exprimată ca număr întreg), imediat sub t °C, se caută cea mai mică densitate, superioară ρt. Densitatea ρ la această temperatură T  se calculează utilizînd diferenţa tabelară imediat de sub această densitate.

Pe linia temperaturii T se caută densitatea ρ′   imediat superioară  ρ şi se calculează diferenţa dintre aceste două densităţi  ρ şi ρ′. Această densitate se împarte cu densitatea tabelară din dreapta densităţii ρ′. Partea de după virgulă dă zecimalele concentraţiei alcoolice, în timp ce partea întreagă a concentraţiei  este situată la începutul coloanei în care este situată densitatea ρ′.

Un exemplu de calculare a concentraţiei alcoolice este prezentat  mai jos.

Corecţia de temperatură poate fi introdusă într-un program de calculator şi în aşa caz există posibilitatea efectuării automate a acesteia.

4.3.2. Repetabilitatea ( r):                      r = 0,10 % vol.

4.3.3. Reproductibilitatea (R):               R = 0,19 % vol.

5.  Metoda  uzuală. Determinarea concentraţiei

alcoolice  a  distilatului cu  areometrul.

5.1. A p a r a t e

Alcoolmetrul

Alcoolmetrul trebuie să corespundă cerinţelor faţă de  aparatele de clasa I  sau   II   definite în  Recomandările Internaţionale  nr. 44 ale  O.I.M.L (Organizaţia Internaţională    de     Metrologie Legală) « Alcoolmetre şi aerometre  pentru alcool».

Тermometru  cu scara  1/10 0 C, de la  0 pînă la 40 0 C, verificat cu precizia de 1/20 grade.

Cilindru cu diametrul de 36 mm   şi înălţimea de 320 mm, fixat vertical  cu ajutorul  unui suport  reglat cu şuruburi speciale.

5.2.  M o d u l  d e   l u c r u

Se toarnă distilatul (punctul 3.4.)  în cilindru. Se fixează strict în poziţie verticală. Se introduce   termometrul şi alcoolmetrul. Ce citesc indicaţiile  de pe termometru   după 1  munută  după amestecarea lichidului, pentru  a se realiza   egalitatea temperatuii   termometrului, alcoolmetrului şi distilatului. Se scoate termometrul şi după 1 minută se citesc indicaţiile de pe alcoolmetru. Indicaţiile se citesc  cel puţin de 3 ori, utilizînd lupa. La indicaţiile alcoolmetrului la temperatura reală  t 0C  se face corecţie la temperatură,  folosind tabelul II.

Temperatura  lichidului nu trebuie să difere  mult de  temperatura  ambiantă (cel  mult cu 5 0С).

6. Exemplu de calculare a concentraţiei alcoolice a unui vin

6.1. M ă s u r a r e a   c u   u n    p i c n o m e t r u   p e   o   b a l a n ţ ă   c u   d o u ă    t a l e r e

6.1.1.  Constantele picnometrului au fost determinate şi calculate conform descrierii din metoda  1.1. MA-MD-AS2-01-MASVOL ( punctul  6.1.1.).

Calculul                                            Exemplu     numeric

1. Masa  picnometrului umplut

cu distilat

t ºC                         = 18,90 ºC

Tara = picnometru + distilat la t °C + p″      t °C  corectat          = 18,70 ºC

p″                          = 2,8074 g

p + m – p″ = masa distilatului la t °C                105,0698 – 2,8074 = 102,2624 g

Densitatea aparentă la t °C

2. Calcularea tăriei alcoolice

|  | Pe linia 18 °C a tabelului densităţilor aparente, cea mai mică densitate mai mare decît densitatea 0,983076 este 0,98398 în coloana 11 % vol. |
| --- | --- |
| Se face referire la tabelul densităţilor aparente ale amestecurilor de alcool şi apă la temperaturi diferite, conform indicaţiilor de mai sus. | Densitatea la 18 °C este: (98307,6 + 0,7 × 22) 10-5 = 0,98323 0,98398 – 0,98323 = 0,00075 |
|  | Partea zecimală a % din concentraţia alcoolică este 75/114 = 0,65 Concentraţia alcoolică este 11,65 % vol. |

6.2. M ă s u r a r e a   c u   p i c n o m e t r u l    p e   o   b a l a n ţ ă  c u    u n    t a l e r

6.2.1. Constantele picnometrului au fost determinate şi calculate conform descrierii din metoda 1.1. MA-MD-AS2-01-MASVOL ( punctul   6.2.1.).

1. Masa  picnometrului umplut cu distilat

Masa picnometrului  tară în momentul măsurării, în grame:                        P1 = 171,9178

Masa picnometrului, umplut cu distilat la 20,50 °C, în grame:                    P2 = 167,8438

Variaţia în forţa de ascensiune a aerului:                      dT = 171,9178 – 171,9160 = + 0,0018

Masa distilatului la 20,50 °C:                             Lt =167,8438 – (67,6695 + 0,0018) = 100,1725

Densitatea aparentă a distilatului:

2. Calcularea tăriei alcoolice

|  | Pe linia 20 °C a tabelului densităţilor aparente, cea mai mică densitate mai mare decît 0,983076 este 0,98471 în coloana 10 % vol. |
| --- | --- |
| Se face referire la tabelul densităţilor aparente ale amestecurilor de alcool şi apă la temperaturi diferite, conform indicaţiilor de mai sus | Densitatea la 20 °C constituie : (98382,5 + 0,5 × 24) 10-5 = 0,983945 0,98471 – 0,983945= 0,000765 |
|  | Partea zecimală a % vol. din concentraţia alcoolică este 76,5/119 = 0,64 Concentraţia alcoolică este 10,64 % vol. |

Formula de calcul pentru tabelele cu concentraţii  alcoolice ale amestecurilor de etanol – apă

Densitatea ρ, în kilograme pe metru cub (kg/m3) ale amestecului de etanol – apă la  temperatura t, în grade Celsius, este prezentată în formula de mai jos, ca funcţie a:

- tăriei alcoolice în părţi de greutate  p, exprimată  pînă la sutimi (exeplu: pentru  concentraţia alcoolică 12 % vol   p= 0,12);

-  temperaturii t, în   grade Celsius ;

-  coeficienţii   de mai jos.

Formula este valabilă pentru  intervalul de temperaturi   de  la  – 20 pînă la  + 40 °C.

12                         6                        k         n    m                                  i                   n    =   5     m3 = 9

Ρ = A1 + ∑ Ak pk-1 + ∑  Bk(t-20ºC)    + ∑ ∑   Ci,k  pk(t-20ºC)                     m1 = 11     m4 = 4

k=2                     k=1                               i=1 k=1                                                     m2 = 10     m5 = 2

Coeficienţii  din formulă

| k Ak kg/m3 | Bk |
| --- | --- |
| 1 9,982 012 300 · 102 | -2,061 851 3 · 10-1 kg/(m3 · °C) |
| 2 -1,929 769 495 · 102 | -5,268 254 2 · 10-3 kg/(m3 · °C2) |
| 3 3,891 238 958 · 102 | 3,613 001 3 · 10-5 kg/(m3 · °C3) |
| 4 -1,668 103 923 · 103 | -3,895 770 2 · 10-7 kg/(m3 · °C4) |
| 5 1,352 215 441 · 104 | 7,169 354 0 · 10-9 kg/(m3 · °C5) |
| 6 -8,829 278 388 · 104 | -9,973 923 1 · 10-11 kg/(m3 · °C6) |
| 7 3,062 874 042 · 105 |  |
| 8 -6,138 381 234 · 105 |  |
| 9 7,470 172 998 · 105 |  |
| 10 -5,478 461 354 ·105 |  |
| 11 2,234 460 334 · 105 |  |
| 12 -3,903 285 426 · 104 |  |

| k C1,k kg/(m3 · °C) | C2,k kg/(m3· °C2) |
| --- | --- |
| 1 1,693 443 461 530 087 · 10-1 | -1,193 013 005 057 010 · 10-2 |
| 2 -1,046 914 743 455 169 · 101 | 2,517 399 633 803 461 · 10-1 |
| 3 7,196 353 469 546 523 · 101 | -2,170 575 700 536 993 |
| 4 -7,047 478 054 272 792 · 102 | 1,353 034 988 843 029 · 101 |
| 5 3,924 090 430 035 045 · 103 | -5,029 988 758 547 014 · 101 |
| 6 -1,210 164 659 068 747 · 104 | 1,096 355 666 577 570 · 102 |
| 7 2,248 646 550 400 788 · 104 | -1,422 753 946 421 155 · 102 |
| 8 -2,605 562 982 188 164 · 104 | 1,080 435 942 856 230 · 102 |
| 9 1,852 373 922 069 467 · 104 | -4,414 153 236 817 392 · 101 |
| 10 -7,420 201 433 430 137 · 103 | 7,442 971 530 188 783 |
| 11 1,285 617 841 998 974 · 103 |  |

| k C3,k kg/(m3 · °C3) | C4,k kg/(m3· °C4) | C5,k kg/(m3· °C5) |
| --- | --- | --- |
| 1 -6,802 995 733 503 803·10-4 | 4,075 376 675 622 027 · 10-6 | -2,788 074 354 782 409·10-8 |
| 2 1,876 837 790 289 664 · 10-2 | -8,763 058 573 471 110·10-6 | 1,345 612 883 493 354 ·10-8 |
| 3 -2,002 561 813 734 156 ·10-1 | 6,515 031 360 099 368 ·10-6 |  |
| 4 1,022 992 966 719 220 | -1,515 784 836 987 210·10-6 |  |
| 5 -2,895 696 483 903 638 |  |  |
| 6 4,810 060 584 300 675 |  |  |
| 7 -4,672 147 440 794 683 |  |  |
| 8 2,458 043 105 903 461 |  |  |
| 9 -5,411 227 621 436 812·10-1 |  |  |

Tabelul  I

TĂRIA ALCOOLICĂ INTERNAŢIONALĂ LA 20 °C

Tabelul densităţilor aparente ale amestecurilor de etanol şi apă – picnometru Pyrex

Densitatea la t °C corectată pentru forţa de ascensiune a aerului

|  | Concentraţia acoolică, % vol. |
| --- | --- |
| t ° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 999,64 | 1,50 | 998,14 | 1,44 | 996,70 | 1,40 | 995,30 | 1,35 | 993,95 | 1,30 | 992,65 | 1,24 | 991,41 | 1,19 | 990,22 | 1,14 | 989,08 | 1,10 | 987,98 | 1,05 | 986,93 | 1,00 | 985,93 | 0,95 |
|  | -0,07 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,05 |  | -0,04 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,01 |  |
| 1 | 999,71 | 1,51 | 998,20 | 1,44 | 996,76 | 1,40 | 995,36 | 1,35 | 994,01 | 1,30 | 992,71 | 1,24 | 991,47 | 1,20 | 990,27 | 1,15 | 989,12 | 1,11 | 988,01 | 1,06 | 986,95 | 1,01 | 985,94 | 0,97 |
|  | -0,05 |  | -0,05 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,00 |  |
| 2 | 999,76 | 1,51 | 998,25 | 1,45 | 996,80 | 1,40 | 995,40 | 1,35 | 994,05 | 1,30 | 992,75 | 1,25 | 991,50 | 1,20 | 990,30 | 1,16 | 989,14 | 1,11 | 988,03 | 1,07 | 986,96 | 1,02 | 985,94 | 0,98 |
|  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 3 | 999,79 | 1,51 | 998,28 | 1,45 | 996,83 | 1,41 | 995,42 | 1,35 | 994,07 | 1,30 | 992,77 | 1,25 | 991,52 | 1,21 | 990,31 | 1,16 | 989,15 | 1,12 | 988,03 | 1,08 | 986,95 | 1,03 | 985,92 | 1,00 |
|  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  |
| 4 | 999,81 | 1,51 | 998,30 | 1,46 | 996,84 | 1,40 | 995,44 | 1,36 | 994,08 | 1,30 | 992,78 | 1,26 | 991,52 | 1,21 | 990,31 | 1,17 | 989,14 | 1,13 | 988,01 | 1,09 | 986,92 | 1,04 | 985,88 | 1,00 |
|  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,05 |  |
| 5 | 999,81 | 1,51 | 998,30 | 1,46 | 996,84 | 1,40 | 995,44 | 1,37 | 994,07 | 1,31 | 992,76 | 1,26 | 991,50 | 1,21 | 990,29 | 1,17 | 989,12 | 1,14 | 987,98 | 1,10 | 986,88 | 1,05 | 985,83 | 1,01 |
|  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |
| 6 | 999,80 | 1,51 | 998,29 | 1,46 | 996,83 | 1,41 | 995,42 | 1,36 | 994,06 | 1,32 | 992,74 | 1,27 | 991,47 | 1,22 | 990,25 | 1,18 | 989,07 | 1,14 | 987,93 | 1,10 | 986,83 | 1,06 | 985,77 | 1,03 |
|  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  |
| 7 | 999,77 | 1,51 | 998,26 | 1,46 | 996,80 | 1,41 | 995,39 | 1,37 | 994,02 | 1,32 | 992,70 | 1,27 | 991,43 | 1,23 | 990,20 | 1,19 | 989,01 | 1,15 | 987,86 | 1,11 | 986,75 | 1,07 | 985,68 | 1,03 |
|  | 0,05 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  |
| 8 | 999,72 | 1,50 | 998,22 | 1,46 | 996,76 | 1,42 | 995,34 | 1,37 | 993,97 | 1,32 | 992,65 | 1,27 | 991,38 | 1,24 | 990,14 | 1,19 | 988,95 | 1,16 | 987,79 | 1,12 | 986,67 | 1,08 | 985,59 | 1,05 |
|  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,11 |  |
| 9 | 999,67 | 1,51 | 998,16 | 1,46 | 996,70 | 1,42 | 995,28 | 1,37 | 993,91 | 1,32 | 992,59 | 1,28 | 991,31 | 1,24 | 990,07 | 1,20 | 988,87 | 1,17 | 987,70 | 1,13 | 986,57 | 1,09 | 985,48 | 1,06 |
|  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  |
| 10 | 999,60 | 1,51 | 998,09 | 1,46 | 996,63 | 1,42 | 995,21 | 1,37 | 993,84 | 1,33 | 992,51 | 1,28 | 991,23 | 1,25 | 989,98 | 1,20 | 988,78 | 1,17 | 987,60 | 1,14 | 986,46 | 1,10 | 985,36 | 1,06 |
|  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  |
| 11 | 999,51 | 1,51 | 998,00 | 1,46 | 996,54 | 1,41 | 995,13 | 1,38 | 993,75 | 1,33 | 992,42 | 1,29 | 991,13 | 1,25 | 989,88 | 1,21 | 988,67 | 1,18 | 987,49 | 1,15 | 986,34 | 1,11 | 985,23 | 1,07 |
|  | 0,10 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  |
| 12 | 999,41 | 1,50 | 997,91 | 1,46 | 996,45 | 1,42 | 995,03 | 1,38 | 993,65 | 1,34 | 992,31 | 1,29 | 991,02 | 1,25 | 989,77 | 1,22 | 988,55 | 1,19 | 987,36 | 1,15 | 986,21 | 1,12 | 985,09 | 1,09 |
|  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  |

Tabelul  I

(continuare)

|  | Concentraţia acoolică, % vol. |
| --- | --- |
| t ° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 999,30 | 1,50 | 997,80 | 1,46 | 996,34 | 1,42 | 994,92 | 1,38 | 993,54 | 1,34 | 992,20 | 1,30 | 990,90 | 1,25 | 989,65 | 1,23 | 988,42 | 1,20 | 987,22 | 1,16 | 986,06 | 1,13 | 984,93 | 1,09 |
|  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 14 | 999,18 | 1,50 | 997,68 | 1,46 | 996,22 | 1,43 | 994,79 | 1,38 | 993,41 | 1,34 | 992,07 | 1,30 | 990,77 | 1,26 | 989,51 | 1,23 | 988,28 | 1,21 | 987,07 | 1,17 | 985,90 | 1,13 | 984,77 | 1,11 |
|  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  |
| 15 | 999,05 | 1,51 | 997,54 | 1,46 | 996,08 | 1,42 | 994,66 | 1,38 | 993,28 | 1,35 | 991,93 | 1,30 | 990,63 | 1,27 | 989,36 | 1,24 | 988,12 | 1,21 | 986,91 | 1,18 | 985,73 | 1,14 | 984,59 | 1,12 |
|  | 0,15 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  |
| 16 | 998,90 | 1,50 | 997,40 | 1,46 | 995,94 | 1,43 | 994,51 | 1,38 | 993,13 | 1,35 | 991,78 | 1,31 | 990,47 | 1,27 | 989,20 | 1,25 | 987,95 | 1,21 | 986,74 | 1,19 | 985,55 | 1,15 | 984,40 | 1,13 |
|  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  |
| 17 | 998,74 | 1,50 | 997,24 | 1,46 | 995,78 | 1,43 | 994,35 | 1,38 | 992,97 | 1,36 | 991,61 | 1,31 | 990,30 | 1,28 | 989,02 | 1,25 | 987,77 | 1,22 | 986,55 | 1,19 | 985,36 | 1,16 | 984,20 | 1,14 |
|  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  |
| 18 | 998,57 | 1,50 | 997,07 | 1,46 | 995,61 | 1,42 | 994,19 | 1,39 | 992,80 | 1,36 | 991,44 | 1,32 | 990,12 | 1,28 | 988,84 | 1,26 | 987,58 | 1,23 | 986,35 | 1,20 | 985,15 | 1,17 | 983,98 | 1,14 |
|  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  |
| 19 | 998,39 | 1,50 | 996,89 | 1,46 | 995,43 | 1,43 | 994,00 | 1,39 | 992,61 | 1,36 | 991,25 | 1,32 | 989,93 | 1,29 | 988,64 | 1,26 | 987,38 | 1,23 | 986,15 | 1,21 | 984,94 | 1,10 | 983,76 | 1,16 |
|  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  |
| 20 | 998,20 | 1,50 | 996,70 | 1,46 | 995,24 | 1,43 | 993,81 | 1,39 | 992,42 | 1,36 | 991,06 | 1,33 | 989,73 | 1,29 | 988,44 | 1,27 | 987,17 | 1,24 | 985,93 | 1,22 | 984,71 | 1,19 | 983,52 | 1,16 |
|  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  |
| 21 | 998,00 | 1,50 | 996,50 | 1,46 | 995,04 | 1,43 | 993,61 | 1,40 | 992,21 | 1,36 | 990,85 | 1,33 | 989,52 | 1,30 | 988,22 | 1,27 | 986,95 | 1,25 | 985,70 | 1,23 | 984,47 | 1,19 | 983,28 | 1,18 |
|  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,26 |  |
| 22 | 997,79 | 1,50 | 996,29 | 1,46 | 994,83 | 1,43 | 993,40 | 1,40 | 992,00 | 1,37 | 990,63 | 1,33 | 989,30 | 1,31 | 987,99 | 1,28 | 986,71 | 1,25 | 985,46 | 1,23 | 984,23 | 1,21 | 983,02 | 1,18 |
|  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,25 |  |
| 23 | 997,57 | 1,50 | 996,07 | 1,47 | 994,60 | 1,43 | 993,17 | 1,40 | 991,77 | 1,37 | 990,40 | 1,34 | 989,06 | 1,31 | 987,75 | 1,28 | 986,47 | 1,26 | 985,21 | 1,24 | 983,97 | 1,20 | 982,77 | 1,20 |
|  | 0,24 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,29 |  |
| 24 | 997,33 | 1,49 | 995,84 | 1,47 | 994,37 | 1,43 | 992,94 | 1,41 | 991,53 | 1,37 | 990,16 | 1,34 | 988,82 | 1,32 | 987,50 | 1,29 | 986,21 | 1,26 | 984,95 | 1,25 | 983,70 | 1,22 | 982,48 | 1,20 |
|  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  |
| 25 | 997,09 | 1,50 | 995,59 | 1,46 | 994,13 | 1,44 | 992,69 | 1,40 | 991,29 | 1,38 | 989,91 | 1,35 | 988,56 | 1,32 | 987,24 | 1,29 | 985,95 | 1,27 | 984,68 | 1,26 | 983,42 | 1,22 | 982,20 | 1,21 |
|  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,30 |  |
| 26 | 996,84 | 1,50 | 995,34 | 1,47 | 993,87 | 1,43 | 992,44 | 1,41 | 991,03 | 1,38 | 989,65 | 1,35 | 988,30 | 1,32 | 986,98 | 1,31 | 985,67 | 1,27 | 984,40 | 1,26 | 983,14 | 1,24 | 981,90 | 1,22 |
|  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,30 |  |

Tabelul  I

(continuare)

|  | Concentraţia acoolică, % vol. |
| --- | --- |
| T ° | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | 996,58 | 1,50 | 995,08 | 1,47 | 993,61 | 1,44 | 992,17 | 1,41 | 990,76 | 1,38 | 989,38 | 1,35 | 988,03 | 1,33 | 986,70 | 1,31 | 985,39 | 1,28 | 984,11 | 1,27 | 982,84 | 1,24 | 981,60 | 1,23 |
|  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 28 | 996,31 | 1,50 | 994,81 | 1,47 | 993,34 | 1,44 | 991,90 | 1,42 | 990,48 | 1,38 | 989,10 | 1,36 | 987,74 | 1,33 | 986,41 | 1,31 | 985,10 | 1,29 | 983,81 | 1,28 | 982,53 | 1,25 | 981,28 | 1,23 |
|  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 29 | 996,03 | 1,50 | 994,53 | 1,47 | 993,06 | 1,45 | 991,61 | 1,41 | 990,20 | 1,39 | 988,81 | 1,36 | 987,45 | 1,34 | 986,11 | 1,32 | 984,79 | 1,29 | 983,50 | 1,28 | 982,22 | 1,26 | 980,96 | 1,24 |
|  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  |
| 30 | 995,75 | 1,51 | 994,24 | 1,47 | 992,77 | 1,45 | 991,32 | 1,42 | 989,90 | 1,39 | 988,51 | 1,37 | 987,14 | 1,34 | 985,80 | 1,32 | 984,48 | 1,30 | 983,18 | 1,28 | 981,90 | 1,27 | 980,63 | 1,25 |
|  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| 31 | 995,45 | 1,51 | 993,94 | 1,47 | 992,47 | 1,45 | 991,02 | 1,43 | 989,59 | 1,39 | 988,20 | 1,37 | 986,83 | 1,34 | 985,49 | 1,33 | 984,16 | 1,31 | 982,85 | 1,29 | 981,56 | 1,27 | 980,29 | 1,26 |
|  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  |
| 32 | 995,14 | 1,51 | 993,63 | 1,47 | 992,16 | 1,46 | 990,70 | 1,42 | 989,28 | 1,40 | 987,88 | 1,37 | 986,51 | 1,35 | 985,16 | 1,33 | 983,83 | 1,32 | 982,51 | 1,30 | 981,21 | 1,28 | 979,93 | 1,26 |
|  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  |
| 33 | 994,83 | 1,51 | 993,32 | 1,48 | 991,84 | 1,46 | 990,38 | 1,42 | 988,96 | 1,41 | 987,55 | 1,37 | 986,18 | 1,36 | 984,82 | 1,34 | 983,48 | 1,32 | 982,16 | 1,30 | 980,86 | 1,28 | 979,58 | 1,28 |
|  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 34 | 994,51 | 1,52 | 992,99 | 1,48 | 991,51 | 1,46 | 990,05 | 1,44 | 988,61 | 1,40 | 987,21 | 1,38 | 985,83 | 1,36 | 984,47 | 1,33 | 983,14 | 1,33 | 981,81 | 1,31 | 980,50 | 1,29 | 979,21 | 1,28 |
|  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 35 | 994,18 | 1,52 | 992,66 | 1,49 | 991,17 | 1,47 | 989,70 | 1,43 | 988,27 | 1,41 | 986,86 | 1,38 | 985,48 | 1,36 | 984,12 | 1,34 | 982,78 | 1,33 | 981,45 | 1,31 | 980,14 | 1,30 | 978,84 | 1,29 |
|  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  |
| 36 | 993,84 | 1,53 | 992,31 | 1,49 | 990,82 | 1,47 | 989,35 | 1,43 | 987,92 | 1,41 | 986,51 | 1,38 | 985,13 | 1,37 | 983,76 | 1,34 | 982,42 | 1,34 | 981,08 | 1,31 | 919,11 | 1,31 | 978,46 | 1,29 |
|  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |
| 37 | 993,49 | 1,53 | 991,96 | 1,50 | 990,46 | 1,46 | 989,00 | 1,44 | 987,56 | 1,41 | 986,15 | 1,39 | 984,76 | 1,37 | 983,39 | 1,35 | 982,04 | 1,33 | 980,71 | 1,33 | 979,38 | 1,31 | 978,07 | 1,30 |
|  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,38 |  | 0,39 |  |
| 38 | 993,13 | 1,53 | 991,60 | 1,50 | 990,10 | 1,47 | 988,63 | 1,44 | 987,19 | 1,41 | 985,78 | 1,39 | 984,39 | 1,37 | 983,02 | 1,36 | 981,66 | 1,34 | 980,32 | 1,32 | 979,00 | 1,32 | 977,68 | 1,31 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,40 |  |
| 39 | 992,77 | 1,54 | 991,23 | 1,50 | 989,73 | 1,47 | 988,26 | 1,45 | 986,81 | 1,41 | 985,40 | 1,39 | 984,01 | 1,38 | 982,63 | 1,35 | 981,28 | 1,35 | 979,93 | 1,33 | 978,60 | 1,32 | 977,28 | 1,32 |
|  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  |
| 40 | 992,40 | 1,54 | 990,86 | 1,51 | 989,35 | 1,48 | 987,87 | 1,44 | 986,43 | 1,42 | 985,01 | 1,39 | 983,62 | 1,38 | 982,24 | 1,36 | 980,88 | 1,34 | 979,54 | 1,34 | 978,20 | 1,33 | 976,87 | 1,32 |

Tabelul I

(continuare)

|  | Concentraţi acoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- |
| t ° | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | 986,93 | 1,00 | 985,93 | 0,95 | 984,98 | 0,92 | 984,06 | 0,88 | 983,18 | 0,84 | 982,34 | 0,80 | 981,54 | 0,78 | 980,76 | 0,75 | 980,01 | 0,73 | 979,28 | 0,72 | 978,56 | 0,70 | 977,86 | 0,70 |
|  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,17 |  |
| 1 | 986,95 | 1,01 | 985,94 | 0,97 | 984,97 | 0,92 | 984,05 | 0,90 | 983,15 | 0,85 | 982,30 | 0,83 | 981,47 | 0,79 | 980,68 | 0,77 | 979,91 | 0,75 | 979,16 | 0,74 | 978,42 | 0,73 | 977,69 | 0,72 |
|  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  |
| 2 | 986,96 | 1,02 | 985,94 | 0,98 | 984,96 | 0,94 | 984,02 | 0,91 | 983,11 | 0,88 | 982,23 | 0,84 | 981,39 | 0,81 | 980,58 | 0,79 | 979,79 | 0,77 | 979,02 | 0,76 | 978,26 | 0,75 | 977,51 | 0,74 |
|  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,19 |  |
| 3 | 986,95 | 1,03 | 985,92 | 1,00 | 984,92 | 0,95 | 983,97 | 0,92 | 983,05 | 0,89 | 982,16 | 0,86 | 981,30 | 0,83 | 980,47 | 0,81 | 979,66 | 0,79 | 978,87 | 0,78 | 978,09 | 0,77 | 977,32 | 0,77 |
|  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,20 |  |
| 4 | 986,92 | 1,04 | 985,88 | 1,00 | 984,88 | 0,97 | 983,91 | 0,93 | 982,98 | 0,91 | 982,07 | 0,87 | 981,20 | 0,85 | 980,35 | 0,83 | 979,52 | 0,81 | 978,71 | 0,80 | 977,91 | 0,79 | 977,12 | 0,79 |
|  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,22 |  |
| 5 | 986,88 | 1,05 | 985,83 | 1,01 | 984,82 | 0,98 | 983,84 | 0,95 | 982,89 | 0,92 | 981,97 | 0,89 | 981,08 | 0,87 | 980,21 | 0,84 | 979,37 | 0,83 | 978,54 | 0,82 | 977,72 | 0,82 | 976,90 | 0,80 |
|  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,22 |  |
| 6 | 986,83 | 1,06 | 985,77 | 1,03 | 984,74 | 0,99 | 983,75 | 0,96 | 982,79 | 0,94 | 981,85 | 0,90 | 980,95 | 0,88 | 980,07 | 0,87 | 979,20 | 0,85 | 978,35 | 0,84 | 977,51 | 0,83 | 976,68 | 0,83 |
|  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  |
| 7 | 986,75 | 1,07 | 985,68 | 1,03 | 984,65 | 1,00 | 983,65 | 0,98 | 982,67 | 0,95 | 981,72 | 0,92 | 980,80 | 0,89 | 979,91 | 0,89 | 979,02 | 0,86 | 978,16 | 0,86 | 977,30 | 0,85 | 976,45 | 0,85 |
|  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  |
| 8 | 986,67 | 1,08 | 985,59 | 1,05 | 984,54 | 1,02 | 983,52 | 0,98 | 982,54 | 0,96 | 981,58 | 0,93 | 980,65 | 0,92 | 979,73 | 0,90 | 978,83 | 0,88 | 977,95 | 0,88 | 977,07 | 0,87 | 976,20 | 0,87 |
|  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  |
| 9 | 986,57 | 1,09 | 985,48 | 1,06 | 984,42 | 1,02 | 983,40 | 1,00 | 982,40 | 0,98 | 981,42 | 0,95 | 980,47 | 0,93 | 979,54 | 0,92 | 978,62 | 0,89 | 977,73 | 0,90 | 976,83 | 0,89 | 975,94 | 0,89 |
|  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  |
| 10 | 986,46 | 1,10 | 985,36 | 1,06 | 984,30 | 1,04 | 983,26 | 1,02 | 982,24 | 0,99 | 981,25 | 0,96 | 980,29 | 0,95 | 979,34 | 0,92 | 978,42 | 0,92 | 977,50 | 0,91 | 976,59 | 0,91 | 975,68 | 0,91 |
|  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  |
| 11 | 986,34 | 1,11 | 985,23 | 1,07 | 984,16 | 1,06 | 983,10 | 1,02 | 982,08 | 1,00 | 981,08 | 0,98 | 980,10 | 0,96 | 979,14 | 0,95 | 978,19 | 0,94 | 977,25 | 0,93 | 976,32 | 0,93 | 975,39 | 0,92 |
|  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |
| 12 | 986,21 | 1,12 | 985,09 | 1,09 | 984,00 | 1,06 | 982,94 | 1,04 | 981,90 | 1,01 | 980,89 | 1,00 | 979,89 | 0,97 | 978,92 | 0,97 | 977,95 | 0,95 | 977,00 | 0,95 | 976,05 | 0,94 | 975,11 | 0,95 |
|  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  |
| 13 | 986,06 | 1,13 | 984,93 | 1,09 | 983,84 | 1,08 | 982,76 | 1,05 | 981,71 | 1,02 | 980,69 | 1,01 | 979,68 | 0,99 | 978,69 | 0,98 | 977,71 | 0,97 | 976,74 | 0,97 | 975,77 | 0,96 | 974,81 | 0,96 |
|  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,30 |  |
| 14 | 985,90 | 1,13 | 984,77 | 1,11 | 983,66 | 1,08 | 982,58 | 1,07 | 981,51 | 1,04 | 980,47 | 1,02 | 979,45 | 1,00 | 978,45 | 1,00 | 977,45 | 0,98 | 976,47 | 0,98 | 975,49 | 0,98 | 975,51 | 0,98 |
|  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  |
| 15 | 985,73 | 1,14 | 984,59 | 1,12 | 983,47 | 1,09 | 982,38 | 1,08 | 981,30 | 1,05 | 960,25 | 1,04 | 979,21 | 1,01 | 978,20 | 1,01 | 977,19 | 1,00 | 976,19 | 1,00 | 975,19 | 1,00 | 974,19 | 1,00 |
|  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 16 | 985,55 | 1,15 | 984,40 | 1,13 | 983,27 | 1,11 | 982,16 | 1,08 | 981,08 | 1,07 | 980,01 | 1,04 | 978,97 | 1,04 | 977,93 | 1,02 | 976,91 | 1,02 | 975,89 | 1,01 | 974,88 | 1,01 | 973,87 | 1,02 |
|  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,33 |  |

Tabelul  I

(continuare)

|  | Concentraţia acoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- |
| t ° | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 985,36 | 1,16 | 984,20 | 1,14 | 983,06 | 1,12 | 981,94 | 1,09 | 980,85 | 1,08 | 979,77 | 1,06 | 978,71 | 1,05 | 977,66 | 1,04 | 976,62 | 1,03 | 975,59 | 1,03 | 974,56 | 1,02 | 973,54 | 1,04 |
|  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,35 |  |
| 18 | 985,15 | 1,17 | 983,98 | 1,14 | 982,84 | 1,13 | 981,71 | 1,11 | 980,60 | 1,09 | 979,51 | 1,07 | 978,44 | 1,06 | 977,38 | 1,05 | 976,33 | 1,05 | 975,28 | 1,04 | 974,24 | 1,05 | 973,19 | 1,05 |
|  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,35 |  |
| 19 | 984,94 | 1,18 | 983,76 | 1,16 | 982,60 | 1,13 | 981,47 | 1,12 | 980,35 | 1,10 | 979,25 | 1,09 | 978,16 | 1,07 | 977,09 | 1,07 | 976,02 | 1,06 | 974,96 | 1,06 | 973,90 | 1,06 | 972,84 | 1,06 |
|  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,36 |  |
| 20 | 984,71 | 1,19 | 983,52 | 1,16 | 982,36 | 1,15 | 981,21 | 1,13 | 980,08 | 1,11 | 978,97 | 1,10 | 977,87 | 1,08 | 976,79 | 1,08 | 975,71 | 1,08 | 974,63 | 1,07 | 973,56 | 1,08 | 972,48 | 1,08 |
|  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 21 | 984,47 | 1,19 | 983,28 | 1,18 | 982,10 | 1,15 | 980,95 | 1,14 | 978,81 | 1,12 | 978,69 | 1,11 | 977,58 | 1,10 | 976,48 | 1,10 | 975,38 | 1,09 | 974,29 | 1,09 | 973,20 | 1,09 | 972,11 | 1,09 |
|  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 22 | 984,23 | 1,21 | 983,02 | 1,18 | 981,84 | 1,17 | 980,67 | 1,15 | 979,52 | 1,13 | 978,39 | 1,12 | 977,27 | 1,12 | 976,15 | 1,10 | 975,05 | 1,11 | 973,94 | 1,10 | 972,84 | 1,10 | 971,74 | 1,12 |
|  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  |
| 23 | 983,97 | 1,20 | 982,77 | 1,20 | 981,57 | 1,18 | 980,39 | 1,16 | 979,23 | 1,15 | 978,08 | 1,13 | 976,95 | 1,13 | 975,82 | 1,12 | 974,70 | 1,11 | 973,59 | 1,12 | 972,47 | 1,12 | 972,47 | 1,12 |
|  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  |
| 24 | 983,70 | 1,22 | 982,48 | 1,20 | 981,28 | 1,18 | 980,10 | 1,17 | 978,93 | 1,16 | 977,77 | 1,15 | 976,62 | 1,13 | 975,49 | 1,14 | 974,35 | 1,13 | 973,22 | 1,13 | 972,09 | 1,14 | 970,95 | 1,14 |
|  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  |
| 25 | 983,42 | 1,22 | 982,20 | 1,21 | 980,99 | 1,20 | 979,79 | 1,18 | 978,61 | 1,17 | 977,44 | 1,15 | 976,29 | 1,15 | 975,14 | 1,15 | 973,99 | 1,14 | 972,85 | 1,15 | 971,70 | 1,15 | 970,55 | 1,16 |
|  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  |
| 26 | 983,14 | 1,24 | 981,90 | 1,22 | 980,68 | 1,20 | 979,48 | 1,19 | 978,29 | 1,18 | 977,11 | 1,17 | 975,94 | 1,16 | 974,78 | 1,16 | 973,62 | 1,16 | 972,46 | 1,16 | 971,30 | 1,16 | 970,14 | 1,17 |
|  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  |
| 27 | 982,84 | 1,24 | 981,60 | 1,23 | 980,37 | 1,21 | 979,16 | 1,20 | 977,96 | 1,19 | 976,77 | 1,18 | 975,59 | 1,17 | 974,42 | 1,18 | 973,24 | 1,17 | 972,07 | 1,17 | 970,90 | 1,18 | 969,72 | 1,18 |
|  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,43 |  |
| 28 | 982,53 | 1,25 | 981,28 | 1,23 | 980,05 | 1,22 | 978,83 | 1,21 | 977,62 | 1,20 | 976,42 | 1,19 | 975,23 | 1,19 | 974,04 | 1,18 | 972,86 | 1,19 | 971,67 | 1,18 | 970,49 | 1,20 | 969,29 | 1,20 |
|  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  |
| 29 | 982,22 | 1,26 | 980,96 | 1,24 | 979,72 | 1,23 | 978,49 | 1,22 | 977,27 | 1,21 | 976,06 | 1,20 | 974,86 | 1,20 | 973,66 | 1,20 | 972,46 | 1,19 | 971,27 | 1,20 | 970,07 | 1,21 | 968,86 | 1,22 |
|  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  |
| 30 | 981,90 | 1,27 | 980,63 | 1,25 | 979,38 | 1,24 | 978,14 | 1,23 | 976,91 | 1,22 | 975,69 | 1,21 | 974,48 | 1,22 | 973,26 | 1,21 | 972,05 | 1,21 | 970,84 | 1,21 | 969,63 | 1,22 | 968,41 | 1,23 |
|  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  |

Tabelul   I

(continuare)

|  |  | Concentraţia acoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t ° | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 31 | 981,56 | 1,27 | 980,29 | 1,26 | 979,03 | 1,25 | 977,78 | 1,24 | 976,54 | 1,23 | 975,31 | 1,23 | 974,08 | 1,22 | 972,86 | 1,22 | 971,64 | 1,22 | 970,42 | 1,23 | 969,19 | 1,23 | 967,96 | 1,24 |
|  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,46 |  |
| 32 | 981,21 | 1,28 | 979,93 | 1,26 | 978,67 | 1,26 | 977,41 | 1,25 | 976,16 | 1,24 | 974,92 | 1,23 | 973,69 | 1,23 | 972,46 | 1,24 | 971,22 | 1,23 | 969,99 | 1,24 | 968,75 | 1,25 | 967,50 | 1,25 |
|  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  |
| 33 | 980,86 | 1,28 | 979,58 | 1,28 | 978,30 | 1,26 | 977,04 | 1,26 | 975,78 | 1,25 | 974,53 | 1,24 | 973,29 | 1,25 | 972,04 | 1,24 | 970,80 | 1,25 | 969,55 | 1,25 | 968,30 | 1,26 | 967,04 | 1,27 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  |
| 34 | 980,50 | 1,29 | 979,21 | 1,28 | 977,93 | 1,27 | 976,66 | 1,27 | 975,39 | 1,26 | 974,13 | 1,25 | 972,88 | 1,26 | 971,62 | 1,25 | 970,37 | 1,26 | 969,11 | 1,27 | 967,84 | 1,27 | 966,57 | 1,29 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,46 |  | 0,48 |  |
| 35 | 980,14 | 1,30 | 978,84 | 1,29 | 977,55 | 1,28 | 976,27 | 1,27 | 975,00 | 1,27 | 973,73 | 1,27 | 972,46 | 1,26 | 971,20 | 1,27 | 969,93 | 1,28 | 968,65 | 1,27 | 967,38 | 1,29 | 966,09 | 1,30 |
|  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  |
| 36 | 979,77 | 1,31 | 978,46 | 1,29 | 977,17 | 1,29 | 975,88 | 1,28 | 974,60 | 1,28 | 973,32 | 1,28 | 972,04 | 1,28 | 970,76 | 1,28 | 969,48 | 1,28 | 968,20 | 1,29 | 966,91 | 1,30 | 965,61 | 1,32 |
|  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  |
| 37 | 978,38 | 1,31 | 978,07 | 1,30 | 976,77 | 1,29 | 975,48 | 1,29 | 974,19 | 1,29 | 972,90 | 1,29 | 971,61 | 1,29 | 970,32 | 1,29 | 969,03 | 1,30 | 967,73 | 1,30 | 966,43 | 1,31 | 965,12 | 1,33 |
|  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  |
| 38 | 979,00 | 1,32 | 977,68 | 1,31 | 976,37 | 1,30 | 975,07 | 1,30 | 973,77 | 1,30 | 972,47 | 1,30 | 971,17 | 1,30 | 969,87 | 1,30 | 968,57 | 1,31 | 967,26 | 1,32 | 965,94 | 1,32 | 964,62 | 1,34 |
|  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  |
| 39 | 978,60 | 1,32 | 977,28 | 1,32 | 975,96 | 1,31 | 974,65 | 1,30 | 973,35 | 1,31 | 972,04 | 1,31 | 970,73 | 1,31 | 969,42 | 1,32 | 968,10 | 1,32 | 966,78 | 1,33 | 965,45 | 1,33 | 964,12 | 1,36 |
|  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  |
| 40 | 978,20 | 1,33 | 976,87 | 1,32 | 975,55 | 1,32 | 974,23 | 1,31 | 972,92 | 1,32 | 971,60 | 1,32 | 970,28 | 1,32 | 968,96 | 1,33 | 967,63 | 1,33 | 966,30 | 1,34 | 964,96 | 1,35 | 963,61 | 1,37 |

Tabelul  I

(continuare)

| t° |  |  |  |  |  | Concentraţia acoolică, % vol. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 978,56 | 0,70 | 977,86 | 0,70 | 977,16 | 0,69 | 976,47 | 0,71 | 975,76 | 0,71 | 975,05 | 0,72 | 974,33 | 0,75 | 973,58 | 0,77 | 972,81 | 0,80 | 972,01 | 0,83 | 971,18 | 0,87 | 970,31 | 0,90 |
|  | 0,14 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,39 |  | 0,41 |  |
| 1 | 978,42 | 0,73 | 977,69 | 0,72 | 976,97 | 0,72 | 976,25 | 0,73 | 975,52 | 0,73 | 974,79 | 0,75 | 974,04 | 0,77 | 973,27 | 0,80 | 972,47 | 0,82 | 971,65 | 0,86 | 970,79 | 0,89 | 969,90 | 0,92 |
|  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  |
| 2 | 978,26 | 0,75 | 977,51 | 0,74 | 976,77 | 0,75 | 976,02 | 0,75 | 975,27 | 0,76 | 974,51 | 0,77 | 973,74 | 0,79 | 972,95 | 0,82 | 972,13 | 0,85 | 971,28 | 0,88 | 970,40 | 0,91 | 969,49 | 0,95 |
|  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  |
| 3 | 978,09 | 0,77 | 977,32 | 0,77 | 976,55 | 0,76 | 975,79 | 0,78 | 975,01 | 0,78 | 974,23 | 0,80 | 973,43 | 0,81 | 972,62 | 0,85 | 971,77 | 0,87 | 970,90 | 0,90 | 970,00 | 0,93 | 969,07 | 0,98 |
|  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,43 |  |
| 4 | 977,91 | 0,79 | 977,12 | 0,79 | 976,33 | 0,79 | 975,54 | 0,80 | 974,94 | 0,80 | 973,94 | 0,82 | 973,12 | 0,84 | 972,28 | 0,87 | 971,41 | 0,89 | 970,52 | 0,92 | 969,60 | 0,96 | 968,64 | 1,00 |
|  | 0,19 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,42 |  | 0,44 |  |
| 5 | 977,72 | 0,82 | 976,90 | 0,80 | 976,10 | 0,82 | 975,28 | 0,81 | 974,47 | 0,83 | 973,64 | 0,85 | 972,79 | 0,86 | 971,93 | 0,89 | 971,04 | 0,91 | 970,13 | 0,95 | 969,18 | 0,98 | 968,20 | 1,01 |
|  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  |
| 6 | 977,51 | 0,83 | 976,68 | 0,83 | 975,85 | 0,83 | 975,02 | 0,84 | 974,18 | 0,85 | 973,33 | 0,87 | 972,46 | 0,86 | 971,58 | 0,91 | 970,67 | 0,94 | 969,73 | 0,97 | 968,76 | 1,00 | 967,76 | 1,03 |
|  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  |
| 7 | 977,30 | 0,85 | 976,45 | 0,85 | 975,60 | 0,86 | 974,74 | 0,86 | 973,88 | 0,87 | 973,01 | 0,89 | 972,12 | 0,90 | 971,22 | 0,93 | 970,29 | 0,96 | 969,33 | 0,99 | 968,34 | 1,02 | 967,32 | 1,06 |
|  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,46 |  |
| 8 | 977,07 | 0,87 | 976,20 | 0,87 | 975,33 | 0,87 | 974,46 | 0,89 | 973,57 | 0,89 | 972,68 | 0,91 | 971,77 | 0,92 | 970,85 | 0,96 | 969,89 | 0,98 | 968,91 | 1,00 | 967,91 | 1,05 | 966,86 | 1,07 |
|  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,44 |  | 0,46 |  |
| 9 | 976,83 | 0,89 | 975,94 | 0,89 | 975,05 | 0,89 | 974,16 | 0,90 | 973,26 | 0,92 | 972,34 | 0,92 | 971,42 | 0,95 | 970,47 | 0,97 | 969,50 | 1,00 | 968,50 | 1,03 | 967,47 | 1,07 | 966,40 | 1,09 |
|  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  |
| 10 | 976,59 | 0,91 | 975,68 | 0,91 | 974,77 | 0,91 | 973,86 | 0,93 | 972,93 | 0,93 | 972,00 | 0,95 | 971,05 | 0,97 | 970,08 | 0,99 | 969,09 | 1,02 | 968,07 | 1,05 | 967,02 | 1,08 | 965,94 | 1,12 |
|  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  |
| 11 | 976,32 | 0,93 | 975,39 | 0,92 | 974,47 | 0,94 | 973,53 | 0,94 | 972,59 | 0,95 | 971,64 | 0,97 | 970,67 | 0,99 | 969,68 | 1,01 | 968,67 | 1,04 | 967,63 | 1,07 | 966,56 | 1,09 | 965,47 | 1,13 |
|  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,48 |  |
| 12 | 976,05 | 0,94 | 975,11 | 0,95 | 974,16 | 0,95 | 973,21 | 0,96 | 972,25 | 0,97 | 971,28 | 0,99 | 970,29 | 1,01 | 969,28 | 1,03 | 968,25 | 1,06 | 967,19 | 1,08 | 966,11 | 1,12 | 964,99 | 1,15 |
|  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
| 13 | 975,77 | 0,96 | 974,81 | 0,96 | 973,85 | 0,97 | 972,88 | 0,98 | 971,90 | 0,99 | 970,91 | 1,01 | 969,90 | 1,03 | 968,87 | 1,05 | 967,82 | 1,08 | 966,74 | 1,10 | 965,64 | 1,14 | 964,50 | 1,17 |
|  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
| 14 | 975,49 | 0,98 | 974,51 | 0,98 | 973,53 | 0,99 | 972,54 | 1,00 | 971,54 | 1,01 | 970,53 | 1,03 | 969,50 | 1,04 | 968,46 | 1,07 | 967,39 | 1,10 | 966,29 | 1,12 | 965,17 | 1,16 | 964,01 | 1,19 |
|  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  |

Tabelul   I

(continuare)

| t° |  |  | Concentraţia acoolică, % vol. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 15 | 975,19 | 1,00 | 974,19 | 1,00 | 973,19 | 1,00 | 972,19 | 1,02 | 971,17 | 1,03 | 970,14 | 1,04 | 969,10 | 1,06 | 968,04 | 1,09 | 966,95 | 1,12 | 965,83 | 1,14 | 964,69 | 1,17 | 963,52 | 1,21 |
|  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,51 |  |
| 16 | 974,88 | 1,01 | 973,87 | 1,02 | 972,85 | 1,02 | 971,83 | 1,03 | 970,80 | 1,05 | 969,75 | 1,06 | 968,69 | 1,08 | 967,61 | 1,11 | 966,50 | 1,13 | 965,37 | 1,16 | 964,21 | 1,20 | 963,01 | 1,22 |
|  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,50 |  |
| 17 | 974,56 | 1,02 | 973,54 | 1,04 | 972,50 | 1,04 | 971,46 | 1,05 | 970,41 | 1,06 | 969,35 | 1,08 | 968,27 | 1,10 | 967,17 | 1,12 | 966,05 | 1,16 | 964,89 | 1,18 | 963,71 | 1,20 | 962,51 | 1,24 |
|  | 0,32 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,52 |  |
| 18 | 974,24 | 1,05 | 973,19 | 1,05 | 972,14 | 1,05 | 971,09 | 1,07 | 970,02 | 1,08 | 968,94 | 1,10 | 967,84 | 1,12 | 966,72 | 1,14 | 965,58 | 1,17 | 964,41 | 1,19 | 963,22 | 1,23 | 961,99 | 1,25 |
|  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,52 |  |
| 19 | 973,90 | 1,06 | 972,84 | 1,06 | 971,78 | 1,08 | 970,70 | 1,08 | 969,62 | 1,10 | 968,52 | 1,11 | 967,41 | 1,14 | 966,27 | 1,16 | 965,11 | 1,18 | 963,93 | 1,21 | 962,72 | 1,25 | 961,47 | 1,27 |
|  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  |
| 20 | 973,56 | 1,08 | 972,48 | 1,08 | 971,40 | 1,09 | 970,31 | 1,10 | 969,21 | 1,11 | 968,10 | 1,14 | 966,96 | 1,15 | 965,81 | 1,17 | 964,64 | 1,20 | 963,44 | 1,23 | 962,21 | 1,26 | 960,95 | 1,29 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  |
| 21 | 973,20 | 1,09 | 972,11 | 1,09 | 971,02 | 1,11 | 969,91 | 1,12 | 968,79 | 1,13 | 967,66 | 1,15 | 966,51 | 1,16 | 965,35 | 1,20 | 964,15 | 1,21 | 962,94 | 1,25 | 961,69 | 1,27 | 960,42 | 1,31 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  |
| 22 | 972,84 | 1,10 | 971,74 | 1,12 | 970,62 | 1,12 | 969,50 | 1,13 | 968,37 | 1,15 | 967,22 | 1,16 | 966,06 | 1,19 | 964,87 | 1,21 | 963,66 | 1,23 | 962,43 | 1,26 | 961,17 | 1,29 | 959,88 | 1,32 |
|  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,55 |  |
| 23 | 972,47 | 1,12 | 971,35 | 1,13 | 970,22 | 1,14 | 969,08 | 1,14 | 967,94 | 1,17 | 966,77 | 1,18 | 965,59 | 1,20 | 964,39 | 1,22 | 963,17 | 1,25 | 961,92 | 1,28 | 960,64 | 1,31 | 959,33 | 1,33 |
|  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  |
| 24 | 972,09 | 1,14 | 970,95 | 1,14 | 969,81 | 1,15 | 968,66 | 1,16 | 967,50 | 1,18 | 966,32 | 1,20 | 965,12 | 1,22 | 963,90 | 1,24 | 962,66 | 1,26 | 961,40 | 1,30 | 960,10 | 1,32 | 958,78 | 1,35 |
|  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  |
| 25 | 971,70 | 1,15 | 970,55 | 1,16 | 969,39 | 1,16 | 968,23 | 1,18 | 967,05 | 1,20 | 965,85 | 1,21 | 964,64 | 1,23 | 963,41 | 1,26 | 962,15 | 1,28 | 960,87 | 1,31 | 959,56 | 1,33 | 958,23 | 1,37 |
|  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,57 |  |
| 26 | 971,30 | 1,16 | 970,14 | 1,17 | 968,97 | 1,18 | 967,79 | 1,20 | 966,59 | 1,21 | 965,38 | 1,23 | 964,15 | 1,24 | 962,91 | 1,27 | 961,64 | 1,30 | 960,34 | 1,32 | 959,02 | 1,36 | 957,66 | 1,38 |
|  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,56 |  |
| 27 | 970,90 | 1,18 | 969,72 | 1,18 | 968,54 | 1,20 | 967,34 | 1,21 | 966,13 | 1,23 | 964,90 | 1,24 | 963,66 | 1,26 | 962,40 | 1,29 | 961,11 | 1,31 | 959,80 | 1,34 | 958,46 | 1,36 | 957,10 | 1,40 |
|  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,59 |  |
| 28 | 970,49 | 1,20 | 969,29 | 1,20 | 968,09 | 1,21 | 966,88 | 1,22 | 965,66 | 1,24 | 964,42 | 1,26 | 963,16 | 1,28 | 961,88 | 1,31 | 960,57 | 1,33 | 959,24 | 1,35 | 957,89 | 1,38 | 956,51 | 1,41 |
|  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  |
| 29 | 970,07 | 1,21 | 968,86 | 1,22 | 967,64 | 1,23 | 966,41 | 1,24 | 965,17 | 1,25 | 963,92 | 1,28 | 962,64 | 1,29 | 961,35 | 1,31 | 960,04 | 1,35 | 958,69 | 1,36 | 957,33 | 1,40 | 955,93 | 1,42 |
|  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,55 |  | 0,58 |  | 0,58 |  |
| 30 | 969,63 | 1,22 | 968,41 | 1,23 | 967,18 | 1,24 | 965,94 | 1,26 | 964,68 | 1,26 | 963,42 | 1,29 | 962,13 | 1,31 | 960,82 | 1,33 | 959,49 | 1,35 | 958,14 | 1,39 | 956,75 | 1,40 | 955,35 | 1,44 |
|  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,60 |  |
| 31 | 969,19 | 1,23 | 967,96 | 1,24 | 966,72 | 1,26 | 965,46 | 1,27 | 964,19 | 1,28 | 962,91 | 1,30 | 961,61 | 1,32 | 960,29 | 1,35 | 958,94 | 1,37 | 957,57 | 1,40 | 956,17 | 1,42 | 954,75 | 1,44 |
|  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,59 |  |

Tabelul   I

(continuare)

| t° |  |  | Concentraţia acoolică, % vol. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 968,75 | 1,25 | 967,50 | 1,25 | 966,25 | 1,27 | 964,98 | 1,29 | 963,69 | 1,29 | 962,40 | 1,32 | 961,08 | 1,33 | 959,75 | 1,36 | 958,39 | 1,39 | 957,00 | 1,41 | 955,59 | 1,43 | 954,16 | 1,46 |
|  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,59 |  | 0,61 |  |
| 33 | 968,30 | 1,26 | 967,04 | 1,27 | 965,77 | 1,28 | 964,49 | 1,30 | 963,19 | 1,31 | 961,88 | 1,33 | 960,55 | 1,35 | 959,20 | 1,38 | 957,82 | 1,39 | 956,43 | 1,43 | 955,00 | 1,45 | 953,55 | 1,47 |
|  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,56 |  | 0,59 |  | 0,59 |  | 0,60 |  |
| 34 | 967,84 | 1,27 | 966,57 | 1,29 | 965,28 | 1,29 | 963,99 | 1,31 | 962,68 | 1,33 | 961,35 | 1,34 | 960,01 | 1,37 | 958,64 | 1,38 | 957,26 | 1,42 | 955,84 | 1,43 | 954,41 | 1,46 | 952,95 | 1,49 |
|  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,62 |  |
| 35 | 967,38 | 1,29 | 966,09 | 1,30 | 964,79 | 1,31 | 963,48 | 1,32 | 962,16 | 1,34 | 960,82 | 1,36 | 959,46 | 1,38 | 958,08 | 1,40 | 956,68 | 1,42 | 955,26 | 1,45 | 953,81 | 1,48 | 952,33 | 1,50 |
|  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,61 |  | 0,62 |  |
| 36 | 966,91 | 1,30 | 965,61 | 1,32 | 964,29 | 1,32 | 962,97 | 1,34 | 961,63 | 1,35 | 960,28 | 1,37 | 958,91 | 1,40 | 957,51 | 1,41 | 956,10 | 1,44 | 954,66 | 1,46 | 953,20 | 1,49 | 951,71 | 1,51 |
|  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,59 |  | 0,60 |  | 0,61 |  | 0,62 |  |
| 37 | 966,43 | 1,31 | 965,12 | 1,33 | 963,79 | 1,34 | 962,45 | 1,35 | 961,10 | 1,37 | 959,73 | 1,38 | 958,35 | 1,41 | 956,94 | 1,43 | 955,51 | 1,45 | 954,06 | 1,47 | 952,59 | 1,50 | 951,09 | 1,53 |
|  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,59 |  | 0,60 |  | 0,62 |  | 0,63 |  |
| 38 | 965,94 | 1,32 | 964,62 | 1,34 | 963,28 | 1,35 | 961,93 | 1,37 | 960,56 | 1,38 | 959,18 | 1,40 | 957,78 | 1,42 | 956,36 | 1,44 | 954,92 | 1,46 | 953,46 | 1,49 | 951,97 | 1,51 | 950,46 | 1,54 |
|  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,61 |  | 0,62 |  | 0,64 |  |
| 39 | 965,45 | 1,33 | 964,12 | 1,36 | 962,76 | 1,36 | 961,40 | 1,38 | 960,02 | 1,40 | 958,62 | 1,41 | 957,21 | 1,43 | 955,78 | 1,46 | 954,32 | 1,47 | 952,85 | 1,50 | 951,35 | 1,53 | 949,82 | 1,55 |
|  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  | 0,59 |  | 0,60 |  | 0,62 |  | 0,63 |  | 0,64 |  |
| 40 | 964,96 | 1,35 | 963,61 | 1,37 | 962,24 | 1,38 | 960,86 | 1,39 | 959,47 | 1,41 | 958,06 | 1,43 | 956,63 | 1,44 | 955,19 | 1,47 | 953,72 | 1,49 | 952,23 | 1,51 | 950,72 | 1,54 | 949,18 | 1,57 |

Tabelul II

TĂRIA  ALCOOLICĂ   INTERNAŢIONALĂ    LA    20 °C

Tabelul corecţiilor care se aplică tăriei alcoolice aparente pentru corectarea efectului temperaturii

Corecţiile indicate mai jos se adună sau se scad din tăria alcoolică aparentă la t °C (alcoolmetru din sticlă obişnuită)

|  | Concentraţia alcoolică aparentă la t °C |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperatura , 0C | 00 | Se adună | 0,76 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,16 | 1,31 | 1,49 | 1,70 | 1,95 | 2,26 | 2,62 | 3,03 | 3,49 | 4,02 | 4,56 |
|  | 10 |  | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,35 | 1,52 | 1,73 | 1,97 | 2,26 | 2,59 | 2,97 | 3,40 | 3,87 | 4,36 |
|  | 20 |  | 0,85 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 1,04 | 1,13 | 1,24 | 1,38 | 1,54 | 1,74 | 1,97 | 2,24 | 2,54 | 2,89 | 3,29 | 3,72 | 4,17 |
|  | 30 |  | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | 1,26 | 1,39 | 1,55 | 1,73 | 1,95 | 2,20 | 2,48 | 2,80 | 3,16 | 3,55 | 3,95 |
|  | 40 |  | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 1,02 | 1,09 | 1,17 | 1,27 | 1,40 | 1,55 | 1,72 | 1,92 | 2,15 | 2,41 | 2,71 | 3,03 | 3,38 | 3,75 |
|  | 50 |  | 0,91 | 0,93 | 0,98 | 1,03 | 1,10 | 1,17 | 1,27 | 1,39 | 1,53 | 1,69 | 1,87 | 2,08 | 2,33 | 2,60 | 2,89 | 3,21 | 3,54 |
|  | 60 |  | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,25 | 1,37 | 1,50 | 1,65 | 1,82 | 2,01 | 2,23 | 2,47 | 2,74 | 3,02 | 3,32 |
|  | 70 |  | 0,91 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 1,45 | 1,59 | 1,75 | 1,92 | 2,12 | 2,34 | 2,58 | 2,83 | 3,10 |
|  | 80 |  | 0,89 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 1,04 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,39 | 1,52 | 1,66 | 1,82 | 2,00 | 2,20 | 2,42 | 2,65 | 2,88 |
|  | 90 |  | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,01 | 1,07 | 1,14 | 1,23 | 1,33 | 1,44 | 1,57 | 1,71 | 1,87 | 2,05 | 2,24 | 2,44 | 2,65 |
|  | 100 |  | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,35 | 1,47 | 1,60 | 1,74 | 1,89 | 2,06 | 2,24 | 2,43 |
|  | 110 |  | 0,78 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,60 | 1,73 | 1,88 | 2,03 | 2,20 |
|  | 120 |  | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,24 | 1,34 | 1,44 | 1,56 | 1,69 | 1,82 | 1,96 |
|  | 130 |  | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,61 | 1,73 |
|  | 140 |  | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 0,97 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,29 | 1,39 | 1,49 |
|  | 150 |  | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,09 | 1,16 | 1,24 |
|  | 160 |  | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,88 | 0,94 | 1,00 |
|  | 170 |  | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,75 |
|  | 180 |  | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,51 |
|  | 190 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,25 |

Tabelul  II

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică aparentă la t °C |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Temperatura, 0C | 210 | Se scade |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |
|  | 220 |  |  | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 |
|  | 230 |  |  | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,66 | 0,70 | 0,74 | 0,78 |
|  | 240 |  |  | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,73 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | 0,94 | 0,99 | 1,04 |
|  | 250 |  |  | 0,69 | 0,71 | 0,73 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,97 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 |
|  | 260 |  |  | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,13 | 1,18 | 1,24 | 1,30 | 1,36 | 1,43 | 1,50 | 1,57 |
|  | 270 |  |  |  | 1,03 | 1,07 | 1,11 | 1,15 | 1,19 | 1,23 | 1,28 | 1,34 | 1,40 | 1,46 | 1,53 | 1,60 | 1,68 | 1,76 | 1,84 |
|  | 280 |  |  |  | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,33 | 1,38 | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,62 | 1,69 | 1,77 | 1,85 | 1,93 | 2,02 | 2,11 |
|  | 290 |  |  |  | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | 1,58 | 1,63 | 1,70 | 1,76 | 1,84 | 1,92 | 2,01 | 2,10 | 2,19 | 2,29 | 2,39 |
|  | 300 |  |  |  | 1,57 | 1,61 | 1,66 | 1,72 | 1,78 | 1,84 | 1,91 | 1,98 | 2,07 | 2,15 | 2,25 | 2,35 | 2,45 | 2,56 | 2,67 |
|  | 310 |  |  |  | 1,75 | 1,80 | 1,86 | 1,92 | 1,98 | 2,05 | 2,13 | 2,21 | 2,30 | 2,39 | 2,49 | 2,60 | 2,71 | 2,83 | 2,94 |
|  | 320 |  |  |  | 1,94 | 2,00 | 2,06 | 2,13 | 2,20 | 2,27 | 2,35 | 2,44 | 2,53 | 2,63 | 2,74 | 2,86 | 2,97 | 3,09 | 3,22 |
|  | 330 |  |  |  |  | 2,20 | 2,27 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,58 | 2,67 | 2,77 | 2,88 | 2,99 | 3,12 | 3,24 | 3,37 | 3,51 |
|  | 340 |  |  |  |  | 2,41 | 2,48 | 2,56 | 2,64 | 2,72 | 2,81 | 2,91 | 3,02 | 3,13 | 3,25 | 3,38 | 3,51 | 3,65 | 3,79 |
|  | 350 |  |  |  |  | 2,62 | 2,70 | 2,78 | 2,86 | 2,95 | 3,05 | 3,16 | 3,27 | 3,39 | 3,51 | 3,64 | 3,78 | 3,93 | 4,08 |
|  | 360 |  |  |  |  | 2,83 | 2,91 | 3,00 | 3,09 | 3,19 | 3,29 | 3,41 | 3,53 | 3,65 | 3,78 | 3,91 | 4,05 | 4,21 | 4,37 |
|  | 370 |  |  |  |  |  | 3,13 | 3,23 | 3,33 | 3,43 | 3,54 | 3,65 | 3,78 | 3,91 | 4,04 | 4,18 | 4,33 | 4,49 | 4,65 |
|  | 380 |  |  |  |  |  | 3,36 | 3,47 | 3,57 | 3,68 | 3,79 | 3,91 | 4,03 | 4,17 | 4,31 | 4,46 | 4,61 | 4,77 | 4,94 |
|  | 390 |  |  |  |  |  | 3,59 | 3,70 | 3,81 | 3,93 | 4,05 | 4,17 | 4,30 | 4,44 | 4,58 | 4,74 | 4,90 | 5,06 | 5,23 |
|  | 400 |  |  |  |  |  | 3,82 | 3,94 | 4,06 | 4,18 | 4,31 | 4,44 | 4,57 | 4,71 | 4,86 | 5,02 | 5,19 | 5,36 | 5,53 |

Tabelul  II

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică aparentă la t °C |
| --- | --- |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Temperatura, 0C | 00 | Se adună | 3,49 | 4,02 | 4,56 | 5,11 | 5,65 | 6,16 | 6,63 | 7,05 | 7,39 | 7,67 | 7,91 | 8,07 | 8,20 | 8,30 | 8,36 | 8,39 | 8,40 |
|  | 10 |  | 3,40 | 3,87 | 4,36 | 4,86 | 5,35 | 5,82 | 6,26 | 6,64 | 6,96 | 7,23 | 7,45 | 7,62 | 7,75 | 7,85 | 7,91 | 7,95 | 7,96 |
|  | 20 |  | 3,29 | 3,72 | 4,17 | 4,61 | 5,05 | 5,49 | 5,89 | 6,25 | 6,55 | 6,81 | 7,02 | 7,18 | 7,31 | 7,40 | 7,47 | 7,51 | 7,53 |
|  | 30 |  | 3,16 | 3,55 | 3,95 | 4,36 | 4,77 | 5,17 | 5,53 | 5,85 | 6,14 | 6,39 | 6,59 | 6,74 | 6,86 | 6,97 | 7,03 | 7,07 | 7,09 |
|  | 40 |  | 3,03 | 3,38 | 3,75 | 4,11 | 4,48 | 4,84 | 5,17 | 5,48 | 5,74 | 5,97 | 6,16 | 6,31 | 6,43 | 6,53 | 6,59 | 6,63 | 6,66 |
|  | 50 |  | 2,89 | 3,21 | 3,54 | 3,86 | 4,20 | 4,52 | 4,83 | 5,11 | 5,35 | 5,56 | 5,74 | 5,89 | 6,00 | 6,10 | 6,16 | 6,20 | 6,23 |
|  | 60 |  | 2,74 | 3,02 | 3,32 | 3,61 | 3,91 | 4,21 | 4,49 | 4,74 | 4,96 | 5,16 | 5,33 | 5,47 | 5,58 | 5,67 | 5,73 | 5,77 | 5,80 |
|  | 70 |  | 2,58 | 2,83 | 3,10 | 3,36 | 3,63 | 3,90 | 4,15 | 4,38 | 4,58 | 4,77 | 4,92 | 5,05 | 5,15 | 5,24 | 5,30 | 5,34 | 5,37 |
|  | 80 |  | 2,42 | 2,65 | 2,88 | 3,11 | 3,35 | 3,59 | 3,81 | 4,02 | 4,21 | 4,38 | 4,52 | 4,64 | 4,74 | 4,81 | 4,87 | 4,92 | 4,95 |
|  | 90 |  | 2,24 | 2,44 | 2,65 | 2,86 | 3,07 | 3,28 | 3,48 | 3,67 | 3,84 | 3,99 | 4,12 | 4,23 | 4,32 | 4,39 | 4,45 | 4,50 | 4,53 |
|  | 100 |  | 2,06 | 2,24 | 2,43 | 2,61 | 2,80 | 2,98 | 3,16 | 3,33 | 3,48 | 3,61 | 3,73 | 3,83 | 3,91 | 3,98 | 4,03 | 4,08 | 4,11 |
|  | 110 |  | 1,88 | 2,03 | 2,20 | 2,36 | 2,52 | 2,68 | 2,83 | 2,98 | 3,12 | 3,24 | 3,34 | 3,43 | 3,50 | 3,57 | 3,62 | 3,66 | 3,69 |
|  | 120 |  | 1,69 | 1,82 | 1,96 | 2,10 | 2,24 | 2,38 | 2,51 | 2,64 | 2,76 | 2,87 | 2,96 | 3,04 | 3,10 | 3,16 | 3,21 | 3,25 | 3,27 |
|  | 130 |  | 1,49 | 1,61 | 1,73 | 1,84 | 1,96 | 2,08 | 2,20 | 2,31 | 2,41 | 2,50 | 2,58 | 2,65 | 2,71 | 2,76 | 2,80 | 2,83 | 2,85 |
|  | 140 |  | 1,29 | 1,39 | 1,49 | 1,58 | 1,68 | 1,78 | 1,88 | 1,97 | 2,06 | 2,13 | 2,20 | 2,26 | 2,31 | 2,36 | 2,39 | 2,42 | 2,44 |
|  | 150 |  | 1,09 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 1,48 | 1,56 | 1,64 | 1,71 | 1,77 | 1,83 | 1,88 | 1,92 | 1,96 | 1,98 | 2,01 | 2,03 |
|  | 160 |  | 0,88 | 0,94 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,58 | 1,60 | 1,62 |
|  | 170 |  | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,80 | 0,84 | 0,89 | 0,94 | 0,98 | 1,02 | 1,05 | 1,09 | 1,12 | 1,14 | 1,17 | 1,18 | 1,20 | 1,21 |
|  | 180 |  | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
|  | 190 |  | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |

Tabelul II

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică aparentă la t °C |
| --- | --- |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Temperatura, 0C | 210 | Se scade | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
|  | 220 |  | 0,47 | 0,49 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,80 |
|  | 230 |  | 0,70 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,93 | 0,97 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,12 | 1,15 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |
|  | 240 |  | 0,94 | 0,99 | 1,04 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,34 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 |
|  | 250 |  | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,56 | 1,62 | 1,68 | 1,73 | 1,78 | 1,83 | 1,87 | 1,90 | 1,94 | 1,97 | 1,99 |
|  | 260 |  | 1,43 | 1,50 | 1,57 | 1,65 | 1,73 | 1,80 | 1,87 | 1,94 | 2,01 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,24 | 2,28 | 2,32 | 2,35 | 2,38 |
|  | 270 |  | 1,68 | 1,76 | 1,84 | 1,93 | 2,01 | 2,10 | 2,18 | 2,26 | 2,34 | 2,41 | 2,48 | 2,55 | 2,61 | 2,66 | 2,70 | 2,74 | 2,77 |
|  | 280 |  | 1,93 | 2,02 | 2,11 | 2,21 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,67 | 2,76 | 2,83 | 2,90 | 2,98 | 3,03 | 3,08 | 3,13 | 3,17 |
|  | 290 |  | 2,19 | 2,29 | 2,39 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,81 | 2,91 | 3,00 | 3,09 | 3,18 | 3,26 | 3,34 | 3,40 | 3,46 | 3,51 | 3,55 |
|  | 300 |  | 2,45 | 2,56 | 2,67 | 2,78 | 2,90 | 3,01 | 3,12 | 3,23 | 3,34 | 3,44 | 3,53 | 3,62 | 3,70 | 3,77 | 3,84 | 3,90 | 3,95 |
|  | 310 |  | 2,71 | 2,83 | 2,94 | 3,07 | 3,19 | 3,31 | 3,43 | 3,55 | 3,67 | 3,78 | 3,88 | 3,98 | 4,07 | 4,15 | 4,22 | 4,28 | 4,33 |
|  | 320 |  | 2,97 | 3,09 | 3,22 | 3,36 | 3,49 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | 4,11 | 4,22 | 4,33 | 4,43 | 4,51 | 4,59 | 4,66 | 4,72 |
|  | 330 |  | 3,24 | 3,37 | 3,51 | 3,65 | 3,79 | 3,92 | 4,06 | 4,20 | 4,33 | 4,45 | 4,57 | 4,68 | 4,79 | 4,88 | 4,97 | 5,04 | 5,10 |
|  | 340 |  | 3,51 | 3,65 | 3,79 | 3,94 | 4,09 | 4,23 | 4,37 | 4,52 | 4,66 | 4,79 | 4,91 | 5,03 | 5,15 | 5,25 | 5,34 | 5,42 | 5,49 |
|  | 350 |  | 3,78 | 3,93 | 4,08 | 4,23 | 4,38 | 4,53 | 4,69 | 4,84 | 4,98 | 5,12 | 5,26 | 5,38 | 5,50 | 5,61 | 5,71 | 5,80 | 5,87 |
|  | 360 |  | 4,05 | 4,21 | 4,37 | 4,52 | 4,68 | 4,84 | 5,00 | 5,16 | 5,31 | 5,46 | 5,60 | 5,73 | 5,86 | 5,97 | 6,08 | 6,17 | 6,25 |
|  | 370 |  | 4,33 | 4,49 | 4,65 | 4,82 | 4,98 | 5,15 | 5,31 | 5,48 | 5,64 | 5,80 | 5,95 | 6,09 | 6,22 | 6,33 | 6,44 | 6,54 | 6,63 |
|  | 380 |  | 4,61 | 4,77 | 4,94 | 5,12 | 5,29 | 5,46 | 5,63 | 5,80 | 5,97 | 6,13 | 6,29 | 6,43 | 6,57 | 6,69 | 6,81 | 6,92 | 7,01 |
|  | 390 |  | 4,90 | 5,06 | 5,23 | 5,41 | 5,59 | 5,77 | 5,94 | 6,12 | 6,30 | 6,47 | 6,63 | 6,78 | 6,93 | 7,06 | 7,18 | 7,29 | 7,39 |
|  | 400 |  | 5,19 | 5,36 | 5,53 | 5,71 | 5,90 | 6,08 | 6,26 | 6,44 | 6,62 | 6,80 | 6,97 | 7,13 | 7,28 | 7,41 | 7,54 | 7,66 | 7,76 |

Tabelul  III

TĂRIA  ALCOOLICĂ  INTERNAŢIONALĂ LA 20 °C

Tabelul densităţilor aparente ale amestecurilor de etanol şi apă – aparate din sticlă obişnuită

Densităţi la t °C corectate pentru forţa de ascensiune a aerului

| t0 | Concentraţia alcoolică, % vol. |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 999,34 | 1,52 | 997,82 | 1,45 | 996,37 | 1,39 | 994,98 | 1,35 | 993,63 | 1,29 | 992,34 | 1,24 | 991,10 | 1,18 | 989,92 | 1,15 | 988,77 | 1,09 | 987,68 | 1,05 | 986,63 | 1,00 | 985,63 | 0,96 |
|  | -0,09 |  | -0,09 |  | -0,09 |  | -0,08 |  | -0,08 |  | -0,08 |  | -0,07 |  | -0,05 |  | -0,05 |  | -0,04 |  | -0,03 |  | -0,02 |  |
| 1 | 999,43 | 1,52 | 997,91 | 1,45 | 996,46 | 1,40 | 995,06 | 1,35 | 993,71 | 1,29 | 992,42 | 1,25 | 991,17 | 1,20 | 989,97 | 1,15 | 988,82 | 1,10 | 987,72 | 1,06 | 986,66 | 1,01 | 985,65 | 0,97 |
|  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,06 |  | -0,05 |  | -0,05 |  | -0,04 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  |
| 2 | 999,49 | 1,52 | 997,97 | 1,40 | 996,52 | 1,40 | 995,12 | 1,35 | 993,77 | 1,30 | 992,47 | 1,25 | 991,22 | 1,21 | 990,01 | 1,16 | 988,85 | 1,11 | 987,74 | 1,06 | 986,68 | 1,02 | 985,66 | 0,98 |
|  | -0,05 |  | -0,05 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,04 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | 0,00 |  | 0,01 |  |
| 3 | 999,54 | 1,52 | 998,02 | 1,46 | 996,56 | 1,40 | 995,16 | 1,35 | 993,81 | 1,30 | 992,51 | 1,26 | 991,25 | 1,21 | 990,04 | 1,16 | 988,88 | 1,12 | 987,76 | 1,08 | 986,68 | 1,03 | 985,65 | 0,99 |
|  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  |
| 4 | 999,57 | 1,52 | 998,05 | 1,46 | 996,59 | 1,40 | 995,19 | 1,36 | 993,83 | 1,30 | 992,53 | 1,26 | 991,27 | 1,22 | 990,05 | 1,17 | 988,88 | 1,13 | 987,75 | 1,08 | 986,67 | 1,04 | 985,63 | 1,00 |
|  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,03 |  |
| 5 | 999,59 | 1,52 | 998,07 | 1,46 | 996,61 | 1,40 | 995,21 | 1,36 | 993,85 | 1,31 | 992,54 | 1,27 | 991,27 | 1,22 | 990,05 | 1,17 | 988,88 | 1,14 | 987,74 | 1,09 | 986,65 | 1,05 | 985,60 | 1,02 |
|  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,06 |  |
| 6 | 999,59 | 1,52 | 998,07 | 1,46 | 996,61 | 1,41 | 995,20 | 1,36 | 993,84 | 1,31 | 992,53 | 1,27 | 991,26 | 1,23 | 990,03 | 1,18 | 988,85 | 1,14 | 987,71 | 1,10 | 986,61 | 1,07 | 985,54 | 1,02 |
|  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  |
| 7 | 999,58 | 1,52 | 998,06 | 1,46 | 996,60 | 1,41 | 995,19 | 1,36 | 993,83 | 1,32 | 992,51 | 1,27 | 991,24 | 1,23 | 990,01 | 1,19 | 988,82 | 1,15 | 987,67 | 1,11 | 986,56 | 1,08 | 985,48 | 1,04 |
|  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,08 |  |
| 8 | 999,55 | 1,52 | 998,03 | 1,46 | 996,57 | 1,41 | 995,16 | 1,37 | 993,79 | 1,32 | 992,47 | 1,28 | 991,19 | 1,23 | 989,96 | 1,20 | 988,76 | 1,16 | 987,60 | 1,11 | 986,49 | 1,09 | 985,40 | 1,05 |
|  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,08 |  |
| 9 | 999,51 | 1,52 | 991,99 | 1,46 | 996,53 | 1,41 | 995,12 | 1,37 | 993,75 | 1,32 | 992,43 | 1,29 | 991,14 | 1,24 | 989,90 | 1,20 | 988,70 | 1,16 | 987,54 | 1,13 | 986,41 | 1,09 | 985,32 | 1,06 |
|  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,11 |  |
| 10 | 999,45 | 1,52 | 997,93 | 1,46 | 996,47 | 1,41 | 995,06 | 1,37 | 993,69 | 1,33 | 992,36 | 1,29 | 991,07 | 1,24 | 989,83 | 1,21 | 988,62 | 1,17 | 987,45 | 1,14 | 986,31 | 1,10 | 985,21 | 1,07 |
|  | 0,07 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,11 |  |
| 11 | 999,38 | 1,51 | 997,87 | 1,46 | 996,41 | 1,42 | 994,99 | 1,37 | 993,62 | 1,33 | 992,29 | 1,29 | 991,00 | 1,25 | 989,75 | 1,22 | 988,53 | 1,18 | 987,35 | 1,14 | 986,21 | 1,11 | 985,10 | 1,08 |
|  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  |
| 12 | 999,29 | 1,51 | 997,78 | 1,46 | 996,32 | 1,42 | 994,90 | 1,37 | 993,53 | 1,33 | 992,20 | 1,30 | 990,90 | 1,26 | 989,64 | 1,22 | 988,42 | 1,18 | 987,24 | 1,15 | 986,09 | 1,12 | 984,97 | 1,09 |
|  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  |
| 13 | 999,20 | 1,51 | 997,69 | 1,46 | 996,23 | 1,42 | 994,81 | 1,38 | 993,43 | 1,33 | 992,10 | 1,30 | 990,80 | 1,26 | 989,54 | 1,23 | 988,31 | 1,19 | 987,12 | 1,16 | 985,96 | 1,13 | 984,83 | 1,10 |

Tabelul   III

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- |
| t0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  |
| 14 | 999,09 | 1,51 | 997,58 | 1,46 | 996,12 | 1,42 | 994,70 | 1,38 | 993,32 | 1,34 | 991,98 | 1,30 | 990,68 | 1,27 | 989,41 | 1,23 | 988,18 | 1,20 | 986,98 | 1,17 | 985,81 | 1,14 | 984,67 | 1,11 |
|  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  |
| 15 | 998,97 | 1,51 | 997,46 | 1,46 | 996,00 | 1,42 | 994,58 | 1,38 | 993,20 | 1,34 | 991,86 | 1,31 | 990,55 | 1,27 | 989,28 | 1,24 | 988,04 | 1,20 | 986,84 | 1,18 | 985,66 | 1,15 | 984,51 | 1,12 |
|  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  |
| 16 | 998,84 | 1,51 | 997,33 | 1,46 | 995,87 | 1,42 | 994,45 | 1,39 | 993,06 | 1,34 | 991,72 | 1,31 | 990,41 | 1,28 | 989,13 | 1,24 | 987,89 | 1,22 | 986,67 | 1,18 | 985,49 | 1,16 | 984,33 | 1,13 |
|  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  |
| 17 | 998,70 | 1,51 | 997,19 | 1,46 | 995,73 | 1,42 | 994,31 | 1,39 | 992,92 | 1,35 | 991,57 | 1,31 | 990,26 | 1,28 | 988,98 | 1,25 | 987,73 | 1,22 | 986,50 | 1,18 | 985,32 | 1,17 | 984,15 | 1,14 |
|  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,19 |  |
| 18 | 998,55 | 1,51 | 997,04 | 1,47 | 995,57 | 1,42 | 994,15 | 1,39 | 992,76 | 1,35 | 991,41 | 1,32 | 990,09 | 1,28 | 988,81 | 1,26 | 987,55 | 1,23 | 986,32 | 1,19 | 985,13 | 1,17 | 983,96 | 1,15 |
|  | 0,17 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  |
| 19 | 998,38 | 1,50 | 996,88 | 1,47 | 995,41 | 1,42 | 993,99 | 1,39 | 992,60 | 1,35 | 991,25 | 1,33 | 989,92 | 1,29 | 988,63 | 1,26 | 987,37 | 1,24 | 986,13 | 1,20 | 984,93 | 1,18 | 983,75 | 1,16 |
|  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  |
| 20 | 998,20 | 1,50 | 996,70 | 1,47 | 995,23 | 1,42 | 993,81 | 1,40 | 992,41 | 1,35 | 991,06 | 1,33 | 989,73 | 1,30 | 988,43 | 1,27 | 987,16 | 1,24 | 985,92 | 1,21 | 984,71 | 1,19 | 983,52 | 1,17 |
|  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,23 |  |
| 21 | 998,01 | 1,50 | 996,51 | 1,47 | 995,04 | 1,42 | 993,62 | 1,40 | 992,22 | 1,36 | 990,86 | 1,33 | 989,53 | 1,31 | 988,22 | 1,27 | 986,95 | 1,25 | 985,70 | 1,22 | 984,48 | 1,19 | 983,29 | 1,17 |
|  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  |
| 22 | 987,81 | 1,50 | 996,31 | 1,46 | 994,85 | 1,43 | 993,42 | 1,40 | 992,02 | 1,36 | 990,66 | 1,34 | 989,32 | 1,31 | 988,01 | 1,28 | 986,73 | 1,25 | 985,48 | 1,23 | 984,25 | 1,20 | 983,05 | 1,18 |
|  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  |
| 23 | 997,60 | 1,50 | 996,10 | 1,46 | 994,64 | 1,43 | 993,21 | 1,40 | 991,81 | 1,37 | 990,44 | 1,34 | 989,10 | 1,31 | 987,79 | 1,29 | 986,50 | 1,26 | 985,24 | 1,23 | 984,01 | 1,21 | 982,80 | 1,19 |
|  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  |
| 24 | 997,39 | 1,50 | 995,89 | 1,47 | 994,42 | 1,43 | 992,99 | 1,40 | 991,59 | 1,37 | 990,22 | 1,35 | 988,87 | 1,31 | 987,56 | 1,29 | 986,27 | 1,27 | 985,00 | 1,24 | 983,76 | 1,22 | 982,54 | 1,20 |
|  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  |
| 25 | 997,16 | 1,50 | 995,66 | 1,47 | 994,19 | 1,43 | 992,76 | 1,41 | 991,35 | 1,37 | 989,98 | 1,35 | 988,63 | 1,32 | 987,31 | 1,29 | 986,02 | 1,27 | 984,75 | 1,25 | 983,50 | 1,23 | 982,27 | 1,21 |
|  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |

Tabelul III

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- |
| t0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 26 | 996,93 | 1,50 | 995,43 | 1,47 | 993,96 | 1,44 | 992,52 | 1,41 | 991,11 | 1,37 | 989,74 | 1,35 | 988,39 | 1,33 | 987,06 | 1,30 | 985,76 | 1,28 | 984,48 | 1,25 | 983,23 | 1,24 | 981,99 | 1,22 |
|  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  |
| 27 | 996,68 | 1,50 | 995,18 | 1,47 | 993,71 | 1,44 | 992,27 | 1,41 | 990,86 | 1,38 | 989,48 | 1,35 | 988,13 | 1,33 | 986,80 | 1,31 | 985,49 | 1,29 | 984,20 | 1,26 | 982,94 | 1,24 | 981,70 | 1,23 |
|  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  |
| 28 | 996,43 | 1,50 | 994,93 | 1,48 | 993,45 | 1,44 | 992,01 | 1,41 | 990,60 | 1,38 | 989,22 | 1,36 | 987,86 | 1,34 | 986,52 | 1,31 | 985,21 | 1,29 | 983,92 | 1,27 | 982,65 | 1,25 | 981,40 | 1,23 |
|  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  |
| 29 | 996,17 | 1,51 | 994,66 | 1,48 | 993,18 | 1,44 | 991,74 | 1,41 | 990,33 | 1,39 | 988,94 | 1,36 | 987,58 | 1,34 | 986,24 | 1,32 | 984,92 | 1,29 | 983,63 | 1,28 | 982,35 | 1,26 | 981,09 | 1,24 |
|  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 30 | 995,90 | 1,51 | 994,39 | 1,48 | 992,91 | 1,45 | 991,46 | 1,41 | 990,05 | 1,39 | 988,66 | 1,37 | 987,29 | 1,34 | 985,95 | 1,32 | 984,63 | 1,30 | 983,33 | 1,29 | 982,04 | 1,27 | 980,77 | 1,25 |
|  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  |
| 31 | 995,61 | 1,51 | 994,10 | 1,48 | 992,62 | 1,45 | 991,17 | 1,42 | 989,75 | 1,39 | 988,36 | 1,37 | 986,99 | 1,35 | 985,64 | 1,33 | 984,31 | 1,30 | 983,01 | 1,29 | 981,72 | 1,27 | 980,45 | 1,26 |
|  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  |
| 32 | 995,32 | 1,51 | 993,81 | 1,48 | 992,33 | 1,45 | 990,88 | 1,42 | 989,45 | 1,40 | 988,05 | 1,37 | 986,68 | 1,35 | 985,33 | 1,33 | 984,00 | 1,31 | 982,69 | 1,30 | 981,39 | 1,28 | 980,11 | 1,26 |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  |
| 33 | 995,02 | 1,52 | 993,50 | 1,48 | 992,02 | 1,45 | 990,57 | 1,43 | 989,14 | 1,40 | 987,74 | 1,37 | 986,37 | 1,36 | 985,01 | 1,34 | 983,67 | 1,31 | 982,36 | 1,31 | 981,05 | 1,28 | 979,77 | 1,27 |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  |
| 34 | 994,72 | 1,53 | 993,19 | 1,48 | 991,71 | 1,45 | 990,26 | 1,43 | 988,83 | 1,41 | 987,42 | 1,38 | 986,04 | 1,36 | 984,68 | 1,34 | 983,34 | 1,32 | 982,02 | 1,31 | 980,71 | 1,29 | 979,42 | 1,28 |
|  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  |
| 35 | 994,40 | 1,53 | 992,87 | 1,48 | 991,39 | 1,46 | 989,93 | 1,43 | 988,50 | 1,41 | 987,09 | 1,38 | 985,71 | 1,36 | 984,35 | 1,34 | 983,01 | 1,33 | 981,68 | 1,31 | 980,37 | 1,30 | 979,07 | 1,29 |
|  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 36 | 994,08 | 1,53 | 992,55 | 1,49 | 991,06 | 1,46 | 989,60 | 1,43 | 988,17 | 1,41 | 986,76 | 1,39 | 985,37 | 1,36 | 984,01 | 1,35 | 982,66 | 1,33 | 981,33 | 1,32 | 980,01 | 1,31 | 978,70 | 1,29 |
|  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  |
| 37 | 993,75 | 1,54 | 992,21 | 1,49 | 990,72 | 1,46 | 989,26 | 1,44 | 987,82 | 1,41 | 986,41 | 1,39 | 985,02 | 1,37 | 983,65 | 1,35 | 982,30 | 1,33 | 980,97 | 1,32 | 979,65 | 1,32 | 978,33 | 1,30 |
|  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  |
| 38 | 993,41 | 1,54 | 991,87 | 1,50 | 990,37 | 1,47 | 988,90 | 1,44 | 987,46 | 1,41 | 986,05 | 1,39 | 984,66 | 1,37 | 983,29 | 1,36 | 981,93 | 1,34 | 980,59 | 1,32 | 979,27 | 1,32 | 977,95 | 1,31 |
|  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  |
| 39 | 993,06 | 1,54 | 991,52 | 1,51 | 990,01 | 1,47 | 988,54 | 1,44 | 987,10 | 1,41 | 985,68 | 1,39 | 984,29 | 1,37 | 982,92 | 1,36 | 981,56 | 1,34 | 980,22 | 1,33 | 978,89 | 1,33 | 977,56 | 1,31 |
|  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,39 |  |
| 40 | 992,71 | 1,55 | 991,16 | 1,51 | 989,65 | 1,48 | 988,17 | 1,45 | 986,72 | 1,42 | 985,30 | 1,39 | 983,91 | 1,37 | 982,54 | 1,36 | 981,18 | 1,35 | 979,83 | 1,33 | 978,50 | 1,33 | 977,17 | 1,32 |

Tabelul  III

(continuare)

|  |  | Concentraţia alcoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 0 | 986,63 | 1,00 | 985,63 | 0,96 | 984,67 | 0,92 | 983,75 | 0,87 | 982,88 | 0,84 | 982,04 | 0,81 | 981,23 | 0,77 | 980,46 | 0,75 | 979,71 | 0,73 | 978,98 | 0,72 | 978,26 | 0,70 | 977,56 | 0,70 |
|  | -0,03 |  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,02 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,07 |  | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,15 |  |
| 1 | 986,66 | 1,01 | 985,65 | 0,97 | 984,68 | 0,93 | 983,75 | 0,89 | 982,86 | 0,86 | 982,00 | 0,82 | 981,18 | 0,79 | 980,39 | 0,77 | 979,62 | 0,75 | 978,87 | 0,74 | 978,13 | 0,72 | 977,41 | 0,72 |
|  | -0,02 |  | -0,01 |  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,17 |  |
| 2 | 986,68 | 1,02 | 985,66 | 0,98 | 984,68 | 0,94 | 983,74 | 0,91 | 982,83 | 0,87 | 981,96 | 0,84 | 981,12 | 0,81 | 980,31 | 0,79 | 979,52 | 0,77 | 978,75 | 0,76 | 977,99 | 0,75 | 977,24 | 0,74 |
|  | 0,00 |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  |
| 3 | 986,68 | 1,03 | 985,65 | 0,99 | 984,66 | 0,96 | 983,70 | 0,92 | 982,78 | 0,88 | 981,90 | 0,86 | 981,04 | 0,83 | 980,21 | 0,81 | 979,40 | 0,79 | 978,61 | 0,78 | 977,83 | 0,77 | 977,06 | 0,76 |
|  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,04 |  | 0,05 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  |
| 4 | 986,67 | 1,04 | 985,63 | 1,00 | 984,63 | 0,97 | 983,66 | 0,93 | 982,73 | 0,90 | 981,83 | 0,87 | 980,96 | 0,85 | 980,11 | 0,83 | 979,28 | 0,81 | 978,47 | 0,80 | 977,67 | 0,79 | 976,88 | 0,79 |
|  | 0,02 |  | 0,03 |  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,20 |  |
| 5 | 986,65 | 1,05 | 985,60 | 1,02 | 984,58 | 0,98 | 983,60 | 0,95 | 982,65 | 0,91 | 981,74 | 0,89 | 980,85 | 0,87 | 979,98 | 0,84 | 979,14 | 0,83 | 978,31 | 0,82 | 977,49 | 0,81 | 976,68 | 0,81 |
|  | 0,04 |  | 0,06 |  | 0,06 |  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,21 |  |
| 6 | 986,61 | 1,07 | 985,54 | 1,02 | 984,52 | 0,99 | 983,53 | 0,96 | 982,57 | 0,93 | 981,64 | 0,90 | 980,74 | 0,89 | 979,85 | 0,86 | 978,99 | 0,85 | 978,14 | 0,84 | 977,30 | 0,83 | 976,47 | 0,83 |
|  | 0,05 |  | 0,06 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,22 |  |
| 7 | 986,56 | 1,08 | 985,48 | 1,04 | 984,44 | 1,00 | 983,44 | 0,97 | 982,47 | 0,95 | 981,52 | 0,92 | 980,60 | 0,90 | 979,70 | 0,88 | 978,82 | 0,87 | 977,95 | 0,85 | 977,10 | 0,85 | 976,25 | 0,85 |
|  | 0,07 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  |
| 8 | 986,49 | 1,09 | 985,40 | 1,05 | 984,35 | 1,01 | 983,34 | 0,98 | 982,36 | 0,96 | 981,40 | 0,94 | 980,46 | 0,92 | 979,54 | 0,90 | 978,64 | 0,88 | 977,76 | 0,87 | 976,89 | 0,87 | 976,02 | 0,87 |
|  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  |
| 9 | 986,41 | 1,09 | 985,32 | 1,06 | 984,26 | 1,03 | 983,23 | 1,00 | 982,23 | 0,97 | 981,26 | 0,95 | 980,31 | 0,93 | 979,38 | 0,92 | 978,48 | 0,90 | 977,56 | 0,89 | 976,67 | 0,89 | 975,78 | 0,89 |
|  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  |
| 10 | 986,31 | 1,10 | 985,21 | 1,07 | 984,14 | 1,04 | 983,10 | 1,01 | 982,09 | 0,99 | 981,10 | 0,96 | 980,14 | 0,94 | 979,20 | 0,93 | 978,27 | 0,92 | 977,35 | 0,91 | 976,44 | 0,91 | 975,53 | 0,91 |
|  | 0,10 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  |
| 11 | 986,21 | 1,11 | 985,10 | 1,08 | 984,02 | 1,05 | 982,97 | 1,03 | 981,94 | 1,00 | 980,94 | 0,97 | 979,97 | 0,96 | 979,01 | 0,95 | 978,06 | 0,94 | 977,12 | 0,93 | 976,19 | 0,93 | 975,26 | 0,92 |
|  | 0,12 |  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  |
| 12 | 986,09 | 1,12 | 984,97 | 1,09 | 983,88 | 1,06 | 982,82 | 1,04 | 981,78 | 1,01 | 980,77 | 0,99 | 979,78 | 0,98 | 978,80 | 0,96 | 977,84 | 0,96 | 976,88 | 0,95 | 975,93 | 0,94 | 974,99 | 0,94 |
|  | 0,13 |  | 0,14 |  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  |
| 13 | 985,96 | 1,13 | 984,83 | 1,10 | 983,73 | 1,07 | 982,66 | 1,05 | 981,61 | 1,03 | 980,58 | 1,00 | 979,58 | 0,99 | 978,59 | 0,98 | 977,61 | 0,97 | 976,64 | 0,97 | 975,67 | 0,96 | 974,71 | 0,96 |
|  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,29 |  |
| 14 | 985,81 | 1,14 | 984,67 | 1,11 | 983,56 | 1,08 | 982,48 | 1,06 | 981,42 | 1,04 | 980,38 | 1,02 | 979,36 | 1,00 | 978,36 | 0,99 | 977,37 | 0,99 | 976,38 | 0,98 | 975,40 | 0,98 | 974,42 | 0,98 |
|  | 0,15 |  | 0,16 |  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,30 |  |
| 15 | 985,66 | 1,15 | 984,51 | 1,12 | 983,39 | 1,09 | 982,30 | 1,07 | 981,23 | 1,05 | 980,18 | 1,04 | 979,14 | 1,02 | 978,12 | 1,01 | 977,11 | 1,00 | 976,11 | 0,99 | 975,12 | 1,00 | 974,12 | 1,00 |
|  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,31 |  |
| 16 | 985,49 | 1,16 | 984,33 | 1,13 | 983,20 | 1,10 | 982,10 | 1,08 | 981,02 | 1,06 | 979,96 | 1,05 | 978,91 | 1,04 | 977,87 | 1,02 | 976,85 | 1,02 | 975,83 | 1,01 | 974,82 | 1,01 | 973,81 | 1,02 |
|  | 0,17 |  | 0,18 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  |

Tabelul  III

(continuare)

|  |  | Concentraţia alcoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 985,32 | 1,17 | 984,15 | 1,14 | 983,01 | 1,11 | 981,90 | 1,09 | 980,81 | 1,08 | 979,73 | 1,06 | 978,67 | 1,05 | 977,62 | 1,04 | 976,58 | 1,04 | 975,54 | 1,02 | 974,52 | 1,02 | 973,50 | 1,04 |
|  | 0,19 |  | 0,19 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  |
| 18 | 985,13 | 1,17 | 983,96 | 1,15 | 982,81 | 1,13 | 981,68 | 1,11 | 980,57 | 1,09 | 979,48 | 1,07 | 978,41 | 1,06 | 977,35 | 1,05 | 976,30 | 1,05 | 975,25 | 1,04 | 974,21 | 1,04 | 973,17 | 1,05 |
|  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  |
| 19 | 984,93 | 1,18 | 983,75 | 1,16 | 982,59 | 1,14 | 981,45 | 1,12 | 980,33 | 1,10 | 979,23 | 1,08 | 978,15 | 1,07 | 977,08 | 1,07 | 976,01 | 1,06 | 974,94 | 1,05 | 973,89 | 1,06 | 972,83 | 1,06 |
|  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  |
| 20 | 984,71 | 1,19 | 983,52 | 1,17 | 982,35 | 1,14 | 981,21 | 1,13 | 980,08 | 1,11 | 978,97 | 1,10 | 977,87 | 1,08 | 976,79 | 1,08 | 975,71 | 1,08 | 974,63 | 1,07 | 973,56 | 1,08 | 972,48 | 1,08 |
|  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  |
| 21 | 984,48 | 1,19 | 983,29 | 1,17 | 982,12 | 1,16 | 980,96 | 1,14 | 979,82 | 1,13 | 978,69 | 1,11 | 977,58 | 1,10 | 976,48 | 1,09 | 975,39 | 1,09 | 974,30 | 1,09 | 973,21 | 1,09 | 972,12 | 1,09 |
|  | 0,23 |  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  |
| 22 | 984,25 | 1,20 | 983,05 | 1,18 | 981,97 | 1,17 | 980,70 | 1,15 | 979,55 | 1,14 | 978,41 | 1,12 | 977,29 | 1,12 | 976,17 | 1,10 | 975,07 | 1,10 | 973,97 | 1,10 | 972,86 | 1,10 | 971,76 | 1,11 |
|  | 0,24 |  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,37 |  |
| 23 | 984,01 | 1,21 | 982,80 | 1,19 | 981,61 | 1,18 | 980,43 | 1,16 | 979,27 | 1,15 | 978,12 | 1,13 | 976,99 | 1,13 | 975,86 | 1,12 | 974,74 | 1,11 | 973,63 | 1,12 | 972,51 | 1,12 | 971,39 | 1,13 |
|  | 0,25 |  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  |
| 24 | 983,76 | 1,22 | 982,54 | 1,20 | 981,34 | 1,19 | 980,15 | 1,17 | 978,98 | 1,16 | 977,82 | 1,14 | 976,68 | 1,14 | 975,54 | 1,13 | 974,41 | 1,13 | 973,28 | 1,13 | 972,15 | 1,14 | 971,01 | 1,14 |
|  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  |
| 25 | 983,50 | 1,23 | 982,27 | 1,21 | 981,06 | 1,20 | 979,86 | 1,18 | 978,68 | 1,17 | 977,51 | 1,16 | 976,36 | 1,15 | 975,21 | 1,15 | 974,06 | 1,14 | 972,92 | 1,15 | 971,77 | 1,15 | 970,62 | 1,15 |
|  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  |
| 26 | 983,23 | 1,24 | 981,99 | 1,22 | 980,77 | 1,20 | 979,57 | 1,19 | 978,38 | 1,18 | 977,20 | 1,17 | 976,03 | 1,16 | 974,87 | 1,16 | 973,71 | 1,16 | 972,55 | 1,16 | 971,39 | 1,16 | 970,23 | 1,17 |
|  | 0,29 |  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  |
| 27 | 982,94 | 1,24 | 981,70 | 1,23 | 980,47 | 1,21 | 979,26 | 1,20 | 978,06 | 1,19 | 976,87 | 1,18 | 975,69 | 1,18 | 974,51 | 1,17 | 973,34 | 1,17 | 972,17 | 1,17 | 921,00 | 1,18 | 969,82 | 1,18 |
|  | 0,29 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  |
| 28 | 982,65 | 1,25 | 981,40 | 1,23 | 980,17 | 1,22 | 978,95 | 1,21 | 977,74 | 1,20 | 976,54 | 1,20 | 975,34 | 1,19 | 974,15 | 1,19 | 972,96 | 1,18 | 971,78 | 1,18 | 970,60 | 1,19 | 969,41 | 1,20 |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  |

Tabelul III

(continuare)

|  | Concentraţia alcoolică, % vol. |  |
| --- | --- | --- |
| t0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 29 | 982,35 | 1,26 | 981,09 | 1,24 | 979,85 | 1,23 | 978,62 | 1,22 | 977,40 | 1,21 | 976,19 | 1,21 | 974,98 | 1,20 | 973,78 | 1,20 | 972,58 | 1,19 | 971,39 | 1,19 | 970,20 | 1,21 | 968,99 | 1,21 |
|  | 0,31 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  |
| 30 | 982,04 | 1,27 | 980,77 | 1,25 | 979,52 | 1,24 | 978,28 | 1,23 | 977,05 | 1,22 | 975,83 | 1,21 | 974,62 | 1,21 | 973,41 | 1,21 | 972,20 | 1,21 | 970,99 | 1,21 | 969,78 | 1,22 | 968,56 | 1,23 |
|  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  |
| 31 | 981,72 | 1,27 | 980,45 | 1,26 | 979,19 | 1,25 | 977,94 | 1,24 | 976,70 | 1,23 | 975,47 | 1,22 | 974,25 | 1,22 | 973,03 | 1,22 | 971,81 | 1,22 | 970,59 | 1,23 | 969,36 | 1,23 | 968,13 | 1,24 |
|  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  |
| 32 | 981,39 | 1,28 | 980,11 | 1,26 | 978,85 | 1,26 | 977,59 | 1,25 | 976,34 | 1,24 | 975,10 | 1,23 | 973,87 | 1,23 | 972,64 | 1,23 | 971,41 | 1,24 | 970,17 | 1,24 | 968,93 | 1,25 | 967,68 | 1,26 |
|  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  |
| 33 | 981,05 | 1,28 | 979,77 | 1,27 | 978,50 | 1,26 | 977,24 | 1,26 | 975,78 | 1,25 | 974,73 | 1,25 | 973,48 | 1,24 | 972,24 | 1,24 | 971,00 | 1,25 | 969,75 | 1,25 | 968,50 | 1,27 | 967,23 | 1,27 |
|  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,45 |  |
| 34 | 980,71 | 1,29 | 979,42 | 1,28 | 978,14 | 1,27 | 976,87 | 1,27 | 975,60 | 1,26 | 974,34 | 1,26 | 973,08 | 1,25 | 971,83 | 1,25 | 970,58 | 1,26 | 969,32 | 1,27 | 968,05 | 1,27 | 966,78 | 1,29 |
|  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  |
| 35 | 980,37 | 1,30 | 979,07 | 1,29 | 977,78 | 1,28 | 976,50 | 1,28 | 975,22 | 1,27 | 973,95 | 1,27 | 972,68 | 1,26 | 971,42 | 1,27 | 970,15 | 1,27 | 968,88 | 1,28 | 967,60 | 1,29 | 966,31 | 1,30 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  |
| 36 | 980,01 | 1,31 | 978,70 | 1,29 | 977,41 | 1,29 | 976,12 | 1,28 | 974,84 | 1,28 | 973,56 | 1,28 | 972,28 | 1,28 | 971,00 | 1,28 | 969,72 | 1,28 | 968,44 | 1,29 | 967,15 | 1,31 | 965,84 | 1,31 |
|  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  |
| 37 | 979,65 | 1,32 | 978,33 | 1,30 | 977,03 | 1,30 | 975,73 | 1,29 | 974,44 | 1,29 | 973,15 | 1,29 | 971,86 | 1,29 | 970,57 | 1,29 | 969,28 | 1,29 | 967,99 | 1,30 | 966,69 | 1,32 | 965,37 | 1,32 |
|  | 0,38 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  |
| 38 | 979,27 | 1,32 | 977,95 | 1,31 | 976,64 | 1,30 | 975,34 | 1,30 | 974,04 | 1,30 | 972,74 | 1,30 | 971,44 | 1,30 | 970,14 | 1,30 | 968,84 | 1,31 | 967,53 | 1,31 | 966,22 | 1,33 | 964,89 | 1,34 |
|  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  |
| 39 | 978,89 | 1,33 | 977,56 | 1,31 | 976,25 | 1,31 | 974,94 | 1,31 | 973,63 | 1,31 | 972,32 | 1,31 | 971,01 | 1,31 | 969,70 | 1,31 | 968,39 | 1,32 | 967,07 | 1,33 | 965,74 | 1,34 | 964,40 | 1,36 |
|  | 0,39 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  |
| 40 | 978,50 | 1,33 | 977,17 | 1,32 | 975,85 | 1,32 | 974,53 | 1,32 | 973,21 | 1,31 | 971,90 | 1,32 | 970,58 | 1,33 | 969,25 | 1,33 | 967,92 | 1,33 | 966,59 | 1,34 | 965,25 | 1,35 | 963,90 | 1,37 |

Tabelul   III

(continuare)

| t° | Concentraţia alcoolică, % vol.. |
| --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 | 978,26 | 0,70 | 977,56 | 0,70 | 976,86 | 0,69 | 976,17 | 0,70 | 975,47 | 0,72 | 974,75 | 0,72 | 974,03 | 0,74 | 973,29 | 0,77 | 972,52 | 0,80 | 971,72 | 0,83 | 970,89 | 0,87 | 970,02 | 0,90 |
|  | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,17 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,27 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  |
| 1 | 978,13 | 0,72 | 977,41 | 0,72 | 976,69 | 0,72 | 975,97 | 0,72 | 975,25 | 0,74 | 974,51 | 0,75 | 973,76 | 0,77 | 972,99 | 0,79 | 972,20 | 0,83 | 971,37 | 0,85 | 970,52 | 0,89 | 969,63 | 0,93 |
|  | 0,14 |  | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,41 |  |
| 2 | 977,99 | 0,75 | 977,24 | 0,74 | 976,50 | 0,74 | 975,76 | 0,75 | 975,01 | 0,76 | 974,25 | 0,78 | 973,47 | 0,79 | 972,68 | 0,82 | 971,86 | 0,85 | 971,01 | 0,87 | 970,14 | 0,92 | 960,22 | 0,96 |
|  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  |
| 3 | 977,83 | 0,77 | 977,06 | 0,76 | 976,30 | 0,77 | 975,53 | 0,77 | 974,76 | 0,78 | 973,98 | 0,80 | 973,18 | 0,82 | 972,36 | 0,84 | 971,52 | 0,87 | 970,65 | 0,89 | 969,76 | 0,94 | 968,82 | 0,98 |
|  | 0,16 |  | 0,18 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,39 |  | 0,42 |  |
| 4 | 977,67 | 0,79 | 976,88 | 0,79 | 976,09 | 0,79 | 975,30 | 0,79 | 974,51 | 0,81 | 973,70 | 0,82 | 972,88 | 0,84 | 972,04 | 0,86 | 971,18 | 0,89 | 970,29 | 0,92 | 969,37 | 0,96 | 968,40 | 1,00 |
|  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,41 |  |
| 5 | 977,49 | 0,81 | 976,68 | 0,81 | 975,87 | 0,81 | 975,06 | 0,81 | 974,25 | 0,83 | 973,42 | 0,84 | 972,58 | 0,86 | 971,71 | 0,88 | 970,83 | 0,92 | 969,91 | 0,94 | 968,97 | 0,98 | 967,99 | 1,02 |
|  | 0,19 |  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,30 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  |
| 6 | 977,30 | 0,83 | 976,47 | 0,83 | 975,64 | 0,83 | 974,81 | 0,84 | 973,97 | 0,85 | 973,12 | 0,87 | 972,25 | 0,88 | 971,37 | 0,91 | 970,46 | 0,94 | 969,52 | 0,96 | 968,56 | 1,00 | 967,56 | 1,04 |
|  | 0,20 |  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  |
| 7 | 976,10 | 0,85 | 976,25 | 0,85 | 975,40 | 0,85 | 974,55 | 0,86 | 973,69 | 0,87 | 972,82 | 0,89 | 971,93 | 0,91 | 971,02 | 0,93 | 970,09 | 0,96 | 969,13 | 0,98 | 968,15 | 1,02 | 967,13 | 1,06 |
|  | 0,21 |  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,42 |  | 0,44 |  |
| 8 | 976,89 | 0,87 | 976,02 | 0,87 | 975,15 | 0,87 | 974,28 | 0,88 | 973,40 | 0,89 | 972,51 | 0,91 | 971,60 | 0,93 | 970,67 | 0,95 | 969,72 | 0,98 | 968,74 | 1,01 | 967,73 | 1,04 | 966,69 | 1,08 |
|  | 0,22 |  | 0,24 |  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  |
| 9 | 976,67 | 0,89 | 975,78 | 0,89 | 974,89 | 0,89 | 974,00 | 0,90 | 973,10 | 0,91 | 972,19 | 0,93 | 971,26 | 0,95 | 970,31 | 0,98 | 969,33 | 1,00 | 968,33 | 1,03 | 967,30 | 1,06 | 966,24 | 1,09 |
|  | 0,23 |  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  |
| 10 | 976,44 | 0,91 | 975,53 | 0,91 | 974,62 | 0,91 | 973,71 | 0,92 | 972,79 | 0,93 | 971,86 | 0,95 | 970,91 | 0,97 | 969,94 | 1,00 | 968,94 | 1,02 | 967,92 | 1,05 | 966,87 | 1,08 | 965,79 | 1,11 |
|  | 0,25 |  | 0,27 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  |
| 11 | 976,11 | 0,93 | 975,26 | 0,92 | 974,34 | 0,93 | 973,41 | 0,94 | 972,47 | 0,95 | 971,52 | 0,97 | 970,55 | 0,99 | 969,56 | 1,02 | 968,54 | 1,04 | 967,50 | 1,07 | 966,43 | 1,09 | 965,34 | 1,13 |
|  | 0,26 |  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  |
| 12 | 975,93 | 0,94 | 974,99 | 0,94 | 974,05 | 0,95 | 973,10 | 0,96 | 972,14 | 0,97 | 971,17 | 0,99 | 970,18 | 1,01 | 969,17 | 1,03 | 968,14 | 1,06 | 967,08 | 1,09 | 965,99 | 1,11 | 964,88 | 1,15 |
|  | 0,26 |  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  |
| 13 | 975,67 | 0,96 | 974,71 | 0,96 | 973,75 | 0,97 | 972,78 | 0,98 | 971,80 | 0,99 | 970,81 | 1,01 | 969,80 | 1,02 | 968,78 | 1,05 | 967,73 | 1,08 | 966,65 | 1,11 | 965,54 | 1,13 | 964,41 | 1,17 |
|  | 0,27 |  | 0,29 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  |
| 14 | 975,40 | 0,98 | 974,42 | 0,98 | 973,44 | 0,99 | 972,45 | 1,00 | 971,45 | 1,01 | 970,44 | 1,02 | 969,42 | 1,04 | 968,38 | 1,07 | 967,31 | 1,10 | 966,21 | 1,12 | 965,09 | 1,15 | 963,94 | 1,19 |
|  | 0,28 |  | 0,30 |  | 0,32 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
| 15 | 975,12 | 1,00 | 974,12 | 1,00 | 973,12 | 1,00 | 972,12 | 1,02 | 971,10 | 1,03 | 970,07 | 1,04 | 969,03 | 1,06 | 967,97 | 1,09 | 966,88 | 1,12 | 965,76 | 1,14 | 964,62 | 1,17 | 963,45 | 1,20 |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
| 16 | 974,82 | 1,01 | 973,81 | 1,02 | 972,79 | 1,02 | 971,77 | 1,03 | 970,74 | 1,05 | 969,69 | 1,06 | 968,63 | 1,08 | 967,55 | 1,11 | 966,44 | 1,13 | 965,31 | 1,16 | 964,15 | 1,19 | 962,96 | 1,22 |
|  | 0,30 |  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |

Tabelul  III

(continuare)

| t° | Concentraţia alcoolică, % vol. |
| --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 17 | 974,52 | 1,02 | 973,50 | 1,04 | 972,46 | 1,04 | 971,42 | 1,05 | 970,37 | 1,06 | 969,31 | 1,08 | 968,23 | 1,10 | 967,13 | 1,12 | 966,01 | 1,15 | 964,86 | 1,18 | 963,68 | 1,21 | 962,47 | 1,24 |
|  | 0,31 |  | 0,33 |  | 0,34 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  |
| 18 | 974,21 | 1,04 | 973,17 | 1,05 | 972,12 | 1,06 | 971,06 | 1,07 | 969,99 | 1,08 | 968,91 | 1,10 | 967,81 | 1,11 | 966,70 | 1,14 | 965,56 | 1,17 | 964,39 | 1,19 | 963,20 | 1,23 | 961,97 | 1,26 |
|  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  |
| 19 | 973,89 0,33 | 1,06 | 972,83 0,35 | 1,06 | 971,77 0,37 | 1,07 | 970,70 0,39 | 1,09 | 969,61 0,40 | 1,10 | 968,51 0,41 | 1,11 | 967,39 0,42 | 1,13 | 966,26 0,45 | 1,16 | 965,10 0,46 | 1,18 | 963,92 0,48 | 1,21 | 962,71 0,50 | 1,24 | 961,47 0,52 | 1,28 |
| 20 | 973,56 | 1,08 | 972,48 | 1,08 | 971,40 | 1,09 | 970,31 | 1,10 | 969,21 | 1,11 | 968,10 | 1,13 | 966,97 | 1,14 | 965,81 | 1,17 | 964,64 | 1,20 | 963,44 | 1,23 | 962,21 | 1,26 | 960,95 | 1,29 |
|  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  |
| 21 | 973,21 | 1,09 | 972,12 | 1,09 | 971,03 | 1,11 | 969,92 | 1,11 | 968,81 | 1,13 | 967,68 | 1,15 | 966,53 | 1,17 | 965,36 | 1,19 | 964,17 | 1,22 | 962,95 | 1,24 | 961,71 | 1,28 | 960,43 | 1,31 |
|  | 0,35 |  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  |
| 22 | 972,86 | 1,10 | 971,76 | 1,11 | 970,65 | 1,12 | 969,53 | 1,13 | 968,40 | 1,15 | 967,25 | 1,16 | 966,09 | 1,19 | 964,90 | 1,21 | 963,69 | 1,23 | 962,46 | 1,26 | 961,20 | 1,29 | 959,91 | 1,32 |
|  | 0,35 |  | 0,37 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  |
| 23 | 972,51 | 1,12 | 971,39 | 1,13 | 970,26 | 1,13 | 969,13 | 1,15 | 967,98 | 1,16 | 966,82 | 1,18 | 965,64 | 1,20 | 964,44 | 1,23 | 963,21 | 1,25 | 961,96 | 1,28 | 960,68 | 1,30 | 959,38 | 1,33 |
|  | 0,36 |  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  |
| 24 | 972,15 | 1,14 | 971,01 | 1,14 | 969,87 | 1,15 | 968,72 | 1,16 | 967,56 | 1,18 | 966,38 | 1,20 | 965,18 | 1,22 | 963,96 | 1,24 | 962,72 | 1,27 | 961,45 | 1,29 | 960,16 | 1,32 | 958,84 | 1,34 |
|  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  |
| 25 | 971,77 | 1,15 | 970,62 | 1,15 | 969,47 | 1,17 | 968,30 | 1,18 | 967,12 | 1,19 | 965,93 | 1,21 | 964,72 | 1,24 | 963,48 | 1,26 | 962,22 | 1,28 | 960,94 | 1,31 | 959,63 | 1,33 | 958,30 | 1,36 |
|  | 0,38 |  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  |
| 26 | 971,39 | 1,16 | 970,23 | 1,17 | 969,06 | 1,18 | 967,88 | 1,20 | 966,68 | 1,21 | 965,47 | 1,23 | 964,24 | 1,25 | 962,99 | 1,27 | 961,72 | 1,30 | 960,42 | 1,32 | 959,10 | 1,35 | 957,75 | 1,38 |
|  | 0,39 |  | 0,41 |  | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  |
| 27 | 971,00 | 1,18 | 969,82 | 1,18 | 968,64 | 1,20 | 967,44 | 1,21 | 966,23 | 1,22 | 965,01 | 1,25 | 963,76 | 1,27 | 962,49 | 1,28 | 961,21 | 1,31 | 959,90 | 1,33 | 958,57 | 1,37 | 957,20 | 1,40 |
|  | 0,40 |  | 0,41 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  |
| 28 | 970,60 | 1,19 | 969,41 | 1,20 | 968,21 | 1,21 | 967,00 | 1,23 | 965,77 | 1,24 | 964,53 | 1,26 | 963,27 | 1,28 | 961,99 | 1,30 | 960,69 | 1,32 | 959,37 | 1,35 | 958,02 | 1,38 | 956,64 | 1,41 |
|  | 0,40 |  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,56 |  |
| 29 | 970,20 | 1,21 | 968,99 | 1,21 | 967,78 | 1,23 | 966,55 | 1,24 | 965,31 | 1,26 | 964,05 | 1,27 | 962,78 | 1,29 | 961,49 | 1,32 | 960,17 | 1,34 | 958,83 | 1,36 | 957,47 | 1,39 | 956,08 | 1,43 |
|  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,58 |  |
| 30 | 969,78 | 1,22 | 968,56 | 1,23 | 967,33 | 1,24 | 966,09 | 1,25 | 964,84 | 1,27 | 963,57 | 1,29 | 962,28 | 1,31 | 960,97 | 1,33 | 959,64 | 1,35 | 958,29 | 1,38 | 956,91 | 1,41 | 955,50 | 1,44 |
|  | 0,42 |  | 0,43 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  |
| 31 | 969,36 | 1,23 | 968,13 | 1,24 | 966,89 | 1,25 | 965,64 | 1,27 | 964,37 | 1,29 | 963,08 | 1,31 | 961,77 | 1,32 | 960,45 | 1,34 | 959,11 | 1,37 | 957,74 | 1,39 | 956,35 | 1,43 | 954,92 | 1,45 |
|  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,46 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,58 |  |

Tabelul   III

(continuare)

| t° | Concentraţia alcoolică, % vol. |
| --- | --- |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 968,93 | 1,25 | 967,68 | 1,25 | 966,43 | 1,27 | 965,16 | 1,28 | 963,88 | 1,30 | 962,58 | 1,32 | 961,26 | 1,33 | 959,93 | 1,36 | 958,57 | 1,39 | 957,18 | 1,40 | 955,78 | 1,44 | 954,34 | 1,47 |
|  | 0,43 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  | 0,59 |  |
| 33 | 968,50 | 1,27 | 967,23 | 1,27 | 965,96 | 1,28 | 964,68 | 1,30 | 963,38 | 1,31 | 962,07 | 1,33 | 960,74 | 1,35 | 959,39 | 1,37 | 958,02 | 1,40 | 956,62 | 1,42 | 955,20 | 1,45 | 953,75 | 1,48 |
|  | 0,45 |  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  | 0,60 |  |
| 34 | 968,05 | 1,27 | 966,78 | 1,29 | 965,49 | 1,30 | 964,19 | 1,31 | 962,88 | 1,32 | 961,56 | 1,34 | 960,22 | 1,37 | 958,85 | 1,38 | 957,47 | 1,41 | 956,06 | 1,44 | 954,62 | 1,47 | 953,15 | 1,49 |
|  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,59 |  | 0,60 |  |
| 35 | 967,60 | 1,29 | 996,31 | 1,30 | 965,01 | 1,31 | 963,70 | 1,32 | 962,38 | 1,34 | 961,04 | 1,36 | 959,68 | 1,38 | 958,30 | 1,40 | 956,90 | 1,42 | 955,48 | 1,45 | 954,03 | 1,48 | 952,55 | 1,50 |
|  | 0,45 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,59 |  | 0,60 |  | 0,61 |  |
| 36 | 967,15 | 1,31 | 965,84 | 1,31 | 964,53 | 1,32 | 963,21 | 1,34 | 961,87 | 1,36 | 960,51 | 1,37 | 959,14 | 1,39 | 957,75 | 1,42 | 956,33 | 1,44 | 954,89 | 1,46 | 953,43 | 1,49 | 951,94 | 1,51 |
|  | 0,46 |  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,61 |  |
| 37 | 966,69 | 1,32 | 965,37 | 1,32 | 964,05 | 1,34 | 962,71 | 1,36 | 961,35 | 1,37 | 959,98 | 1,39 | 958,59 | 1,40 | 957,19 | 1,43 | 955,76 | 1,45 | 954,31 | 1,48 | 952,83 | 1,50 | 951,33 | 1,52 |
|  | 0,47 |  | 0,48 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,59 |  | 0,60 |  | 0,61 |  |
| 38 | 966,22 | 1,33 | 964,89 | 1,34 | 963,55 | 1,35 | 962,20 | 1,37 | 960,83 | 1,39 | 959,44 | 1,40 | 958,04 | 1,42 | 956,62 | 1,44 | 955,18 | 1,46 | 953,72 | 1,49 | 952,23 | 1,51 | 950,72 | 1,54 |
|  | 0,48 |  | 0,49 |  | 0,51 |  | 0,52 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,56 |  | 0,57 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,61 |  | 0,62 |  |
| 39 | 965,74 | 1,34 | 964,40 | 1,36 | 963,04 | 1,36 | 961,68 | 1,38 | 960,30 | 1,40 | 958,90 | 1,42 | 957,48 | 1,43 | 956,05 | 1,45 | 954,60 | 1,48 | 953,12 | 1,50 | 951,62 | 1,52 | 950,10 | 1,55 |
|  | 0,49 |  | 0,50 |  | 0,51 |  | 0,53 |  | 0,54 |  | 0,55 |  | 0,56 |  | 0,58 |  | 0,60 |  | 0,61 |  | 0,62 |  | 0,64 |  |
| 40 | 965,25 | 1,35 | 963,90 | 1,37 | 962,53 | 1,38 | 961,15 | 1,39 | 959,76 | 1,41 | 958,35 | 1,43 | 956,92 | 1,45 | 955,47 | 1,47 | 954,00 | 1,49 | 952,51 | 1,51 | 951,00 | 1,54 | 949,49 | 1,56 |

3. Extractul total şi sec nereducător

3.1. MA-MD-AS 2-03-EXTSEC

1. Definiţie

Extractul  total include toată materia nevolatilă în condiţiile fizice specificate. Сondiţiile fizice trebuie să fie de aşa natură, încît materia, care formează extractul, să fie alterată cît mai puţin posibil în timpul îndeplinirii  testului.

Extractul sec  nereducător  reprezintă diferenţa dintre extractul  total şi totalul zaharurilor.

Extractul sec   este diferenţa între extractul  total şi totalul zaharurilor care depăşesc 1 g/l, sulfatul de potasiu care depăşeşte de 1 g/l, manitolul prezent în orice concentraţie şi orice alte substanţe chimice care au fost adăugate vinului.

Extractul rezidual este extractul sec nereducător  minus aciditatea fixă exprimată ca acid tartric.

Conţinutul  de  extract  se     exprimă în grame pe litru şi trebuie determinat cu o precizie de 0,5 g.

2. Principiul metodei

Metoda de măsurare  cu un densimetru.

Extractul   total este calculat indirect din densitatea  relativă a mustului şi pentru vin  din densitatea  relativă a vinului dezalcoolizat.

Extractul  total  este  exprimat prin cantitatea  de zaharoză care, dizolvată în apă până la volumul de un litru, oferă o soluţie cu aceeaşi densitatea  relativă ca şi mustul sau vinul dezalcoolizat. Această cantitate este prezentată în tabelul de mai jos.

3. Metoda de calcul

Se determină  densitatea relativă    dr   20/20  a mustului sau a vinului. În cazul  vinului se calculează  dr , în cazul vinului  dezalcoolizat  se utilizează formula: (1)

dr = dv – da + 1,000

unde,

dv  -  densitatea  relativă  a vinului la 20 °C (corectată pentru aciditatea volatilă);

da -   densitatea  relativă   la 20 °C a amestecului hidroalcoolic  cu aceeaşi tărie alcoolică   ca  a vinului.

dr   poate fi calculat, de asemenea, utilizînd   densităţile la 20 °C,   ρv –  pentru vin şi  ρa – pentru amestecurile de alcool şi apă cu aceeaşi tărie alcoolică  ca a vinului,  utilizînd formula:

unde,  coeficientul 1,0018 aproximează la 1 cînd   ρv   este sub 1,05, care este cazul cel mai frecvent.

Înainte de efectuarea acestui calcul densitatea  relativă a vinului, măsurată conform  specificaţiei de mai sus, trebuie corectată pentru efectul acidităţii volatile, utilizînd formula:

sau    ,

unde,  a -   este aciditatea volatilă exprimată în miliechivalenţi pe litru.

4. Exprimarea rezultatelor

Utilizînd densitatea      a vinului dezalcoolizat sau a mustului din tabelul de mai jos  se determină  extractul  total în  grame pe litru.

Extractul   total este exprimat în grame pe litru (g/l), cu o cifră zecimală.

Tabel

Calcularea conţinutului extractului  total, g/l

| Greutatea specifică, cu două zecimale | A treia cifră zecimală a greutăţii specifice |
| --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Grame de extract pe litru |
| 1,00 | 0 | 2,6 | 5,1 | 7,7 | 10,3 | 12,9 | 15,4 | 18,0 | 20,6 | 23,2 |
| 1,01 | 25,8 | 28,4 | 31,0 | 33,6 | 36,2 | 38,8 | 41,3 | 43,9 | 46,5 | 49,1 |
| 1,02 | 51,7 | 54,3 | 56,9 | 59,5 | 62,1 | 64,7 | 67,3 | 69,9 | 72,5 | 75,1 |
| 1,03 | 77,7 | 80,3 | 82,9 | 85,5 | 88,1 | 90,7 | 93,3 | 95,9 | 98,5 | 101,1 |
| 1,04 | 103,7 | 106,3 | 109,0 | 111,6 | 114,2 | 116,8 | 119,4 | 122,0 | 124,6 | 127,2 |
| 1,05 | 129,8 | 132,4 | 135,0 | 137,6 | 140,3 | 142,9 | 145,5 | 148,1 | 150,7 | 153,3 |
| 1,06 | 155,9 | 158,6 | 161,2 | 163,8 | 166,4 | 169,0 | 171,6 | 174,3 | 176,9 | 179,5 |
| 1,07 | 182,1 | 184,8 | 187,4 | 190,0 | 192,6 | 195,2 | 197,8 | 200,5 | 203,1 | 205,8 |
| 1,08 | 208,4 | 211,0 | 213,6 | 216,2 | 218,9 | 221,5 | 224,1 | 226,8 | 229,4 | 232,0 |
| 1, 09 | 234,7 | 237,3 | 239,9 | 242,5 | 245,2 | 247,8 | 250,4 | 253,1 | 255,7 | 258,4 |
| 1,10 | 261,0 | 263,6 | 266,3 | 268,9 | 271,5 | 274,2 | 276,8 | 279,5 | 282,1 | 284,8 |
| 1,11 | 287,4 | 290,0 | 292,7 | 295,3 | 298,0 | 300,6 | 303,3 | 305,9 | 308,6 | 311,2 |
| 1,12 | 313,9 | 316,5 | 319,2 | 321,8 | 324,5 | 327,1 | 329,8 | 332,4 | 335,1 | 337,8 |
| 1,13 | 340,4 | 343,0 | 345,7 | 348,3 | 351,0 | 353,7 | 356,3 | 359,0 | 361, 6 | 364,3 |
| 1,14 | 366,9 | 369,6 | 372,3 | 375,0 | 377,6 | 380,3 | 382,9 | 385,6 | 388,3 | 390,9 |
| 1,15 | 393,6 | 396,2 | 398,9 | 401,6 | 404,3 | 406,9 | 409,6 | 412,3 | 415,0 | 417,6 |
| 1,16 | 420,3 | 423,0 | 425,7 | 428,3 | 431,0 | 433,7 | 436,4 | 439,0 | 441,7 | 444,4 |
| 1,17 | 447,1 | 449,8 | 452,4 | 455,2 | 457,8 | 460,5 | 463,2 | 465,9 | 468,6 | 471,3 |
| 1,18 | 473,9 | 476,6 | 479,3 | 482,0 | 484,7 | 487,4 | 490,1 | 492,8 | 495,5 | 498,2 |
| 1,19 | 500,9 | 503,5 | 506,2 | 508,9 | 511,6 | 514,3 | 517,0 | 519,7 | 522,4 | 525,1 |
| 1,20 | 527,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tabel de interpolare

| A patra cifră zecimală a greutăţii specifice | Grame de extract pe litru | A patra cifră zecimală a greutăţii specifice | Grame de extract pe litru | A patra cifră zecimală a greutăţii specifice | Grame de extract pe litru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,3 | 4 | 1,0 | 7 | 1,8 |
| 2 | 0,5 | 5 | 1,3 | 8 | 2,1 |
| 3 | 0,8 | 6 | 1,6 | 9 | 2,3 |

# 4. Zaharurile

# 4.1 MA-MD-AS 311-01- SUCRED

1. Definiţie

Zaharuri reduse - toate zăharurile, care conţin funcţii aldehidice şi cetonice şi sînt determinate de acţiunea lor  de reducere a soluţiei alcaline de sulfat de cupru.

2.   Principiul metodei

2.1.  L i m p e z i r e a.

2.1.1. Metoda de referinţă:  după neutralizare şi înlăturarea alcoolului, vinul este trecut printr-o coloană de schimbare a ionilor în formă  de  acetat, urmat de limpezirea cu acetat de plumb .

2.1.2. Metode uzuale:   vinul este tratat cu unul dintre următorii reactivi:

acetat neutru de plumb;

hexacianoferat (II) de zinc.

# 2.2.  D e t e r m i n a r e a

2.2.1. Metoda unică:  vinul  sau mustul reacţionează cu o cantitate determinată de soluţie alcalină de sulfat de cupru şi ionii de cupru în exces sînt determinaţi prin iodometrie.

# 3. Limpezirea

# Conţinutul de  zahăr   al lichidului,  în  care este determinat,  trebuie să fie cuprins între  0,5  şi 5,0 g/l.

Vinul sec nu trebue diluat în timpul limpezirii; vinul dulce trebue diluat în timpul limpezirii, în aşa fel, ca  nivelul   zahărului  să fie cuprins în limitele precizate în tabelul următor:

| Denumirea produsului | Conţinutul în zaharuri, g/l | Densitatea | Diluarea necesară, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Must şi mistel | >125 | >1,038 | 1 |
| Vinuri dulci, alcoolizate sau nealcoolizate | 25-125 | 1,005-1,038 | 4 |
| Vinuri demidulci | 5-25 | 0,997-1,005 | 20 |
| Vinuri seci | <5 | <0,997 | fără diluare |

3.1. M e t o d a   d e  r e f e r i n ţ ă

3.1.1. Aparate şi reactivi

soluţie de acid clorhidric 1M , (HCl);

soluţie de hidroxid de sodiu 1M, (Na OH);

soluţie de acid acetic, 4M (CH3COOH);

soluţie de hidroxid de sodiu 2M, (Na OH);

răşină de shimb anionic (Dowex 3 [ 20-50 mesh] sau răşină echivalentă);

pregătirea coloanei de schimb cu răşină anionică: în  biuretă se  fixează  un dop de  vată de sticlă şi se iau 15 ml de răşină de schimb anionic. Răşina se activează  prin două cicluri  complete de regenerare cu trecerea succesivă  a soluţiilor  de acid clorhidric 1M şi hidroxid de sodiu 1M.   După spălarea cu 50 ml de apă distilată răşina se trece într-un vas cilindric , se adaugă  50 ml  soluţie 1M  de acid acetic şi se agită  timp de  5 minute.

Se reumple din nou biureta şi se trece prin coloană  100 ml  soluţie molară 1M de acid acetic.   Este preferabil  de avut un stoc de răşină în  soluţie de acid acetic  de 4M păstrată  într-un balon cu dop rodat.  Se spală coloana cu apă distilată pînă la reacţia neutră a apei de spălare.

Regenerarea  răşinei: se trec 150 ml soluţie de 2M hidroxid de sodiu prin coloană pentru a înlătura acizii şi  substanţele colorante   reţinute pe răşină. Se clăteşte cu 100 ml de apă, se   trec 100 ml  soluţie de acid acetic de 4M.  Se spală coloana  pînă la reacţia neutră  a apei de spălare.

Soluţia de acetat de plumb neutru (aproximativ saturată):

acetat neutru de plumb Pb (CH3COO)2 ×2H2 O                           250g;

# apă fierbinte                                                                                  500 ml;

se agită pînă la dizolvare

carbonat de calciu CaCO3.

3.1.2 Metoda de lucru

Vinuri seci

# 50 ml de vin se toarnă într-un vas cilindric  cu diametrul de 10-12 cm şi se adaugă 0,5 (n-0,5) ml soluţie 1M de hidroxid de sodiu (n- volumul de hidroxid de sodiu de 0,1M  utilizat la determinarea  acidităţii totale a 10 ml de vin). Se evaporă  pe o baie de apă ,  îndreptînd un curent de aer cald, pînă volumul lichidului nu se va  reduce aproximativ pînă la  20 ml.

# Se face ca lichidul să traverseze o coloană cu răşină schimbătoare de anioni sub formă de  acetat, cu viteza de  3 ml în 2 minute.  Se culege  apa de spălare  într-un balon cotat de 100 ml.

Se spală de 6 ori  vasul şi coloana cu cîte 10 ml de apă distialtă, se adaugă   agitînd 2,5 ml soluţie saturată de   acetat de plumb şi 0,5g carbonat de calciu; se agită  în mai multe reprize şi se lasă pentru limpezire  cel puţin pe 15 minute. Se aduce la semn cu apă  distilată  şi se filtrează. 1 ml de filtrat corespunde cu 0,5 ml de vin.

Must,  mistele,  vinuri dulci şi demidulci

Produsele se diluează   în felul următor:

Must  şi mistele.  Se diluează lichidul supus analizei de 10 ori. Din proba diluată se iau 10 ml.

Vinuri dulci alcoolizate şi nealcoolizate,  cu densitatea 1,005-1,038.   Se diluează lichidul supus analizei de 5 ori. Din proba diluată se iau 20 ml.

Vinuri densitatea cărora constituie 0,997-1,005    Se iau 20 ml  de vin  fără diluare.

Volumul de  vin sau de must indicat mai sus se trece printr-o coloană cu răşină schimbătoare de anioni sub formă de   acetat,   cu viteza de  3 ml în 2 minute.  Se culege  apa de spălare  într-un balon cotat de 100 ml, se    spală de 6 ori  vasul şi coloana cu cîte 10 ml de apă distialtă.

Se adaugă 1 ml soluţie saturată de   acetat de plumb şi 0,5g   carbonat de calciu; se  agită şi  se lasă în repaus  cel puţin pe 15 minute, agitînd periodic. Se aduce la semn cu apă distilată şi se filtrează.

1 ml de filtrat corespunde cu  0,01 ml de  must sau  mistelă;

1 ml de filtrat corespunde cu  0,04 ml de  vin dulce;

1 ml de filtrat corespunde cu  0,2 ml de  vin demidulce.

4.   Determinarea

4.1. R e a c t i v i

4.1.1.  Soluţie alcalină de sare de cupru:

sulfat de cupru pur   (CuSO4 x 5H2 O)                                               25 g;

acid citric                                                                                            50 g;

carbonat de sodiu cristalizat (Na2 CO3 х10   H2 O)                            388 g;

apă   distilată   pînă la                                                                    1000 ml.

Se dizolvă sulfatul de cupru în 100 ml apă,  acidul citric în 300 ml apă şi carbonatul     de sodiu în 300-400 ml apă fierbinte.  Se amestecă  soluţia de acid citric  şi soluţia de    carbonat de sodiu. Se adaugă   soluţia de sulfat de cupru şi se aduce  volumul la un  litru.

4.1.2. Soluţie de iodură de potasiu  de 30g/100ml.

Iodură de potasiu  (KI)                                                                      30  g

Apă  distilată pînă la                                                                          100 ml.

Soluţia se păstrează îtr-un flacon de sticlă întunecată.

4.1.3. Acid sulfuric, 25g/ 100ml.

Acid sulfuric pur  (Н2SO4),  ρ 20  = 1,84 g/ml                                      25 g

Apă  distilată pînă la                                                                           100 ml

Se toarnă acidul în apă, se lasă să se răcească şi se aduce  volumul la 100 ml.

4.1.4. Soluţie de amidon, 5 g/l.

# Se  dizolvă  5 g de amidon în aproximativ  500 ml de apă. Se fierbe  agitînd timp de 10   minute. Se adaugă 200 g de clorură de sodiu.  După răcire volumul se aduce la un litru.

4.1.5. Tiosulfat de sodiu , soluţie de 0,1 M.

4.1.6.  Soluţie de zahăr invertit de 5 g/l, soluţia se  utilizează pentru verificarea  tehnicii de determinare.

Într-un balon cotat de 200 ml se  iau :

Zaharoză pură şi uscată, (С12 Н22О11)                                                     4,75 g

Apă (aproximativ)                                                                                 100 ml

Acid clorhidric pur ( ρ20 = 1,16 -1,19 g/ml)                                           5 ml.

Se plasează balonul pe o baie de apă cu temperatura de 600C, pînă cînd  temperatura soluţiei atinge 500C  şi  se menţine la această temperatură exact 15 minute. Balonul se lasă timp de 30 minute la răcire lentă, apoi  se răceşte prin imersie la o baie de apă rece. Se trece soluţia într-un balon cotat de 1 l şi se aduce la semn cu apă distilată. Această soluţie poate fi păstrată   timp de o lună.  Înainte de utilizare cantitatea necesară  pentru analiză   se neutralizează (aciditatea acestei soluţii este de aproximativ  0,06 M )   cu soluţie de hidroxid de sodiu.

4.2.  M e t o d a    d e   l u c r u

Într-un balon conic de 300 ml se iau 25 ml soluţie cuproalcalină, 15 ml de apă  şi 10 ml  soluţie   limpezită . Acest volum  de soluţie  de zahăr  nu trebuie să conţină mai mult de 60 mg  zahăr invertit.

Se adaugă cîteva granule de piatră ponce.  Balonul   se    adaptează   la un frigider  în reflux şi se   pune la fierbere, care trebuie să se înceapă   peste 2 minute.  Se fierbe exact 10 minute. Îndată se răceşte sub un flux  de  apă rece.  După răcirea completă  se adaugă 10 ml soluţie de iodură   de potasiu (30g/100ml), 25 ml de acid sulfuric  ( 25g/100ml)  şi 2 ml soluţie  de amidon.

Se titrează cu soluţie de 0,1 M de tiosulfat de sodiu.  n – numărul de ml utilizaţi.  Paralel se efectuează   o determinare martor în care 10 ml soluţie de zahăr sînt înlocuite cu 10 ml de apă.  n, -   volumul de tiosulfat utilizat.

4.3. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

4.3.1. Calcule

Conţinutul de zahăr exprimat în zahăr invertit, care se conţine  în soluţia luată pentru analiză  conform tabelului de mai joc, unde este prezentat în funcţie de numărul  n, -n   mililitri de tiosulfat utilizaţi.

Conţinutul de zahăr invertit în vin  se exprimă în  grame la litru (g/l)   cu precizie pînă la o zecimală, ţinînd cont de  diluarea efectuată  la limpezire şi de volumul  soluţiei luat pentru analiză.

Tabel

| Relaţia dintre volumul soluţiei de tiosulfat de sodiu 0,1 M, (n,-n ) ml şi cantitatea de zaharuri reducătoare în miligrame (mg) |
| --- |
| Na2S2O3 (ml soluţie 0,1 M) | Zaharuri reducătoare (mg) | Diferenţa | Na2S2O3 (ml soluţie 0,1 M) | Zaharuri reducătoare (mg) | Diferenţa |
| 1 | 2,4 | 2,4 | 13 | 33,0 | 2,7 |
| 2 | 4,8 | 2,4 | 14 | 35,7 | 2,8 |
| 3 | 7,2 | 2,5 | 15 | 38,5 | 2,8 |
| 4 | 9,7 | 2,5 | 16 | 41,3 | 2,9 |
| 5 | 12,2 | 2,5 | 17 | 44,2 | 2,9 |
| 6 | 14,7 | 2,6 | 18 | 47,2 | 2,9 |
| 7 | 17,2 | 2,6 | 19 | 50,0 | 3,0 |
| 8 | 19,8 | 2,6 | 20 | 53,0 | 3,0 |
| 9 | 22,4 | 2,6 | 21 | 56,0 | 3,1 |
| 10 | 25,0 | 2,6 | 22 | 59,1 | 3,1 |
| 11 | 27,6 | 2,7 | 23 | 62,2 |  |
| 12 | 30,3 | 2,7 |  |  |  |

4.3.2.    Repetabilitatea

r  =  0,015 xi

xi  - concentraţia de zahăr invertit,  g/l  de  probă

4.3.3.  Reproductibilitatea

R  =  0,058 xi

xi  - concentraţia de zahăr invertit,  g/l  de probă.

4.2. MA-MD-AS 2-02 SUCREF

1. Principiul metodei

Indicile de refracţie  la 200 C, exprimat fie ca valoare absolută, fie ca procent din masa de zaharoză  se raportează   pe un tabel corespunzător, pentru a obţine conţinutul zăharurilor în grame pe litru şi în grame pe kilogram pentru  mustul de struguri,  mustul de struguri   concentrat  şi mustul de struguri  concentrat rectificat.

2. Aparate

2.1.   R e f r a c t o m e t r u   A b b e

Refractometrul utilzat trebuie să fie prevăzut  cu o scară ce indică:

-   procentajul din  masa  de  zaharoză cu precizie de 0,1 %;

-   indicii  de refracţie  cu  patru  zecimale.

# Refractometrul  trebuie să fie prevăzut,  de asemenea, cu un termometru  pentru măsurări la temperatura  de   + (15  -  25 )0 C şi un dispozitiv  de circulaţie a apei,   care să permită  efectuarea determinărilor    la   o  temperatură  de  (20 ± 5) 0C.

Instrucţiunea de operare a  instrumentului    trebuie strict  respectată  în special referitor   la calibrare şi  la sursa de lumină.

3.  Pregătirea probei

3.1. M u s t   ş i   m u s t   c o n c e n t r a t

Dacă este necesar, mustul se trece printr-un tifon împăturit în patru  şi,  după ce primele picături de lichid au fost eliminate, se efectuează determinarea acestuia.

3.2. M u s t   d e   s t r u g u r i  c o n c e n t r a t   r e c t i f i c a t

În funcţie de concentraţie, se utilizează fie mustul concentrat rectificat, fie o soluţie obţinută prin diluarea  a 200 g must concentrat rectificat şi completarea  pînă la 500 g cu apă distilată. Toate cîntăririle fiind efectuate cu exactitate.

4. Modul de operare

Se aduce  proba  la  temperatura apropiată de  200C. Pe prisma inferioară a refractometrului  se pune un volum mic din proba de testare, avînd grijă  ca lichidul testat să acopere uniform suprafaţa sticlei. Determinările se efectuează  în conformitate cu instrucţiunile de funcţionare  ale instrumentului utilizat.

Se citeşte procentul de  zaharoză dîn masă  cu o precizie  de 0,1 %  sau se citeşte  indicele de refracţie cu patru zecimale.

Se   efectuează    cel  puţin    două măsurări  pe aceeaşi probă pregătită. Se  notează temperatura t 0C.

5.  Calcule

5.1. C o r e c ţ i i   d e   t e m p e r a t u r ă

5.1.1. La utilizarea  instrumentelor gradate  în % pe masă de zaharoză,  pentru  obţinerea corecţiilor de temperatură  se utilizează tabelul I.

5.1.2.  La utilizarea instrumentelor gradate în indicele de refracţie se  află indicele măsurat la t oC în tabelul II (coloana I) pentru a se obţine valoarea corespunzătoare a procentului din masa de zaharoză la t oC.   Această valoare este corectată pentru    temperatură şi este exprimată sub formă de concentraţie la 20 oC cu ajutorul tabelului I.

5.2.C o n c e n t r a ţ i a  d e   z a h ă r  d i n  m u s t   ş i  m u s t  c o n c e n t r a t

Se află din tabelul II procentul din masa de zaharoză la 20oC şi se determină concentraţia de zahăr în grame pe litru şi grame pe  kilogram.  Concentraţia de zahăr este exprimată cu o zecimală, ca zahăr invertit.

5.3  C o n c e n t r a ţ i a  d e   z a h ă r  d i n  m u s t     c o n c e n t r a t     r e c t i f i c a t

Se află din tabelul III procentul din masa de zaharoză la  20 oC  şi se citeşte pe acelaşi rînd concentraţia de zahăr în grame pe litru şi grame  pe kilogram.  Concentraţia de zahăr este exprimată cu o zecimală.

În cazul în care determinarea  a fost efectuată  pe must concentrat rectificat şi diluat, rezultatul  se înmulţeşte cu factorul de diluţie.

5.4. I n d i c i l e   d e   r e f r a c ţ i e   a l    m u s t u l u i,  m u s t u l u i    c o n c e n t r a t

ş i  m u s t u l u i u    c o n c e n t r a t    r e c t i f i c a t

Se află din tabelul II procentul din masa de zaharoză la 20oC şi se citeşte pe acelaşi rînd indicele de refracţie la 20oC.  Acest indice este exprimat cu patru zecimale.

Tabelul  I

Corecţii, ce trebuie operate, cînd procentul de masă de zaharoză a fost

determinat la o altă  temperatură decît la 20°C

|  | Zaharoza, în grame/100 g produs |
| --- | --- |
| Temperatura °C | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
|  |  |  |  |  | Scădere |  |  |  |  |
| 15 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| 16 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,23 |
| 17 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,17 |
| 18 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,09 |
| 19 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,05 |
|  |  |  |  |  | Adunare |  |  |  |  |
| 21 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 22 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 23 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 24 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| 25 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |

Temperaturile nu trebuie să se abată de la 20°C cu mai mult de ± 5 °C.

Tabelul  II

Conţinutul de zahăr ( exprimat ca zahăr invertit) din must şi must concentrat în g/l şi g/kg, determinat cu ajutorul refractometrului gradat, fie în procente din masa de zaharoză la 20 °C, fie  în indice de refracţie la 20 °C. Este prezentată, de asemenea, densitatea la 20 °C

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 1.34781 | 1.0390 | 82.3 | 79.2 |
| 10.1 | 1.34798 | 1.0394 | 83.4 | 80.2 |
| 10.2 | 1.34814 | 1.0398 | 84.5 | 81.3 |
| 10.3 | 1.34830 | 1.0402 | 85.6 | 82.2 |
| 10.4 | 1.34845 | 1.0406 | 86.6 | 83.2 |
| 10.5 | 1.34860 | 1.0410 | 87.6 | 84.1 |
| 10.6 | 1.34875 | 1.0414 | 88.6 | 85.1 |
| 10.7 | 1.34890 | 1.0419 | 89.7 | 86.1 |
| 10.8 | 1.34906 | 1.0423 | 90.8 | 87.1 |
| 10.9 | 1.34921 | 1.0427 | 91.8 | 88.1 |
| 11.0 | 1.34936 | 1.0431 | 92.9 | 89.1 |
| 11.1 | 1.34952 | 1.0435 | 94.0 | 90.0 |
| 11.2 | 1.34968 | 1.0439 | 95.0 | 91.0 |
| 11.3 | 1.34984 | 1.0443 | 96.1 | 92.0 |
| 11.4 | 1.34999 | 1.0447 | 97.1 | 92.9 |
| 11.5 | 1.35015 | 1.0452 | 98.2 | 94.0 |
| 11.6 | 1.35031 | 1.0456 | 99.3 | 95.0 |
| 11.7 | 1.35046 | 1.0460 | 100.3 | 95.9 |
| 11.8 | 1.35062 | 1.0464 | 101.4 | 96.9 |
| 11.9 | 1.35077 | 1.0468 | 102.5 | 97.9 |
| 12.0 | 1.35092 | 1.0473 | 103.6 | 98.9 |
| 12.1 | 1.35108 | 1.0477 | 104.7 | 99.9 |
| 12.2 | 1.35124 | 1.0481 | 105.7 | 100.8 |
| 12.3 | 1.35140 | 1.0485 | 106.8 | 101.9 |
| 12.4 | 1.35156 | 1.0489 | 107.9 | 102.9 |
| 12.5 | 1.35172 | 1.0494 | 109.0 | 103.8 |
| 12.6 | 1.35187 | 1.0498 | 110.0 | 104.8 |
| 12.7 | 1.35203 | 1.0502 | 111.1 | 105.8 |
| 12.8 | 1.35219 | 1.0506 | 112.2 | 106.8 |
| 12.9 | 1.35234 | 1.0510 | 113.2 | 107.8 |
| 13.0 | 1.35249 | 1.0514 | 114.3 | 108.7 |
| 13.1 | 1.35266 | 1.0519 | 115.4 | 109.7 |
| 13.2 | 1.35282 | 1.0523 | 116.5 | 110.7 |
| 13.3 | 1.35298 | 1.0527 | 117.6 | 111.7 |
| 13.4 | 1.35313 | 1.0531 | 118.6 | 112.6 |
| 13.5 | 1.35329 | 1.0536 | 119.7 | 113.6 |
| 13.6 | 1.35345 | 1.0540 | 120.8 | 114.6 |
| 13.7 | 1.35360 | 1.0544 | 121.8 | 115.6 |
| 13.8 | 1.35376 | 1.0548 | 122.9 | 116.5 |
| 13.9 | 1.35391 | 1.0552 | 124.0 | 117.5 |
| 14.0 | 1.35407 | 1.0557 | 125.1 | 118.5 |
| 14.1 | 1.35424 | 1.0561 | 126.2 | 119.5 |
| 14.2 | 1.35440 | 1.0565 | 127.3 | 120.5 |
| 14.3 | 1.35456 | 1.0569 | 128.4 | 121.5 |
| 14.4 | 1.35472 | 1.0574 | 129.5 | 122.5 |
| 14.5 | 1.35488 | 1.0578 | 130.6 | 123.4 |
| 14.6 | 1.35503 | 1.0582 | 131.6 | 124.4 |
| 14.7 | 1.35519 | 1.0586 | 132.7 | 125.4 |
| 14.8 | 1.35535 | 1.0591 | 133.8 | 126.3 |
| 14.9 | 1.35551 | 1.0595 | 134.9 | 127.3 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.0 | 1.35567 | 1.0599 | 136.0 | 128.3 |
| 15.1 | 1.35583 | 1.0603 | 137.1 | 129.3 |
| 15.2 | 1.35599 | 1.0608 | 138.2 | 130.3 |
| 15.3 | 1.35615 | 1.0612 | 139.3 | 131.3 |
| 15.4 | 1.35631 | 1.0616 | 140.4 | 132.3 |
| 15.5 | 1.35648 | 1.0621 | 141.5 | 133.2 |
| 15.6 | 1.35664 | 1.0625 | 142.6 | 134.2 |
| 15.7 | 1.35680 | 1.0629 | 143.7 | 135.2 |
| 15.8 | 1.35696 | 1.0633 | 144.8 | 136.2 |
| 15.9 | 1.35712 | 1.0638 | 145.9 | 137.2 |
| 16.0 | 1.35728 | 1.0642 | 147.0 | 138.1 |
| 16.1 | 1.35744 | 1.0646 | 148.1 | 139.1 |
| 16.2 | 1.35760 | 1.0651 | 149.2 | 140.1 |
| 16.3 | 1.35776 | 1.0655 | 150.3 | 141.1 |
| 16.4 | 1.35793 | 1.0660 | 151.5 | 142.1 |
| 16.5 | 1.35809 | 1.0664 | 152.6 | 143.1 |
| 16.6 | 1.35825 | 1.0668 | 153.7 | 144.1 |
| 16.7 | 1.35842 | 1.0672 | 154.8 | 145.0 |
| 16.8 | 1.35858 | 1.0677 | 155.9 | 146.0 |
| 16.9 | 1.35874 | 1.0681 | 157.0 | 147.0 |
| 17.0 | 1.35890 | 1.0685 | 158.1 | 148.0 |
| 17.1 | 1.35907 | 1.0690 | 159.3 | 149.0 |
| 17.2 | 1.35923 | 1.0694 | 160.4 | 150.0 |
| 17.3 | 1.35939 | 1.0699 | 161.5 | 151.0 |
| 17.4 | 1.35955 | 1.0703 | 162.6 | 151.9 |
| 17.5 | 1.35972 | 1.0707 | 163.7 | 152.9 |
| 17.6 | 1.35988 | 1.0711 | 164.8 | 153.9 |
| 17.7 | 1.36004 | 1.0716 | 165.9 | 154.8 |
| 17.8 | 1.36020 | 1.0720 | 167.0 | 155.8 |
| 17.9 | 1.36036 | 1.0724 | 168.1 | 156.8 |
| 18.0 | 1.36053 | 1.0729 | 169.3 | 157.8 |
| 18.1 | 1.36070 | 1.0733 | 170.4 | 158.8 |
| 18.2 | 1.36086 | 1.0738 | 171.5 | 159.7 |
| 18.3 | 1.36102 | 1.0742 | 172.6 | 160.7 |
| 18.4 | 1.36119 | 1.0746 | 173.7 | 161.6 |
| 18.5 | 1.36136 | 1.0751 | 174.9 | 162.6 |
| 18.6 | 1.36152 | 1.0755 | 176.0 | 163.6 |
| 18.7 | 1.36169 | 1.0760 | 177.2 | 164.6 |
| 18.8 | 1.36185 | 1.0764 | 178.3 | 165.6 |
| 18.9 | 1.36201 | 1.0768 | 179.4 | 166.6 |
| 19.0 | 1.36217 | 1.0773 | 180.5 | 167.6 |
| 19.1 | 1.36234 | 1.0777 | 181.7 | 168.6 |
| 19.2 | 1.36251 | 1.0782 | 182.8 | 169.5 |
| 19.3 | 1.36267 | 1.0786 | 183.9 | 170.5 |
| 19.4 | 1.36284 | 1.0791 | 185.1 | 171.5 |
| 19.5 | 1.36301 | 1.0795 | 186.3 | 172.5 |
| 19.6 | 1.36318 | 1.0800 | 187.4 | 173.5 |
| 19.7 | 1.36335 | 1.0804 | 188.6 | 174.5 |
| 19.8 | 1.36351 | 1.0809 | 189.7 | 175.5 |
| 19.9 | 1.36367 | 1.0813 | 190.8 | 176.5 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 1.36383 | 1.0817 | 191.9 | 177.4 |
| 20.1 | 1.36400 | 1.0822 | 193.1 | 178.4 |
| 20.2 | 1.36417 | 1.0826 | 194.2 | 179.4 |
| 20.3 | 1.36434 | 1.0831 | 195.3 | 180.4 |
| 20.4 | 1.36451 | 1.0835 | 196.5 | 181.4 |
| 20.5 | 1.36468 | 1.0840 | 197.7 | 182.3 |
| 20.6 | 1.36484 | 1.0844 | 198.8 | 183.3 |
| 20.7 | 1.36501 | 1.0849 | 200.0 | 184.3 |
| 20.8 | 1.36518 | 1.0853 | 201.1 | 185.3 |
| 20.9 | 1.36534 | 1.0857 | 202.2 | 186.2 |
| 21.0 | 1.36550 | 1.0862 | 203.3 | 187.2 |
| 21.1 | 1.36568 | 1.0866 | 204.5 | 188.2 |
| 21.2 | 1.36585 | 1.0871 | 205.7 | 189.2 |
| 21.3 | 1.36601 | 1.0875 | 206.8 | 190.2 |
| 21.4 | 1.36618 | 1.0880 | 207.9 | 191.1 |
| 21.5 | 1.36635 | 1.0884 | 209.1 | 192.1 |
| 21.6 | 1.36652 | 1.0889 | 210.3 | 193.1 |
| 21.7 | 1.36669 | 1.0893 | 211.4 | 194.1 |
| 21.8 | 1.36685 | 1.0897 | 212.5 | 195.0 |
| 21.9 | 1.36702 | 1.0902 | 213.6 | 196.0 |
| 22.0 | 1.36719 | 1.0906 | 214.8 | 196.9 |
| 22.1 | 1.36736 | 1.0911 | 216.0 | 198.0 |
| 22.2 | 1.36753 | 1.0916 | 217.2 | 199.0 |
| 22.3 | 1.36770 | 1.0920 | 218.3 | 199.9 |
| 22.4 | 1.36787 | 1.0925 | 219.5 | 200.9 |
| 22.5 | 1.36804 | 1.0929 | 220.6 | 201.8 |
| 22.6 | 1.36820 | 1.0933 | 221.7 | 202.8 |
| 22.7 | 1.36837 | 1.0938 | 222.9 | 203.8 |
| 22.8 | 1.36854 | 1.0943 | 224.1 | 204.8 |
| 22.9 | 1.36871 | 1.0947 | 225.2 | 205.8 |
| 23.0 | 1.36888 | 1.0952 | 226.4 | 206.7 |
| 23.1 | 1.36905 | 1.0956 | 227.6 | 207.7 |
| 23.2 | 1.36922 | 1.0961 | 228.7 | 208.7 |
| 23.3 | 1.36939 | 1.0965 | 229.9 | 209.7 |
| 23.4 | 1.36956 | 1.0970 | 231.1 | 210.7 |
| 23.5 | 1.36973 | 1.0975 | 232.3 | 211.6 |
| 23.6 | 1.36991 | 1.0979 | 233.4 | 212.6 |
| 23.7 | 1.37008 | 1.0984 | 234.6 | 213.6 |
| 23.8 | 1.37025 | 1.0988 | 235.8 | 214.6 |
| 23.9 | 1.37042 | 1.0993 | 237.0 | 215.6 |
| 24.0 | 1.37059 | 1.0998 | 238.2 | 216.6 |
| 24.1 | 1.37076 | 1.1007 | 239.3 | 217.4 |
| 24.2 | 1.37093 | 1.1011 | 240.3 | 218.2 |
| 24.3 | 1.37110 | 1.1016 | 241.6 | 219.4 |
| 24.4 | 1.37128 | 1.1022 | 243.0 | 220.5 |
| 24.5 | 1.37145 | 1.1026 | 244.0 | 221.3 |
| 24.6 | 1.37162 | 1.1030 | 245.0 | 222.1 |
| 24.7 | 1.37180 | 1.1035 | 246.4 | 223.2 |
| 24.8 | 1.37197 | 1.1041 | 247.7 | 224.4 |
| 24.9 | 1.37214 | 1.1045 | 248.7 | 225.2 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 ° | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.0 | 1.37232 | 1.1049 | 249.7 | 226.0 |
| 25.1 | 1.37249 | 1.1053 | 250.7 | 226.8 |
| 25.2 | 1.37266 | 1.1057 | 251.7 | 227.6 |
| 25.3 | 1.37283 | 1.1062 | 253.0 | 228.7 |
| 25.4 | 1.37300 | 1.1068 | 254.4 | 229.9 |
| 25.5 | 1.37317 | 1.1072 | 255.4 | 230.7 |
| 25.6 | 1.37335 | 1.1076 | 256.4 | 231.5 |
| 25.7 | 1.37353 | 1.1081 | 257.8 | 232.6 |
| 25.8 | 1.37370 | 1.1087 | 259.1 | 233.7 |
| 25.9 | 1.37387 | 1.1091 | 260.1 | 234.5 |
| 26.0 | 1.37405 | 1.1095 | 261.1 | 235.3 |
| 26.1 | 1.37423 | 1.1100 | 262.5 | 236.4 |
| 26.2 | 1.37440 | 1.1106 | 263.8 | 237.5 |
| 26.3 | 1.37457 | 1.1110 | 264.8 | 238.3 |
| 26.4 | 1.37475 | 1.1114 | 265.8 | 239.2 |
| 26.5 | 1.37493 | 1.1119 | 267.2 | 240.3 |
| 26.6 | 1.37510 | 1.1125 | 268.5 | 241.4 |
| 26.7 | 1.37528 | 1.1129 | 269.5 | 242.2 |
| 26.8 | 1.37545 | 1.1133 | 270.5 | 243.0 |
| 26.9 | 1.37562 | 1.1138 | 271.8 | 244.1 |
| 27.0 | 1.37580 | 1.1144 | 273.2 | 245.2 |
| 27.1 | 1.37598 | 1.1148 | 274.2 | 246.0 |
| 27.2 | 1.37615 | 1.1152 | 275.2 | 246.8 |
| 27.3 | 1.37632 | 1.1157 | 276.5 | 247.9 |
| 27.4 | 1.37650 | 1.1163 | 277.9 | 249.0 |
| 27.5 | 1.37667 | 1.1167 | 278.9 | 249.8 |
| 27.6 | 1.37685 | 1.1171 | 279.9 | 250.6 |
| 27.7 | 1.37703 | 1.1176 | 281.3 | 251.6 |
| 27.8 | 1.37721 | 1.1182 | 282.6 | 252.7 |
| 27.9 | 1.37739 | 1.1186 | 283.6 | 253.5 |
| 28.0 | 1.37757 | 1.1190 | 284.6 | 254.3 |
| 28.1 | 1.37775 | 1.1195 | 286.0 | 255.4 |
| 28.2 | 1.37793 | 1.1201 | 287.3 | 256.5 |
| 28.3 | 1.37810 | 1.1205 | 288.3 | 257.3 |
| 28.4 | 1.37828 | 1.1209 | 289.3 | 258.1 |
| 28.5 | 1.37846 | 1.1214 | 290.7 | 259.2 |
| 28.6 | 1.37863 | 1.1220 | 292.0 | 260.3 |
| 28.7 | 1.37881 | 1.1224 | 293.0 | 261.0 |
| 28.8 | 1.37899 | 1.1228 | 294.0 | 261.8 |
| 28.9 | 1.37917 | 1.1233 | 295.3 | 262.9 |
| 29.0 | 1.37935 | 1.1239 | 296.7 | 264.0 |
| 29.1 | 1.37953 | 1.1244 | 298.1 | 265.1 |
| 29.2 | 1.37971 | 1.1250 | 299.4 | 266.1 |
| 29.3 | 1.37988 | 1.1254 | 300.4 | 266.9 |
| 29.4 | 1.38006 | 1.1258 | 301.4 | 267.7 |
| 29.5 | 1.38024 | 1.1263 | 302.8 | 268.8 |
| 29.6 | 1.38042 | 1.1269 | 304.1 | 269.9 |
| 29.7 | 1.38060 | 1.1273 | 305.1 | 270.6 |
| 29.8 | 1.38078 | 1.1277 | 306.1 | 271.4 |
| 29.9 | 1.38096 | 1.1282 | 307.4 | 272.5 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.0 | 1.38114 | 1.1288 | 308.8 | 273.6 |
| 30.1 | 1.38132 | 1.1293 | 310.0 | 274.5 |
| 30.2 | 1.38150 | 1.1298 | 311.2 | 275.5 |
| 30.3 | 1.38168 | 1.1302 | 312.4 | 276.4 |
| 30.4 | 1.38186 | 1.1307 | 313.6 | 277.3 |
| 30.5 | 1.38204 | 1.1312 | 314.8 | 278.3 |
| 30.6 | 1.38222 | 1.1317 | 316.0 | 279.2 |
| 30.7 | 1.38240 | 1.1322 | 317.2 | 280.2 |
| 30.8 | 1.38258 | 1.1327 | 318.4 | 281.1 |
| 30.9 | 1.38276 | 1.1332 | 319.6 | 282.0 |
| 31.0 | 1.38294 | 1.1336 | 320.8 | 283.0 |
| 31.1 | 1.38312 | 1.1341 | 322.0 | 283.9 |
| 31.2 | 1.38330 | 1.1346 | 323.2 | 284.9 |
| 31.3 | 1.38349 | 1.1351 | 324.4 | 285.8 |
| 31.4 | 1.38367 | 1.1356 | 325.6 | 286.8 |
| 31.5 | 1.38385 | 1.1361 | 326.8 | 287.7 |
| 31.6 | 1.38403 | 1.1366 | 328.1 | 288.6 |
| 31.7 | 1.38421 | 1.1371 | 329.3 | 289.6 |
| 31.8 | 1.38440 | 1.1376 | 330.5 | 290.5 |
| 31.9 | 1.38458 | 1.1380 | 331.7 | 291.5 |
| 32.0 | 1.38476 | 1.1385 | 332.9 | 292.4 |
| 32.1 | 1.38494 | 1.1391 | 334.2 | 293.4 |
| 32.2 | 1.38513 | 1.1396 | 335.5 | 294.4 |
| 32.3 | 1.38531 | 1.1401 | 336.7 | 295.4 |
| 32.4 | 1.38550 | 1.1406 | 338.0 | 296.4 |
| 32.5 | 1.38568 | 1.1411 | 339.3 | 297.3 |
| 32.6 | 1.38586 | 1.1416 | 340.6 | 298.3 |
| 32.7 | 1.38605 | 1.1422 | 341.9 | 299.3 |
| 32.8 | 1.38623 | 1.1427 | 343.1 | 300.3 |
| 32.9 | 1.38642 | 1.1432 | 344.4 | 301.3 |
| 33.0 | 1.38660 | 1.1437 | 345.7 | 302.3 |
| 33.1 | 1.38678 | 1.1442 | 346.9 | 303.2 |
| 33.2 | 1.38697 | 1.1447 | 348.1 | 304.1 |
| 33.3 | 1.38715 | 1.1452 | 349.3 | 305.0 |
| 33.4 | 1.38734 | 1.1457 | 350.5 | 305.9 |
| 33.5 | 1.38753 | 1.1461 | 351.7 | 306.9 |
| 33.6 | 1.38771 | 1.1466 | 352.9 | 307.8 |
| 33.7 | 1.38790 | 1.1471 | 354.1 | 308.7 |
| 33.8 | 1.38808 | 1.1476 | 355.3 | 309.6 |
| 33.9 | 1.38827 | 1.1481 | 356.5 | 310.5 |
| 34.0 | 1.38845 | 1.1486 | 357.7 | 311.4 |
| 34.1 | 1.38864 | 1.1491 | 359.0 | 312.4 |
| 34.2 | 1.38882 | 1.1496 | 360.3 | 313.4 |
| 34.3 | 1.38901 | 1.1501 | 361.5 | 314.3 |
| 34.4 | 1.38919 | 1.1506 | 362.8 | 315.3 |
| 34.5 | 1.38938 | 1.1512 | 364.1 | 316.3 |
| 34.6 | 1.38957 | 1.1517 | 365.4 | 317.3 |
| 34.7 | 1.38975 | 1.1522 | 366.7 | 318.2 |
| 34.8 | 1.38994 | 1.1527 | 367.9 | 319.2 |
| 34.9 | 1.39012 | 1.1532 | 369.2 | 320.2 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 1.39031 | 1.1537 | 370.5 | 321.1 |
| 35.1 | 1.39050 | 1.1543 | 371.8 | 322.1 |
| 35.2 | 1.39069 | 1.1548 | 373.0 | 323.0 |
| 35.3 | 1.39087 | 1.1553 | 374.3 | 324.0 |
| 35.4 | 1.39106 | 1.1558 | 375.6 | 325.0 |
| 35.5 | 1.39125 | 1.1563 | 376,9 | 325.9 |
| 35.6 | 1.39144 | 1.1568 | 378.1 | 326.9 |
| 35.7 | 1.39163 | 1.1573 | 379.4 | 327.8 |
| 35.8 | 1.39181 | 1.1579 | 380.7 | 328.8 |
| 35.9 | 1.39200 | 1.1584 | 381.9 | 329.7 |
| 36.0 | 1.39219 | 1.1589 | 383.2 | 330.7 |
| 36.1 | 1.39238 | 1.1594 | 384.5 | 331.6 |
| 36.2 | 1.39257 | 1.1599 | 385.8 | 332.6 |
| 36.3 | 1.39276 | 1.1604 | 387.0 | 333.5 |
| 36.4 | 1.39295 | 1.1610 | 388.3 | 334.5 |
| 36.5 | 1.39314 | 1.1615 | 389.6 | 335.4 |
| 36.6 | 1.39332 | 1.1620 | 390.9 | 336.4 |
| 36.7 | 1.39351 | 1.1625 | 392.2 | 337.3 |
| 36.8 | 1.39370 | 1.1630 | 393.4 | 338.3 |
| 36.9 | 1.39389 | 1.1635 | 394.7 | 339.2 |
| 37.0 | 1.39408 | 1.1641 | 396.0 | 340.2 |
| 37.1 | 1.39427 | 1.1646 | 397.3 | 341.1 |
| 37.2 | 1.39446 | 1.1651 | 398.6 | 342.1 |
| 37.3 | 1.39465 | 1.1656 | 399.8 | 343.0 |
| 37.4 | 1.39484 | 1.1661 | 401.1 | 344.0 |
| 37.5 | 1.39504 | 1.1666 | 402.4 | 344.9 |
| 37.6 | 1.39523 | 1.1672 | 403.7 | 345.9 |
| 37.7 | 1.39542 | 1.1677 | 405.0 | 346.8 |
| 37.8 | 1.39561 | 1.1682 | 406.2 | 347.7 |
| 37.9 | 1.39580 | 1.1687 | 407.5 | 348.7 |
| 38.0 | 1.39599 | 1.1692 | 408.8 | 349.6 |
| 38.1 | 1.39618 | 1.1698 | 410.1 | 350.6 |
| 38.2 | 1.39637 | 1.1703 | 411.3 | 351.5 |
| 38.3 | 1.39657 | 1.1708 | 412.6 | 352.4 |
| 38.4 | 1.39676 | 1.1713 | 413.9 | 353.4 |
| 38.5 | 1.39695 | 1.1718 | 415.2 | 354.3 |
| 38.6 | 1.39714 | 1.1723 | 416.4 | 355.2 |
| 38.7 | 1.39733 | 1.1728 | 417.7 | 356.1 |
| 38.8 | 1.39753 | 1.1733 | 419.0 | 357.1 |
| 38.9 | 1.39772 | 1.1739 | 420.2 | 358.0 |
| 39.0 | 1.39791 | 1.1744 | 421.5 | 358.9 |
| 39.1 | 1.39810 | 1.1749 | 422.8 | 359.8 |
| 39.2 | 1.39830 | 1.1754 | 424.1 | 360.8 |
| 39.3 | 1.39849 | 1.1759 | 425.3 | 361.7 |
| 39.4 | 1.39869 | 1.1764 | 426.6 | 362.6 |
| 39.5 | 1.39888 | 1.1770 | 427.9 | 363.6 |
| 39.6 | 1.39907 | 1.1775 | 429.2 | 364.5 |
| 39.7 | 1.39927 | 1.1780 | 430.5 | 365.4 |
| 39.8 | 1.39946 | 1.1785 | 431.7 | 366.3 |
| 39.9 | 1.39966 | 1.1790 | 433.0 | 367.3 |

Tabelul   II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.0 | 1.39985 | 1.1796 | 434.3 | 368.2 |
| 40.1 | 1.40004 | 1.1801 | 435.6 | 369.2 |
| 40.2 | 1.40024 | 1.1806 | 437.0 | 370.1 |
| 40.3 | 1.40043 | 1.1812 | 438.3 | 371.1 |
| 40.4 | 1.40063 | 1.1817 | 439.7 | 372.1 |
| 40.5 | 1.40083 | 1.1823 | 441.0 | 373.0 |
| 40.6 | 1.40102 | 1.1828 | 442.3 | 374.0 |
| 40.7 | 1.40122 | 1.1833 | 443.7 | 374.9 |
| 40.8 | 1.40141 | 1.1839 | 445.0 | 375.9 |
| 40.9 | 1.40161 | 1.1844 | 446.4 | 376.9 |
| 41.0 | 1.40180 | 1.1850 | 447.7 | 377.8 |
| 41.1 | 1.40200 | 1.1855 | 449.0 | 378.7 |
| 41.2 | 1.40219 | 1.1860 | 450.2 | 379.6 |
| 41.3 | 1.40239 | 1.1865 | 451.5 | 380.5 |
| 41.4 | 1.40259 | 1.1870 | 452.8 | 381.4 |
| 41.5 | 1.40279 | 1.1875 | 454.1 | 382.3 |
| 41.6 | 1.40298 | 1.1881 | 455.3 | 383.2 |
| 41.7 | 1.40318 | 1.1886 | 456.6 | 384.2 |
| 41.8 | 1.40338 | 1.1891 | 457.9 | 385.1 |
| 41.9 | 1.40357 | 1.1896 | 459.1 | 386.0 |
| 42.0 | 1.40377 | 1.1901 | 460.4 | 386.9 |
| 42.1 | 1.40397 | 1.1907 | 461.7 | 387.8 |
| 42.2 | 1.40417 | 1.1912 | 463.1 | 388.8 |
| 42.3 | 1.40436 | 1.1917 | 464.4 | 389.7 |
| 42.4 | 1.40456 | 1.1923 | 465.8 | 390.7 |
| 42.5 | 1.40476 | 1.1928 | 467.2 | 391.6 |
| 42.6 | 1.40496 | 1.1934 | 468.5 | 392.6 |
| 42.7 | 1.40516 | 1.1939 | 469.9 | 393.5 |
| 42.8 | 1.40535 | 1.1945 | 471.2 | 394.5 |
| 42.9 | 1.40555 | 1.1950 | 472.6 | 395.4 |
| 43.0 | 1.40575 | 1.1956 | 473.9 | 396.4 |
| 43.1 | 1.40595 | 1.1961 | 475.2 | 397.3 |
| 43.2 | 1.40615 | 1.1967 | 476.6 | 398.3 |
| 43.3 | 1.40635 | 1.1972 | 477.9 | 399.2 |
| 43.4 | 1.40655 | 1.1977 | 479.3 | 400.1 |
| 43.5 | 1.40675 | 1.1983 | 480.6 | 401.1 |
| 43.6 | 1.40695 | 1.1988 | 481.9 | 402.0 |
| 43.7 | 1.40715 | 1.1994 | 483.3 | 402.9 |
| 43.8 | 1.40735 | 1.1999 | 484.6 | 403.9 |
| 43.9 | 1.40755 | 1.2005 | 486.0 | 404.8 |
| 44.0 | 1.40775 | 1.2010 | 487.3 | 405.7 |
| 44.1 | 1.40795 | 1.2015 | 488.6 | 406.7 |
| 44.2 | 1.40815 | 1.2021 | 490.0 | 407.6 |
| 44.3 | 1.40836 | 1.2026 | 491.3 | 408.5 |
| 44.4 | 1.40856 | 1.2032 | 492.7 | 409.5 |
| 44.5 | 1.40876 | 1.2037 | 494.0 | 410.4 |
| 44.6 | 1.40896 | 1.2042 | 495.3 | 411.3 |
| 44.7 | 1.40916 | 1.2048 | 496.7 | 412.3 |
| 44.8 | 1.40937 | 1.2053 | 498.0 | 413.2 |
| 44.9 | 1.40957 | 1.2059 | 499.4 | 414.1 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg | Zaharoză % (m/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.0 | 1.40977 | 1.2064 | 500.7 | 415.0 | 29,75 |
| 45.1 | 1.40997 | 1.2070 | 502.1 | 416.0 | 29,83 |
| 45.2 | 1.41018 | 1.2076 | 503.5 | 417.0 | 29,92 |
| 45.3 | 1.41038 | 1.2081 | 504.9 | 417.9 | 30,00 |
| 45.4 | 1.41058 | 1.2087 | 506.3 | 418.9 | 30,08 |
| 45.5 | 1.41079 | 1.2093 | 507.8 | 419.9 | 30,17 |
| 45.6 | 1.41099 | 1.2098 | 509.2 | 420.9 | 30,25 |
| 45.7 | 1.41119 | 1.2104 | 510.6 | 421.8 | 30,34 |
| 45.8 | 1.41139 | 1.2110 | 512.0 | 422.8 | 30,42 |
| 45.9 | 1.41160 | 1.2115 | 513.4 | 423.7 | 30,50 |
| 46.0 | 1.41180 | 1.2121 | 514.8 | 424.7 | 30,59 |
| 46.1 | 1.41200 | 1.2127 | 516.1 | 425.6 | 30,66 |
| 46.2 | 1.41221 | 1.2132 | 517.5 | 426.5 | 30,75 |
| 46.3 | 1.41241 | 1.2137 | 518.8 | 427.5 | 30,82 |
| 46.4 | 1.41262 | 1.2143 | 520.2 | 428.4 | 30,91 |
| 46.5 | 1.41282 | 1.2148 | 521.5 | 429.3 | 30,99 |
| 46.6 | 1.41302 | 1.2154 | 522.8 | 430.2 | 31,06 |
| 46.7 | 1.41323 | 1.2159 | 524.2 | 431.1 | 31,15 |
| 46.8 | 1.41343 | 1.2165 | 525.5 | 432.0 | 31,22 |
| 46.9 | 1.41364 | 1.2170 | 526.9 | 432.9 | 31,31 |
| 47.0 | 1.41384 | 1.2175 | 528.2 | 433.8 | 31,38 |
| 47.1 | 1.41405 | 1.2181 | 529.6 | 434.8 | 31,47 |
| 47.2 | 1.41425 | 1.2187 | 531.0 | 435.7 | 31,55 |
| 47.3 | 1.41446 | 1.2192 | 532.4 | 436.7 | 31,63 |
| 47.4 | 1.41466 | 1.2198 | 533.8 | 437.6 | 31,72 |
| 47.5 | 1.41487 | 1.2204 | 535.3 | 438.6 | 31,81 |
| 47.6 | 1.41508 | 1.2210 | 536.7 | 439.5 | 31,89 |
| 47.7 | 1.41528 | 1.2215 | 538.1 | 440.5 | 31,97 |
| 47.8 | 1.41549 | 1.2221 | 539.5 | 441.4 | 32,05 |
| 47.9 | 1.41569 | 1.2227 | 540.9 | 442.4 | 32,14 |
| 48.0 | 1.41590 | 1.2232 | 542.3 | 443.3 | 32,22 |
| 48.1 | 1.41611 | 1.2238 | 543.6 | 444.2 | 32,30 |
| 48.2 | 1.41632 | 1.2243 | 545.0 | 445.1 | 32,38 |
| 48.3 | 1.41652 | 1.2249 | 546.3 | 446.0 | 32,46 |
| 48.4 | 1.41673 | 1.2254 | 547.7 | 446.9 | 32,59 |
| 48.5 | 1.41694 | 1.2260 | 549.1 | 447.8 | 32,63 |
| 48.6 | 1.41715 | 1.2265 | 550.4 | 448.7 | 32,70 |
| 48.7 | 1.41736 | 1.2271 | 551.8 | 449.7 | 32,79 |
| 48.8 | 1.41756 | 1.2276 | 553.1 | 450.6 | 32,86 |
| 48.9 | 1.41777 | 1.2282 | 554.5 | 451.4 | 32,95 |
| 49.0 | 1.41798 | 1.2287 | 555.8 | 452.3 | 33,02 |
| 49.1 | 1.41819 | 1.2293 | 557.2 | 453.3 | 33,11 |
| 49.2 | 1.41840 | 1.2298 | 558.6 | 454.2 | 33,19 |
| 49.3 | 1.41861 | 1.2304 | 560.0 | 455.1 | 33,27 |
| 49.4 | 1.41882 | 1.2310 | 561.4 | 456.1 | 33,36 |
| 49.5 | 1.41903 | 1.2315 | 562.8 | 457.0 | 33,44 |
| 49.6 | 1.41924 | 1.2321 | 564.2 | 457.9 | 33,52 |
| 49.7 | 1.41945 | 1.2327 | 565.6 | 458.8 | 33,61 |
| 49.8 | 1.41966 | 1.2332 | 567.0 | 459.8 | 33,69 |
| 49.9 | 1.41987 | 1.2338 | 568.4 | 460.7 | 33,77 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.42008 | 1.2344 | 569.8 | 461.6 |
| 50.1 | 1.42029 | 1.2349 | 571.2 | 462.5 |
| 50.2 | 1.42050 | 1.2355 | 572.6 | 463.5 |
| 50.3 | 1.42071 | 1.2361 | 574.0 | 464.4 |
| 50.4 | 1.42092 | 1.2366 | 575.4 | 465.3 |
| 50.5 | 1.42114 | 1.2372 | 576.9 | 466.2 |
| 50.6 | 1.42135 | 1.2378 | 578.3 | 467.2 |
| 50.7 | 1.42156 | 1.2384 | 579.7 | 468.1 |
| 50.8 | 1.42177 | 1.2389 | 581.1 | 469.0 |
| 50.9 | 1.42198 | 1.2395 | 582.5 | 469.9 |
| 51.0 | 1.42219 | 1.2401 | 583.9 | 470.9 |
| 51.1 | 1.42240 | 1.2407 | 585.4 | 471.8 |
| 51.2 | 1.42261 | 1.2413 | 586.9 | 472.8 |
| 51.3 | 1.42283 | 1.2419 | 588.3 | 473.8 |
| 51.4 | 1.42304 | 1.2425 | 589.8 | 474.7 |
| 51.5 | 1.42325 | 1.2431 | 591.3 | 475.7 |
| 51.6 | 1.42346 | 1.2437 | 592.8 | 476.6 |
| 51.7 | 1.42367 | 1.2443 | 594.3 | 477.6 |
| 51.8 | 1.42389 | 1.2449 | 595.7 | 478.6 |
| 51.9 | 1.42410 | 1.2455 | 597.2 | 479.5 |
| 52.0 | 1.42431 | 1.2461 | 598.7 | 480.5 |
| 52.1 | 1.42452 | 1.2466 | 600.1 | 481.4 |
| 52.2 | 1.42474 | 1.2472 | 601.5 | 482.3 |
| 52.3 | 1.42495 | 1.2478 | 602.9 | 483.2 |
| 52.4 | 1.42517 | 1.2483 | 604.3 | 484.1 |
| 52.5 | 1.42538 | 1.2489 | 605.8 | 485.0 |
| 52.6 | 1.42559 | 1.2495 | 607.2 | 485.9 |
| 52.7 | 1.42581 | 1.2500 | 608.6 | 486.8 |
| 52.8 | 1.42602 | 1.2506 | 610.0 | 487.7 |
| 52.9 | 1.42624 | 1.2512 | 611.4 | 488.6 |
| 53.0 | 1.42645 | 1.2518 | 612.8 | 489.6 |
| 53.1 | 1.42666 | 1.2524 | 614.3 | 490.5 |
| 53.2 | 1.42686 | 1.2530 | 615.8 | 491.4 |
| 53.3 | 1.42707 | 1.2536 | 617.2 | 492.4 |
| 53.4 | 1.42727 | 1.2542 | 618.7 | 493.3 |
| 53.5 | 1.42748 | 1.2548 | 620.2 | 494.3 |
| 53.6 | 1.42769 | 1.2554 | 621.7 | 495.2 |
| 53.7 | 1.42789 | 1.2560 | 623.2 | 496.2 |
| 53.8 | 1.42810 | 1.2566 | 624.6 | 497.1 |
| 53.9 | 1.42830 | 1.2571 | 626.1 | 498.0 |
| 54.0 | 1.42851 | 1.2577 | 627.6 | 499.0 |
| 54.1 | 1.42874 | 1.2583 | 629.0 | 499.9 |
| 54.2 | 1.42897 | 1.2589 | 630.4 | 500.8 |
| 54.3 | 1.42919 | 1.2595 | 631.8 | 501.7 |
| 54.4 | 1.42942 | 1.2600 | 633.2 | 502.6 |
| 54.5 | 1.42965 | 1.2606 | 634.7 | 503.5 |
| 54.6 | 1.42988 | 1.2612 | 636.1 | 504.3 |
| 54.7 | 1.43011 | 1.2617 | 637.5 | 505.2 |
| 54.8 | 1.43033 | 1.2623 | 638.9 | 506.1 |
| 54.9 | 1.43056 | 1.2629 | 640.3 | 507.0 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.0 | 1.43079 | 1.2635 | 641.7 | 507.9 |
| 55.1 | 1.43101 | 1.2640 | 643.2 | 508.8 |
| 55.2 | 1.43123 | 1.2646 | 644.6 | 509.7 |
| 55.3 | 1.43145 | 1.2652 | 646.1 | 510.7 |
| 55.4 | 1.43167 | 1.2658 | 647.6 | 511.6 |
| 55.5 | 1.43189 | 1.2664 | 649.1 | 512.5 |
| 55.6 | 1.43210 | 1.2670 | 650.5 | 513.4 |
| 55.7 | 1.43232 | 1.2676 | 652.0 | 514.3 |
| 55.8 | 1.43254 | 1.2682 | 653.5 | 515.3 |
| 55.9 | 1.43276 | 1.2688 | 654.9 | 516.2 |
| 56.0 | 1.43298 | 1.2694 | 656.4 | 517.1 |
| 56.1 | 1.43320 | 1.2700 | 657.9 | 518.0 |
| 56.2 | 1.43342 | 1.2706 | 659.4 | 518.9 |
| 56.3 | 1.43364 | 1.2712 | 660.8 | 519.9 |
| 56.4 | 1.43386 | 1.2718 | 662.3 | 520.8 |
| 56.5 | 1.43409 | 1.2724 | 663.8 | 521.7 |
| 56.6 | 1.43431 | 1.2730 | 665.3 | 522.6 |
| 56.7 | 1.43453 | 1.2736 | 666.8 | 523.5 |
| 56.8 | 1.43475 | 1.2742 | 668.2 | 524.4 |
| 56.9 | 1.43497 | 1.2748 | 669.7 | 525.4 |
| 57.0 | 1.43519 | 1.2754 | 671.2 | 526.3 |
| 57.1 | 1.43541 | 1.2760 | 672.7 | 527.2 |
| 57.2 | 1.43563 | 1.2766 | 674.3 | 528.2 |
| 57.3 | 1.43586 | 1.2773 | 675.8 | 529.1 |
| 57.4 | 1.43608 | 1.2779 | 677.4 | 530.1 |
| 57.5 | 1.43630 | 1.2785 | 678.9 | 531.0 |
| 57.6 | 1.43652 | 1.2791 | 680.4 | 532.0 |
| 57.7 | 1.43674 | 1.2797 | 682.0 | 532.9 |
| 57.8 | 1.43697 | 1.2804 | 683.5 | 533.8 |
| 57.9 | 1.43719 | 1.2810 | 685.1 | 534.8 |
| 58.0 | 1.43741 | 1.2816 | 686.6 | 535.7 |
| 58.1 | 1.43763 | 1.2822 | 688.1 | 536.6 |
| 58.2 | 1.43786 | 1.2828 | 689.6 | 537.5 |
| 58.3 | 1.43808 | 1.2834 | 691.0 | 538.4 |
| 58.4 | 1.43831 | 1.2840 | 692.5 | 539.3 |
| 58.5 | 1.43854 | 1.2846 | 694.0 | 540.2 |
| 58.6 | 1.43876 | 1.2852 | 695.5 | 541.1 |
| 58.7 | 1.43899 | 1.2858 | 697.0 | 542.0 |
| 58.8 | 1.43921 | 1.2864 | 698.4 | 542.9 |
| 58.9 | 1.43944 | 1.2870 | 699.9 | 543.8 |
| 59.0 | 1.43966 | 1.2876 | 701.4 | 544.7 |
| 59.1 | 1.43989 | 1.2882 | 702.9 | 545.7 |
| 59.2 | 1.44011 | 1.2888 | 704.5 | 546.6 |
| 59.3 | 1.44034 | 1.2895 | 706.0 | 547.5 |
| 59.4 | 1.44056 | 1.2901 | 707.6 | 548.5 |
| 59.5 | 1.44079 | 1.2907 | 709.1 | 549.4 |
| 59.6 | 1.44102 | 1.2913 | 710.6 | 550.3 |
| 59.7 | 1.44124 | 1.2920 | 712.2 | 551.2 |
| 59.8 | 1.44147 | 1.2926 | 713.7 | 552.2 |
| 59.9 | 1.44169 | 1.2932 | 715.3 | 553.1 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.0 | 1.44192 | 1.2938 | 716.8 | 554.0 |
| 60.1 | 1.44215 | 1.2944 | 718.3 | 554.9 |
| 60.2 | 1.44237 | 1.2950 | 719.8 | 555.8 |
| 60.3 | 1.44260 | 1.2956 | 721.2 | 556.7 |
| 60.4 | 1.44283 | 1.2962 | 722.7 | 557.6 |
| 60.5 | 1.44306 | 1.2968 | 724.2 | 558.4 |
| 60.6 | 1.44328 | 1.2974 | 725.7 | 559.3 |
| 60.7 | 1.44351 | 1.2980 | 727.2 | 560.2 |
| 60.8 | 1.44374 | 1.2986 | 728.6 | 561.1 |
| 60.9 | 1.44396 | 1.2992 | 730.1 | 562.0 |
| 61.0 | 1.44419 | 1.2998 | 731.6 | 562.8 |
| 61.1 | 1.44442 | 1.3004 | 733.1 | 563.8 |
| 61.2 | 1.44465 | 1.3011 | 734.7 | 564.7 |
| 61.3 | 1.44488 | 1.3017 | 736.2 | 565.6 |
| 61.4 | 1.44511 | 1.3023 | 737.8 | 566.5 |
| 61.5 | 1.44533 | 1.3030 | 739.4 | 567.4 |
| 61.6 | 1.44556 | 1.3036 | 740.9 | 568.4 |
| 61.7 | 1.44579 | 1.3042 | 742.5 | 569.3 |
| 61.8 | 1.44602 | 1.3048 | 744.0 | 570.2 |
| 61.9 | 1.44625 | 1.3055 | 745.6 | 571.1 |
| 62.0 | 1.44648 | 1.3061 | 747.1 | 572.0 |
| 62.1 | 1.44671 | 1.3067 | 748.6 | 572.9 |
| 62.2 | 1.44694 | 1.3073 | 750.2 | 573.8 |
| 62.3 | 1.44717 | 1.3080 | 751.7 | 574.7 |
| 62.4 | 1.44740 | 1.3086 | 753.3 | 575.6 |
| 62.5 | 1.44764 | 1.3092 | 754.8 | 576.5 |
| 62.6 | 1.44787 | 1.3098 | 756.3 | 577.4 |
| 62.7 | 1.44810 | 1.3104 | 757.9 | 578.3 |
| 62.8 | 1.44833 | 1.3111 | 759.4 | 579.2 |
| 62.9 | 1.44856 | 1.3117 | 761.0 | 580.1 |
| 63.0 | 1.44879 | 1.3123 | 762.5 | 581.0 |
| 63.1 | 1.44902 | 1.3130 | 764.1 | 582.0 |
| 63.2 | 1.44926 | 1.3136 | 765.7 | 582.9 |
| 63.3 | 1.44949 | 1.3143 | 767.3 | 583.8 |
| 63.4 | 1.44972 | 1.3149 | 768.9 | 584.8 |
| 63.5 | 1.44996 | 1.3156 | 770.6 | 585.7 |
| 63.6 | 1.45019 | 1.3162 | 772.2 | 586.6 |
| 63.7 | 1.45042 | 1.3169 | 773.8 | 587.6 |
| 63.8 | 1.45065 | 1.3175 | 775.4 | 588.5 |
| 63.9 | 1.45089 | 1.3182 | 777.0 | 589.4 |
| 64.0 | 1.45112 | 1.3188 | 778.6 | 590.4 |
| 64.1 | 1.45135 | 1.3195 | 780.1 | 591.3 |
| 64.2 | 1.45159 | 1.3201 | 781.7 | 592.1 |
| 64.3 | 1.45183 | 1.3207 | 783.2 | 593.0 |
| 64.4 | 1.45206 | 1.3213 | 784.8 | 593.9 |
| 64.5 | 1.45230 | 1.3219 | 786.3 | 594.8 |
| 64.6 | 1.45253 | 1.3226 | 787.8 | 595.7 |
| 64.7 | 1.45276 | 1.3232 | 789.4 | 596.6 |
| 64.8 | 1.45300 | 1.3238 | 790.9 | 597.5 |
| 64.9 | 1.45324 | 1.3244 | 792.5 | 598.3 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.0 | 1.45347 | 1.3251 | 794.0 | 599.2 |
| 65.1 | 1.45371 | 1.3257 | 795.6 | 600.1 |
| 65.2 | 1.45394 | 1.3264 | 797.2 | 601.1 |
| 65.3 | 1.45418 | 1.3270 | 798.8 | 602.0 |
| 65.4 | 1.45441 | 1.3277 | 800.4 | 602.9 |
| 65.5 | 1.45465 | 1.3283 | 802.1 | 603.8 |
| 65.6 | 1.45489 | 1.3290 | 803.7 | 604.7 |
| 65.7 | 1.45512 | 1.3296 | 805.3 | 605.6 |
| 65.8 | 1.45536 | 1.3303 | 806.9 | 606.6 |
| 65.9 | 1.45559 | 1.3309 | 808.5 | 607.5 |
| 66.0 | 1.45583 | 1.3316 | 810.1 | 608.4 |
| 66.1 | 1.45607 | 1.3322 | 811.6 | 609.3 |
| 66.2 | 1.45630 | 1.3328 | 813.2 | 610.1 |
| 66.3 | 1.45654 | 1.3335 | 814.8 | 611.0 |
| 66.4 | 1.45678 | 1.3341 | 816.3 | 611.9 |
| 66.5 | 1.45702 | 1.3347 | 817.9 | 612.8 |
| 66.6 | 1.45725 | 1.3353 | 819.4 | 613.6 |
| 66.7 | 1.45749 | 1.3360 | 820.9 | 614.5 |
| 66.8 | 1.45773 | 1.3366 | 822.5 | 615.4 |
| 66.9 | 1.45796 | 1.3372 | 824.1 | 616.2 |
| 67.0 | 1.45820 | 1.3378 | 825.6 | 617.1 |
| 67.1 | 1.45844 | 1.3385 | 827.2 | 618.0 |
| 67.2 | 1.45868 | 1.3391 | 828.8 | 618.9 |
| 67.3 | 1.45892 | 1.3398 | 830.4 | 619.8 |
| 67.4 | 1.45916 | 1.3404 | 832.0 | 620.7 |
| 67.5 | 1.45940 | 1.3411 | 833.7 | 621.6 |
| 67.6 | 1.45964 | 1.3418 | 835.3 | 622.5 |
| 67.7 | 1.45988 | 1.3424 | 836.9 | 623.4 |
| 67.8 | 1.46012 | 1.3431 | 838.5 | 624.3 |
| 67.9 | 1.46036 | 1.3437 | 840.1 | 625.2 |
| 68.0 | 1.46060 | 1.3444 | 841.7 | 626.1 |
| 68.1 | 1.46084 | 1.3450 | 843.4 | 627.0 |
| 68.2 | 1.46108 | 1.3457 | 845.1 | 628.0 |
| 68.3 | 1.46132 | 1.3464 | 846.7 | 628.9 |
| 68.4 | 1.46156 | 1.3471 | 848.4 | 629.8 |
| 68.5 | 1.46181 | 1.3478 | 850.1 | 630.8 |
| 68.6 | 1.46205 | 1.3484 | 851.8 | 631.7 |
| 68.7 | 1.46229 | 1.3491 | 853.5 | 632.6 |
| 68.8 | 1.46253 | 1.3498 | 855.1 | 633.5 |
| 68.9 | 1.46277 | 1.3505 | 856.8 | 634.5 |
| 69.0 | 1.46301 | 1.3512 | 858.5 | 635.4 |
| 69.1 | 1.46325 | 1.3518 | 860.1 | 636.3 |
| 69.2 | 1.46350 | 1.3525 | 861.7 | 637.2 |
| 69.3 | 1.46374 | 1.3531 | 863.3 | 638.0 |
| 69.4 | 1.46398 | 1.3538 | 864.9 | 638.9 |
| 69.5 | 1.46423 | 1.3544 | 866.6 | 639.8 |
| 69.6 | 1.46447 | 1.3551 | 868.2 | 640.7 |
| 69.7 | 1.46471 | 1.3557 | 869.8 | 641.6 |
| 69.8 | 1.46495 | 1.3564 | 871.4 | 642.4 |
| 69.9 | 1.46520 | 1.3570 | 873.0 | 643.3 |

Tabelul  II

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.0 | 1.46544 | 1.3577 | 874.6 | 644.2 |
| 70.1 | 1.46568 | 1.3583 | 876.2 | 645.1 |
| 70.2 | 1.46593 | 1.3590 | 877.8 | 645.9 |
| 70.3 | 1.46618 | 1.3596 | 879.4 | 646.8 |
| 70.4 | 1.46642 | 1.3603 | 881.0 | 647.7 |
| 70.5 | 1.46667 | 1.3609 | 882.7 | 648.6 |
| 70.6 | 1.46691 | 1.3616 | 884.3 | 649.4 |
| 70.7 | 1.46715 | 1.2622 | 885.9 | 650.3 |
| 70.8 | 1.46740 | 1.3629 | 887.5 | 651.2 |
| 70.9 | 1.46765 | 1.3635 | 889.1 | 652.1 |
| 71.0 | 1.46789 | 1.3642 | 890.7 | 652.9 |
| 71.1 | 1.46814 | 1.3649 | 892.4 | 653.8 |
| 71.2 | 1.46838 | 1.3655 | 894.1 | 654.7 |
| 71.3 | 1.46863 | 1.3662 | 895.7 | 655.6 |
| 71.4 | 1.46888 | 1.3669 | 897.4 | 656.5 |
| 71.5 | 1.46913 | 1.3676 | 899.1 | 657.4 |
| 71.6 | 1.46937 | 1.3683 | 900.8 | 658.3 |
| 71.7 | 1.46962 | 1.3689 | 902.5 | 659.2 |
| 71.8 | 1.46987 | 1.3696 | 904.1 | 660.1 |
| 71.9 | 1.47011 | 1.3703 | 905.8 | 661.0 |
| 72.0 | 1.47036 | 1.3710 | 907.5 | 661.9 |
| 72.1 | 1.47061 | 1.3717 | 909.2 | 662.8 |
| 72.2 | 1.47086 | 1.3723 | 910.8 | 663.7 |
| 72.3 | 1.47110 | 1.3730 | 912.5 | 664.6 |
| 72.4 | 1.47135 | 1.3737 | 914.2 | 665.5 |
| 72.5 | 1.47160 | 1.3744 | 915.9 | 666.4 |
| 72.6 | 1.47185 | 1.3750 | 917.5 | 667.3 |
| 72.7 | 1.47210 | 1.3757 | 919.2 | 668.2 |
| 72.8 | 1.47234 | 1.3764 | 920.9 | 669.0 |
| 72.9 | 1.47259 | 1.3771 | 922.5 | 669.9 |
| 73.0 | 1.47284 | 1.3777 | 924.2 | 670.8 |
| 73.1 | 1.47309 | 1.3784 | 925.9 | 671.7 |
| 73.2 | 1.47334 | 1.3791 | 927.6 | 672.6 |
| 73.3 | 1.47359 | 1.3798 | 929.2 | 673.5 |
| 73.4 | 1.47384 | 1.3804 | 930.9 | 674.4 |
| 73.5 | 1.47409 | 1.3811 | 932.6 | 675.2 |
| 73.6 | 1.47434 | 1.3818 | 934.3 | 676.1 |
| 73.7 | 1.47459 | 1.3825 | 936.0 | 677.0 |
| 73.8 | 1.47484 | 1.3832 | 937.6 | 677.9 |
| 73.9 | 1.47509 | 1.3838 | 939.3 | 678.8 |
| 74.0 | 1.47534 | 1.3845 | 941.0 | 679.7 |
| 74.1 | 1.47559 | 1.3852 | 942.7 | 680.5 |
| 74.2 | 1.47584 | 1.3859 | 944.4 | 681.4 |
| 74.3 | 1.47609 | 1.3866 | 946.0 | 682.3 |
| 74.4 | 1.47634 | 1.3872 | 947.7 | 683.2 |
| 74.5 | 1.47660 | 1.3879 | 949.4 | 684.0 |
| 74.6 | 1.47685 | 1.3886 | 951.1 | 684.9 |
| 74.7 | 1.47710 | 1.3893 | 952.8 | 685.8 |
| 74.8 | 1.47735 | 1.3900 | 954.4 | 686.7 |
| 74.9 | 1.47760 | 1.3906 | 956.1 | 687.5 |

Tabelul  III

Conţinutul de zahăr  (exprimat   ca zahăr invertit) din mustul concentrat rectificat, în g/l şi g/kg, determinat cu ajutorul refractometrului gradat, fie  în % din masa de zaharoză la 20 °C, fie în indice de refracţie la 20 °C. Este prezentată, de asemenea, densitatea la 20 °C

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.0 | 1.42008 | 1.2342 | 627.6 | 508.5 |
| 50.1 | 1.42029 | 1.2348 | 629.3 | 509.6 |
| 50.2 | 1.42050 | 1.2355 | 630.9 | 510.6 |
| 50.3 | 1.42071 | 1.2362 | 632.4 | 511.6 |
| 50.4 | 1.42092 | 1.2367 | 634.1 | 512.7 |
| 50.5 | 1.42113 | 1.2374 | 635.7 | 513.7 |
| 50.6 | 1.42135 | 1.2381 | 637.3 | 514.7 |
| 50.7 | 1.42156 | 1.2386 | 638.7 | 515.7 |
| 50.8 | 1.42177 | 1.2391 | 640.4 | 516.8 |
| 50.9 | 1.42198 | 1.2396 | 641.9 | 517.8 |
| 51.0 | 1.42219 | 1.2401 | 643.4 | 518.8 |
| 51.1 | 1.42240 | 1.2406 | 645.0 | 519.9 |
| 51.2 | 1.42261 | 1.2411 | 646.5 | 520.9 |
| 51.3 | 1.42282 | 1.2416 | 648.1 | 522.0 |
| 51.4 | 1.42304 | 1.2421 | 649.6 | 523.0 |
| 51.5 | 1.42325 | 1.2427 | 651.2 | 524.0 |
| 51.6 | 1.42347 | 1.2434 | 652.9 | 525.1 |
| 51.7 | 1.42368 | 1.2441 | 654.5 | 526.1 |
| 51.8 | 1.42389 | 1.2447 | 656.1 | 527.1 |
| 51.9 | 1.42410 | 1.2454 | 657.8 | 528.2 |
| 52.0 | 1.42432 | 1.2461 | 659.4 | 529.2 |
| 52.1 | 1.42453 | 1.2466 | 661.0 | 530.2 |
| 52.2 | 1.42475 | 1.2470 | 662.5 | 531.3 |
| 52.3 | 1.42496 | 1.2475 | 664.1 | 532.3 |
| 52.4 | 1.42517 | 1.2480 | 665.6 | 533.3 |
| 52.5 | 1.42538 | 1.2486 | 667.2 | 534.4 |
| 52.6 | 1.42560 | 1.2493 | 668.9 | 535.4 |
| 52.7 | 1.42581 | 1.2500 | 670.5 | 536.4 |
| 52.8 | 1.42603 | 1.2506 | 672.2 | 537.5 |
| 52.9 | 1.42624 | 1.2513 | 673.8 | 538.5 |
| 53.0 | 1.42645 | 1.2520 | 675.5 | 539.5 |
| 53.1 | 1.42667 | 1.2525 | 677.1 | 540.6 |
| 53.2 | 1.42689 | 1.2530 | 678.5 | 541.5 |
| 53.3 | 1.42711 | 1.2535 | 680.2 | 542.6 |
| 53.4 | 1.42733 | 1.2540 | 681.8 | 543.7 |
| 53.5 | 1.42754 | 1.2546 | 683.4 | 544.7 |
| 53.6 | 1.42776 | 1.2553 | 685.1 | 545.8 |
| 53.7 | 1.42797 | 1.2560 | 686.7 | 546.7 |
| 53.8 | 1.42819 | 1.2566 | 688.4 | 547.8 |
| 53.9 | 1.42840 | 1.2573 | 690.1 | 548.9 |
| 54.0 | 1.42861 | 1.2580 | 691.7 | 549.8 |
| 54.1 | 1.42884 | 1.2585 | 693.3 | 550.9 |
| 54.2 | 1.42906 | 1.2590 | 694.9 | 551.9 |
| 54.3 | 1.42927 | 1.2595 | 696.5 | 553.0 |
| 54.4 | 1.42949 | 1.2600 | 698.1 | 554.0 |
| 54.5 | 1.42971 | 1.2606 | 699.7 | 555.1 |
| 54.6 | 1.42993 | 1.2613 | 701.4 | 556.1 |
| 54.7 | 1.43014 | 1.2620 | 703.1 | 557.1 |
| 54.8 | 1.43036 | 1.2625 | 704.7 | 558.2 |
| 54.9 | 1.43058 | 1.2630 | 706.2 | 559.1 |

Tabelul III

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.0 | 1.43079 | 1.2635 | 707.8 | 560.2 |
| 55.1 | 1.43102 | 1.2639 | 709.4 | 561.3 |
| 55.2 | 1.43124 | 1.2645 | 711.0 | 562.3 |
| 55.3 | 1.43146 | 1.2652 | 712.7 | 563.3 |
| 55.4 | 1.43168 | 1.2659 | 714.4 | 564.3 |
| 55.5 | 1.43189 | 1.2665 | 716.1 | 565.4 |
| 55.6 | 1.43211 | 1.2672 | 717.8 | 566.4 |
| 55.7 | 1.43233 | 1.2679 | 719.5 | 567.5 |
| 55.8 | 1.43255 | 1.2685 | 721.1 | 568.5 |
| 55.9 | 1.43277 | 1.2692 | 722.8 | 569.5 |
| 56.0 | 1.43298 | 1.2699 | 724.5 | 570.5 |
| 56.1 | 1.43321 | 1.2703 | 726.1 | 571.6 |
| 56.2 | 1.43343 | 1.2708 | 727.7 | 572.6 |
| 56.3 | 1.43365 | 1.2713 | 729.3 | 573.7 |
| 56.4 | 1.43387 | 1.2718 | 730.9 | 574.7 |
| 56.5 | 1.43409 | 1.2724 | 732.6 | 575.8 |
| 56.6 | 1.43431 | 1.2731 | 734.3 | 576.8 |
| 56.7 | 1.43454 | 1.2738 | 736.0 | 577.8 |
| 56.8 | 1.43476 | 1.2744 | 737.6 | 578.8 |
| 56.9 | 1.43498 | 1.2751 | 739.4 | 579.9 |
| 57.0 | 1.43519 | 1.2758 | 741.1 | 580.9 |
| 57.1 | 1.43542 | 1.2763 | 742.8 | 582.0 |
| 57.2 | 1.43564 | 1.2768 | 744.4 | 583.0 |
| 57.3 | 1.43586 | 1.2773 | 745.9 | 584.0 |
| 57.4 | 1.43609 | 1.2778 | 747.6 | 585.1 |
| 57.5 | 1.43631 | 1.2784 | 749.3 | 586.1 |
| 57.6 | 1.43653 | 1.2791 | 751.0 | 587.1 |
| 57.7 | 1.43675 | 1.2798 | 752.7 | 588.1 |
| 57.8 | 1.43698 | 1.2804 | 754.4 | 589.2 |
| 57.9 | 1.43720 | 1.2810 | 756.1 | 590.2 |
| 58.0 | 1.43741 | 1.2818 | 757.8 | 591.2 |
| 58.1 | 1.43764 | 1.2822 | 759.5 | 592.3 |
| 58.2 | 1.43784 | 1.2827 | 761.1 | 593.4 |
| 58.3 | 1.43809 | 1.2832 | 762.6 | 594.3 |
| 58.4 | 1.43832 | 1.2837 | 764.3 | 595.4 |
| 58.5 | 1.43854 | 1.2843 | 766.0 | 596.4 |
| 58.6 | 1.43877 | 1.2850 | 767.8 | 597.5 |
| 58.7 | 1.43899 | 1.2857 | 769.5 | 598.5 |
| 58.8 | 1.43922 | 1.2863 | 771.1 | 599.5 |
| 58.9 | 1.43944 | 1.2869 | 772.9 | 600.6 |
| 59.0 | 1.43966 | 1.2876 | 774.6 | 601.6 |
| 59.1 | 1.43988 | 1.2882 | 776.3 | 602.6 |
| 59.2 | 1.44011 | 1.2889 | 778.1 | 603.7 |
| 59.3 | 1.44034 | 1.2896 | 779.8 | 604.7 |
| 59.4 | 1.44057 | 1.2902 | 781.6 | 605.8 |
| 59.5 | 1.44079 | 1.2909 | 783.3 | 606.8 |
| 59.6 | 1.44102 | 1.2916 | 785.2 | 607.9 |
| 59.7 | 1.44124 | 1.2921 | 786.8 | 608.9 |
| 59.8 | 1.44147 | 1.2926 | 788.4 | 609.9 |
| 59.9 | 1.44169 | 1.2931 | 790.0 | 610.9 |

Tabelul III

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.0 | 1.44192 | 1.2936 | 791.7 | 612.0 |
| 60.1 | 1.44215 | 1.2942 | 793.3 | 613.0 |
| 60.2 | 1.44238 | 1.2949 | 795.2 | 614.1 |
| 60.3 | 1.44260 | 1.2956 | 796.9 | 615.1 |
| 60.4 | 1.44283 | 1.2962 | 798.6 | 616.1 |
| 60.5 | 1.44305 | 1.2969 | 800.5 | 617.2 |
| 60.6 | 1.44328 | 1.2976 | 802.2 | 618.2 |
| 60.7 | 1.44351 | 1.2981 | 803.9 | 619.3 |
| 60.8 | 1.44374 | 1.2986 | 805.5 | 620.3 |
| 60.9 | 1.44397 | 1.2991 | 807.1 | 621.3 |
| 61.0 | 1.44419 | 1.2996 | 808.7 | 622.3 |
| 61.1 | 1.44442 | 1.3002 | 810.5 | 623.4 |
| 61.2 | 1.44465 | 1.3009 | 812.3 | 624.4 |
| 61.3 | 1.44488 | 1.3016 | 814.2 | 625.5 |
| 61.4 | 1.44511 | 1.3022 | 815.8 | 626.5 |
| 61.5 | 1.44534 | 1.3029 | 817.7 | 627.6 |
| 61.6 | 1.44557 | 1.3036 | 819.4 | 628.6 |
| 61.7 | 1.44580 | 1.3042 | 821.3 | 629.7 |
| 61.8 | 1.44603 | 1.3049 | 823.0 | 630.7 |
| 61.9 | 1.44626 | 1.3056 | 824.8 | 631.7 |
| 62.0 | 1.44648 | 1.3062 | 826.6 | 632.8 |
| 62.1 | 1.44672 | 1.3068 | 828.3 | 633.8 |
| 62.2 | 1.44695 | 1.3075 | 830.0 | 634.8 |
| 62.3 | 1.44718 | 1.3080 | 831.8 | 635.9 |
| 62.4 | 1.44741 | 1.3085 | 833.4 | 636.9 |
| 62.5 | 1.44764 | 1.3090 | 835.1 | 638.0 |
| 62.6 | 1.44787 | 1.3095 | 836.8 | 639.0 |
| 62.7 | 1.44810 | 1.3101 | 838.5 | 640.0 |
| 62.8 | 1.44833 | 1.3108 | 840.2 | 641.0 |
| 62.9 | 1.44856 | 1.3115 | 842.1 | 642.1 |
| 63.0 | 1.44879 | 1.3121 | 843.8 | 643.1 |
| 63.1 | 1.44902 | 1.3128 | 845.7 | 644.2 |
| 63.2 | 1.44926 | 1.3135 | 847.5 | 645.2 |
| 63.3 | 1.44949 | 1.3141 | 849.3 | 646.3 |
| 63.4 | 1.44972 | 1.3148 | 851.1 | 647.3 |
| 63.5 | 1.44995 | 1.3155 | 853.0 | 648.4 |
| 63.6 | 1.45019 | 1.3161 | 854.7 | 649.4 |
| 63.7 | 1.45042 | 1.3168 | 856.5 | 650.4 |
| 63.8 | 1.45065 | 1.3175 | 858.4 | 651.5 |
| 63.9 | 1.45088 | 1.3180 | 860.0 | 652.5 |
| 64.0 | 1.45112 | 1.3185 | 861.6 | 653.5 |
| 64.1 | 1.45135 | 1.3190 | 863.4 | 654.6 |
| 64.2 | 1.45158 | 1.3195 | 865.1 | 655.6 |
| 64.3 | 1.45181 | 1.3201 | 866.9 | 656.7 |
| 64.4 | 1.45205 | 1.3208 | 868.7 | 657.7 |
| 64.5 | 1.45228 | 1.3215 | 870.6 | 658.8 |
| 64.6 | 1.45252 | 1.3221 | 872.3 | 659.8 |
| 64.7 | 1.45275 | 1.3228 | 874.1 | 660.8 |
| 64.8 | 1.45299 | 1.3235 | 876.0 | 661.9 |
| 64.9 | 1.45322 | 1.3241 | 877.8 | 662.9 |

Tabelul III

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65.0 | 1.45347 | 1.3248 | 879.7 | 664.0 |
| 65.1 | 1.45369 | 1.3255 | 881.5 | 665.0 |
| 65.2 | 1.45393 | 1.3261 | 883.2 | 666.0 |
| 65.3 | 1.45416 | 1.3268 | 885.0 | 667.0 |
| 65.4 | 1.45440 | 1.3275 | 886.9 | 668.1 |
| 65.5 | 1.45463 | 1.3281 | 888.8 | 669.2 |
| 65.6 | 1.45487 | 1.3288 | 890.6 | 670.2 |
| 65.7 | 1.45510 | 1.3295 | 892.4 | 671.2 |
| 65.8 | 1.45534 | 1.3301 | 894.2 | 672.3 |
| 65.9 | 1.45557 | 1.3308 | 896.0 | 673.3 |
| 66.0 | 1.45583 | 1.3315 | 898.0 | 674.4 |
| 66.1 | 1.45605 | 1.3320 | 899.6 | 675.4 |
| 66.2 | 1.45629 | 1.3325 | 901.3 | 676.4 |
| 66.3 | 1.45652 | 1.3330 | 903.1 | 677.5 |
| 66.4 | 1.45676 | 1.3335 | 904.8 | 678.5 |
| 66.5 | 1.45700 | 1.3341 | 906.7 | 679.6 |
| 66.6 | 1.45724 | 1.3348 | 908.5 | 680.6 |
| 66.7 | 1.45747 | 1.3355 | 910.4 | 681.7 |
| 66.8 | 1.45771 | 1.3361 | 912.2 | 682.7 |
| 66.9 | 1.45795 | 1.3367 | 913.9 | 683.7 |
| 67.0 | 1.45820 | 1.3374 | 915.9 | 684.8 |
| 67.1 | 1.45843 | 1.3380 | 917.6 | 685.8 |
| 67.2 | 1.45867 | 1.3387 | 919.6 | 686.9 |
| 67.3 | 1.45890 | 1.3395 | 921.4 | 687.9 |
| 67.4 | 1.45914 | 1.3400 | 923.1 | 688.9 |
| 67.5 | 1.45938 | 1.3407 | 925.1 | 690.0 |
| 67.6 | 1.45962 | 1.3415 | 927.0 | 691.0 |
| 67.7 | 1.45986 | 1.3420 | 928.8 | 692.1 |
| 67.8 | 1.46010 | 1.3427 | 930.6 | 693.1 |
| 67.9 | 1.46034 | 1.3434 | 932.6 | 694.2 |
| 68.0 | 1.46060 | 1.3440 | 934.4 | 695.2 |
| 68.1 | 1.46082 | 1.3447 | 936.2 | 696.2 |
| 68.2 | 1.46106 | 1.3454 | 938.0 | 697.2 |
| 68.3 | 1.46130 | 1.3460 | 939.9 | 698.3 |
| 68.4 | 1.46154 | 1.3466 | 941.8 | 699.4 |
| 68.5 | 1.46178 | 1.3473 | 943.7 | 700.4 |
| 68.6 | 1.46202 | 1.3479 | 945.4 | 701.4 |
| 68.7 | 1.46226 | 1.3486 | 947.4 | 702.5 |
| 68.8 | 1.46251 | 1.3493 | 949.2 | 703.5 |
| 68.9 | 1.46275 | 1.3499 | 951.1 | 704.6 |
| 69.0 | 1.46301 | 1.3506 | 953.0 | 705.6 |
| 69.1 | 1.46323 | 1.3513 | 954.8 | 706.6 |
| 69.2 | 1.46347 | 1.3519 | 956.7 | 707.7 |
| 69.3 | 1.46371 | 1.3526 | 958.6 | 708.7 |
| 69.4 | 1.46396 | 1.3533 | 960.6 | 709.8 |
| 69.5 | 1.46420 | 1.3539 | 962.4 | 710.8 |
| 69.6 | 1.46444 | 1.3546 | 964.3 | 711.9 |
| 69.7 | 1.46468 | 1.3553 | 966.2 | 712.9 |
| 69.8 | 1.46493 | 1.3560 | 968.2 | 714.0 |
| 69.9 | 1.46517 | 1.3566 | 970.0 | 715.0 |

Tabelul III

(continuare)

| Zaharoză % (m/m) | Indicele de refracţie la 20 °C | Densitatea la 20 °C | Zahăr în g/l | Zahăr în g/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70.0 | 1.46544 | 1.3573 | 971.8 | 716.0 |
| 70.1 | 1.46565 | 1.3579 | 973.8 | 717.1 |
| 70.2 | 1.46590 | 1.3586 | 975.6 | 718.1 |
| 70.3 | 1.46614 | 1.3593 | 977.6 | 719.2 |
| 70.4 | 1.46639 | 1.3599 | 979.4 | 720.2 |
| 70.5 | 1.46663 | 1.3606 | 981.3 | 721.2 |
| 70.6 | 1.46688 | 1.3613 | 983.3 | 722.3 |
| 70.7 | 1.46712 | 1.3619 | 985.2 | 723.4 |
| 70.8 | 1.46737 | 1.3626 | 987.1 | 724.4 |
| 70.9 | 1.46761 | 1.3633 | 988.9 | 725.4 |
| 71.0 | 1.46789 | 1.3639 | 990.9 | 726.5 |
| 71.1 | 1.46810 | 1.3646 | 992.8 | 727.5 |
| 71.2 | 1.46835 | 1.3653 | 994.8 | 728.6 |
| 71.3 | 1.46859 | 1.3659 | 996.6 | 729.6 |
| 71.4 | 1.46884 | 1.3665 | 998.5 | 730.7 |
| 71.5 | 1.46908 | 1.3672 | 1 000,4 | 731.7 |
| 71.6 | 1.46933 | 1.3678 | 1 002,2 | 732.7 |
| 71.7 | 1.46957 | 1.3685 | 1 004,2 | 733.8 |
| 71.8 | 1.46982 | 1.3692 | 1 006,1 | 734.8 |
| 71.9 | 1.47007 | 1.3698 | 1 008,0 | 735.9 |
| 72.0 | 1.47036 | 1.3705 | 1 009,9 | 736.9 |
| 72.1 | 1.47056 | 1.3712 | 1 012,0 | 738.0 |
| 72.2 | 1.47081 | 1.3718 | 1 013,8 | 739.0 |
| 72.3 | 1.47106 | 1.3725 | 1 015,7 | 740.0 |
| 72.4 | 1.47131 | 1.3732 | 1 017,7 | 741.1 |
| 72.5 | 1.47155 | 1.3738 | 1 019,5 | 742.1 |
| 72.6 | 1.47180 | 1.3745 | 1 021,5 | 743.2 |
| 72.7 | 1.47205 | 1.3752 | 1 023,4 | 744.2 |
| 72.8 | 1.47230 | 1.3758 | 1 025,4 | 745.3 |
| 72.9 | 1.47254 | 1.3765 | 1 027,3 | 746.3 |
| 73.0 | 1.47284 | 1.3772 | 1 029,3 | 747.4 |
| 73.1 | 1.47304 | 1.3778 | 1 031,2 | 748.4 |
| 73.2 | 1.47329 | 1.3785 | 1 033,2 | 749.5 |
| 73.3 | 1.47354 | 1.3792 | 1 035,1 | 750.5 |
| 73.4 | 1.47379 | 1.3798 | 1 037,1 | 751.6 |
| 73.5 | 1.47404 | 1.3805 | 1 039,0 | 752.6 |
| 73.6 | 1.47429 | 1.3812 | 1 040,9 | 753.6 |
| 73.7 | 1.47454 | 1.3818 | 1 042,8 | 754.7 |
| 73.8 | 1.47479 | 1.3825 | 1 044,8 | 755.7 |
| 73.9 | 1.47504 | 1.3832 | 1 046,8 | 756.8 |
| 74.0 | 1.47534 | 1.3838 | 1 048,6 | 757.8 |
| 74.1 | 1.47554 | 1.3845 | 1 050,7 | 758.9 |
| 74.2 | 1.47579 | 1.3852 | 1 052,6 | 759.9 |
| 74.3 | 1.47604 | 1.3858 | 1 054,6 | 761.0 |
| 74.4 | 1.47629 | 1.3865 | 1 056,5 | 762.0 |
| 74.5 | 1.47654 | 1.3871 | 1 058,5 | 763.1 |
| 74.6 | 1.47679 | 1.3878 | 1 060,4 | 764.1 |
| 74.7 | 1.47704 | 1.3885 | 1 062,3 | 765.1 |
| 74.8 | 1.47730 | 1.3892 | 1 064,4 | 766.2 |
| 74.9 | 1.47755 | 1.3898 | 1 066,3 | 767.2 |
| 75.0 | 1.47785 | 1.3905 | 1 068,3 | 768.3 |

5.   Aciditatea totală

5.1   MA-MD-AS 313-01-ACITOT

1.   Definiţie

Prin aciditate   totală   a vinului se înţelege suma  acizilor titrabili  adusă la pH 7 prin adăugarea unei  soluţii  alcaline  titrată. Dioxidul de carbon nu este inclus în aciditatea totală.

2.  Principiul metodei

Titrarea potenţiometrică sau titrarea în prezenţa  bromtimolului albastru, care serveşte ca indicator  al finisării reacţiei la compararea cu un standard  de culoare.

3. Reactivi

3.1. S o l u ţ i e   t a m p o n   c u   pH 7:

fosfat monofosfatic (KH2 PO4)                                                          107,3   g;

soluţie de hidroxid de sodiu 1M (NaOH)                                             500  ml;

apă  distilată  pînă la                                                                            1000 ml.

Se pot utiliza  la fel  soluţii tampon gata preparate.

3.2.  S o l u ţ i e   d e   h i d r o x i d   d e   s o d i u   0,1 M  (NaOH).

3.3.  S o l u ţ i e    i n d i c a t o a r e   d e   b r o m t i m o l    a l b a s t r u, 4 g/l:

bromtimol albastru (C27H28Br2 O5S)                                             4 g;

etanol neutru 96 % vol                                                               200 ml.

Se dizolvă şi se adaugă:

apă lipsită de CO2                                                                       200 ml;

soluţie de hidroxid de sodiu 1M   pînă

la apariţia   culorii albastru-verde (pH 7)                                   7,5 ml;

apă  distilată  pînă la                                                                  1000 ml.

4. Aparatura:

pompă de vid cu apă;

balon de vid de   500 ml;

potenţiometru cu scală gradată pentru valori pH  şi electrozi. Electrodul de sticlă  trebuie păstrat în apă distilată, electrodul de calomel –  în soluţie saturată de clorură de potasiu. Electrodul combinat,  folosit cel mai des.  trebuie  păstrat în apă distilată;

cilindri gradaţi de   50 ml (pentru analiza vinului )   şi  100 ml  (pentru analiza mustului  concentrat rectificat).

5. Metoda de lucru

5.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

5.1.1.   Vinuri

Eliminarea  dioxidulului  de carbon: se iau  aproximativ 50 ml de vin într-un balon  de vid,  se face vid în balon cu pompa de vid cu  apă  timp de 1-2 minute, agitînd   continuu.

5.1.2. Must concentrat rectificat

Se  întroduc 200 g must concentrat rectificat într-un balon cotat de 500 ml. Se  completează  pînă la cotă cu apă. Se omogenizează.

5.2.      T i t r a r e a   p o t e n ţ i o m e t r i c ă

5.2.1.   Calibrarea pH-metrului

pH-metrul este calibrat cu soluţie tampon pH 7,00 la 200C, conform instrucţiunilor                     de utilizare  a aparatului.

5.2.2. Metoda de determinare

Într-un cilindru gradat  se întroduce o cantitate din probă, preparată  în conformitate cu punctul   5.1., cantitate  egală cu 10 ml (vin) şi  50 ml (must  concentrat rectificat). Se  adaugă circa  10 ml   apă distilată şi apoi se adaugă  soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M  (punctul 3.2.) din biuretă pînă cînd pH-ul este egal cu 7 la 20 0C. Hidroxidul de sodiu trebuie adăugat încet şi soluţia trebuie amestecată continuu. Se  notează   cu n   ml volumul de Na OH 0,1 M adăugat.

5.3.      T i t r a r e a   c u   i n d i c a t o r  (a l b a s t r u   d e   b r o m t i m o l)

5.3.1.   Test preliminar:  determinarea culorii etalon.

Într-un cilindru   gradat  se iau  25 ml apă distilată fiartă, 1 ml  soluţie de bromotimol albastru (punctul 3.3.)  şi proba   preparată  în conformitate  cu  punctul 5.1.,   egală cu 10 ml (vin)  şi 50 ml (must  concentrat   rectificat). Se    adaugă    soluţie  de hidroxid de sodiu 0,1 M (punctul  3.2.)  pînă   cînd     culoarea devine albastru-verde. Se adaugă 5 ml soluţie tampon pH 7 (punctul 3.1).

5.3.2.  Titrarea

Într-un cilindru   gradat  se iau  25 ml apă distilată fiartă, 1 ml  soluţie de bromotimol albastru (punctul 3.3)  şi proba   preparată  în conformitate  cu  punctul 5.1.,   egală cu 10 ml (vin)  şi 50 ml (must  concentrat   rectificat).  Se  adaugă  soluţie de hidroxid de  sodiu 0,1 M  (punctul  3.2.)  pînă cînd   se obţine aceeaşi culoare ca în testul   preliminar  de mai sus  (punctul 5.3.1.). Se notează cu n  ml volumul  de  hidroxid de sodiu 0,1  M adăugat.

6.   Exprimarea rezultatelor

6.1.  M e t o d a   d e     c a l c u l

6.1.1.  Vinuri

Aciditatea totală  exprimată în miligram-echivalenţi  pe litru:

A =  10  n ,

se notează  cu  o  cifră zecimală.

Aciditatea totală  exprimată în  grame de acid tartric pe litru este prezentată în formula:

A´  = 0,075 A

se notează  cu  o  cifră zecimală.

6.1.2.     Must concentrat rectificat

Aciditatea totală exprimată în miligram-echivalenţi pe  kilogram de must concentrat rectificat,

a = 5 n;

Aciditatea  totală exprimată în miligram-echivalenţi pe  kilogram de zaharuri totale,

în care,  P- conţinutul procentual (m/m)  a zaharurilor totale.  Se notează  cu  o  cifră zecimală.

6.2.  R e p e t a b i l i t a t e a   (r)  p  e n t r u   t i t r a r e   c u   i n d i c a t o r:

r  =   0,9 meq /l

r  =   0,04 g  acid sulfuric/l

r  =   0,07 g  acid  tartric / l.

6.3.  R e p r o d u c t i b i l i t a t e a (R)  p e n t r u   t i t r a r e   c u  i n d i c a t o r

Pentru vinurile  albe şi roze:

R  =  3,6  meq /l

R  =   0,2 g  acid sulfuric/l

R  =   0,3 g acid tartric / l.

Pentru   vinurile  roşii:

R  =  5,1  meq /l

R  =   0,3 g  acid sulfuric/l

R  =   0,4 g acid tartric / l.

6. Aciditatea volatilă

6.1   MA-MD-AS 313-02-ACIVOL

1. Definiţie

Acizii   volatili sînt  constituiţi  din acizii aparţinînd seriilor acetice, în principal acidul acetic, prezenţi în  vin în  stare liberă şi  sub formă de săruri.

2.  Principiul metodei

Titrarea  acizilor volatili separaţi din vin printr-o distilare cu vapori de apă.  Mai întîi se elimină bioxidul de carbon din vin.

Aciditatea bioxidului de sulf liber şi combinat, a acidului  sorbic  distilate în aceste condiţii , se scad  din aciditatea  produsului rezultat în urma distilării.

Trebuie scăzută, de asemenea,  aciditatea  acidului  sorbic,  adăugat eventual în   vin.

O parte  din acidul saliţilic, folosit în unele ţări pentru a stabiliza vinurile,   este prezentă în produsul rezultat în urma distilării. Acesta trebuie  determinat şi scăzut din aciditatea volatilă. Metoda de determinarea  este descrisă în  punctul 7  din prezentul capitol.

3. Reactivi:

acid tartric cristalizat  (C4H6O6);

hidroxid de sodiu (NaOH), soluţie de  0,1 M;

fenolftaleină, soluţie de 1% în alcool neutru 96 % vol;

acid clorhidric diluat  1/4 (v/v) (ρ20 = 1,18 - 1,19 g/ml);

iod (I2) ,soluţie de 0,005 M,

iodură de potasiu  (KI)  cristalizat;

amidon, soluţie de, 5 g/l: se amestecă 5 g  amidon cu aproximativ 500 ml apă. Se aduce la punctul de fierbere,  amestecînd continuu, şi se fierbe timp de 10 minute; se adaugă 200 g    clorură de sodiu. După răcire  se completează pînă la un  litru.

Soluţie saturată de tetraborat de sodiu  (Na2B4O7  x 10 H2 O),  aproximativ 55 g/l   la   20 0C.

4. Aparatura

4.1.  Aparat de distilare în vapori de apă  format din generator de abur ( aburul nu trebuie să conţină bioxid de carbon), barbotor de sticlă, coloană de rectificare, refrigerent.

Această  instalaţie trebuie să treacă următoarele trei teste:

a)  se pun în barbotor 20 ml  apă fiartă. Se colectează 250 ml  de produs distilat  şi se adaugă 0,1 ml soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M  şi două picături de soluţie  de fenolftaleină . Nuanţa roz trebuie să se păstreze cel puţin 10 secunde  (aceasta indică că aburul  nu conţine bioxid de carbon);

b)  se pun în barbotor 20 ml soluţie de acid acetic 0,1 M. Se  colectează 250 ml de  distilat. Se titrează cu soluţie  de hidroxid de sodiu 0,1 M: volumul utilizat  trebuie să fie de cel puţin 19,9 ml (în acest caz  cel puţin 99,95 %  din acidul acetic  a fost antrenat de vapori).

c) se pun în barbotor 20 ml soluţie de acid lactic  1 M. Se  colectează 250 ml de  distilat. Se titrează cu soluţie  de hidroxid de sodiu 0,1 M : volumul de soluţie de hidroxid de sodiu adăugat  trebuie să fie mai mic  de 1,0 ml (în acest caz nu se distilează mai mult de  0,5 % din acidul lactic).

Aparatul care trece aceste teste în mod satisfăcător îndeplineşte condiţiile oficiale internaţionale.

4.2.  Pompă de vid cu apă

4.3.  Balon de vid

5.   Metoda de lucru

5.1.  P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Eliminarea bioxidului de carbon:  se pun circa 50 ml  vin în   balonul de vid;  se face vid în balon cu pompa de vid  cu  apă timp de 1-2 minute,    agitîndu-se continuu.

5.2.    D i s t i l a r e a  c u  v a p o r i   d e   a p ă

Se pun în barbotor 20 ml vin  fără bioxid de carbon, se adaugă   aproximativ 0,5 g acid tartric.  Se colectează cel puţin 250 ml de produs distilat.

5.3.   T i t r a r e a

Se titrează cu soluţie de hidroxid de sodiu 0,1M , în prezenţa  a  2 picături de fenolftaleină  ca indicator, se notează cu n ml cantitatea de hidroxid de sodiu folosită.

Se adaugă patru  picături de acid clorhidric diluat 1/4, 2 ml soluţie de amidon  şi cîteva cristale de iodură de potasiu  . Se titrează dioxidul de sulf liber cu o soluţie de iod 0,005 M  . Se notează cu n' cantitatea folosită.

Se adaugă soluţie saturată de borax  pînă cînd nuanţa roz reapare. Se titrează dioxidul de sulf combinat cu o soluţie de iod 0,005 M , se notează cu  n''  cantitatea soluţiei de iod folosită.

6 . Exprimarea rezultatelor

6.1. M e t o d a   d e   c a l c u l

Conţinutul de acizi volatili exprimaţi  cu o cifră zecimală, în miligram-echivalenţi pe litru este prezentat în formula:

A = 5(n - 0,1 n' - 0,05 n").

Conţinutul de acizi volatili  exprimaţi  cu două zecimale, în grame de acid acetic pe litru este prezentat în formula:

A=0,300 (n - 0,1 n' - 0,05 n").

6.2.	Repetabilitatea (r)

r  =   0,7 mg-echv/l

r  =   0,04 g acid acetic/l.

6.3.	Reproductibilitatea (R)

R =   1,3 mg-echv/l

R =   0,08 g acid acetic/l.

6.4.        V i n     î n    c a r e    s e  c o n ţ i n e     a c i d   s o r b i  c

Deoarece 96 % din acidul sorbic este antrenat de vapori într-un volum distilat de 250 ml, aciditatea trebuie scăzută din aciditatea volatilă, ştiind că 100 mg acid sorbic corespunde unei acidităţi de 0,89 meg sau 0,053 g acid acetic şi cunoscînd concentraţia de acid sorbic exprimată în mg/l determinată prin alte metode.

7.  Determinarea acidului salicilic, trecut  în distilatul  acizilor volatili

7.1.  P r i n c i p i u l     m e t o d e i

După determinarea acizilor volatili  şi corecţia la  dioxidul de sulf,  la  acidularea ulterioară a distilatului şi adăugarea unei sări  de fier trivalent, apariţia culorii violete demonstrează    prezenţa  acidului salicilic.

Determinarea acidului salicilic , antrenat în produsul distilat   cu acizii volatili, se realizează pe un al doilea produs distilat, cu acelaşi volum asupra căruia s-a făcut determinarea  acidităţii volatile. În acest produs, acidul salicilic se determină printr-o metodă colorimetrică  comparativă. Aciditatea obţinută în al doilea produs se scade din aciditatea volatilă a produsului .

7.2.  R e a c t i v i:

acid clorghidric (HCl) (ρ20 = 1,18-1,19 g/ml);

tiosulfat de sodiu,(Na2S2O3 х 5Н20), soluţie de 0,1 М;

sulfat de amoniu şi fier  (III)  (alaun de fier şi amoniu) [Fe2(S04)3х(NH4)2S04х24Н20], soluţie de 10% (m/v);

salicilat de sodiu (NaC7H5O3), soluţie de 0,01 М . Soluţia conţine  1,60 g/l salicilat de sodiu.

7.3.  M e t o d a    d e     l u c r u

7.3.1. Identificarea  acidului salicilic în distilatul cu acizi  volatili

Imediat după determinarea  acidităţii volatile şi corecţia pentru dioxidul  de sulf liber şi combinat, într-un balon conic se pun 0,5 ml acid clorhidric, 3 ml soluţie  de tiosulfat de sodiu 0,1M şi 1 ml soluţie de alaun de fier şi amoniu. Apariţia unei culori violete demonstrează prezenţa acidului salicilic.

7.3.2. Determinarea acidului salicilic

Pe balonul conic se notează cantitatea produsului distilat printr-un semn de referinţă. Se goleşte şi se spală balonul cu apă distilată.

O nouă probă  de 20 ml vin se supune distilării cu vapori de apă şi se colectează produsul distilat în balonul conic pînă la cota de referinţă. Se adaugă 0,3 ml acid clorhidric pur  şi 1 ml soluţie de alaun de fier şi amoniu. Conţinutul balonului se colorează violet.

Într-un balon conic, identic cu acela care are semnul de referinţă, se pune apă distilată pînă la acelaşi nivel cu acela al produsului  distilat. Se adaugă 0,3 ml acid clorhidric pur şi 1 ml soluţie de alaun de fier şi ammoniu.  Din  biuretă se pune soluţie de salicilat de sodiu 0,01 M pînă cînd nuanţa de violet obţinută are aceeaşi intensitate cu aceea din balonul conic care conţine vinul distilat.  Se notează cu  cantitatea de soluţie adăugată din biuretă.

7.4.   R e c t i f i c a r e a   a c i d i t ă ţ i i    v o l a t i l e

Se scade volumul  0,1n′″ ml din volumul de n ml soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M folosită pentru titrarea produsului distilat în timpul determinării acidităţii volatile.

.

7.  Dioxidul de sulf

7.1  MA-MD-AS 323-04-DIOSU

1.Definiţii

Dioxidul de sulf  liber este  definit  de   dioxidul  de  sulf  prezent  în  must sau vin in urmatoarele forme: H2 SO3 , HSO3- . Echilibrul dintre aceste forme este o funcţie a pH şi temperaturii:

H2SO3                                    H+ + HSO3 -

H2 SO3    reprezinta dioxidul de sulf  molecular.

Dioxidul  de  sulf  total este definit  ca totalul  tuturor  formelor de  bioxid de sulf prezente in vin, fie in stare liberă, fie combinat cu  constituenţii sai.

2. Dioxidul de sulf liber şi total

2.1. P r i n c i p i u l     m e t o d e l o r

2.1.1. Metoda  de  referinţă

Pentru vinuri şi  must

Dioxidul  de  sulf  este  extras de  un  curent  de  aer  sau   azot, apoi este  fixat şi oxidat,   fiind trecut printr-o soluţie diluată şi neutră de  apă  oxigenată. Acidul sulfuric format este determinat prin titrarea cu o soluţie  standard de hidroxid de sodiu.

Dioxidul  de  sulf  liber  este  separat de vin  la  o temperatura scazuta de 10°C.

Pentru  mustul concentrat  rectificat

Dioxidul  de  sulf  total  se  extrage  din  mustul  concentrat   rectificat,  preventiv diluat,   prin antrenare la temperaturi  înalte, pînă la    100°C.

2.1.2. Metoda rapidă de determinare (pentru vinuri şi musturi)

Dioxidul de sulf liber  este  determinat  prin  titrare iodometrică  directă. Dioxidul de sulf  combinat este  determinat  prin  titrare  iodometrica  dupa hidroliza alcalină. Adunînd valorile căpătate obţinem dioxidul de  sulf  total.

2.2. M e t o d a   d e   r e f e r i n ţ a

2.2.1. Aparatura

Aparatul   utilizat  trebuie  sa  fie  conform  cu  schema  prezentata în figura 2, in  special  cu  privire  la  refrigerator.

Tubul de alimentare cu gaz a barbotorului  B se termină  intr-o mica sfera cu diametrul de 1 cm cu  20  de  orificii  şi  diametrul  de  0,2 mm  pe  circumferinţa orizontală cea mai mare. Alternativ, acest  tub se poate termina cu o placă de sticlă, care  produce  un  numar  mare de bule foarte  mici, care  asigura contactul  dintre  fazele  lichidă  şi gazoasă.

Figura 2. Schema aparatului.

Diametrele interioare ale celor patru tuburi concentrice care formeaza condensatorul

sînt 45, 34, 27 şi 10 mm.

Curentul de gaz ce traverseaza   aparatele ar  trebui   sa fie  de  aproximativ  40  litri  pe  oră. Vasul  din dreapta diagramei are rolul de a  limita  reducerea  presiunii,  produse de  pompa de apă,  la 20-30 cm. Pentru  reglarea  vidului   la   valoarea   corectă, trebuie instalat un debit – metru, cu un tub semicapilar, intre barbotor şi vas .

2.2.2. Reactivi:

acid  fosforic  85%  (H3PO4 ,   ρ 20 = 1,71 g/ml), soluţie  de 25%  (m/v);

apă oxigenata , soluţie de  9,1 g H2 O2 /litru;

reactivul indicator:

roşu de metil                                                                      100 mg;

albastru de  metilen                                                              50 mg;

alcool,  50 %  vol                                                                100 ml.

hidroxid  de  sodiu (NaOH), soluţie  de  0,01M

2.2.3. Metoda  de   lucru

Determinarea   dioxidului   de  sulf    liber

Vinul  se   pastreaza în  sticlă  plină şi inchisă cu  dop,  la  20°C, timp de doua zile inaintea  determinarii.

În balonul A de 250 ml  a aparatului se introduc  50 ml  din  proba şi 15 ml de acid fosforic .    Se conectează balonul la loc.

Se pun  2-3  ml  de  soluţie de apă oxigenată şi 2 picături din reactivul indicator în barbotorul B şi se neutralizeaza soluţia de apa oxigenată cu soluţie de hidroxid de sodiu 0,01M. Se conecteaza balonul la  aparat.

Se barbotează cu  aer (sau azot)    timp  de  15  minute. Dioxidul de sulf eliberat este oxidat în acid  sulfuric. Se  indepărteaza barbotorul  de aparat şi se titreaza acidul format cu soluţie de hidroxid de sodiu  0,01M.  Se  notează  cu  n ml  volumul  utilizat.

E x p r i m a r e a     r e z u l t a t e l o r

Dioxidul de  sulf  liber  este  exprimat in miligrame pe litru (mg/l),   rotunjit  la  cel  mai apropiat   numar intreg.

Dioxidul  de  sulf  liber,  in  miligrame  pe  litru (mg/l),  este  6,4 n.

Determinarea  dioxidului de sulf  total

Pentru  mustul  concentrat  rectificat,  se foloseşte  soluţia  obţinută  prin diluarea probei  analizate la 40%  (m/v),  conform  capitolului  „Aciditatea titrabilă”, punctul 5.1.2. Se introduc 50 ml din această soluţie  şi 5 ml de acid fosforic in balonul A de 250 ml al aparatului de antrenare. Se conecteaza balonul la  aparat.

Pentru vinuri şi musturi cînd concentraţia estimată în  probă nu depaşeşte  50  mg  de SO2 total pe litru, se iau  50 ml  din probă şi 15 ml de acid fosforic în  balonul de  250  ml al aparatului de antrenare. Se conecteaza balonul la aparat.

Pentru  determinarea  dioxidului de sulf în  sucul de struguri trebuie să  se utilizeze  5 ml de soluţie 25%  (m/v)  de  acid  fosforic .

Cînd concentraţia estimata    în    probă     depaşeşte  50 mg  de  SO 2  total  pe  litru,  se  iau  20 ml  din   probă şi 5 ml de acid fosforic în balonul de  100  ml  al  aparatului  de  antrenare.  Se  conecteaza balonul  la  aparat.

În  barbotorul   B se pun 2-3  ml  soluţie  de  apă oxigenată,  2 picături  din reactivul indicator şi se neutralizează soluţia de perohid de oxigen, cum e descris mai sus; se aduce vinul din balon  la fierbere, utilizînd o flacără mică de 4-5 cm inălţime, care trebuie  să atingă direct fundul balonului. Nu se pune  balonul  pe  o plasă de metal, ci  pe un disc cu o deschizătură de aproximativ  30  mm  diametru. Acest  lucru este  necesar  pentru a evita supraîncălzirea  substanţelor  extractive,  care  se depozitează   pe  pereţii   balonului.

Se menţine la  fierbere  în  timp  ce   trece  un   curent  de  aer  (sau azot). In  15  minute dioxidul de sulf total se  antrenează în întegime  şi se oxidează. Acidul sulfuric format se determină  prin titrarea cu  soluţie de hidroxid  de  sodiu  0,01M  . Se  notează  cu n ml volumul  utilizat.

E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l or

Must şi vinuri :  conţinutul de dioxid de sulf   total este exprimat în miligrame pe litru (mg/l)

Must concentrat rectificat: conţinutul de   dioxid de sulf  total  este exprimat  în  miligrame pe kilogram (mg/kg)  din zaharurile   totale, rotungit   la cel mai apropiat număr întreg.

C a l c u l a r  e

Pentru   vinuri

Dioxidul  de  sulf  total   in   miligrame  per  litru:

probe  cu conţinut  scăut  de  bioxid de sulf  (50 ml  proba  testată)              6,4 n;

alte  probe  (20  ml  proba   testată)                                                                16   n.

Pentru  mustul  concentrat  rectificat

Dioxidul  de  sulf   total  in  miligrame  pe  kilogram (mg/kg) din  zaharurile  totale  (50ml  probă testată ):

unde,

P- procentajul concentraţiei   (m/m)  a   zaharurilor   totale.

Repetabilitatea    (r)

50   ml    probă testată    < 50 mg/l;           r = 1 mg/l

20   ml     probă testată   > 50 mg/l;           r = 6 mg/l.

Reproductibilitate    (R)

50  ml   probă testată    < 50 mg/l;              R = 9 mg/l

20  ml   probă testată    >  50 mg/l;             R = 15 mg/l.

3. Dioxidul de sulf molecular

3.1. P r i n c i p i u l    m e t o d e i

Procentajul  de   bioxid  de  sulf  molecular,   H2 SO3   in dioxidul de  sulf  liber,  se  calculează ca o  funcţie a  pH, a  concentraţiei  alcoolice şi a temperaturii.

Pentru  o   temperatură   şi  concentraţia   alcoolică  cunoscută :

H2SO3                                    H+ + HSO3 -

(1)

unde,

I          -     puterea ionică;

A şi B    -  coeficienţi, care variaza in funcţie  de  temperatură  şi  concentraţia   alcoolică;

KT    - constanta de  disociere   termodinamică:  în   tabelul I sînt date                               valori   ale   pKT   pentru  diferite  temperaturi şi  tării  alcoolice;

KM           -  constanta de disociere mixtă.

Luînd  o  valoare  medie   de   0,038   pentru  forţa  ionica  I,  tabelul II prezintă valori ale    lui   pKM   pentru   diferite  temperaturi     şi  concentraţii  alcoolice.

Conţinutul de dioxid  de  sulf  molecular   calculat,   folosind  expresia   (1)  este  prezentat  în  tabelul III,   pentru  diferite   valori  ale  pH-ului,   temperaturii şi   concentraţiei alcoolice.

3.2.  C a l c u l a r e

Dacă  este cunoscut pH-ul   vinului şi  concentraţia alcoolică,  procentul  dioxidului  de  sulf  molecular  este  prezentat în tabelul III, pentru  o  temperatura de T °C. Se  noteaza cu X, %.

Dioxidul  de  sulf   molecular   în miligrame pe litru (mg/l) constituie:  X  x C,

unde  C - conţinutul  de   dioxid  de  sulf   liber   în  mg/l.

Tabelul  I

Valori  ale   constantei  de  disociere  termodinamică,  pKT

| Concentraţia alcoolică % vol. | Temperatura ( 0C ) |
| --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0 | 1,798 | 2,000 | 2,219 | 2,334 | 2,493 |
| 5 | 1,897 | 2,098 | 2,299 | 2,397 | 2,527 |
| 10 | 1,997 | 2,198 | 2,394 | 2,488 | 2,606 |
| 15 | 2,099 | 2,301 | 2,503 | 2,607 | 2,728 |
| 20 | 2,203 | 2,406 | 2,628 | 2,754 | 2,895 |

Tabelul  II

Valori ale constantei  de disociere mixtă pKM (I= 0,038)

| Concentraţia alcoolică % vol. | Temperatura ( 0C ) |
| --- | --- |
|  | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0 | 1,723 | 1,925 | 2,143 | 2,257 | 2,416 |
| 5 | 1,819 | 2,020 | 2,220 | 2,317 | 2,446 |
| 10 | 1,916 | 2,116 | 2,311 | 2,405 | 2,522 |
| 15 | 2,014 | 2,216 | 2,417 | 2,520 | 2,640 |
| 20 | 2,114 | 2,317 | 2,538 | 2,663 | 2,803 |

Tabelul   III

Dioxidul  de   sulf  molecular  ca  procent  din  dioxidul  de sulf   liber (I=0,038)  funcţie de pH, T0C şi concentraţia alcoolică

| SO2 molecular/ SO2 liber (%) | T=20 0C | I=0,038 |
| --- | --- | --- |
| pH | Concentraţia alcoolică, (% vol.) |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2,8 | 7,73 | 9,46 | 11,55 | 14,07 | 17,09 |
| 2,9 | 6,24 | 7,66 | 9,40 | 11,51 | 14,07 |
| 3,0 | 5,02 | 6,18 | 7,61 | 9,36 | 11,51 |
| 3,1 | 4,03 | 4,98 | 6,14 | 7,58 | 9,36 |
| 3,2 | 3,22 | 3,99 | 4,94 | 6,12 | 7,58 |
| 3,3 | 2,58 | 3,20 | 3,98 | 4,92 | 6,12 |
| 3,4 | 2,06 | 2,56 | 3,18 | 3,95 | 4,92 |
| 3,5 | 1,64 | 2,04 | 2,54 | 3,16 | 3,95 |
| 3,6 | 1,31 | 1,63 | 2,03 | 2,53 | 3,16 |
| 3,7 | 1,04 | 1,30 | 1,62 | 2,02 | 2,53 |
| 3,8 | 0,83 | 1,03 | 1,29 | 1,61 | 2,02 |

Tabelul III

(continuare)

| T=25 0 C |
| --- |
| 2,8 | 11,47 | 14,23 | 17,15 | 20,67 | 24,75 |
| 2,9 | 9,58 | 11,65 | 14,12 | 17,15 | 22,71 |
| 3,0 | 7,76 | 9,48 | 11,55 | 14,12 | 17,18 |
| 3,1 | 6,27 | 7,68 | 9,40 | 11,55 | 14,15 |
| 3,2 | 5,04 | 6,20 | 7,61 | 9,40 | 11,58 |
| 3,3 | 4,05 | 4,99 | 6,14 | 7,61 | 9,42 |
| 3,4 | 3,24 | 4,00 | 4,94 | 6,14 | 7,63 |
| 3,5 | 2,60 | 3,20 | 3,97 | 4,94 | 6,16 |
| 3,6 | 2,07 | 2,56 | 3,18 | 3,97 | 4,55 |
| 3,7 | 1,65 | 2,05 | 2,54 | 3,18 | 3,98 |
| 3,8 | 1,32 | 1,63 | 2,03 | 2,54 | 3,18 |
| T=30 0 C |
| 2,8 | 18,05 | 20,83 | 24,49 | 29,28 | 35,36 |
| 2,9 | 14,89 | 17,28 | 20,48 | 24,75 | 30,29 |
| 3,0 | 12,20 | 14,23 | 16,98 | 20,71 | 25,66 |
| 3,1 | 9,94 | 11,65 | 13,98 | 17,18 | 21,52 |
| 3,2 | 8,06 | 9,48 | 11,44 | 14,15 | 17,88 |
| 3,3 | 6,51 | 7,68 | 9,30 | 11,58 | 14,75 |
| 3,4 | 5,24 | 6,20 | 7,53 | 9,42 | 12,08 |
| 3,5 | 4,21 | 4,99 | 6,08 | 7,63 | 9,84 |
| 3,6 | 3,37 | 4,00 | 4,89 | 6,16 | 7,98 |
| 3,7 | 2,69 | 3,21 | 3,92 | 4,95 | 6,44 |
| 3,8 | 2,16 | 2,56 | 3,14 | 3,98 | 5,19 |
| T=35 0C |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2,8 | 22,27 | 24,75 | 28,71 | 34,42 | 42,18 |
| 2,9 | 18,53 | 20,71 | 24,24 | 29,42 | 36,69 |
| 3,0 | 15,31 | 17,18 | 20,26 | 24,88 | 31,52 |
| 3,1 | 12,55 | 14,15 | 16,79 | 20,83 | 26,77 |
| 3,2 | 10,24 | 11,58 | 13,82 | 17,28 | 22,51 |
| 3,3 | 8,31 | 9,42 | 11,30 | 14,23 | 18,74 |
| 3,4 | 6,71 | 7,63 | 9,19 | 11,65 | 15,49 |
| 3,5 | 5,44 | 6,16 | 7,44 | 9,48 | 12,71 |
| 3,6 | 4,34 | 4,95 | 6,00 | 7,68 | 10,36 |
| 3,7 | 3,48 | 3,98 | 4,88 | 6,20 | 8,41 |
| 3,8 | 2,78 | 3,18 | 3,87 | 4,99 | 6,80 |
| T=40 0C |
| 2,8 | 29,23 | 30,68 | 34,52 | 40,89 | 50,14 |
| 2,9 | 24,70 | 26,01 | 29,52 | 35,47 | 44,74 |
| 3,0 | 20,67 | 21,83 | 24,96 | 30,39 | 38,85 |
| 3,1 | 17,15 | 18,16 | 20,90 | 25,75 | 33,54 |
| 3,2 | 14,12 | 14,98 | 17,35 | 21,60 | 28,62 |
| 3,3 | 11,55 | 12,28 | 14,29 | 17,96 | 24,15 |
| 3,4 | 9,40 | 10,00 | 11,70 | 14,81 | 20,19 |
| 3,5 | 7,61 | 8,11 | 9,52 | 12,13 | 16,73 |
| 3,6 | 6,14 | 6,56 | 7,71 | 9,88 | 13,77 |
| 3,7 | 4,94 | 5,28 | 6,22 | 8,01 | 11,25 |
| 3,8 | 3,97 | 4,24 | 5,01 | 6,47 | 9,15 |

8.  Determinarea zaharurilor în vinuri prin metoda HPLC

8.1. MA-MD-AS 311-03-SUCRES

1. Domeniu de aplicare

Determinarea conţinutului de fructoză, glucoză şi zaharoză în vinuri şi musturi prin metoda cromatografiei lichide de înaltă performanţă (HPLC).

2. Principiul

Zaharurile şi glicerina sînt determinate direct  în vin prin  metoda cromatografiei lichide de înaltă performanţă   cu detector  refractometric.

3. Reactivi.  Prepararea soluţiilor de reactivi:

apă demineralizată;

acetonitril – minimum de transmisie la 200 nm, puritate >99%;

metanol -                                                              puritate >99%;

etanol –                                                                           95-96%;

fructoză -                                                              puritate >99%;

glucoză -                                                               puritate >99%;

zaharoză D(+) -                                                     puritate >99%;

glicerină -                                                              puritate >99%:

azot -                                                                     puritate >99%;

heliu -                                                                    puritate >99%.

3.1. Apa demineralizată    filtrată pe o membrană de celuloză 0,45 μm   cu ajutorul sistemului  de filtrare.

3.2.  Eluentul: cu ajutorul unui cilindru gradat se iau  800 ml de acetonitril   într-un  flacon de 1 litru,  se adaugă 200 ml de apă, se degazează în permanenţă cu heliu. În cazul sistemelor cu circuit închis  (reîntoarcerea eluentului în flacon), amestecul este reînnoit săptămînal.

4. Echipamente:

baloane conice de 100 ml;

vase cilindrice de 100 ml;

vase cilindrice de 50 ml;

pipete automate de 10 ml;

con de ajustaj;

baloane cotate de 100 ml;

cilindru cu capacitatea de 1 l;

flacon de 1 l;

seringă de 20 ml;

sistem de filtrare;

port-filtre;

membrane de 0,45 μm din celuloză;

membrane de 0,8 μm din celuloză;

membrane de 1,2 μm din celuloză;

membrane de 5,0 μm din celuloză;

prefiltre din celuloză;

cartuş de filtrare din silice grefată cu grupări de octadecil (spre exemplu: Seppack C18);

peliculă , spre exemplu, Parafilm;

baloane conice de 10 ml;

cromatograf  HPLC;

coloană alchilaminică de 5 μm şi  250×4 mm.

Condiţionarea coloanei: coloana este umplută  şi testată cu hexan. Se spală cu 50 ml de etanol, apoi cu 50 ml metanol, înainte de trecerea amestecului acetonitril:apă  80/20.  Debitul iniţial este de 0,1 ml/minută, ulterior acesta creşte progresiv pînă la 1 ml/min.

Detectorul refractometric –  se clăteşte celula de referinţă odată sau de două ori în zi cu eluent, se lasă pe aproximativ un sfert de oră pentru a stabili linia de fond. Se reglează la zero refractometrul.

Baie cu ultrasunete.

5. Pregătirea probelor

Probele   supuse degazării cu azot sau într-o baie cu ultrasunete.

6. Modul de lucru

6.1. Pr e g ă t i r e a   m o s t r e i

6.1.1. Filtrarea

Se prelevează cu ajutorul unei seringi 25 ml de produs şi se filtrează:

- vinul, printr-o membrană de 0,45 μm;

-  mustul şi vinul brut – prin prefiltru şi printr-o serie de filtre.

Mustul se diluează de 5 ori. Se iau 20 ml din vinul sau mustul filtrat (diluat) cu ajutorul unei pipete automate de 10 ml, dotată cu con de ajusaj , se transferă cantitativ într-un balon cotat de 100 ml. Se aduce volumul la cotă cu apă demineralizată, se înveleşte balonul cu peliculă , se omogenizează.

6.1.2. Eliminarea compuşilor fenolici

Proba de vin sau must este trecută printr-un cartuş de filtrare C18  .

Pregătirea  cartuşului C18 pentru filtrare: se trec în contrasens 10 ml de metanol, apoi 10 ml de apă demineralizată.

Trecerea probei  prin cartuşul C18: se clăteşte seringa de 10 ml cu aproximativ 2 ml de probă. Apoi se iau aproximativ  9 ml din proba de analizat, se uneşte cartuşul cu capătul îngust al seringei şi  se trece proba prin cartuş;  primii 3 ml se elimină, iar următorii 6 ml se plasează într-un balon conic de 10 ml.

După fiecare filtrare cartuşul se clăteşte în contrasens cu  10 ml de metanol, apoi 10 ml de apă demineralizată. În acest caz, el poate fi reutilizat.

6.1.3. Curăţirea veselei

Seringile şi acul se clătesc cu  apă demineralizată după fiecare probă. Port-filtrul se clăteşte cu apă caldă, apoi cu metanol .  Se usucă   în  condiţii de cameră.

6.2. Metoda  de lucru

6.2.1.C o n d i ţ i i   a n a l i t i c e:

faza mobilă                                                                         acetonitril:apă 80:20, v/v;

debit                                                                                                          1 ml/minută;

volum injectat                                                                                              20 μl.

detectorul, reglat conform instrucţiunii aparatului.

6.2.2. Etalonare externă

Se prepară un ameste etalon sintetic din:

fructoză 10 g/l ±0,01 g/l;

glucoză  10 g/l ±0,01 g/l;

zaharoză10 g/l ±0,01 g/l;

dacă este necesar de determinat şi glicerina, se adaugă:

glicerină 10 g/l ±0,01 g/l.

Calculul factorilor de răspuns:

RFi= Si/Ci ,

unde  Si – este suprafaţa picului componentului în soluţia de calibrare;

Ci  - concentraţia componentului în soluţia de calibrare.

7. Exprimarea rezultatelor

Calcularea concentraţiei în proba de analizat:

Cpr. = Spr./RFi ,

unde,  Spr. -  suprafaţa picului  componentului  în proba de analizat. Rezultatele se exprimă în g/l. Trebuie de luat în considerare diluţiile efectuate.

8. Controlul rezultatelor

Se efectuează o testare prin metoda de referinţă, cu introducerea probelor de referinţă printre cele de analizat.

9. Performanţa metodei

Durata unei analize este de aproximativ 50 minute. Influenţa  diferitelor constituenţi ai vinului: glicerina se separă în aceleaşi condiţii ca şi zaharurile. Astfel, se recomandă a o doza în cadrul aceleaşi reprize. Nici unul dintre componenţii vinului nu eluează concomitent cu glucoza, fructoza şi zaharoza.

Analiza este sensibilă la variaţia temperaturii, coloanele trebuie protejate cu  un înveliş.

9.1. L i m i t e    d e   d e t e c t a r e   ş i  d e   c u a n t i f i c a r e

LDfructoza=0,12 g/l              LDglucoza=0,18 g/l

LCfructoza=0,4 g/l                 LCglucoza=0,6 g/l

9.2. F i d e l i t a t e a   m e t o d e i

9.2.1. Repetabilitatea

Diferenţa absolută între două rezultate individuale pe acelaşi vin, efectuate de acelaşi operator într-un interval scurt de timp nu va depăşi valoarea repetabilităţii în mai mult de 5% de cazuri (P=0,95).

Pentru  glucoză +fructoză:       G+F > 5 g/l:

RSDr = 1%

Limita de repetabilitate  r=3%   (2,8 RSDr).

Pentru  glucoză +fructoză:       G+F cuprins între 2 şi  5 g/l:

RSDr = 3%

Limita de repetabilitate  r=8% (2,8 RSDr).

9.2.2. Reproductibilitatea

Diferenţa absolută între două rezultate individuale pe acelaşi vin,  obţinute în două  laboratoare, nu va depăşi valoarea reproductibilităţii în mai mult de 5% de cazuri (P=0,95).

Pentru  glucoză +fructoză:       G+F > 5 g/l:

RSDR = 4%

Limita de reproductibilitate  R=10% (2,8 RSDr)

Pentru  glucoză +fructoză:       G+F cuprins între 2 şi  5 g/l:

RSDR = 10%

Limita de  reproductibilitate  r=30% (2,8 RSDr).

9.   Glucoza şi fructoza

9.1.   MA-MD-AS 311-02-GLUFRU

1. Definiţie

Glucoza şi  fructoza pot fi determinate individual printr-o metodă enzimatică, avînd ca unic obiectiv calcularea raportului glucoză/fructoză.

2. Principiul metodei

Glucoza şi fructoza sînt fosforilate cu adenozin trifosfat (ATP) printr-o reacţie enzimatică catalizată de hexochinază (HK) şi produce glucoză 6-fosfat (G6P) şi fructoză 6-fosfat (F6P):

HK

glucoză + ATP                   G6P + ADP

HK

fructoză + ATP                  F6P + ADP.

Glucoză 6-fosfat este oxidat într-o primă etapă în gluconat 6-fosfat de  către nicotinamid adenin dinucleotid fosfat (NADPH) în prezenţa enzimei glucoză 6-fosfat dehidrogenază (G6PDH). Cantitatea de NADPH redus, corespunde celei de glucoză 6-fosfat şi, astfel, glucozei.

G6PDH

G6P + NADP+                            6 - fosfogluconat + NADPH + H+

Cantitatea de nicotinamid adenin denucleotid  fosfat redusă se determină din absorbţia la 340 nm. La sfîrşitul acestei reacţii fructoza 6-fosfat este transformată în glucoză 6-fosfat (G6P)  prin acţiunea  fosfoglucozei   izomerizate (FGI):

FGI

F6P              G6P

Glucoza 6-fosfat reacţionează din nou cu nicotinamid adenin  dinucleotid  fosfat, pentru a rezulta gluconatul 6-fosfat  şi nicotinamid adenin dinucleotod fosfat  redus, care în cele din  urmă  se determină.

3. Aparatura

Spectrofotometru pentru determinări la 340 nm, lungimea de undă la care absorbţia de NADPH redus este maximă. Deoarece sînt incluse  măsurători absolute (adică nu sînt folosite diagrame de calibrare, dar standardizarea se efectuează în baza coeficientului de extincţie a NADPH redus ) trebuie controlate scala lungimilor de undă şi valorile puterii de absorbţie obţinute de la aparat. În cazul în care nu este disponibil un astfel de spectrofotometru , se poate folosi un spectrofotometru cu o sursă cu spectru discontinuu pentru determinări la 334 nm sau la 365 nm.

Cuve de sticlă cu lungimea drumului optic de 1 cm sau cuve de unică folosinţă.

Pipete pentru soluţiile testului enzimatic de 0,02; 0,05; 0,1; 0,2 ml.

4. Reactivi

4.1. S o l u ţ ia 1: soluţie-tampon (trietanolamină 0,3 M, pH 7,6, Mg2+  4 × 10-3 M ): se dizolvă 11,2 g de clorhidrat de trietanolamină [(C2H5)3N HCl] şi 0,2 g MgSO4 x 7H2O în 150 ml de apă bidistilată. Se adaugă aproximativ 4 ml de soluţie de hidroxid de sodiu  5 M (NaOH) pentru a obţine o valoare a pH-lui de 7,6 şi se completează pînă la 200 ml. Soluţia-tampon  obţinută poate fi păstrată timp de patru săptămîni la o temperatură de + 4 °C.

4.2.  S o l u ţ ia 2: soluţie  de NADPH (aproximativ 11,5 × 10-3 M): se dizolvă 50 mg de sare disodică de nicotinamid adenin dinucleotidfosfat în 5 ml de apă bidistilată. Această soluţie poate fi păstrată timp de patru săptămîni la o temperatură de + 4 °C.

4.3. S o l u ţ i a 3: soluţie adenozin – 5 ´- trifosfat (aproximativ 81 × 10-3 M): se dizolvă 250 mg de sare disodică a adenozin – 5 ´- trifosfat  şi 250 mg bicarbonat de sodiu (NaHCO3) în 5 ml de apă bidistilată. Această soluţie poate fi păstrată patru săptămîni la  o temperatură de + 4 °C.

4.4. S o l u ţ i a 4: soluţie hexochinază/glucoză 6-fosfat dehidrogenază: se amestecă 0,5 ml de hexochinază (2 mg de proteină/ml) cu 0,5 ml glucoză 6-fosfat dehidrogenază (1 mg de proteină/ml). Acest amestec se poate păstra timp de patru săptămîni la o temperatură de+ 4 °C.

4.5. S o l u ţ i a 5: soluţie fosfoglucoză-izomerază (2 mg de proteină/ml ). Suspensia este folosită nediluată.  Această soluţie poate fi păstrată timp de un an la o temperatură de + 4 °C.

Toate soluţiile indicate  mai sus sînt disponibile în comerţ.

5. Metoda de lucru

5.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

În funcţie de cantitatea estimată (de glucoză + fructoză ) gram pe litru, proba se diluează după cum urmează:

| Măsurare la 340 şi 334 nm | Măsurare la 365 nm | Diluţie cu apă | Factorul de diluţie F |
| --- | --- | --- | --- |
| pînă la 4,0 g/l pînă la 0,4 g/l pînă la 10,0 g/l pînă la 20,0 g/l pînă la 40,0 g/l peste 40,0 g/l | 0,8 g/l 8,0 g/l 20,0 g/l 40,0 g/l 80,0 g/l 80,0 g/l | - 1+9 1+24 1+49 1+99 1 + 999 | 1 10 25 50 100 1000 |

5.2. D e t e r m i n a r e a

Cu ajutorul spectrofotometrului reglat la o lungime de undă de 340 nm se efectuează măsurări folosind aerul (fără cuvă pe drumul optic) sau apa ca referinţă.Temperatura de la 20 pînă la 25 °C.

În două cuve cu drumul optic de 1 cm se introduc următoarele:

| Soluţii | Cuva de referinţă | Cuva cu probă |
| --- | --- | --- |
| Soluţia 1 (la 20 °C) Soluţia 2 Soluţia 3 Probă pentru măsurare Apă bidistilată | 2,50 ml 0,10 ml 0,10 ml - 0,20 ml | 2,50 ml 0,10 ml 0,10 ml 0,20 ml - |
| Se amestecă şi, după aproximativ 3 minute, se citeşte absorbţia soluţiei (A1). Pentru a se declanşa reacţia se adaugă: |
| Soluţia 4 | 0,02 ml | 0,02 ml |
| Se amestecă şi se aşteaptă 1 minută; se citeşte absorbţia şi se verifică dacă reacţia s-a oprit în următoarele 2 minute (A2). Se adaugă imediat: |
| Soluţia 5 | 0,02 ml | 0,02 ml |

Se amestecă, se citeşte absorbţia după 10 minute şi se verifică după două minute dacă  reacţia s-a oprit (A3).

Se calculează diferenţele de absorbţii:

A2 – A1     corespunzătoare conţinutului  glucozei,

A3 – A2    corespunzătoare conţinutului fructozei,

pentru cuvele de referinţă şi probe.

Se calculează diferenţele de absorbţie pentru cuva de referinţă (ΔAT) şi cuva probă (Δ AD) se obţine:

pentru glucoză: Δ AG = Δ AD – Δ AT

pentru fructoză: Δ AF = Δ AD – Δ AT

Timpul necesar pentru  reacţiunea  enzimelor, poate  varia de la un lot la altul.  Datele prezentate mai sus  sînt informative. Se recomandă   determinarea   acestui  timp  pentru fiecare lot în parte .

5.3.  E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

5.3.1. Calculul

Formula generală pentru calculul  concentraţiei С :

(g/l),

în care  V- volumul de reactiv , ml (test),   v – volumul de probă, ml, РМ – masa moleculară a substanţei determinate, d – drumul optic al cuvei, cm, ε – coeficientul de absirbţie al NADPH, la   340 nm  ε = 6,3 (mmol-1 · l · cm-1); V= 2,92 ml pentru determinarea glucozei, V= 2,94 ml pentru determinarea fructozei , v = 0,20 ml,   PM = 180,  d = 1.

Se obţine :

pentru glucoză :     С,g/l   =  0,417  Δ AG

pentru fructoză:     С, g/l  =  0,420  Δ AF

Dacă la prepararea probei s-au efectuat diluări, atunci rezultatul se multiplică cu factorul de  diluţie F.

Dacă măsurările s-au efectuat  la lungimea de undă   334 sau  365 nm , atunci se obţine:

-   334 nm:     ε = 6,2 (mmol-1 · l · cm-1);

pentru glucoză     С, g/l   =  0,425  Δ AG

pentru fructoză    С,g/l    =  0,428  Δ AF

-  365 нм:      ε = 3,4 (mmol-1 · l · cm-1);

pentru glucoză     С, g/l   =  0,773  Δ AG

pentru fructoză    С, g/l  =  0,778  Δ AF

5.3.2.    Repetabilitatea    (r)

r   =  0,056  xi

5.3.3.     Reproductibilitatea (R)

R   = 0,12 + 0,076  xi

xi   -  conţinutul de glucoză şi fructoză în grame pe litru.

10.  Acizii  organici

  - .  MA-MD-AS 313-04-ACIORG

Acizii organici din vinuri pot fi separaţi simultan şi determinaţi cantitativ prin  cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPLC).

1.  Principiul metodei

Acizii organici din vin pot fi separaţi pe două tipuri de faze staţionare: silice grefată cu octil şi răşini schimbătoare de ioni. Acizii sînt detectaţi   cu ajutorul detectorului spectrofotometric UV/VIS.

Pentru dozarea acizilor tartric şi malic este preferabilă separarea pe coloană cu silice grefată cu octil, iar pentru separarea acizilor citric şi lactic –separarea pe o coloană  cu răşini schimbătoare de ioni. Analizele se efectuează în raport cu un etalon intern , care se analizează în aceleaşi condiţii.

Metoda permite  de a efectua concomitent analiza conţinutului de acizi şichimic, acetic, succinic şi fumaric.

Pentru analiză pot fi luate diferite tipuri de coloane. Condiţiile operatorii şi modul de lucru de mai jos sînt prezentate în calitate de exemplu.

2. Echipamente

2.1. Dispozitiv de filtrare pe membrană de celuloză cu diametrul porilor de 0,45 μm

2.2. Coloană umplută cu silice grefată cu octadecil (exemplu.:Sep Pak WATERS ASS.)

2.3. Cromatograf HPLC echipat cu:

- injector cu  buclă de 10μl;

- dispozitiv de termostatare;

- detector spectrofotometric pentru măsurarea absorbanţei la 210 nm;

- sistem de înregistrare cu integrator.

Condiţii operaţionale

2.3.1. Separarea acizilor citric, lactic şi acetic:

- coloană cu   răşini schimbătoare de  cationit (H+), puternice  (exemplu: HPX-87 H BIO-RAD, lungimea de 300 mm, diametrul intern 7,8 mm, particule de 9 μm);

-   faza   mobilă                          - soluţie de acid sulfuric 0,0125 M;

-  debitul fazei mobile                - 0,6 ml/minută

-  temperatura                             - 60-65 ºC (conform caracteristicilor cationitului).

2.3.2. Separarea acizilor tartric, malic, lactic, şichimic, succinic şi fumaric:

-  două coloane (lungimea – 250 mm; diametrul intern – 4 mm) unite în serie, umplute cu silice grefată cu octil, în formă de particule sferice cu diametrul de 5 μm;

-  faza mobilă: soluţie  ce conţine  70 g/l dihidrogenofosfat de potasiu,  14 g/l sulfat de amoniu, ajustată la pH 2,1 cu ajutorul acidului ortofosforic;

-  debitul fazei mobile                  - 0,8 ml/minută;

-  temperatura                               - 20 ºC.

3.  Reactivi:

apă distilată sau de calitate HPLC;

metanol distilat;

acid tartric;

acid malic;

lactat de sodiu;

acid şichimic;

acetat de sodiu;

acid succinic;

acid citric;

acid fumaric;

acid sulfuric (ρ20=1,84 g/ml) ;

soluţie de acid sulfuric 0,0125 M;

dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4;

sulfat de amoniu (NH4)2SO4;

acid ortofosforic, 85% (ρ20=1,71 g/ml) ;

soluţie de referinţă: acid tartric (5 g/l), acid malic (5 g/l), lactat  de sodiu (6,22 g/l), acid şichimic (0,05 g/l), acetat de sodiu (6,83 g/l), acid succinic (5 g/l), acid fumaric (0,01 g/l) şi acid citric (5 g/l).

4. Metoda de lucru

4.1. P r e p a r a r e a    p r o b e l o r

Se spală  în prealabil un cartuş cu 10 ml de metanol, apoi cu 10 ml de apă.  Se degazează  proba de vin sau must. Se filtrează  pe o membrană cu diametrul porilor de 0,45 μm.

Se prelevă  8 ml de eşantion filtrat cu o  seringă clătită în prealabil cu proba de analizat;  se transferă  această cantitate în cartuş.   Primii 3 ml  se elimină, următorii 5 ml  se selectează  (se evită  aducerea  cartuşului  la sec).

4.2. C r o m a t o g r a f i e r e a

Se injectează  succesiv în cromatograf  10 μl soluţie de referinţă şi 10 μl de probă, preparată conform punctului  4.1. Injectarea probelor se repetă de 3 ori în aceeaşi succesiune. Se înregistrează cromatograma.

5. Calculul

5.1. A n a l i z a    c a l i t a t i v ă

Se determină  timpii de retenţie pentru fiecare  compus.  Acizii organici din soluţia de referinţă sînt separaţi în următoarea ordine:

- citric, tartric, malic, succinic + şichimic, lactic, fumaric, acetic, conform metodei descrise în punctul  2.3.1.;

- tartric, malic, şichimic, lactic, acetic, citric, succinic şi fumaric conform metodei descrise în punctul 2.3.2.

5.2. A n a l i z a   c a n t i t a t i v ă

Se măsoară suprafaţa fiecărui pic  şi se calculează  media din trei măsurări  pentru soluţia de referinţă şi proba de analizat. Se calculează conţinutul acizilor organici în proba de analizat.

6. Exprimarea rezultatelor

Concentraţia acizilor organici se exprimă prin următoarele modalităţi:

-  în g/l cu decimale pentru acizii tartric, malic, lactic şi succinic;

-  în mg/l pentru acizii citric, acetic şi fumaric.

11. Acidul  citric

11.1   MA-MD-AS 313-09-ACIENZ

1.Principiul metodei

Acidul citric este transformat în oxaloacetat şi acetat în rezultatul reacţiei catalizate de către citrat-liaza (CL):

CL

Citrat                  oxaloacetat + acetat

În prezenţa malat-deshidrogenazei (MDH) şi a lactat-deshidrogenazei (LDH) oxaloacetatul şi derivatul său  obţinut în urma decarboxilării, piruvatul, sunt reduşi în L-malat şi L-lactat de către nicotinamid adenin dinucleotidă în formă redusă  (NADH):

Oxaloacetat +NADH + H+                  L-malat +NAD+

Piruvat +NADH + H+                    L-lactat  +NAD+

Cantitatea de  NADH oxidat în NAD+  în aceste reacţii este proporţională conţinutului de citrat prezent în probă. Oxidarea nicotinamid adenin dinucleotidei (NADH) este măsurată prin diminuarea absorbanţei măsurate la 340 nm.

2. Echipamente

2.1. Spectrofotometru pentru determinări  la 340 nm, lungimea de undă la care absorbţia  NADH este maximă.  Deoarece sînt incluse  măsurători absolute (adică nu sînt folosite diagrame de calibrare, dar standardizarea se efectuează în baza coeficientului de extincţie a NADH redus)   trebuie controlate scala lungimilor de undă şi valorile puterii de absorbţie obţinute de la aparat. În cazul în care nu este disponibil  de spectrofotometru, se poate folosi un spectrofotometru cu o sursă cu spectru discontinuu pentru determinări la 334 nm sau la 365 nm.

                - 2.2  Cuve din sticlă cu parcursul optic de 1cm sau cuve de unică folosinţă.

      - 2.3 Micropipete  care permit prelevarea  volumelor de la 0,02 pînă la 2 ml.

3.  Reactivi

3.1. Soluţie tampon cu pH 7,8 (glicilglicină 0,51 M;   Zn2+: 0,6x10-3M):  se dizolvă 7,13 g de glicilglicină în  70 ml de apă bidistilată. Valoarea pH se ajustează la 7,8 cu aproximativ 13 ml soluţie de hidroxid de sodiu 5 M.

Se adaugă 10 ml soluţie de clorură de zinc ce conţine 80 mg ZnCl2  în 100 ml şi se aduce la volumul de  100 ml   cu apă bidistilată. Soluţia  rămîne stabilă la o temperatura de +4ºC  timp de  patru săptămîni.

3.2. Soluţia de nicotinamid adenin dinucleotidă în formă redusă (NADH) aproximativ   6x10-3 M: se dizolvă 30 mg de NADH şi 60 mg de NaHCO3 cu 6 ml de apă bidistilată. Soluţia este stabilă la o temperatură de  +4ºC  timp de   patru săptămîni.

3.3. Soluţie de  malat-deshidrogenază/lactat-deshidrogenază (MDH/LDH),  (  0,5 g MDH + 2,5 mg LDH/ml): se prepară un amestec din 0,1 ml MDH (5 g MDH/ml), 0,4 ml soluţie de sulfat de  amoniu (3,2 M) şi 0,5 ml LDH (5 mg/ml).  Suspensia obţinută este stabilă timp de un an la o temperatură +4ºC.

3.4. Soluţie de citrat-liază CL (5 mg de proteină/ml). Se dizolvă 168 mg de liofilizat în  1 ml de apă cu gheaţă. Soluţia obţinută este stabilă timp de o săptămână la o temperatură de  +4ºC, iar în formă congelată poate fi păstrată   4 săptămâni.

Se recomandă de a verifica activitatea enzimei înainte de dozare.

3.5. Polivinilpolipirolidon (PVPP)

Setul de reactivi necesari pentru această dozare se poate procura din comerţ .

4. Pregătirea probelor

Determinarea conţinutului de acid citric se efectuează direct în vin, fără decolorare  prealabilă  şi fără diluţie, în caz dacă conţinutul total de acid citric este inferior de 400 mg/l. În caz contrar, vinul se diluează în proporţie, care să asigure un conţinut de  acid citric  situat între 20 şi 400 mg/l (cantitatea de acid citric  într-o alicuotă este cuprinsă între  5 - 80 μg).

În cazul vinurilor roşii, bogate în polifenoli, se recomandă tratarea prealabilă a probelor cu  PVPP: se prepară o suspenzie amestecînd  cu apă   circa 0,2 g de PVPP, se lasă să se limpezească timp de 15 minute, se filtrează printr-un filtru de  hirtie.

Într-un balon  conic de 50 ml , la  10 ml de vin se adaugă  PVPP  umed, strîns cu o spatulă  de pe hîrtia de filtru. Se agită 2-3 minute. Se filtrează.

5. Metoda de lucru

Se reglează spectrofotometrul la 340 nm. Măsurarea   absorbanţei    se efectuează în cuve de 1 cm, cu reglarea absorbanţei la zero faţă de aer (fără a plasa cuva în calea traiectoriei luminii).

În cuvele de 1 cm  se întroduc:

|  | Proba martor, ml | Proba de analizat, ml |
| --- | --- | --- |
| Soluţie tampon, punctul 3.1. Soluţie NADH , punctul 3.2. Proba de analizat Apă bidistilată Soluţie MDH/LDH, punctul 3.3. | 1,00 0,10 - 2,00 0,02 | 1,00 0,10 0,20 1,80 0,02 |
| Se agită minuţios; după 5 minute se măsoară absorbanţa soluţiei martor şi a soluţiei de analizat (A1). Apoi se adaugă: |

| Soluţie de citrat liaza, punctul 3.4 | 0,02 ml | 0,02 ml |
| --- | --- | --- |
| Se agită minuţios, după 5 minute se măsoară absorbanţa soluţiei martor şi a soluţiei de analizat (A2). |

Se determină  diferenţa   absorbanţei   A2  -  A1    pentru      martor (∆ AT)    şi   pentru   probă  (∆ AD)   şi se calculează:

∆ A    =    (∆ AD) -  (∆ AT)

Timpul necesar pentru acţiunea enzimelor poate să varieze de la un lot de reactivi la altul, astfel indicaţiile de mai sus au titlu indicativ.  Se recomandă de a determina durata de timp optimală pentru fiecare lot în parte.

6. Exprimarea rezultatelor

Conţinutul  acidului citric se exprimă, de regulă, în miligrame pe litru (mg/l) fără zecimale.

6.1. M o d u l   d e  c a l c u l

Concentraţia în miligrame pe litru (mg/l)  este calculată conform formulei următoare:

,

unde,   V -  volumul probei martor (aici 3,14 ml);

v  -  volumul   probei de analizat (aici 0,2 ml);

M – masa moleculară a substanţei analizate (aici Macid citric=192,1);

( – parcursul optic al cuvei (aici 1 cm);

ε -  coeficientul molar de absorbţie al NADH  la 340 nm  ( aici  ε=6,3mmol-1. l.cm-1).

Obţinem:

# C= 479 ΔA

Dacă a fost efectuată vre-o diluţie în timpul pregătirii probei,  rezultatul  se multiplică  cu factorul de diluţie.

Pentru măsurările  efectuate  la 334 nm: C = 488 ΔA (ε=6,3 mmol-1.l. cm-1)

Pentru măsurările  efectuate  la 365 nm: C = 887 ΔA (ε=3,4 mmol-1. l.cm-1)

6.2. R e p e t a b i l i t a t e a (r)

Pentru un conţinut de acid citric inferior de 400 mg/l               r=14 mg/l

Pentru un conţinut de acid citric  superior de 400 mg/l             r=28 mg/l

6.3. R e p r o d u c t i b i l i t a t e a  (R)

Pentru un conţinut de acid citric inferior de 400 mg/l               R=39 mg/l

Pentru un conţinut de acid citric  superior de 400 mg/l            R= 65   mg/l

12. Acidul tartric

12.1. MA-MD-AS 313-05-ACITAR

1. Principiul metodei

1.1. M e t o d a   d e  r e f e r i n ţ ă

Acidul tartric, precipitat în formă de racemat de calciu, se determină prin metoda gravimetrică. Analiza poate fi completată printr-o dozare volumetrică de comparaţie. Condiţiile de precipitare: pH, volumul total de probă  şi concentraţia ionilor precipitanţi sînt selectate astfel încît precipitarea racematului de calciu este totală, în timp ce D(-) tartratul de calciu rămîne în soluţie.

Dacă la vin a fost adăugat acidul metatartric, care  cauzează precipitarea incompletă a  racematului de calciu, este necesar un tratament prealabil prin hidroliză.

1.2. M e t o d  a    u z u a l ă

Acidul tartric,  separat  la trecere printr-o coloană de anionit, este dozat colorimetric din eluat,  în care la adăugarea  acidului vanadic se  formează o culoare roşie. Prezenţa în eluat a acizilor lactic şi malic nu genează dozarea  acidului tartric.

2. Metoda de referinţă

2.1. M e t o d a  g r a v i m e t r i c ă

2.1.1. Reactivi

Soluţie de acetat de calciu care conţine 10 g/l de calciu:

carbonat de calciu СаСО3	                                                   25 g

acid acetic (СН3СООН) (ρ20 = 1,05 г/мл)                                40 ml

apă   distilată                                                                  pînă la 1000 ml

Racemat de calciu cristalohidrat CaC4O6H4х4H2O: într-un pahar cilindric de 400 ml se introduc 20 ml soluţie de  acid L(+) tartric  (5 g/l), 20 ml soluţie  de  D(-) tartrat  de amoniu           (6,126 g/l )  şi 6 ml soluţie de acetat de calciu (10 g/l ). Se lasă să se precipite pentru 2 ore.  Se separă precipitatul cu ajutorul unui creuzet filtrant de porozitate nr. 4, se spală în trei reprize cu aproximativ 30 ml de apă distilată. Se usucă la o temperatură de 70 ºC pînă la o masă constantă. Masa racematului de calciu cristalizat obţinut din cantităţile de reactivi indicate este de aproximativ 340 mg. Substanţa obţinută se păstrează într-un vas de sticlă închis.

Soluţie precipitant (pH  4,75):

D(-) tartrat de amoniu                                                                            150 mg;

soluţie de acetat de calciu, care conţine 10 g/l de calciu                        8,8 ml;

apă   distilată                                                                                   pînă la 1000 ml.

Se dizolvă D(-) tartratul  de amoniu în 900 ml de apă; se adaugă 8,8 ml de soluţie de acetat de calciu şi se aduce la 1 litru. Se adaugă  5 mg de racemat de calciu la litru, se agită soluţia timp de 12 ore, apoi se  filtrează.

2.1.2. Metoda de lucru

Pentru    vinuri fără adaos de acid metatartric

Într-un vas cilindric de 600 ml se introduc 500 ml de soluţie precipitant şi 10 ml de vin.  Se agită, apoi se iniţiază precipitarea prin acţiunea  unei baghete de sticlă asupra pereţilor vasului. Soluţia este lăsată să se precipite pentru 12 ore  (pe noapte).

Se separă precipitatul cu ajutorul unui creuzet filtrant de porozitate №4, preventiv cîntărit,   cu spălarea minuţioasă a vasului, în care s-a efectuat precipitarea, pentru a diminua pierderile.

După uscarea pînă la o masă constantă (70 ºC), precipitatul se cîntăreşte ( p – masa racematului de calciu cristalizat CaC4O6H4 x 4H2O).

Pentru vinuri cu  adaus de acid metatartric

Pentru un vin cu  un  adaus de  acid metatartric, sau este bănuit acest fapt, se efectuează hidroliza acestui acid în modul următor: într-un balon conic de 50 ml se introduc 10 ml de vin şi 0,4 ml acid acetic pur. Balonul este închis cu un dop traversat de un tub de evacuare a vaporilor,    şi  se  fierbe   timp de  30 minute. După răcire, lichidul  se trece cantitativ  în două reprize cu cîte 5 ml apă din balonul conic   într-un vas cilindric şi supus analizei confom  punctului  2.1.2   „Modul de lucru”. Acidul metatartric este considerat în rezultatele  dozării  drepr acid tartric.

2.1.3. Exprimarea rezultatelor

O moleculă  de racemat de calciu corespunde la 0,5 molecule  de acid L(+) tartric din vin.

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în miliechivalenţi, este egală cu  384,5 p,  se exprimă cu zecimale.

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în grame de acid tartric, este egală cu   28,84 p, se exprimă cu zecimale

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în grame de tartat acid de potasiu , este egală cu  36,15  p, se exprimă cu zecimale.

2.2. D o z a r e a   v o l u m e t r i c ă   d e  c o m p a r a ţ i e

2.2.1. Reactivi:

Acid clorhidric (НС1)  (ρ20=1,18 – 1,19 g/ml), diluat 1/5 (v/v)

Soluţie EDTA   0,05 M:

EDTA (С10Н14N2О8Nа2 ×2Н2О)                                                              18,61 g

apă distilată,                                                                               pînă   la  1000ml

Soluţie de hidroxid de sodiu de 40% (m/v):

hidroxid de sodiu  (NaOH)                                                                           40 g

apă distişată, pînă la                                                                                    100 ml

Indicator:

acid calcon carbonic sau acid 2-hydroxy-4-sulfo-1-naftylazo-3-naphtoic

(С21Н14Н207S × Н20)                                                                                                            1 g

sulfat de sodium anhidru (Na2 SO4)                                                               100 g

2.2.2. Metoda de lucru

După cîntărire, se dizolvă  precipitatul de racemat de calciu cu 10 ml de acid clorhidric diluat. Se spală  creuzetul cu 50 ml de apă distilată. Se  adaugă  5 ml  soluţie de hidroxid de sodiu de  40% şi aproximativ 30 mg  de indicator. Se titrează cu soluţie  EDTA 0,05 M. Se notează, n  numărul de ml consumaţi la titrare.

2.2.3. Exprimarea rezultatelor

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în miliechivalenţi : 5n,  se exprimă cu zecimale.

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în grame de acid tartric:  0,375n, se exprimă cu zecimale

Cantitatea de acid tartric dintr-un litru de vin, exprimată în grame de tartrat acid de potasiu:  0,470 n, se exprimă cu zecimale.

3.  Metoda uzuală

3.1. E c h i p a m e n t e

3.1.1.Coloană de sticlă de 300 mm lungime cu diametrul interior de 10-11 mm  cu robinet.

3.1.2. Spectrofotometru care permite măsurarea absorbanţei la 490 nm, cu cuve de 10 mm.

3.2. R e a c t i v i

3.2.1. Pentru tratarea preliminară a vinului

Acid acetic (ρ20=1,05 g/ml) diluat la 30 % (v/v).

Anionit bazic forte în formă de acetat (de exemplu, anionit III  după Merck 20-50 mes). Se prepară o suspensie de anionit (aproximativ 100g) în 200 ml de acid acetic diluat la 30%   (v/v). Se lasă pentru cel puţin 24 de ore înainte de utilizare; pentru testările ulterioare anionitul se           păstrează în soluţie de acid acetic  de  30% (v/v).  .

Acid acetic (ρ20=1,05 g/ml) diluat la 0,5% (v/v).

Soluţie de sulfat de sodiu cu un conţinut de 7,1 g/100 ml (0,5 M): se dizolvă 71 g de Na2SO4 anhidru în apă distilată şi se aduce la 1 l.

3.2.2. Pentru determinarea acidului tartric

Soluţie de acetat de sodiu (NaCH3COO), de 27% (m/v): se dizolvă 270 g acetat de sodiu anhidru (NaCH3COO)  în apă distilată şi se aduce la  1 l.

Reactiv vanadic: se dizolvă 10 g metavanadat de amoniu (NH4VO3) în 150 ml  soluţie de hidroxid de sodiu 1 M.  Soluţia se transferă într-un balon cotat de 500 ml, se adaugă 200 ml acetat de sodiu de 27 %. Se aduce la 500 ml cu apă distilată.

Soluţie de acid sulfuric , 1M.

Soluţie de acid sulfuric, 0,5M.

Soluţie de acid sulfuric, 0,05M.

Soluţie de acid periodic 0,05M: într-un balon cotat de 1000 ml se plasează 10,696 g de metaperiodat de sodiu NaIO4, 50 ml de acid sulfuric 0,5 M şi se completează pînă 1 l cu apă distilată.

Soluţie de glicerină, 10% (m/v): într-un balon cotat de 100 ml se plasează  10 g de glicerină, se completează pînă la cotă cu apă distilată.

Soluţie de sulfat de sodiu cu un conţinut de 7,1 g/100 ml (0,5 M).

Soluţie de acid tartric, 1 g/l: într-un balon cotat de 500 ml se introduc 0,5 g acid tartric, 6,66 ml soluţie de hidroxid de sodiu 1M  şi se completează pînă la cota cu soluţie de sulfat de sodiu 7,1 g/100 ml (0,5 M)

Soluţie de hidroxid de sodiu, NaOH,1M.

3.3. M e t o d a   d e  l u c r u

3.3.1. Pregătirea coloanei de anionit

Într-o coloană de sticlă se introduce un tampon din vată de sticlă. Se impregnează  cu apă distilată. În coloană se toarnă  10 ml de suspenzie de anionit în formă de acetat. Se decantează. Se introduce un tampon din vată de sticlă pe suprafaţa anionitului pentru a evita trecerea lui în suspensie la spălarea ulterioară. Anionitul serveşte doar pentru o singură operaţie.

3.3.2. Separarea acizilor organici

Se deschide robinetul şi  se  lasă  să se scurgă soluţia  de acid  acetic pînă ce nivelul lichidului  este cu 2-3 mm mai sus de tamponul  din vată de  sticlă superior.

Se adaugă 10 ml de soluţie de acid acetic de 0,5 %. Se lasă să se scurgă lichidul pînă  la  nivelul indicat. Se repetă  operaţia  de 4 ori.

După ultima operaţie de spălare,  se închide  robinetul, se  toarnă  în coloană 10 ml de vin sau must. Se deschide robinetul şi se lasă să se scurgă lichidul (1 picătură pe secundă)  pînă ce nivelul lichidului este cu 2-3 mm mai sus de nivelul anionitului. Se adaugă în coloană 10 ml 0,5 %  acid acetic,  se lasă să se scurgă  ca şi în cazul precedent, repetînd  spălarea de 7 ori, utilizînd de fiecare dată cîte 10 ml apă.

După ultima spălare se închide robinetul îndată  ce nivelul  lichidului  se află puţin mai sus de nivelul de sus al tamponului

Se eluează  acizii fixaţi pe anionit cu ajutorul soluţiei de sulfat de sodiu de 7,1%; eluatul se colectează   într-un balon  cotat de 100 ml  pînă  la cotă.

3.3.3. Determinarea acidului tartric

În două baloane conice a  şi b se iau  cîte 20 ml de eluat.   Balonul a serveşte pentru dozarea acidului tartric, iar balonul  b, în care acidul tartric se distruge  cu acidul periodic, constituie martorul.

În balonul  a  se întroduc: 2 ml de acid sulfuric 1M, 5 ml de acid sulfuric 0,05 M, 1 ml  soluţie de glicerină de 10%.

În balonul  b  se întroduc: 2 ml de acid sulfuric 1M, 5 ml  soluţie de acid  periodic  0,05 M. După  15 minute  se adaugă 1 ml 10 % glicerina pentru a distruge excesul de acid periodic. Se lasă pe 2  minute.

După 2 minute, se toarnă prin agitare, iniţial în proba b, apoi în proba a , cîte 5 ml de reactiv vanadic. Imediat se introduce cronometrul, iar soluţiile sînt plasate în cuvele spectrofotometrului. Exact peste 90 secunde se măsoară absorbanţa probei a în raport cu martorul (proba b) la 490 nm.

În cazul în care cantitatea de acid tartric este în exces  şi valoarea absorbanţei este prea mare, se diluează eluatul cu soluţie de sulfat de sodiu de 7,1%, apoi se efectuează măsurările pe soluţia diluată.

Pentru  vinuri cu  adaos de acid metatartric

Cînd  este cunoscut că la un vin s-a adăugat acid metatartric, sau este bănuit acest fapt, se efectuează hidroliza acestui acid, conform procedurii descrise în metoda de referinţă.

După răcire,  proba, precum şi apa  folosită la clătirea vasului (cîte 5 ml de două ori)  sînt trecute cantitativ în coloana de anionit, urmînd procedura descrisă  mai sus .

Acidul metatartric este considerat în rezultatele  dozării  drepr acid tartric.

3.3.4.  Trasarea curbei  de etalonare

În  baloane cotate de 100 ml se introduc respectiv 10, 20, 30, 40 şi 50 ml soluţie de acid tartric  cu concentraţia  de 1 g/l,  se aduc la cotă cu soluţie de sulfat de sodiu de 7,1%. Concentraţiile  acestor soluţii corespund eluatelor obţinute din vinuri cu conţinut  respectiv  de 1,2,3,4 şi 5 g/l de acid tartric

În două baloane conice  a şi b  se întroduc cîte 20 ml de aceste soluţii şi se efectuează analiza conform procedurii descrise pentru eluatul de vin.

Curba de etalonare a dependenţei  absorbanţei de conţinutul acidului tartaric  prezintă o dreaptă, care poate fi extrapolată către  zero. În caz de necesitate, se repetă  procedura pentru probe cu un conţinut de acid tartric inferior de 1,0 g/l.

3.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Pentru a determina conţinutul de acid tartric, se foloseşte curba de etalonare. Conţinutul de acid tartric  în vin se exprimă în grame pe litru ( g/l), cu o zecimală.

13. Acidul lactic

13.1. MA-MD-AS 313-07-ALAENZ

1. Principiul metodei

1.1.  M e t o d a   d e    r e f e r i n ţ ă

În prezenţa nicotinamid adenin dinucleotidei (NAD) acidul lactic  total (L-lactat şi D-lactat) este oxidat în piruvat în urma reacţiei catalizate de L-lactat deshidrogenază (L-LDH) şi  D-lactat deshidrogenază (D-LDH). Echilibrul reacţiei este deplasat spre lactat. Eliminarea piruvatului din mediul de reacţie deplasează echilibrul în direcţia formării piruvatului.

În prezenţa L-glutamatului piruvatul este transformat în L-alanină;  reacţia este  catalizată de către glutamat-piruvat-transaminaza (GPT).

L-LDH

(1) L-lactat   +  NAD+                              piruvat +NADH + H+

D-LDH

(2)          D-lactat   +  NAD+            piruvat +NADH + H+

GPT

(3)       Piruvat + L-glutamat             L-alanină + α-ketoglutarat

Cantitatea de NADH, măsurată de creşterea absorbţiei la lunjimea de undă de 340 nm, este proporţională  cu cantitatea de lactat prezentă iniţial.

Acidul L-lactic, poate fi determinat idependent utilizînd reacţiile  (1) şi (3), iar acidul D-lactic poate fi determinat în mod similar, utilizînd reacţiile (2) şi (3).

1.2. M e t o d a   u z u a l ă

Acidul lactic se separă  prin trecerea printr-o coloană cu răşină de schimb ionic, se oxidează   la etanal şi se determină  prin colorimetrie după reacţia cu nitroprusiat de sodiu şi piperidină.

2. Metoda de referinţă

2.1. R e a c t i v i

Apă bidistilată.

2.1.1. Soluţie tampon, pH 10 (glicilglicină 0,6 mol/l; L-glutamat 0,1 mol/l): se dizolvă    4,75 g de glicilglicină şi 0,88 g de acid L-glutamic în aproximativ 50 ml de apă bidistilată; se   ajustează pH-ul la 10 cu cîţiva  mililitri de hidroxid de sodiu 10 M şi se aduce la volumul 60 ml cu apă bidistilată. Acestă soluţie rămîne stabilă  12 săptămîni la o temperatură de +4 °C.

2.1.2. Soluţie de nicotinamid adenin dinucleotidă (NAD), aptoximativ 40 x 10-3 M: se dizolvă 900 mg NAD în 30 ml apă bidistilată. Această soluţie rămîne stabilă  4 săptămîni la o  temperatură de +4°C.

2.1.3. Soluţie de glutamat piruvat transaminază (GPT) 20 mg/ml. Suspensia rămîne stabilă  un  an la o  temperatură de + 4°C.

2.1.4. Suspensie de L-lactat dehidrogenază  (L-LDH), 5 mg/ml. Această suspensie rămîne stabilă  un  an la o  temperatură de 4°C.

2.1.5. Suspensie de D-lactat dehidrogenază  (D-LDH), 5 mg/ml. Această suspensie rămîne stabilă  un  an la o  temperatură de +4°C.

Se recomandă înainte de determinare verificarea activităţii enzimei.

Toţi reactivii sînt disponibili în comerţ.

2.2. E c h i p a m e n t e

2.2.1. Spectrofotometru pentru determinări  la 340 nm, lungimea de undă la care absorbţia  NADH redus este maximă. Deoarece sînt incluse  măsurători absolute (adică nu sînt folosite diagrame de calibrare, dar standardizarea se efectuează în baza coeficientului de extincţie a NADH redus ) trebuie controlate scala lungimilor de undă şi valorile puterii de absorbţie obţinute de la aparat. În cazul în care nu este disponibil  spectrofotometru, se poate folosi un spectrofotometru cu o sursă cu spectru discontinuu pentru determinări la 334 nm sau la 365 nm.

2.2.2.  Cuve din sticlă cu parcursul optic de 1cm sau cuve de unică folosinţă.

2.2.3. Micropipete  care permit prelevarea  volumelor de la 0,02 pînă la 2 ml.

2.3.  P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Nici o parte a sticlăriei care întră în contact cu  amestecul de reacţie nu trebue atinsă cu degetele, pentru că aceasta poate introduce acid L-lactic şi poate astfel conduce la rezultate eronate.

Determinarea lactatului este efectuată în mod normal direct pe vin,  fără decolorarea prealabilă  şi fără diluare în cazul  în care conţinutul  acidului lactic este mai mică de 100 mg/l. Dacă  concentraţia acidului lactic se situează între: 100 mg/l şi 1 g/l, vinul se diluează 1/10 cu apă bidistilată;   1 g/l şi 2,5 g/l, se diluează 1/25 cu apă bidistilată;  2,5 g/l şi 5 g/l, se diluează 1/50 cu apă bidistilată.

2.4. M e t o d a   d e   l u c r u

2.4.1 Determinarea acidului lactic total

Soluţia tampon trebue să fie la o temperatură între 20 şi 25 °C înainte de a trece la determinare.

Spectrofotometrul  se  reglează  la lungimea de undă de 340 nm, se determină absorbţia folosind cuve cu drum optic de 1 cm, cu aerul ca standart de absorbţie zero (referinţă) (fără cuvă în drumul optic) sau cu apă .

În cuvă cu drum optic de 1 cm se pun :

Cuvă de referinţă                     Cuvă cu probă

(ml)                                    (ml)

soluţia  2.1.1.                                                           1,00                                    1,00

soluţia  2.1.2.                                                           0,20                                    0,20

apă bidistilată                                                          1,00                                    0,80

suspensia 2.1.3.                                                        0,02                                    0,02

proba de măsurat                                                        -                                       0,20

Se amestecă folosind un agitator de sticlă sau o baghetă din material  sintetic cu un capăt turtit; după cinci minute se măsoară absorbţia soluţiilor  din cuvele de referinţă şi pentru probă (A1).

Se adaugă 0,02 ml soluţie 2.1.4 şi 0,05 ml soluţie de la punctul 2.1.5., se omogenizează, se aşteaptă terminarea reacţiei (apoximativ 30 minute)  şi se determină puterea de absorbţie a soluţiilot din cuvele de referinţă şi pentru probă (A2).

Se calculează diferenţele (A2 – A1) dintre absorbţiile soluţiilor din cuvele de referinţă Δ AT  şi pentru probă    Δ AD. La final se calculează diferenţa dintre ele :

.   	                                                     ΔA = Δ AD  - Δ AT

2.4.2. Determinarea acidului L-lactic şi a acidului D-lactic

Determinarea acidului L-lactic şi a acidului D-lactic pot fi efectuate independent aplicînd  procedura pentru determinarea acidului lactic total, numai după ce a fost determinat  A1 şi continuînd apoi după cum urmează:

Se adaugă 0,02 ml de soluţie 2.1.4., se omogenizează, se aşteaptă pînă la terminarea reacţiei (aproximativ 20 minute) şi se determină absorbţia din cuvele de referinţă şi pentru probă (A2).

Se adaugă 0,05 ml de soluţie 2.1.5., se omogenizează, se aşteaptă pînă la terminarea reacţiei (aproximativ 30 minute) şi se determină absorbţia din cuvele de referinţă şi pentru probă (A3).

Se calculează diferenţele (A2 – A1) pentru acid L-lactic şi (A3 – A2) pentru acid D-lactic între absorbţiile soluţiilor din cuvele de referinţă Δ AT  şi pentru probă   Δ AD

La final se calculează diferenţa   :

ΔA = Δ AD - Δ AT.

Timpul necesar pentru finalizarea acţiunii enzimelor  poate varia de la un lot la altul. Valoarea de mai sus este dată numai orientativ şi se recomandă determinarea ei pentru fiecare lot. Cînd se determină acidul L-lactic singur, timpul de incubare după adăugarea  L-lactodegidroghenazei poate fi redus la  10 minute.

2.5. E x p r i m a r e a     r e z u l t a t e l o r

Concentraţia acidului lactic se exprimă  în grame la litru  (g/l), cu o cifră zecimală.

2.5.1. Metoda de calcul

Formula   pentru calcularea concentraţiei în  grame pe litru  este:

unde:

V – volumul soluţiei test în ml (V=2,24 ml pentru acidul L-lactic, V = 2,29 ml pentru acidul D-lactic şi  acidul lactic total);

ν – volumul probei în ml (aici, 0,2 ml );

M – masa moleculară a substanţei de determinat (aici, pentru acid DL-lactic, M=90,08);

( – drumul optic în cuvă în cm (aici, 1 cm);

ε – coeficientul de absorbţie a NADH (la 340 nm    ε = 6,3 mmol-1  · l · cm-1);

Acidul lactic total şi acidul D-lactic

C = 0,164 × ΔA

Dacă proba a fost diluată în timpul pregătirii, rezultatul se înmulţeşte cu factorul de diluare:

-   determinarea   la 334 nm: С=0,167 ×  ΔA,    (ε = 6,2 mmol-1 · l · cm-1);

-   determinarea   la 365 nm: С=0,303 ×  ΔA,  (ε = 3,4 mmol-1 · l · cm-1);

Acidul L-lactic

С=0,160 ×  ΔA

Dacă proba a fost diluată în timpul pregătirii, rezultatul se înmulţeşte cu factorul de diluare :

-  determinare la 334 nm: С=0,163 ×  ΔA,  (ε = 6,2 mmol-1 · l · cm-1).

-  determinare la 365 nm: С=0,297 ×  ΔA,  (ε = 3,4 mmol-1 · l ·  cm-1).

2.5.2.  R e p e t a b i l i t a t e a (r)

r = 0,02 + 0,07 xi

xi – este concentraţia acidului lactic în probă  în g/l.

2.5.3. R e p r o d u c t i b i l i t a t e a (R)

R = 0,05 + 0,125 xi

xi – este concentraţia acidului lactic în probă  în g/l.

14.  Acidul malic total

14.1.  MA-MD-AS 313-10-AMALTO

1. Principiul metodei

Acidul malic, separat cu ajutorul unei coloane de anionit, se determină colorimetric. Determinarea  conţinutului de acid malic  se efectuează  după intensitatea culorii galbene, obţinute prin tratatrea eluatului cu acid sulfuric de 96% şi acid cromotropic. Pentru a exclude interferenţele posibile, o probă similară celei analizate este tratată cu amestec de acid sulfuric (86%) şi acid cromotropic, iar absorbanţa obţinută este sustrasă din absorbanţa iniţială, diferenţa fiind atribuită în exclusivitate acidului malic.

2. Echipamente

2.1. Coloană de sticlă de  aproximativ 250 mm lungime şi 35 mm diametrul interior, dotată cu  robinet.

2.2. Coloană de sticlă de  aproximativ 300 mm lungime şi 10-15 mm diametrul interior, dotată cu  robinet.

2.3. Baie de apă, 100 0С.

2.4. Spectrofotometru care permite măsurarea densităţii optice la 420 nm dotat cu cuve de 10 mm.

3.   Reactivi :

anionit  bazic  forte  (spre exemplu, Merck III);

hidroxid de sodiu de 5% (m/v);

acid acetic de 30 % (m/v);

scid acetic de 0,5 % (m/v);

soluţie de sulfat de sodiu de 10% (m/v);

acid sulfuric concentrat de 95-97% (m/m);

acid sulfuric   de 86% (m/m).

Soluţia de acid cromotropic de 5% (m/v): se pregăteşte înainte de fiecare dozare prin dizolvarea a 500 mg de cromotropat de sodiu  (C10H6Na2O8S2 x 2H2O)  în 10 ml de apă distilată.

Solutia de acid DL-malic  ce conţine  0,5 g/l : se dizolvă 250 mg de acid malic (C4H6O5)  într-o cantitate suficientă de soluţie de sulfat de sodiu de 10% şi se aduce volumul la 500 ml cu această soluţie (sulfat de sodiu de 10%).

4. Metoda de lucru

4.1.P r e g ă t i r e a   a n i o n i t u l u i

Se plasează în coloana de sticlă  35 × 250 mm  deasupra robinetului un tampon din vată de sticlă impregnat cu apă distilată. Se toarnă anionitul în formă de suspensie în coloană astfel încît să rămînă un spaţiu liber de 50 mm deasupra anionitului.

Se clăteşte anionitul cu 1000 ml de apă distilată. Se spală coloana cu soluţie de hidroxid de    sodiu de 5 % şi se lasă să se scurgă pînă la 2-3 mm de la suprafaţa anionitului, se repetă cu 2 spălări ulterioare cu hidroxizi de sodiu de 5%, se lasă în contact anionitul cu soluţia pentru 1 oră. Ulterior se spală anionitul cu 1000 ml de apă distilată.

Ulterior, se umple coloana cu soluţie de acid acetic de 30%, se lasă să se scurgă lichidul pînă  la 2-3 mm de la suprafaţa anionitului. Se repetă operaţia de 2 ori, apoi se lasă în contact pentru 24 ore înainte de utilizarea coloanei. Сoloana utilizată  se păstreză în  soluţie de 30% de acid acetic pînă la  dozările ulterioare.

4.2.  P r e g ă t i r e a  c o l o a n e i   d e   a n i o n i t

Se plasează în coloana de sticlă  11 × 300 mm  deasupra robinetului un tampon din vată de sticlă impregnat cu apă distilată. Se toarnă în coloană anionit pregătit  conform punctului  4.1., la o înălţime de 10 cm. Se lasă să se scurgă acidul acetic de 30% pînă la 2-3 mm deasupra anionitului, apoi se spală anionitul cu 50 ml de acid acetic de 0,5%.

4.3.  S e p a r a r e a   a c i d u l u i   DL-m a l i c

În coloana pregătită conform punctului  4.2., se toarnă 10 ml de vin sau must. Se lasă să se scurgă vinul sau mustul (debitul mediu – 1 picătură/secundă) pînă   la 2-3 mm deasupra anionitului, apoi se spală anionitul cu 50 ml de acid acetic de 0,5%  şi cu 50 ml de apă distilată (debitul mediu – 1 picătură/secundă).

Eluarea acizilor fixaţi pe coloană se efectuează cu soluţie de sulfat de sodiu de 10%  (debitul mediu – 1 picătură/secundă). Eluatul se colectează  într-un balon cotat de 100 ml, volumul fiind adus la cotă.

Regenerarea anionitului se efectuează conform procedurii descrise în punctul 4.1.

4.4. D o z a r e a   DL  - a c i d u l u i   m a l i c

Se iau două eprubete de 30 ml cu dop  rodat  A  şi  B . Se întroduc în fiecare din eprubete cîte 1,0 ml de eluat, cîte 1,0 ml soluţie de acid cromotropic de 5%. Se adaugă în eprubeta  A       10,0 ml soluţie de acid sulfuric de 86% (martor), iar în eprubeta  B  - 10,0 ml de acid sulfuric concentrat (proba de analizat). Se închid şi se agită soluţiile pentru a obţine omogenitate perfectă, dar fără a înmuia rodajul.

Se plasează eprubetele pe 10 minute în baia,   preventiv  adusă la fierbere . Se  răcesc  eprubetele  pînă  la 20 °C într-un loc întunecos. Exact peste 90 minute de la începutul răcirii, se măsoară absorbanţa soluţiei  din eprubeta B  în raport cu soluţia  din eprubeta   A   la lungimea de undă de 420 nm în cuve de 1 cm.

4.5. T r a s a  r e a   c u r b e i   d e   e t a l o n a r e

Se iau respectiv 5, 10, 15 şi 20 ml  soluţie de acid malic de 0,5 g/l, se plasează în baloane cotate de 50 ml şi se aduce volumul la cotă cu soluţie de sulfat de  sodiu de 10%. Soluţiile astfel preparate corespund  conţinutului de acid malic în vin de respectiv 0,5 ; 1,0 ; 1,5  şi 2,0 g/l.   Analiza se efectuează conform indicaţiilor din punctul 4.4.

Valorile absorbanţei obţinute în funcţie de concentraţia acidului malic formează o dreaptă, care se extrapolează la origine.

Deoarece intensitatea culorii depinde esenţial de concentraţia acidului sulfuric, este necesar de a verifica  cel puţin un punct de pe curba de etalonare pentru fiecare serie de măsurări, pentru a scoate în evidenţă posibilele  modificări  parvenite din cauza acestui factor.

5.  Exprimarea rezultatelor

Conţinutul de acid DL-malic din eluat este obţinut din curba de etalonare, în g/l cu zecimale.

14.2. MA-MD-AS 313-11-ALMENZ

1. Principiul metodei

În prezenţa nicotinamid adenin dinucleotidei (NAD) acidul L-malic (L-malat) este oxidat în oxaloacetat în urma reacţiei catalizate de L- malatdeshidrogenaza     (L-MDH).

Echilibrul reacţiei este deplasat spre malat. Eliminarea oxaloacetatului din mediul de reacţie deplasează echilibrul în sensul formării oxaloacetatului. În prezenţa L-glutamatului oxaloacetatul este transformat în L-aspartat, în urma reacţiei catalizată de  glutamat-oxaloacetat-transaminaza (GOT):

L-MDH

(1) L-malat + NAD+                oxaloacetat + NADH + H+

GOT

(2) Oxaloacetat + L-glutamat NAD+             L-aspartat + α-cetoglutarat

Cantitatea de  NADH format , care     se măsoară spectrofotometric  la lungimea de undă de 340 nm este  proporţională cantităţii de L-malat prezent în probă.

2. Echipamente

2.1. Spectrofotometru ce permite de a efectua măsurări la 340 nm,   maximum de absorbţie a  NADH.

În lipsa unui asemenea echipament, măsurările pot fi efectuate  cu ajutorul unui  fotometru cu spectru discontinuu ce permite de a efectua măsurări la 334 nm şi 365 nm.

2.2. Cuve cu drumul optic de 1 cm  din sticlă sau de  unică folosintă.

2.3. Micropipete ce permit  de a preleva  volume cuprinse între 0,01 şi 2 ml.

3.   Reactivi

Apă bidistilată

3.1. Soluţie tampon cu pH 10 (glicilglicină 0,6 mol/l, L-glutamat 0,1 mol/l): se dizolvă 4,75 g de glicilglicină  şi 0,88 g de acid  L-glutamic în aproximativ 50 ml de apă bidistilată;  se aduce pH la 10 cu aproximativ 4,6 ml soluţie de hidroxid de sodiu 10 M, se aduce volumul la 60 ml cu apă bidistilată. Soluţia este stabilă   12 săptămîni la o temperatura de +4ºC.

3.2. Soluţie de nicotinamid-adenin-dinucleotidă (NAD)   aproximativ 0,047 M: se dizolvă 420 mg de NAD în 12 ml de apă bidistilată.  Soluţia este stabilă  4 săptămîni la o temperatura de +4ºC.

3.3. Suspensie de glutamat-oxaloacetat-transaminază (GOT) de concentraţia 2 mg/ml. Suspensia este stabilă  un an la o temperatură de +4ºC.

3.4. Soluţie de    L-malat-dehidrogenază (L-MDH)  de concentraţia 5 mg/ml. Soluţia este stabilă un an la o temperatură de +4ºC.

Reactivii   necesari pentru  dozare sînt  disponibili în comerţ.

4. Pregătirea   probelor

Testarea D-malatului se efectuează   direct în vin, fără decolorare prealabilă şi fără diluţie, în cazul în care conţinutul de acid L-malic este inferior de 350 mg/l (pentru măsurări efectuate la 365 nm). În cazul depăşirii acestei limite vinul se diluează cu apă bidistilată astfel încît concentraţia  L-malatului     să    fie   cuprinsă între 30 şi 350 mg/l (cantitatea de L-malat prezent în  proba analizată 3-35 µg).

În cazul în care concentraţia  L-malatului în vin este mai mică de 30 mg/l, volumul  probei prelevate poate fi mărit la 1 ml. Volumul apei adăugatе este  astfel încît volumele totale să fie identice în ambele cuve.

5. Metoda de lucru

Spectrofotometrul se reglează la 340 nm, se măsoară  absorbanţa   în cuve cu drumul optic de 1 cm,  absorbanţa zero fiind  reglată   în raport cu aerul (fără cuvă) sau în raport cu apa distilată. În cuve cu drumul optic de 1 cm se introduc:

|  | Martor, ml | Proba, ml |
| --- | --- | --- |
| Soluţie 3.1 | 1,00 | 1,00 |
| Soluţie 3.2 | 0,20 | 0,20 |
| Apă bidistilată | 1,00 | 0,90 |
| Suspensie 3.3 | 0,01 | 0,01 |
| Probă | - | 0,10 |

Se omogenizează,  după aproximativ  3 minute,  se măsoară absorbanţa  soluţiilor  martor şi probă (A1).  Se adaugă în ambele probe cîte 0,01 ml    soluţie 3.4 .  Se omogenizează; se aşteaptă  sfîrşitul reacţiei (aproximativ   5-10 minute )   şi  se măsoară absorbanţa  soluţiilor  martor   şi probă (A2).

Se determină    diferenţa absorbanţelor  (A2 –A1)   pentru    probă  (Δ AD) şi    pentru   martor  (Δ AT).

Se calculează:

ΔA  =   ΔA D   - ΔA T

Timpul necesar pentru reacţionarea enzimelor  poate varia de la un lot la altul.  În metodă nu este dat decît ca un titru indicativ. Se recomandă  de a fi determinat timpul  pentru fiecare lot.

6. Exprimarea  rezultatelor

Concentraţia  de acid  L-malic  se exprimă  în grame pe litru (g/l)  cu o zecimală.

6.1. M o d u l    d e   c a l c u l

Concentraţia în grame pe litru este calculată cu formula generală:

V -  volumul testului în ml (aici 2,22 ml);

v  -   volumul   probei  în ml (aici 0,1 ml);

M -  masa moleculară a substanţei determinate  (aici  acidul L-malic =134,09);

δ -  drumul  optic al cuvei  în  centimetri  (aici  1 cm);

ε  -  coeficientul de absorbţie al NADH   la 340 nm, ε =  6,3 mmol-1 ·  l ·  cm-1.

Astfel se  obţine pentru l-malat:

C = 0,473  x  ΔA, g/l

Dacă în timpul preparării probei s-a efectuat diluţii,  în acest caz rezultatul se înmulţeşte la factorul de diluţie.

Pentru măsurări la 334 nm ,   ε =  6,2 ( mmol-1 ·  l ·  cm-1 )

C = 0,482  ×  ΔA

Pentru măsurări la 365 nm ,  ε =  3,4 (mmol-1 ·  l ·  cm-1)

C = 0,876  ×  ΔA

6.2. R e p e t a b i l i t a t e a  (r)

r =  0,03 + 0,034 xi

unde,  xi -  concentraţia de acid L-malic în probă, în g/l.

6.3. R e p r o d u c t i b i l i t a t e a  (R)

R =  0,05 + 0,071 xi

xi -  concentraţia de acid L-malic în probă în g/l.

14.3. MA-MD-AS 313-12-ADMENZ

1. Principiul metodei

În prezenţa D-malat-dehidrogenazei (D-MDH), acidul D-malic (D-malat) este oxidat  de către nicotinamid adenin dinucleotidă (NAD) în oxaloacetat. Oxaloacetatul format se transformă în piruvat şi dioxid de carbon, conform ecuaţiei:

D-MDH

(1)  D-malat + NAD +                      piruvat + CO2 + NADH + H+

Cantitatea de  NADH format , care     se măsoară spectrofotometric  la lungimea de undă de 334, 340 nm sau 365 nm, este  proporţională cantităţii de D-malat prezent în probă

2.  Reactivi

Reactivii pentru efectuarea a 30 determinări se află în comerţ în formă de seturi, care includ:

flaconul 1, care conţine 30 ml de soluţie  tampon Hepes ( N-hidroxietil)-piperazin-N1-2 etan   sulfonic ),  pH = 9,0 şi stabilizatori ;

flaconul 2, care conţine aproximativ 210 mg de liofilizat de NAD ;

flaconul 3 (trei bucăţi), fiecare conţinînd liofilizat de D-MDH, pentru titrarea a aproximativ 8 unităţi.

P r e p a r a r e a  s o l u ţ i i l o r:

Se utilizează flaconul 1 fără diluare.  Soluţia este adusă la o temperatură de  (20-25) °C  înainte de a  fi folosită ;

se dizolvă conţinutul flaconului 2 în 4 ml de apă bidistilată;

se dizolvă conţinutul flaconului 3 (unul dintre 3 flacoane) în 0,6 ml de apă bidistilată.  Înainte de a  fi folosită soluţia este adusă la o temperatură de (20-25) °C.

S t a b i l i t a t e a   s o l u ţ i i l o r :

Conţinutul flaconului 1 se păstrează cel mult un an la o temperatură de  + 4 °C ; soluţia 2 se păstrează aproximativ 3 săptămîni la o temperatură de + 4 °C, iar la  (–20) °C se păstrează 2 luni; soluţia 3 se păstrează  5 zile la o temperatură de   + 4 °C.

3. Echipamente

3.1. Spectrofotometru ce permite de a efectua măsurări la 340 nm, maximum de absorbţie a  NADH.

În lipsa unui asemenea echipament, măsurările pot fi efectuate  cu ajutorul unui  fotometru cu spectru discontinuu la 334 nm şi 365 nm.

3.2. Cuve cu parcursul optic de 1 cm  din sticlă sau  de o singură folosinţă.

3.3. Micropipete ce permit  de a preleva  volume cuprinse între 0,01 şi 2 ml.

- P r e g ă t i r e a    m o s t r e l o r

Testarea D-malatului se efectuează de regulă direct în vin, fără decolorare prealabilă.

Cantitatea de D-malat prezentă în cuvă trebuie să fie cuprinsă între  2 μg  şi 50 μg deaceea  este necesar de a dilua vinul astfel, încît concentraţia de D-malat să varieze între 0,02 şi 0,5 g/l sau  0,02 şi 0,3 g/l (în funcţie de  echipamentul utilizat).

Tabelul de diluţie:

| Cantitatea estimată de D-malat, g /l | Diluarea cu apă | Factorul de diluţie, F |
| --- | --- | --- |
| Măsurări la : |  |  |
| 340 sau 334 nm | 365 nm |  |  |
| ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | - | 1 |
| 0,3 – 3,0 | 0,5 –5,0 | 1+9 | 10 |

5. Metoda  de  lucru

Spectrofotometrul se reglează la lungimea de undă 340 nm, absorbanţa se măsoară în  cuve cu traseul optic  de 1 cm. Absorbanţa zero se reglează în raport cu aerul  (nu se pune cuva) sau în raport cu apa bidistilată.

În cuvele cu traseul optic de 1 cm se introduc:

| Soluţii | Martor, ml | Proba, ml |
| --- | --- | --- |
| Soluţia 1 | 1,00 | 1,00 |
| Soluţia 2 | 0,10 | 0,10 |
| Apă bidistilată | 1,80 | 1,70 |
| Proba | - | 0,10 |

Se agită minuţios. După aproximativ 6 minute se măsoară absorbanţa soluţiei martor şi a probei (A1).

Se adaugă:

| Soluţii | Martor, ml | Proba, ml |
| --- | --- | --- |
| Soluţia 3 | 0,05 | 0,05 |

Se agită minuţios. După aproximativ 20 minute (sfîrşitul reacţiei) se măsoară absorbanţa  soluţiei martor  şi a probei (A2).

Se calculează diferenţa absorbanţelor (A2 - A1)   martorului  (ΔΑT) şi  probei (ΔΑD). Se deduce diferenţa lor :

ΔΑ = ΔΑD – ΔΑT.

Timpul necesar pentru acţiunea enzimelor poate varia de la un lot la altul, se recomandă de a fi determinat timpul pentru fiecare lot de reactivi. Acidul D-malic reacţionează rapid. O activitate suplimentară a enzimei, care poate să transforme acidul L-tartric, poate fi înregistrată, deşi viteza acestei reacţii este cu mult mai redusă. Această  contribuţie poate fi  corectată prin extrapolarea datelor.

6.  Exprimarea   rezultatelor

Concentraţia   acidului D-malic  în miligrame  per litru (mg/l )  fără zecimale , se calculează cu formula :

,

unde : V  este volumul testului în ml (aici 2,95 ml) ;

v -  volumul probei în ml (aici 0,1 ml) ;

M – masa molară a substanţei de analizat (aici acidul D-malic, M=134,09);

- lungimea drumului optic, cm (aici 1 cm);

ε -  coeficientul  molar de absorbţie al NADH:

la  340 nm   ε = 6,3  (mmol-1 ·  l ·  cm-1);

la 365 nm    ε = 3,4  (mmol-1 ·  l ·  cm-1);

la  334 nm   ε = 6,18 (mmol-1 ·  l ·  cm-1 ).

Dacă a fost efectuată vre-o diluţie la pregătirea probelor, se multiplică rezultatul cu factorul de diluţie.

7.  Fidelitate

7.1. R e p e t a b i l i t a t e  (r) :

Diferenţa absolută între două rezultate individuale, obţinute pe materiale identice, de către acelaşi operator, cu aceleaşi echipamente, la intervale de timp scurte, nu va depăşi valoarea repetabilităţii    r   în mai mult de 5% din cazuri.

r = 11 mg/l

7.2. R e p r o d u c t i b i l i t a t e :

Diferenţa absolută între două rezultate individuale, obţinute pe materiale identice,  în două laboratoare diferite, nu va depăşi valoarea reproductibilităţii    R   în mai mult de 5% din cazuri.

R= 20 mg/l

8. Remarcă :

Luînd în considerare precizia metodei, se recomandă pentru valori ale acidului D-malic inferioare de 50 mg/l să se confirme concentraţia  printr-o altă metodă de analiză.

Valori ale acidului D-malic inferioare de 100 mg/l nu trebuie interpretate ca o adiţie a acidului D,L-malic în vin.

Volumul probei de vin prelevate în cuvă nu trebuie să depăşească  0,1ml, pentru a evita o eventuală inhibare a activităţii enzimatice de către polifenoli.

15.   Acidul  sorbic

15.1 MA-MD-AS 313-14-ACISOR

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a   d e  d o z a r e   p r i n   s p e c t r o f o t o m e t r i e  c u  a b s o r b ţ i e   î n

u l t r a f i o l e t

Acidul sorbic   (acid  trans-2,4-hexadionic) se extage prin antrenarea cu  vapori de apă    şi se  dozează în  distilatul de vin  prin spectofotometrie  cu absorbşie în ultraviolet. Substanţele interferente  la măsurarea absorbanţei în  ultrafiolet  sînt eliminate prin evaporare  pînă la uscat a probei de distilat uşor alcanizat în o soluţie de hidroxid de calciu.

Conţinutul mai puţin de 20 mg/l trebue să se confirme prin metoda  cromatografică în strat subţire (sensibilitatea: 1 mg/l ).

1.2. M e t o d a   d e    d o z a r e    p r i n    c r o m a t o g r a f i e  g a z o a s ă.

Acidul sorbic se extrage  cu eter dietilic şi se determină prin   gaz cromatografie  în prezenţa unui etalon intern.

1.3. M e t o d a   d e   d o z a r e   c u   a j u t o r u l  c r o m a t o g r a f i e i  î n  s t r a t

s u b ţ i r e

Acidul sorbic  se extrage cu eter dietilic;  se  separă  prin cromatografia în strat subţire; concentraţia se  evaluează   semicantitativ.

2.   Metoda de dozare prin  spectrofotometrie  cu absorbţie   în  ultraviolet

2.1. E c h i p a m e n t e:

aparat de antrenate   cu  vapori  de apă (Capitolul  “Aciditatea volatilă”);

baie de apă ,100 °C;

spectrofotometru  ce permite măsurarea la lungimea de undă 256 nm cu cuve de cuarţ  cu grosimea stratului de 1 cm.

2.2 .R e a c t i v i:

acid tartric cristalic.

soluţia de hidroxid de calciu , aproximativ 0,02 M.

soluţie de referinţă  de acid sorbic  (C6H8O2)  de 20 mg/l: se dizvolvă 20 mg acid sorbic în 2 ml  soluţie de  hidroxid de sodiu  de 0,1 М ; se toarnă într-un balon cotat  de 1000 cm3 şi se aduce pînă la cotă cu apă distilată. La fel se  poate dizolva  26,8 mg sorbat de potasiu în apă;  se  trec  într-un balon  de 1000 cm3 şi se aduce pînă la cotă cu apă distilată.

2.3.  M e t o d a  d e  o p e r a r  e

2.3.1. Distilarea

În barbotorul  aparatului de antrenare cu vapori de apă se întroduc 10 cm3 de vin,  se adaugă apoximativ 1 -2  g de acid tartric.  Se recoltează 250 ml de distilat.

2.3.2.  Curba  de  etalonare

Se prepară prin diluare cu apă  patru soluţii de referinţă, cu  conţinutul de acid sorbic corespunzător: 0,5; 1,0; 2,5 şi 5,0  mg/l;  se măsoară absorbţia la spectrofotometru  la lungimea de undă 256 nm  în raport cu apa distilată. Se trasează  o curbă a  absorbţiei în funcţie de concentraţia  soluţiilor.

2.3.3.Dozarea

Într-o capsulă cu diametrul de 55 mm se întroduc 5 ml de distilat, se adaugă  1 ml de soluţie de hidroxid de calciu. Se evaporă pînă la uscat  la o baie de apă . Apoi  restul se trece  cantitativ cu cîţiva mililitri de apă distilată   într-o fiolă de 20 ml. Se clăteşte  cu apă distilată  pînă la cotă.

Se măsoară  absorbanţia   acidului sorbic,      la     spectrofotometru   la      lungimea de undă   λ = 256 nm,  în comparaţie  cu o soluţie tampon obţinută  prin diluarea  pînă la  20 ml  cu  apă distilată a  1 ml  soluţie de hidroxid de calciu. Valoarea  absorbanţei      se raportează pe curba de etalonare  şi se  determină concenteraţia acidului sorbic în soluţie.

În  practică evaporarea pînă la uscat  poate fi neglijată. Măsurările  absorbanţei se pot efectua  în distilatul, diluat  de ¼,   în raport cu apa distilată.

2.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

2.4.1. Calculul

Concentraţia acidului sorbic în vin, exprimată  în miligrame pe litru, este egală cu:

100 x  C,

unde,  C  -  concentraţia acidului sorbic în soluţia analizată la spectrofotometru, exprimată în miligrame pe litru.

3.   Metoda de dozare prin  gaz-cromatografie

3.1. E c h i p a m e n t e

Cromatograf   cu fază gazoasă, înzestrat cu detecror de ionizare  cu flacără şi cu o coloană  de oţel inoxidabil    [4 m x 1/8 ţoli (25,4 mm/8) ]  tratat cu dimetildiclorosil.

Fază staţionară, constitue un amestec de deitilenglicol  succinic  (5%) şi acid fosforic (1%) (DEGS –H3PO4)  sau un amestec de deitilenglicol  adipos  (7%) şi acid fosforic (1%)  (DEGS – H3PO4) fixat  în Gaschrom Q 80-100 mesh.

Pentru tratarea cu dimetildiclorosil (DMDCS), prin coloană se trece  toluol, în care  sînt dizolvate 2-3 g DMDCS.  Coloana imediat se spală cu  metanol, se trece  un curent de azot, apoi hexan şi dinnou azot, după ce se umple.

Condiţiile de operare:

temperatura cuptorului                                     175 °C;

temperatura injectorului  şi  detectorului:        230 °C;

gaz purtător                                                      azot (debit  20 ml/minută).

Microseringă de 10 microlitri,  gradată în  0,1 microlitri.

3.2. R e a c t i v i:

eter  dietilic  (C2 H5 )2 О,   distilat la  momentul   de utilizare;

soluţie de etalon intern: soluţie de acid undecanoic, C11 H22 О2 , în etanol de 95 %  vol.,1 g /l;

soluţie apoasă de acid sulfuric  Н2 S О4, (ρ 20 = 1,84 g/ml) diluarea 1/3 (v/v).

3.3.  M e t o d a   d e   d e t e r m i n a r e

3.3.1.  Pregătirea probei pentru analiză.

Într-un  cilindru   de 40 ml   cu dop rodat se întroduc 20 ml de vin, se adaugă  2 ml soluţie de etalon  intern şi 1 ml  soluţie  de acid sulfuric. După  ce se  agită ,  se adaugă    10 ml  eter dietilic.

Se extrage  acidul  sorbic  prin  scuturarea tubului  timp de 5 minute. Se lasă să se aşeze.

3.3.2. Prepararea soluţiei de referinţă

Se  selectează un  vin pentru care  cromatograma extractului cu eter  nu arată  nici un vîrf corespunzător eluţiei    acidului  sorbic. În vin  se adaugă  acid sorbic în  concentraţie de 100 mg pe  litru;  20 ml de mostră  se tratează  în conformitate cu punctul    3.3.1.

3.3.3. Cromatografierea

Se ingectează  succesiv  în cromatograf  cu microseringa  2  μl din  faza    extrasă  cu eter  obţinută conform  punctului 3.3.2. şi  2  μl  a fazei  extrase cu eter obţinută   conform  punctului 3.3.1.

Se înregistrează  cromatogramele  respective, se verifică identitatea timpilor  de reţinere a acidului sorbic şi a etalotului intern. Se măsoară înălţimea (sau suprafaţa)  picurilor  înregistrate.

3. 4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

3.4.1. Calculul

Concentraţia de acid sorbic C în vinul analizat, exprimată în miligrame pe litru (mg/l)  se calculează cu formula :

С =

unde,  H  -  înălţimea picului  acidului sorbic în soluţia de referinţă;

h   - înălţimea picului  acidului sorbic în mostra analizată;

I  -  înălţimea picului  etalotului intern în soluţia de referinţă;

i   - înălţimea picului  etalonului intern în mostra analizată.

Concentraţia acidului sorbic poate fi determinată  analogic în baza  măsurării  suprafeţelor picurilor  corespunzătoare.

4.   Identificarea urmelor de  acid sorbic prin   cromatografia   în  strat subţire

4.1. E c h i p a m e n t e:

plăci  20x20 cm  pentru cromatografie în strat  subţire,  acoperite cu gel de poliamidă  (grosimea 0,15 mm), cu adăugarea unui  indicator  fluorescent;

cuve pentru cromatografie în strat  subţire;

micropipete şi microseringi cu volumul de 5 μl ± 0,1 μl;

lampă  ultrafioletă (254 nm).

4.2. R e a c t i v i:

eter  dietilic  (C2 H5 )2 О;

soluţie apoasă de acid sulfuric Н2 S О4 (ρ 20 = 1,84 g/ml) diluarea 1/3 (v/v);

soluţie de referinţă a acidului sorbic într-un amestec de apă-etanol de  10% vol., aproximativ  20 mg pe litru;

faza mobilă: hexan-pentan-acid acetic (C6H14-C5H12-CH3COOH, ρ20 = 1,05 г/мл ) (20:20:3).

4.3. M e t o d a  d e  d e t e r m i n a r e

4.3.1. Pregătire  probei pentru analiză

Într-un  tub din  sticlă  cu  o  capacitate  de   aproximativ 25 ml   cu  dop rodat se pun 10 ml de vin, se adaugă  1 ml soluţie de  acid sulfuric şi  5 ml  eter etilic. Se  amestecă prin rotirea tubului. Se lasă să se aşeze.

4.3.2. Pregătirea  soluţiilor  de referinţă

Din soluţia de referinţă se prepară  cinci soluţii   diluate  conţinînd  2,4,6,8 şi 10 mg acid sorbic  pe  litru.

4.3.3.  Cromatografierea

Folosind o microsiringă sau micropipetă, se depun 5 μl din faza extrasă  cu eter  obţinut conform punctului 4.3.1  şi cîte  5 μl din fiecare din soluţiile de referinţă diluate  la 2 cm de marginea inferioară a plăcii  şi 2 cm distanţă una faţă de alta.

Se pune faza mobilă în cuva pentru cromatografie la o  înălţime de 0,5 cm şi se permite saturarea  atmosferei din cuvă  cu  vaporii solventului. Se pune placa în cuvă. Se permite cromatogramei   să migreze 12-15 cm (timp de migrare aproximativ 30 minute). Se  usucă placa cu un curent de aer rece. Se examinează cromatograma  sub o lampă cu ultraviolet de 254 nm.

Spoturile indicînd prezenţa acidului sorbic apar violet închis pe fondul  galben fluorescent al plăcii.

4.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Compararea  intensităţilor spoturilor produse de proba analizată şi de  soluţiile de referinţă, permite evaluarea semicantitativă a concentraţiei  acidului sorbic între 2 şi 10 mg pe litru. O concentraţie de 1 mg/l  poate fi determinată cu depunerea a 10 μl din soluţia  analizată.

Concentraţii de peste 10 mg/l pot fi determinate cu depunerea a  cel mult de 5 μl din soluţia analizată  ( se măsoară  cu ajutorul unei  microseringi).

16. Acidul L-ascorbic

16.1  MA-MD-AS 313-13-ALASCO

1. Principiul metodelor

Metodele propuse permit de a determina conţinutul de acid  L-ascorbic   şi acid dehidroascorbic   prezent în vin şi în must.

1.1. M e t o d a    d e   r e f e r i n ţ ă

Acidul L-ascorbic   este oxidat prin acţiunea cărbunelui activ în acid dehidroascorbic  . Acesta formează un compus fluorescent prin reacţia cu ortofenilendiamina (OPDA). O probă martor în prezenţa acidului boric permite de a determina fluorescenţa de fond (prin formarea unui complex acid boric – acid dehidroascorbic  ) şi de a o sustrage din rezultatul dozării fluorimetrice.

1.2.  M e t o d a   u z u a l ă

Acidul L-ascorbic  este oxidat prin acţiunea iodului în acid dehidroascorbic. Acidul dehidroascorbic  este precipitat  cu  2,4−dinitro- fenilhidrazină în bis (2,4− dinitrofenilhidrazonă). După separarea prin cromatografie în strat subţire şi solubilizarea în mediu acetic, acest compus colorat în roşu este dozat prin spectrofotometrie, la lungimea de undă de 500 nm.

2. Metoda de referinţă (metoda fluorimetrică)

2.1.  E c h i p a m e n t e

Fluorimetru.  Se utilizează un spectrofluorimetru, echipat cu  lampă ce emite un spectru continuu, plasat la puterea minimă a lampei. Lungimile de undă de excitare şi emisie optimale se determină în prealabil  în funcţie de aparatul folosit. În general, lungimea de undă pentru excitare se află în apropiere de 350 nm, iar pentru emisie – în apropiere de 430 nm.

Cuve cu drumul optic de 1 cm.

Filtre din sticlă cu gradul 3 de porozitate.

Eprubete (diametrul  10 mm).

Agitator pentru eprubete.

2.2.  R e a c t i v i :

soluţie de dihidroclorură de orto-fenilendiamină (C6H8N2), de 0,02%,  preparată înaintea experimentului;

soluţie de acetat de sodiu trihidrat (CH3CООNа x3H2О ), 500 g/l;

soluţie mixtă de acid boric şi acetat de sodiu: se dizolvă 3 g de acid boric(H3BO3)   în 100 ml soluţie de acetat de sodiu de 500 g/l.  Soluţia trebuie preparată înaintea experimentului;

soluţie de   acid   acetic CH3COOH (ρ20 = 1,05 g/ml) diluat la 56% (v/v), cu un   pH   aproximativ de 1,2;

soluţie de referinţă de acid L-ascorbic cu concentraţia de  1 g/l : se dizolvă, la momentul analizei, 50 mg de acid L-ascorbic , prealabil deshidratat într-un exicator ferit de lumină, în 50 ml soluţie de acid acetic;

cărbune activ extra pur pentru analiză : se plasează 100 g de cărbune  activ într-un balon conic cu volumul de 2 l, se adaugă 500 ml soluţie de acid clorhidric (ρ20 = 1,19 g/ml) de 10% (v/v). Se aduce la fierbere, apoi se filtrează printr-un filtru de sticlă cu gradul 3 de porozitate.

Cărbunele tratat în aşa fel se  plasează  într-un balon conic  de 2 l, se adaugă 1 l de apă, se agită şi se filtrează prin filtrul de sticlă cu gradul 3 de porozitate. Operaţia se repetă de două ori. Ulterior cărbunele se plasează într-o etuvă ventilată  la 115 ± 5 °C pentru 12 ore (pentru o noapte, spre exemplu).

2.3.  M e t o d a  d e   l u c r u

2.3.1. Pregătirea probei de vin sau de must

Într-un balon cotat se prelevează o alicotă de vin sau must şi se diluează pînă la 100 ml cu  soluţie de acid acetic de 56%, pentru a obţine  o soluţie  cu concentraţia  de  acid L-ascorbic în  intervalul 0 - 60 mg/l.

Conţinutul balonului se omogenizează . Se adaugă 2 g de cărbune activ şi se lasă în contact pentru 15 minute, agitînd periodic. Se filtrează printr-un filtru de hîrtie, înlăturînd primii mililitri de filtrat.

În două baloane cotate de 100 ml se introduc cîte 5 ml de filtrat,  apoi în   primul se  adaugă 5 ml  soluţie mixtă de acid boric şi acetat de sodiu (proba martor), iar în al doilea – 5 ml soluţie de acetat de sodiu (proba de analizat). Se lasă în contact timp de 15 minute, agitînd periodic, apoi se aduce la cotă cu apă distilată.

Se iau cîte   2 ml din fiecare balon, se plasează în eprubete, apoi se adaugă cîte 5 ml soluţie de   orto-fenilendiamină şi se amestecă cu ajutorul agitatorului, se lasă pentru ca reacţia să decurgă timp de 30 minute într-un loc ferit de lumină, apoi se efectuează măsurările spectrofluorimetrice.

2.3.2. Curba de etalonare

În trei baloane cotate de 100 ml se plasează respectiv  2, 4 şi 6 ml soluţie de referinţă de acid L-ascorbic, se aduce la cotă cu soluţie de acid acetic. Se omogenizează minuţios.

Soluţiile  de referinţă  preparate conţin, respectiv, 2, 4 şi 6 mg de acid L-ascorbic   în 100 ml. Se adaugă cîte 2 g de cărbune activ în fiecare balon şi se lasă în contact timp de 15 minute, agitînd periodic. Se filtrează printr-un filtru de hîrtie, înlăturînd primii mililitri de filtrat.

Se plasează, respectiv, cîte 5 ml din fiecare  filtrat în trei baloane cotate de 100 ml (prima serie,  martor). Se repetă operaţia pentru a doua serie. În baloanele cu soluţii din prima serie se introduc cîte 5 ml de soluţie mixtă de acid boric şi acetat de sodiu, iar în  cele din seria a doua – cîte  5 ml soluţie de acetat de sodiu. Se lasă în contact timp de 15 minute, agitînd periodic, apoi se aduce la cota cu apă distilată.

Se ia cîte   2 ml din fiecare balon, se plasează în eprubete, apoi se adaugă cîte 5 ml soluţie de orto-fenilendiamină şi se amestecă cu ajutorul agitatorului, se lasă   reacţia să decurgă timp de 30 minute într-un loc ferit de lumină, apoi se efectuează măsurările spectrofluorimetrice.

2.3.3.   Determinările fluorimetrice

Pentru fiecare din probele  , fie pentru curba de etalonare, fie pentru testări pe vin sau must, se stabileşte   scara de măsurare la “zero”, folosind soluţia martor respectivă.      Ulterior se efectuează măsurarea intensităţii fluorescenţei.

Curba de etalonare trebuie să fie lineară şi să treacă prin origine. Concentraţia  sumară a acidului L-acscorbic şi  dehidroascorbic (C) în probele    de analizat se determină din curba de etalonare.

2.4.  E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Concentraţia sumară de acid L-ascorbic şi  acid dehidroascorbic în vin sau must, exprimată în  miligrame pe litru, se calculează cu formula  :

C ×  F,

unde F -   factorul de diluţie.

3.  Metoda uzuală  (colorimetrică)

3.1.  E c h i p a m e n t e:

centrifugă de laborator şi eprubete de 50 ml cu dop  rodat;

baie de apă pentru răcire şi termostatare între 5 şi 10 °C;

baie de apă  pentru răcire şi  termostatată  la 20 °C;

plăci pentru cromatografia în strat subţire de 20 × 20 cm, acoperite cu gel de silice G (grosimea 0,25 - 0,3 mm);

cuve pentru cromatografie;

micropipete   cu  volumul de 0,2 ml;

spectrofotometru  care  permite de a măsura absorbanţa la 500 nm în  cuve de 1 cm.

3.2.  R e a c t i v i :

soluţie de acid metafosforic de 30% (m/v). Se cîntăresc 30 g de acid metafosforic, în prealabil mărunţit într-un mojar. Se spală rapid cu apă distilată, apoi se dizolvă într-un balon cotat de 100 ml, se duce la cotă cu apă distilată . Soluţia obţinută conţine aproximativ 30 %  (m/v) de acid metafosforic;

soluţie de acid metafosforic de 3 % (m/v). Se prepară înaintea experienţei prin diluare  1/10  cu apă distilată a soluţiei de 30%;

soluţie de acid metafosforic de 1% (m/v). Se prepară înaintea experienţei prin diluare  1/30  cu apă distilată a soluţiei de 30%;

suspensie de poliamidă. Se prepară o suspensie din 10 g de poliamidă pentru cromatografie şi 60 ml de apă distilată, se lasă în contact pentru 2 ore. Cantitatea astfel preparată este suficientă pentru 4 determinări;

tiouree  (H2NCSNH2);

soluţie  de iod , 0,05 M;

soluţie de 2,4-dinitrofenilhidrazină de 6 % (m/v). Se prepară o suspensie din 6 g de 2,4-dinitrofenilhidrazină în 50 ml de acid acetic glacial  (ρ20 = 1,05 g/ml), se adaugă 50 ml de acid sulfuric (ρ20 =1,84 g/ml),  2,4-dinitrofenilhidrazina se dizolvă prin agitare;

acetat de etil, (C4 H8О2), pregătit  cu acid acetic glacial de 2% (v/v) (ρ20 = 1,05 g/ml);

cloroform, (CHCl3);

soluţie apoasă de amidon de 0,5 % (m/v);

faza mobilă – acetat de etil, cloroform, acid  acetic glacial    (50:60:5). Amestecul de solvenţi se lasă înainte de a fi utilizat  pentru 12 ore;

acid acetic  glacial  (CH3CООH)   (ρ20 = 1,05 g/ml);

soluţie de acid L-ascorbic  cu  concentraţia de 1,0  g  pe litru de soluţie de  acid metafosforic de 1%.

3.3.  M e t o d a   d e   l u c r u

3.3.1. Oxidarea acidului L- ascorbic  în acid dehidroascorbic

Într-un balon cotat de 100 ml se plasează 50 ml de vin, se adaugă 15 ml suspensie de poliamidă şi se aduce la cotă cu soluţie de acid metafosforic de 3%. Se lasă în contact pentru o oră, agitînd periodic. Se filtrează printr-un filtru de hîrtie. Se сolectează 20 ml de filtrat într-o eprubetă pentru centrifugare, se adaugă 1 ml soluţie 0,05 M de iod. Se omogenizează prin agitarea eprubetei cu dopul închis. Peste 1 minută se reduce excesul de iod prin adăugarea a aproximativ 25 mg de tiouree.

3.3.2. Formarea şi extracţia   bis  (2,4− dinitrofenilhidrazonei) şi  acidului dicetogulonic

Eprubeta se introduce într-o baie de apă, răcită la o temperatură de (5-10) °C, se adaugă 4 ml soluţie de 2,4− dinitrofenilhidrazină. Se omogenizează conţinutul eprubetei, fără a înmuia dopul de sticlă. Eprubeta închisă cu atenţie este lăsată într-o baie de apă la 20 °C pentru apoximativ 16 ore (pe noapte, spre exemplu). Se adaugă la conţinutul eprubetei 15 ml soluţie de acetat de etil, se închide, se agită timp de 30 secunde , apoi se centrifugheză 5 minute  prin aplicarea unei forţe centrifuge de  300-400 g.

Într-un balon conic cu dop rodat se iau  cu ajutorul unei pipete 10 ml de acetat de etil  de  extracţie. Se adaugă la conţinutul eprubetei pentru centrifugare 5 ml de acetat de etil. Se închide şi se agită   30 secunde  şi se centrifugheză 5 minute  în aceleaşi  condiţii. Apoi se iau 5 ml de acetat de etil de extracţie şi se adaugă acest volum la soluţia de la prima extracţie din balonul conic. Amestecul se omogenizează prin agitare.

3.3.3 Separarea prin cromatografie a bis  (2,4− dinitrofenilhidrazonei)

Se efectuează într-un interval de timp ce nu depăşeşte 2 ore după extracţie. Se lasă o margine de 2 cm în partea de jos şi laterală a plăcii,  şi se depune linear  pe toată suprafaţa plăcii cîte  0,2 ml    acetat de etil de extracţie.

Faza mobilă se toarnă în cuva pentru cromatografie într-un strat de 1 cm şi se lasă un timp pentru ca atmosfera din cuvă să fie saturată сu vapori de solvenţi. Se introduce placa în cuvă , se lasă să migreze solventul pîna la marginea superioară a plăcii. Placa se usucă timp de o oră într-un dulap  ventilat.

Se separă  substanţa cu ajutorul unei spatule cu mişcări  perpendiculare  zonei de migrare a solventului, zona de culoare roşie, caracteristică pentru bis  (2,4− dinitrofenilhidrazonă). Substanţa este trecută cantitativ într-un balon conic cu dop  rodat. Se adaugă 4 ml de acid acetic, se lasă în contact pentru 30 minute, agitînd frecvent. Se filtrează printr-un filtru de hîrtie direct în cuva spectrofotometrului. Filtratul obţinut trebuie să fie limpede.

Scara spectrofotometrului se reglează la « zero »    cu acid acetic, apoi se măsoară absorbanţa soluţiiilor supuse analizei.

3.3.4 . Curba de etalonare

În trei baloane cotate de 100 ml se plasează respectiv cîte 5, 10 şi 15 ml soluţie de  acid L-ascorbic  de 1 g/l, se aduce la cotă cu soluţie de acid metafosforic de 1%. Soluţiile obţinute astfel conţin, respectiv, 50, 100 şi 150 mg acid L-ascorbic /litru. Se  tratează cîte 50 ml din fiecare  soluţie, conform modului operator descris în punctele 3.3.1., 3.3.2. şi 3.3.3. Se trasează curba de etalonare, aceasta  trebuie să fie lineară şi să treacă prin origine.

3.3.5.  Exprimarea rezultatelor

Conţinutul  sumar de acid L-ascorbic + acid dehidroascorbic în vin sau must (C), se determină din curba de etalonare  şi se exprimă    în  miligrame pe litru,  (mg/l).

În cazul în care concentraţia sumară de acid L-ascorbic + acid dehidroascorbic depăşeşte 150 mg/l, volumul vinului  se reduce la 25, 20 sau 10 ml  şi se multiplică rezultatul obţinut cu factorul de diluţie F.

17. Aciditatea ionică (pH)

17.1.  MA-MD-AS 313-15-pH

1. Principiul metodei

Măsurarea diferenţei de potenţial între doi electrozi  cufundaţi în must sau vin.  Un electrod are un  potenţial în  funcţie de  valoarea pH în lichid, celălalt are un potenţial fix, cunoscut şi constitue un electrod de referinţă.

2. Aparate

2.1. pH  metru etalonat în  unităţi   pH, care  permite măsurarea   cu o eroare de 0,05 unităţi   şi  mai puţin.

2.2. E l e c t r o z i:

electrod de sticlă,  se păstrează  în apă distilată;

electrod de referinţă,colomel-clorură   de potasiu saturată ,  se păstrează  în soluţie saturată de clorură de potasiu;

electrod combinat,  se păstrează  în apă distilată.

3. Reactive

3.1.S o l u ţ i i   t a m p o n

Soluţie saturată de  tartrat acid de potasiu. Soluţia  conţine cel puţin 5,7 g/l de  hidrogenotartrat  de potasiu (HOOC ,  C2H4O2 , COOK)  la 20 °C. Această soluţie poate fi păstrată 2 luni  în prezenţa a 0,1 g  timol în 200 ml.

3,57  la 20 °C

pH          3,56  la 25 °C

3,55  la 30 °C

Soluţie de ftalat acid de potasiu  de 0,05 M  . Soluţia conţine    10,211 g/l de hidrogenoftalat de potasiu (HOOC , C6H4COOK)  la 20 °C. Durata maximală de păstrare 2 luni

3,999  la 15 °C

pH          4,003  la 20 °C

4,008  la 25 °C

4,015  la 30 °C

Soluţie cu  conţinut de:

dihidrogenofosfat de potasiu KH2PO4                                3,402  g

hidrogenofosfat de potasiu    K2HPO4                                4,354  g

apă distilată                                                                               1 l

Durata maximală de păstrare 2 luni

6,90  la 15 °C

pH          6,88  la 20 °C

6,86  la 25 °C

6,85  la 30 °C

La fel pot fi utilizate soluţiile tampon de referinţă  din comerţ.

4. Metoda de lucru

4.1.  P r e g ă t i r e a   p r o b e i   p e n t r u   a n a l i z ă

4.1.1.  Pentru must şi vin:  se foloseşte  must sau direct vinul

4.1.2. Pentru must concentrat rectificat

Se diluează mustul   concentrat rectificat  cu apă pentru a ajusta concentraţiа  la 25±0,5 %    a totalului zaharurilor  (250 Brix).

Dacă   P  reprezintă procentajul concentraţiei (m/m)  a totalului zaharurilor  în mustul  concentrat rectificat, se măsoară o masă de    şi se completează pînă la 100 g cu apă.

Apa utilizată trebuie să aibă o  conductibilitate sub 2 microsiemens pe centimetru.

4.2.  S t a b i l i r e a    p u n c t u l u i    z e r o   a l    a p a r a t u l u i

Această operaţie se realizează înaintea oricărei determinări, în conformitate cu instrucţiunile furnizate o dată cu aparatul utilizat.

4.3. C a l i b r a r e a    pH – m e t r u l u i

Calibrarea  pH-metrului se efectuează  la 20 °C, utilizînd soluţii tampon cu pH 6,88 şi 3,57. Soluţia  tampon cu pH 4,00  la 20 °C   se utilizează pentru verificarea  calibrării scalei.

4.4. D e t e r m i n a r e a

Se cufundă  electrodul în proba de  analiză, a cărei temperatură  trebuie să se situeze între 20 şi 25 °C şi cît mai aproape posibil de 20 °C. Se citeşte valoarea pH direct de pe scală.

Se realizează cel puţin două determinări pentru aceeaşi probă. Media aritmetică a două determinări este considerată rezultatul final.

5. Exprimarea rezultatelor

pH-ul mustului, vinului sau al mustului   concentrat rectificat   de 25 % (m/m) (25 ° Brix)  este exprimat cu două zecimale

18. Dioxidul de carbon

18.1 MA-MD-AS 314-01-DIOCAR

1. Principiul metodei

1.1. M e t o d a   d e   r e f e r i n ţ ă

1.1.1. Vinuri   nespumoase (CO2 suprapresiune ≤ 0,5 × 105 Pa).  Volumul de vin luat din probă se aduce  la temperatura de  aproximativ 0°C şi se amestecă cu o cantitate suficientă de hidroxid de sodiu pentru a obţine un  pH de 10-11. Se titrează cu o soluţie acidă în prezenţa  anhidrazei carbonice. Conţinutul de bioxid de carbon este calculat din volumul de acid necesar schimbării pH de la 8,6 (forma bicarbonat)  la 4,0 (acid carbonic). În aceleaşi condiţii se efectuează şi o titrare test, pe o probă  de vin decarbonatat, în scopul de a ţine cont de volumul de soluţie de  hidroxid de sodiu consumat de acizii din vin.

1.1.2. Vinuri spumante şi petiante

Proba de vin supuse analizei este răcită aproape de punctul de îngheţ. După  înlăturarea unei cantităţi utilizate ca blanc după decarbonatare, restul  conţinutului sticlei este alcalinizat, pentru a fixa tot CO2  sub forma Na2CO3. Se titrează  cu o soluţie acidă, în prezenţa anhidrazei carbonice. Conţinutul de bioxid de carbon este  calculat din volumul soluţiei acide necesară pentru schimbarea pH de  la 8,6 (formă bicarbonat) la 4,0 (acid carbonic). În aceleaşi condiţii se   întreprinde şi o titrare blanc, pe vin decarbonatat, în scopul de a ţine  cont de volumul de soluţie de hidroxid de sodiu absorbit de acizii din vin.

1.2.  M e t o da    u z u a l ă: pentru vinurile spumante şi petiante

Metoda manometrică-   măsurarea    subpresiunii  bioxidului de carbon direct în sticlă  cu ajutorul  afrometrului.

2. Metoda de referinţă

2.1. Vinuri nespumoase  (CO2 suprapresiune ≤ 0,5 × 105Pa ).

2.1.1. Aparatura

Agitator magnetic.

pH metru

2.1.2. Reactivi:

soluţie de hidroxid de sodiu NaOH,  0,1 M;

soluţie acid sulfuric, H2SO4 0,05 M;

soluţie anhidrază carbonică 1 g/l.

2.1.3. Metoda de lucru

Se răceşte proba de vin la aproximativ 0 °C împreună cu pipeta utilizată pentru eşantionare. Se pun 25 ml de soluţie de hidroxid de sodiu într-un  pahar de laborator de 100 ml; se adaugă două picături de soluţie apoasă  de anhidrază carbonică . Se introduc 10 ml de vin,  utilizînd pipeta răcită la 0°C. Se pune paharul pe agitatorul magnetic, se instalează electrodul pH şi se agită moderat. Cînd lichidul a ajuns la temperatura camerei, se titrează încet cu soluţia  de acid sulfuric   pînă cînd pH-ul ajunge  8,6.  Se  notează valoarea volumului adăugat.

Se continuă titrarea  pînă la  pH  4,0. Se notează cu n ml volumul utilizat între pH 8,6 şi  4,0.

Se înlătură CO2 din aproximativ 50 ml de probă de vin prin agitarea în  vid timp de trei minute, încălzind balonul  pe  o baie de apă la  aproximativ 25°C.  Se repetă procedura de mai sus cu 10 ml de vin decarbonatat şi se  notează cu n′ ml, volumul utilizat.

2.1.4. Exprimarea rezultatelor

1 ml de soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M  titrată corespunde la 4,4 mg   de CO2.  Cantitatea de CO2 din vin, în grame pe litru, este dată de formula:

0,44 (n – n′)

Se evaluează cu două zecimale.

Cînd vinurile conţin puţin CO2 (CO2 < 1 g/l) nu este necesară  adăugarea anhidrazei carbonice pentru catalizarea hidratării CO2.

2.2. V i n u r i   s p u m a n t e   ş i  p e t i a n t e

2.2.1. Aparatura

Agitator magnetic.

pH metru

2.2.2. Reactivi:

soluţie de hidroxid de sodiu NaOH, 50 % (m/m);

soluţie de acid sulfuric H2SO4, 0,05, M;

soluţie de anhidrază carbonică 1 g/l.

2.2.3. Metoda de lucru

Se notează nivelul vinului în sticlă şi se răceşte pînă cînd începe să  îngheţe. Se lasă sticla să se încălzească uşor,  agitînd-o, pînă  cînd dispar cristalele de gheaţă. Se scoate dopul rapid şi se iau  45-50  ml de vin în cilindrul pentru titrarea blanc. Volumul exact luat, v  ml, este determinat prin citirea  pe scala  cilindrului  gradat după ce  vinul a ajuns la temperatura camerei.

Imediat după ce proba blanc a fost luată, se adaugă 20 ml de  soluţie de hidroxid de sodiu   în sticla cu capacitatea  de 750 ml.  Se aşteaptă pînă cînd vinul ajunge la temperatura camerei.

Se iau  30 ml de apă distilată fiartă şi două picături de soluţie de  anhidrază carbonică   într-un pahar de laborator de  100 ml. Se adaugă 10 ml de vin care a fost alcalinizat.  Se pune  paharul pe agitatorul magnetic, se instalează electrodul şi tija magnetică  şi se agită uşor.

Se titrează atent  cu soluţie de acid sulfuric, pînă la   pH şi se notează valoarea volumului adăugat.  Se continuă  titrarea cu acid sulfuric , pînă la   pH  4,0. Se notează cu n ml, volumul utilizat între   pH 8,6  şi 4,0.

Se înlătură CO2 din  v ml de   vin prin  agitarea 3 minute     în vid,   încălzind balonul   la aproximativ 25 °C  pe o baie de apă.   10 ml de vin decarbonatat  se adaugă la  30 ml de apă distilată fiartă; se adaugă 2-3  picături de soluţie de  hidroxid de sodiu pentru aducerea pH la 10-11. Se urmează  apoi procedura de mai sus. Se notează cu n′ ml, volumul de  acid sulfuric 0,05 M adăugat.

2.2.4. Exprimarea rezultatelor

1 ml soluţie de acid sulfuric 0,05 M corespunde cu 4,4 mg de CO2.

Se goleşte sticla de vin care a fost  alcalinizat şi se determină, cu  precizie de 1 ml, volumul iniţial de vin prin completarea cu apă  pînă la cotă. Se notează cu V ml.

Cantitatea de CO2, exprimată în grame pe litru (g/l) de vin, este dată de  următoarea formulă:

Rezultatul obţinut se notează cu două zecimale.

2.3.   Calculul   suprapresiunii  teoretice

Presiunea în exces la 20 °C (Paph20), exprimată în pascali,  se  determină   cu  formula:

unde:

Q - conţinutul de CO2 în vin , în grame pe litru, (g/l);

A - tăria alcoolică a vinului la 20 °C, % vol.;

S - conţinutul în zahăr al vinului, în grame pe litru, (g/l);

Patm - presiunea atmosferică, exprimată în pascali.

19. Metanolul

19.1 MA-MD-AS 312-03-METHAN

1.  Principiul metodei

Metoda de referinţă

Metanolul se  determină prin  cromatografie în fază gazoasă    în distilatul  de vin  cu adaos de etalon intern.

Metoda uzuală

Metanolul  se oxidează  în  aldehidă formică în prezenţa  permanganatului de potasiu din distilatul de vin, diluat pînă la tăria de 5 % vol., acidulat   cu acid fosforic. Aldehida formică       se colorează în violet în prezenţa acidului  sulfuric  şi  acidului cromotropic.  Intensitatea  culorii   se determină la  spectrofotometru la  lungimea de undă 575 nm.

2. Metoda de referinţă

2.1.  A p a r a t e:

cromatograf în fază gazoasă cu  detector de ionizare în flacără;

coloane:  coloană din oţel inoxidabil   cu lungimea de 7,5 m şi   diametrul  intern 1/8 ţol cu  Carbowax 1540, îmbibat  cu     Chromosotb W  10 %, 60-80  mesh;

coloană din oţel inoxidabil   cu lungimea de 7,5 m şi   diametrul   intern  1/8 ţol cu  Carbowax 400, 5%   şi Hallcomid  М.18 OL , 1%,  îmbibat Chromosorb W, 60-70 меш.

În ambele cazuri   Chromosorb W în prealabil  se  activează  prin  încălzire  în  soba de mufel  pînă la 750-800 °C  timp de 4 ore.

Alte tipuri de coloane la fel   pot  asigura o separare bună. Metoda  descrisă  mai jos   este dată  în calitate de exemplu.

Condiţii de operare ( ca exemplu):  temperatura  injectorului -280 0C,  temperatura detectorului -270 0C,  gaz-purtător-hidrogen; debit de hidrogen – 2 ml/minută;  eşire -30 ml/minută; injectare "splitless";  volumul probei injectate – 2 µkl;  injectare la  35 0 C- eşirea închisă  timp de 40 secunde, programarea  temperaturii – de la 120 0C  pînă la  170 0 C   , 3 0 C/minută.

2.2. M e t o d a  d e  d e t e r m i n a r e

Se prepară o soluţie  de etalon intern (4-metilpentanol-2) de 1 g/l, în  soluţie hidroalcoolică de   10% vol.

Se prepară o soluţie  în care se adaugă 5 ml de soluţie hidroalcoolică  de etalon intern în 50 ml de distilat de vin, obţinut   cum este indicat   în capitolul 2 „ Concentraţia alcoolică la 20 0 C”.

Se prepară o soluţie de referinţă de metanol  cu concentraţia 100 mg/l  în soluţie hidroalcoolică   de  10% vol. Se adaugă 5 ml soluţie de etalon intern în 50 ml de soluţie  de referinţă de metanol.

Apoi se   injectează  în cromatograf  cîte 2 µl  soluţie de referinţă  şi  proba cu distilat.

Temteratuta în cuptor -  90 °C,  consumul de gaz purtător este de 25 ml/minută.

2.3. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t u l u i:

Concentraţia   de  metanol C,  exprimată  în miligrame pe litru (mg/l),  se calculeză cu formula:

,

unde,

S  şi  Sx    –  suprafaţa picului de metanol în soluţia de referinţă şi în soluţia dozată;

I şi  i     -   suprafaţa picului de etalon intern în soluţia de referinţă şi soluţia dozată.

3. Metoda uzuală

3.1.  R e a c t i v i

Acid chromotropic: acid 4,5-dihidroxinaftalin-2,7-di-sulfuric   2,7 ( C10H8O8S2 x 2H2O)  cu greutatea moleculară 356,34 g.    Un  praf  alb sau  cafeniu deschis,   solubil în  apă.  Se  întrebuinţează   la fel  şi  sarea disodică a acestui  acid,  sub  forma unui  praf  galben  sau  cafeniu deschis foarte solubil în apă.

Acidul chromotropic  trebuie să formeze o  coloraţie  neînsemnată  în proba  de control cu utilizarea reactivului .  În caz contrar, este necesară  purificarea acestuia în felul următor: se dizolvă 10 g  acid chromotropic sau sarea lui  în  25 ml apă distilată. În cazul utilizării repetate a sării,   se  adaugă 2 ml acid sulfuric concentrat  (ρ20=1,84 g/ml) pentru eliberarea acidului chromotropic. Se adaugă 50 ml metanol, se încălzeşte pînă la fierbere , apoi  se filtreză. Se adaugă 100 ml 2-propanol pentru  precipitarea  acidului liber în formă de cristale , se lasă să se usuce la  frig .

Reacţie – adăugarea  clorurei  de fer III (1 picătură)  în 10 ml de soluţie cu  0,1 g /1000 ml dă o  culoare verde.

Sensibilitatea  determinării  – se diluează  0,5 ml  soluţie farmaceutică de formaldehidă în   1000 ml şi se aduce la cotă cu apă  distilată.  La 5 ml soluţie cu 0,05 %  acid chromotropic  în   acid sulfuric de 75% (v/v)., se adaugă 0,1 ml soluţie de formaldehidă şi se încălzeşte la  70 °C timp de 20 minute.  Soluţia trebuie să se coloreze în violet.

Soluţie de acid cromotropic   0,05 %  în   acid sulfuric de 75% (v/v). Se dizolvă  50 mg   acid chromotropic sau  sarea de sodiu în   35 ml apă distilată. Se plasează soluţia obţinută  la o baie de apă  cu gheaţă şi  se adaugă cu precauţie , agitînd, în mici porţii 75 ml acid sulfuric concentrat    (ρ20=1,84 g/ml) .  Această soluţie este necesar de a fi preparată în momentul utilizării.

Soluţie etalon de metanol de 5 g/l în alcool de 5% vol.

metanol pur (E760 = 64,7 ±0,2 °C)                                            0,5 g

alcool absolut   (fără metanol)                                                 50 ml

apă distilată   pînă la                                                                 1 l

Soluţie pentru diluări

alcool  absolut   (fără metanol)                                                    50 ml

apă distilată                                                                               1000 ml

Soluţe de    acid fosforic,    50 g/100 ml ;

Soluţie de  permanganat de potasiu,  5g/100ml ;

Soluţie de   sulfit de sodiu neutru,  2 g/100 ml.  Soluţia se oxideză repede în aer.  Se verifică titrul prin titrare cu iod.

3.2. M e t o d  a   d e  d e t e r m i n a r e

Distilatul de vin se diluează  pînă la  tăria de  5 % vol. Într-un balon cu dop rodat se întroduce 0,5 ml  de acest distilat diluat, se adaugă o picătură de acid fosforic, două picături de soluţie permanganat de potasiu, se agită şi se lasă pentru 10 minute.

Se decoloreză permanganatul de potasiu cu 4 picături de soluţie de sulfit de sodium neutru    (se va evita excesul). Se adaugă 5 ml soluţie sulfurică a acidului cromotropic de 0,05 %. Se încălzeşte  la o bae de apă la 70 °C timp de 20 minute. Se lasă să se răcească.

Se  determină  absorbanţa As la  570 nm,   reglînd   absorbanţa la zero cu  soluţia de control,  preparată cu 0,5 ml  soluţie de diluare.

Construirea  curbei de etalonare.

Într-o serie de baloane cotate de 50 ml se iau 2,5, 5, 10, 15, 20 şi 25 ml  soluţie etalon de metanol . Se aduc la semn cu soluţie pentru diluări.  Aceste  soluţii etalon   conţin,  respectiv, 25, 50, 100, 150, 200 şi 250  mg de metanol  la  litru.

Se tratează 0,5 ml  de soluţie  de diluare şi   0,5 ml  soluţie etalon de fiecare concentraţie şi  se repetă tehnica   ca şi la distilatul de vin, diluat pînă  la conţinutul de alcool de 5 % vol.    Se determină absorbanţa în aceste soluţii la 570 nm.

Curba de etalonare a dependenţei  absorbanţei soluţiilor etalon  de concentraţie  trebuie să fie liniară şi să treacă prin origine.

3.3 C a l c u l u l

Pe curba de etalonare se determină conţinutul de metanol, exprimat în miligram pe litru în distilatul de vin diluat  pînă la tăria de  5 % vol.

20. Glicerol, butan-2,3 -diol

20.1.MA-MD-AS 312-04 GLYBUT

1. Principiul  metodei

M e t o d a  d e   r e f e r i n ţ ă.

După tratarea prealabilă a vinului pe o coloană de anionit în scopul de a fixa zaharurile, manitolul şi sorbitolul, glicerolul şi butan-2,3-diolul sînt oxidate cu acid periodic. Compusul format prin acţiunea floroglucinei asupra aldehidei formice,  formate la oxidarea glicerolului este testat colorimetric la 480 nm. Compusul piperidinei şi nitroprusiatului de sodiu cu aldehida acetică, obţinut la oxidarea butan-2,3-diolului se determiună colorimetric la 570 nm.

2. Echipamente

Spectrofotometru, care permite efectuarea măsurărilor în diapazonul 300-700 nm cu  cuve cu traseul optic de 1 cm.

Coloană din sticlă cu lungimea de aproximativ 300 mm şi diametrul interior de 10-11 mm, dotat cu un robinet.

3.  Reactivi:

Glicerol C3H8O3;

Butan-2,3-diol;

anionit  puternic bazic, spre exemplu,  anionit III de Merck  sau Amberlit   IRA 400;

polivinilpirolidon polimerizat (PVPP);

soluţie de  acid periodic 0,1 M în acid sulfuric 0,05 M : se cîntăresc 10,696 g de metaperiodat de sodiu  (NaIO4);  se dizolvă într-un balon  cotat de 500 ml cu 50 ml de acid sulfuric 0,5 M ;  se aduce la cotă cu apă distilată ;

soluţie de acid periodic 0,05 M  în acid sulfuric 0,025 M : se diluează soluţia precedentă  cu apă distilată în proporţie (1:1);

soluţie de   acid sulfuric 0,5 M;

soluţie de hidroxid de sodiu  1 M;

soluţie de hidroxid de sodiu 5% (m/v);

alcool de  96%  vol;

soluţie de floroglucină  de 2% (m/v), preparată înainte de utilizare;

soluţie de acetat de sodiu anhidru Na CH3COO  de  27% (m/v);

soluţie de nitropentacianoferrat II (nitroprussiat) de sodiu de 2% (m/v), preparată înainte de utilizare;

soluţie de piperidină  25% (v/v) ,  preparat înainte de utilizare;

soluţie etalon de glicerol : se prepară o soluţie de glicerol  de  250 mg /100 ml şi se stabileşte titrul glicerol în proba astfel pregătită prin metoda enzimatică sau periodimetrică (conform punctului 6 al prezentului capitoll). Ulterior se pregăteşte soluţia etalon de glicerol prin cîntărirea   într-un balon cotat de 100 ml  a masei m ce corespunde  la 250 mg de glicerol pur, se aduce la cotă cu apă distilată;

soluţie etalon de butan-2,3-diol : se prepară o soluţie de butan-2,3-diol ce conţine 250 mg/100 ml şi se stabileşte titrul  butan-2,3-diolului  în proba astfel pregătită prin metoda enzimatică sau periodimetrică (conform punctului 6 al prezentului capitol). Ulterior se pregăteşte soluţia etalon de  butan-2,3-diol prin cîntărirea într-un balon cotat de 100 ml a masei m ce corespunde cu 250 mg de  butan-2,3-diol pur ; se aduce la cotă cu apă distilată;

soluţie cupro-alcalină

soluţie cuprică A:

sulfat de cupru, CuSO4x5H20                                                             40 g

acid sulfuric ( ρ20=1,84 g/mL)                                                             2 ml

apă distilată, pînă la                                                                         1000 ml

soluţie tartro-alcalină B:

tartrat de sodiu şi de potasiu, KNaC4H4O6х4H2O                           200 g

hidroxid de sodiu                                                                               150 g

apă distilată, pînă la                                                                          1000 ml

Soluţia cupro-alcalină se obţine prin amestecare, la momentul utilizării a soluţiilor A şi B în părţi egale.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r ea  c o l o a n e i   d e  a n i o n i t

Anionitul, care se află, de regulă, în forma Cl- trebuie păstrat într-un  recipient  cu apă distilată decarbonizată.

Se plasează 30 ml de anionit în coloană. În partea superioară a coloanei  se introduce un tampon din vată de sticlă, pentru a evita nimerirea   bulelor de aer în stratul de răşină. Se trec 150 ml de hidroxid de sodiu de (5%) cu un debit de 3,5-5 ml/minută, urmat de trecerea unui debit similar de apă distilată decarbonizată pînă la reacţia neutră sau slab alcalină a fenolftaleinei. Anionitul astfel tratat este pregătit pentru lucru.

Anionitul astfel pregătit serveşte doar pentru un ciclu. Ulterior anionitul se regenerează cu   soluţie de acid clorhidric de 5% timp de cîteva ore, apoi se spală cu apă pînă la înlăturarea clorurilor (filtratul se verifică la prezenţa clorurilor, cu  soluţie de AgNO3 de 1%).

  - P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Se diluează de 5 ori 10 ml de vin - pînă la 50 ml. Pentru vinul  colorat  intens, se efectuează în prealabil decolorarea cu   polivinilpirolidon (PVPP) : se introduc 10 ml de vin într-un balon cotat de 50 ml, se diluează cu 20 ml de apă apoi se adaugă 300 mg de PVPP, agitînd    periodic timp de 20 minute;  se aduce la cotă apoi se filtrează printr-un filtru din hîrtie plisat.

Se prelevează  10 ml de vin diluat (tratat sau nu  cu PVPP) şi se introduc în coloana de anionit. Vinul se trece prin coloană cu un debit ce nu depăşeşte 2 ml pe minută. Cînd nivelul vinului diluat atinge 5-10 mm deasupra tamponului din vată de sticlă, se adaugă apă distilată decarboxilată şi se lasă să treacă prin coloană cu un debit de 2-3 ml pe minută  pînă ce  volumul eluatului atinge 100 ml.

Este necesar de a verifica absenţa zaharurilor în eluat. Pentru aceasta, 5 ml de eluat se aduce rapid la fierbere cu 5 ml soluţie cupro-alcalină. Lipsa precipitatului şi  a culorii atestă lipsa zaharurilor în soluţie.

4.3. D e t e r m i n a r e a  g l i c e r olului.

4.3.1. Determinarea  fotometrică

Într-un balon conic de 100 ml   cu dop rodat se introduc 10 ml de eluat şi se adaugă succesiv   10 ml  de apă distilată, apoi 10 ml de soluţie 0,05 M de acid periodic. Se agită atent şi se lasă pentru exact 5 minute să se oxideze, apoi se adaugă  10 ml soluţie de hidroxid de sodiu 1M şi 5 ml de alcool rectificat (96% vol.). Se agită  după adăugarea fiecărui reagent, apoi  se adaugă 10 ml  soluţie de floroglucină. Se agită rapid şi se tranvazează soluţia în cuva spectrofotometrică  cu drumul optic  de 1 cm.

Culoarea violetă obţinută variază rapid, intensitatea culorii trece prin maximum la 50-60 secunde, apoi scade. Se notează  valoarea maximă a absorbanţei, măsurată la 480 nm în raport cu  aerul.

    - Trasarea curbei de etalonare

În   baloane cotate de 100 ml se iau respectiv   3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0  şi 8,0 ml soluţie etalon de glicerol, se aduce  la cotă cu apă distilată. Soluţiile corespund, conform condiţiilor descrise în punctul  4.2., concentraţiilor următoare: 3,75,  5,00,  6,25,  7,50,  8,75 şi 10,00 g/l de glicerol.

Se efectuează  măsurările,  conform  punctului  4.3.1., înlocuind de fiecare dată eluatul cu soluţia etalon respectivă. Dreapta de etalonare nu trece prin origine.

4.4. D e t e r m i n a r e a   b u t a n-2,3-d i o l u l u i

4.4.1.  Determinarea   fotometrică

Într-un balon conic de 100 ml  cu  dop rodat se introduc 20 ml de  eluat şi se adaugă succesiv   5 ml  de soluţie de acetat de sodiu şi  apoi 5 ml de soluţie 0,1M de acid periodic.

Se agită minuţios şi se lasă pentru exact 2 minute să se oxideze, apoi se  adaugă 5 ml soluţie de  nitroprusiat de sodiu   şi 5 ml   soluţie de piperidină.   Se agită şi  rapid  se tranvazează soluţia în cuva spectrofotometrică  cu traseul optic de  1 cm.

Culoarea violetă obţinută variază foarte rapid. Intensitatea culorii trece prin maximum la 30-40 secunde, apoi scade. Se notează valoarea maximă a absorbanţei, măsurată la 570 nm în raport cu aerul.

4.4.2. Trasarea curbei de etalonare

Într-un balon cotat de 100 ml se iau  10 ml  soluţie etalon de butan - 2,3-diol şi  se aduce la cotă cu apă distilată. Din această soluţie se prepară soluţii etalon , introducînd  în baloane cotate de 100 ml   respectiv: 2,0,  4,0,  6,0,  8,0  şi 10,0 ml din soluţia pregătită . Se aduce  la cota cu apă distilată.

Aceste soluţii  corespund, conform condiţiilor descrise în punctul  4.2., concentraţiilor  următoare :  0,25,  0,50,  0,75,  1,00 şi 1,25 g/l de butan-2,3-diol.

Se efectuează  măsurările absorbanţei conform condiţiilor descrise în punctul  4.4.1., înlocuind eluatul de fiecare dată cu soluţia etalon respectivă. Curba de etalonare nu trece prin origine.

5.  Calculul şi exprimarea rezultatelor

Valoarea conţinutului de glicerol şi butan-2,3-diol  se determină din curbele  de etalonare. Rezultatul se exprimă în grame pe litru (g/l) cu o zecimală  pentru glicerol şi cu două zecimale  pentru butan-2,3-diol  .                                                                                                                   .

6. Titrarea  periodimetrică a glicerolului şi  butan-2,3-diolului

6.1.  R e a c t i v i

Soluţii:

hidroxid de sodiu 1 M;

acid sulfuric 0,5 M;

acid periodic 0,025 M;

hidrogenocarbonat de sodiu NaHCO3  de 8% (m/v).

arsenit de sodiu 0,025 M : într-un balon cotat de 1000 ml se dizolvă   2,473 g de anhidridă arsenoasă (As2O3)  cu 30 ml de hidroxid de sodiu 1 M,  se adaugă 35 ml de  acid sulfuric 0,5 M şi se aduce la cotă cu apă distilată ;

iod,  0,025 M ;

iodură de potassiu ,   10% (m/v) ;

amidon,  2% (m/v).

6.2.  M o d u l  d e  l u c r u

Într-un balon conic  de 300 ml se plasează  5 ml  din soluţia probei de glicerol  şi 45 ml  de apă distilată   sau 25 ml din soluţia probei de butan-2,3-diol   şi 25 ml de apă distilată. Apoi se adaugă  20 ml soluţie de acid periodic 0,025 M, se lasă pentru 15 minute, agitînd  din timp în timp ;  se adaugă   10-20 ml de soluţie  hidrogenocarbonat de sodiu şi  20 ml de soluţie de arsenit de sodiu.   Se lasă pentru 15 minute , agitînd  din timp în timp.  Se adaugă  5 ml soluţie de iodură de potasiu şi 2 ml soluţie de amidon.    Se titrează excesul de arsenit de sodiu  cu soluţia de iod  0,025 M.

În paralel se efectuează o titrare  oarbă, folosind 50 ml de apă distilată şi aceleaşi cantităţi de reagenţi.

6.3. M o d u l    d e     c a l c u l

6.3.1. Glicerolul :

1 ml  de acid periodic 0,025 M oxidează 1,151 mg de glicerol. Conţinutul glicerolului  în grame pe litru  ( g/l)   în soluţiile  probei    de glicerol va fi:

Conţinutul  în   procente (%)  a  glicerinei  :

,

unde:

X  - volumul de  soluţie de iod 0,025 M, consumat    pentru  titrarea   soluţiei probei de glicerină, ml  ;

B  - volumul  de   soluţie de iod 0,025 M, consumat pentru titrarea oarbă, ml ;.

α   - volumul soluţiei  probei  de glicerină , α =  5 ml.

6.3.2. Butan-2,3-diol

1 ml de acid periodic 0,025 M oxidează 2,253 mg de butan-2,3-diol. Conţinutul de   2,3-butandiol  în grame pe litru (g/l) a soluţiei probei de 2,3-butandiol   va fi :

Conţinutul în  procente  ( %)  a  butan-2,3-diolului   :

,

unde :

X'  – volumul de  soluţie    de iod 0,025 M, consumat,   pentru titrarea  soluţiei probei  de butan-2,3-diol, ml   ;

B'  – volumul de   soluţie de iod 0,025 M, consumat, pentru titrarea oarbă, ml;.

b    -  volumul    soluţiei probei  de butan-2,3-diol, b = 25  ml.

20.2 MA-F-AS 312-05-GLYENZ

- Principiul metodei

Metoda uzuală

Glicerochinaza  (GK)  catalizează   fosforilarea glicerol  în glicerol-3-fosfat   cu adenozin-5´-trifosfat  (ATP) (1) :

GK

Glicerol+ATP                          glicerol-3-fosfat + ADP                         (1)

Adenozin-5' -difosfatul   (ADP)  format   din nou este transformat în ATP  de fosfoenol-piruvat  (PEP)  în  prezenţa   piruvat-khinazei   (PK) cu formarea de piruvat  (2):

PK

ADP + PEP                                     ATP  +  piruvat                            (2)

Piruvatul  este redus în lactat  de  nicodinamid adenin dinucleotid   redus (NADH) în prezenţa  lactat-dehidrogenazei (LDH) (3):

Piruvat  + NADH + H+                        lactat  + NAD +                               (3)

Cantitatea formată de NAD +   în timpul reacţiei este proporţională  cu cantitatea de glicerol       Oxidarea  NADN  este măsurată   prin   diminuarea   extincţiei  la   lungimea de undă 334 , 340 sau 365 nm.

2. Aparate

2.1. Spectrofotometru ,  care permite  de a efectua măsurările la lungimea de undă 340 nm,   maximum de absorbţie a  NADH. În  lipsa spectrofotometrului   se poate utiliza  fotometru  cu spectru discontinuu, care permite  de a efectua măsurările la lungimea de undă 334 nm  şi 365  nm.

2.2. Cuvă  de sticlă cu grosimea stratului  de 1 cm   sau   cuve de folosinţă unică.

2.3. Micropipete   cu volum  de la 0,02 pînă la  2,0 ml.

3. Reactivi

3.1. Soluţie  tampon (glicilglicină 0,75 M, Mg2+ 10-3M, pH-7,4): se dizolvă 10,0 g de glicilglicină şi 0,25 g  sulfat de magneziu, Mg SO4 x 7H2 O în aproximativ 80 ml de apă bidistilată;  se adaugă aproximativ 2,4 ml de  hidroxid de sodiu de  5M   pînă a obţine  un pH =7,4, şi se aduce la  volumul de 100  ml. Această soluţie poate fi păstrată pînă la trei luni la o temperatură  de +40 C.

3.2.  (NADH 8,2 x10-3 M, ATP 33 x10-3 M, PEP 46x10-3 M) : se dizolvă  în 6 ml de apă bidistilată  42 mg  de sare redusă de nicotinamid-adenin-dinucleotid -disodic,  120 mg  adenozin-5' –trifosfat- Na2 H2,   60 mg fosfoenolpiruvat de sodiu  şi  300 mg  hidrogenocarbonat de sodiu (NaHCO3).  Această soluţie poate fi păstrată  2-3 zile la o temperatură  de +40 C.

3.3.  Piruvat-kinază/lactat-dehidrogenază (PK/LDH) (PK 3 mg/ml, LDH 1 mg/ml). Se utilizează suspensia fără diluare. Amestecul poate fi păstrat pînă la  un an la o temperatura  de +40 C.

3.4.  Clicerochinaza (GK 1 mg/l).  Suspensia  poate fi păstrată   pînă la un an la o temperatură  de +40 C.

Toţi reactivii  necesari pentru determinarea glicerolului  sînt disponibili în comerţ.

4. Pregătirea probei

Determinarea glicerolului în general se efectuează  direct în vinul diluat cu apă bidistilată în aşa fel ca concentraţia  glicerolului să fie între 30 şi 500 mg/l.  (cantitatea de glicerol   luată în probă trebuie  să fie  în intervalul  3 -50 μg).  Factorul de diluţie 50  (2 ml  în 100 ml) în general este suficient.

5.   Metoda de lucru

La spectrofotometru se selectează lungimea de undă de 340 nm. Se măsoară    absorbanţa  în cuve din sticlă optică cu grosimea stratului de  1 cm. Absorbanţa zero se reglează în comparaţie cu aerul.

În cuvă din sticlă cu grosimea stratului   de 1  cm se iau:

|  | Martor | Proba |
| --- | --- | --- |
| Soluţia 3.1 | 1,00 ml | 1,00 ml |
| Soluţia 3.2 | 0,10 ml | 10,10 ml |
| Proba | - | 0,10 ml |
| Apă | 2,00 ml | 1,90 ml |
| Suspensie 3.3 | 0,01 ml | 0,01 ml |

Se amestecă,  aproximativ  după 5 minute se citeşte  absorbanţa (A1).  Apoi se  adaugă:

| Suspensie 3.4 | 0,01 ml | 0,01 ml |
| --- | --- | --- |

Se amestecă, se aşteaptă sfîrşitul reacţiei  (aproximativ  5 -10 minute)  şi   se citeşte  absorbanţa soluţiilor  (A2). Dacă reacţia nu s-a  terminat  după 10 minute,  se citeşte absorbanţa din două în două minute pînă nu se  constată  o descreştere  constantă   timp de 2 minute.

Se determină  diferenţa   absorbanţei   A2  -  A1    pentru      martor (∆ AT)    şi   pentru   probă  (∆ AD)   şi se calculează:

∆ A    =    (∆ AD) -  (∆ AT)

6 .  Exprimarea rezultatelor

Concentraţia în grame pe litru (g/l) se calculează cu formula :

,

unde,

V          –  volumul   martorului  în ml (aici  3,12 ml);

v           -  volumul probei în ml  ( aici 0,1 ml);

PM      -   greutatea moleculară a substanţei determinate (aici glicerolul = 92,1);

a           -   grosimea stratului cuvei ( aici 1 cm);

ε          -   coeficientul de absorbţie al  NADH ls 340 nm: ε   =  6,3 (mmol -1  · l · cm -1).

Se obţine:

C = 0,456 × ∆ A× F

unde,  F-  factorul de diluare

Pentru măsurările efectuate la 334 nm:      ε   =  6,2 (mmol -1  ·  l  ·  cm -1)

C = 0,463× ∆ A× F

Pentru măsurările efectuate la 365 nm:     ε   =  3,4  (mmol -1 ·  l  ·  cm -1)

C = 0,845× ∆ A× F

21. Fierul

21.1. MA-MD-AS 322-05-FER

1. Principiul metodei

M e t o d  a   d e   r e f e r i n ţ ă

După diluarea corespunzătoare a vinului şi eliminarea alcoolului, conţinutul de fier este determinat direct prin spectrofotometria de absorbţie atomică.

M e t o d a   u z  u a l ă

După  mineralizarea  vinului cu   apă  oxigenată ,   fierul  , aflat în stare  de  Fe (III) se reduce pînă  la    Fe (II) şi  este  determinat  prin coloraţia  roşie  în  prezenţa  ortofenantrolinei.

2. Metoda de referință

2.1. A p a r a t u r a:

evaporator   rotativ, cu baie  de apă   termostatată;

spectrometru de absorbţie atomică, înzestrat  cu  arzător aer-acetilenă;

lampă  catodică pentru fier.

2.2. R e a c t i v i:

soluţie standard concentrată de   fier   (III),   1 g/l.  Se utilizează  soluţie  standard (1 g/l) din comerţ. Această soluţie poate fi preparată prin  dizolvarea  a 8,6341 g de sulfat de fier (III) şi amoniu   [FeNH4(SO4)2 x12H 2O] în apă distilată, acidifiată  uşor cu acid clorhidric de 1M, şi  completînd volumul  pînă la   1 litru;

soluţie standard de fier   diluată,  100 mg/l.

2.3. M e t o d a   d e  l u c r u

2.3.1. Pregătirea probei

Se elimină alcoolul din vin prin concentrarea  probei la jumătate din volumul iniţial,   utilizînd un evaporator rotativ la o temperatură de  (50-60)°C. Se readuce  pînă la volumul iniţial  cu apă distilată. Dacă este cazul, se diluează înainte de determinare.

2.3.2.  Calibrarea

În  5  baloane cotate de 100 ml se iau  1, 2, 3, 4 şi  5 ml   soluţie de fier de  100 mg/l şi se aduce  pînă  la 100 ml cu apă distilată. Soluţiile preparate conţin respectiv  1, 2, 3, 4  şi 5 miligrame de fier pe litru.  Soluţiile  preparate se păstrează  în flacoane de polietilenă.

2.3.3. Modul de operare

Se selectează  lungimea de undă  248,3 nm. Se reglează pe  scara  absorbanţei  valoarea  zero cu apă  distilată. Se aspiră proba diluată direct în arzătorul spectrofotometrului, urmată succesiv de cele cinci soluţii standard.  Se citesc valorile absorbanţei.  Măsurările se efectuează în două repetări.

2.4. E x p r i m a r e a     r e z u l t a t e l o r

2.4.1. Modul  de calcul

Se trasează  curba de calibrare  -  absorbanţa   în funcţie de  concentraţia  de fier în soluţiile standard.  Se raportează pe această curbă valoarea medie a absorbanţei vinului diluat şi se determină concentraţia  de fier C.

Concentraţia  de  fier în miligrame pe litru (mg /l)  în  vin se   calculează pînă la zecimale cu formula:

F × C,

unde,    F   -    factorul de diluare.

22. Cuprul

22.1. MA-MD-AS 322-06-CUIVRE

1. Principiul metodei

Metoda se bazează pe utilizarea spectrofotometriei de absorbţie  atomică.

2. Aparatura:

capsulă de platină;

spectrofotometru de absorbţie atomică;

lampă catodică pentru cupru;

surse de gaz: aer-acetilenă sau oxid azot-acetilenă.

3. Reactivi:

cupru metalic;

acid azotic, concentrat, 65 %, HNO3, (ρ20 = 1,38 g/ml);

acid azotic diluat 1:2 (v/v).

S o l u ţ i e    de     c u p r u,  1 g/l.

Se utilizează o soluţie standard de cupru.  Această soluţie poate fi  preparată prin cîntărirea a 1,000 g cupru metalic şi transferarea, fără  pierderi, într-un balon cotat de 1000 ml. Se adaugă acid azotic diluat  1:2   în cantitate suficientă pentru dizolvarea metalului, 10 ml acid azotic concentrat  şi se completează pînă la cotă cu  apă bidistilată.

S o l u ţ i e   de  c u p r u,  100 mg/l.

Se introduc 10 ml de soluţie  de cupru de 1 g/l  într-un balon cotat de 100 ml şi se completează pînă la cotă cu apă  bidistilată.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i  şi  d e t e r m i n a r e a  c u p r u l u i

Dacă  este necesar, se prepară  soluţii diluate  corespunzător,  utilizînd apă  bidistilată.

4.2. C a l i b r a r e a

Se pipetează 0,5; 1,0 şi 2,0 ml de soluţie de cupru 100 mg/l,  în   baloane cotate de 100 ml şi se completează volumul cu apă  bidistilată; soluţiile  astfel obţinute conţin cupru  0,5, 1,0 şi 2,0 mg/l.

4.3.  M ă  s u r ă r i l e

Se măsoară absorbţia la 324,8 nm. Se reglează valoarea zero cu apă  bidistilată. Se măsoară direct absorbţia soluţiilor standard. Se execută două determinări pentru fiecare  soluţie.

5. Exprimarea rezultatelor

                - M e t o d a    d e    c a l c u l

Se trasează un grafic al variaţiilor absorbţiei în funcţie de concentraţiile de cupru în soluţiile standard.

Se raportează pe această curbă valoarea medie a absorbanţei vinului diluat şi se determină concentraţia  de cupru  C.

Concentraţia  de  cupru  în miligrame pe litru (mg /l)  în  vin se   calculează cu două  zecimale cu formula:

F × C,

unde,    F   -    factorul de diluare.

Soluţiile  pentru trasarea curbei  de calibrare şi factorul de  diluţie a  probei se aleg  în funcţie de sensibilitatea  aparatului utilizat şi concentraţia   cuprului  în probă.

Cînd concentraţia  de cupru în proba analizată este foarte scăzută, modul de operare este următorul : se pun 100 ml de probă într-o capsulă  de platină şi se evaporează într-o baie de apă la 100 °C  pînă la consistenţă siropoasă; se adaugă 2,5 ml de acid azotic  concentrat, picătură cu picătură, pînă cînd se  acoperă complet fundul capsulei. Se arde cu grijă reziduul pe o  placă cu încălzire electrică  sau la o flacără mică; apoi  capsula  se pune într-o sobă de mufel, setată la o temperatură de 500 ± 25 °C şi se lasă aproximativ o oră. După răcire, cenuşa se umezeşte cu 1 ml de acid azotic concentrat,  se  amestecă  cu un mojar de sticlă; se  evaporă şi se incinerează din nou, cum e indicat mai sus. Se pune din nou capsula  în soba de mufel pe  15 minute, se repetă tratamentul cu acid azotic concentrat cel puţin de trei ori. Se dizolvă cenuşa prin  adăugarea în capsulă a 1 ml de acid azotic concentrat şi 2 ml de apă bidistilată, apoi se transferă într-un balon cotat de 10 ml. Se spală capsula de trei ori, utilizînd de fiecare dată 2 ml de apă bidistilată,  se completează  pînă la cotă cu apă bidistilată.

23. Zincul

23.1. MA-MD-AS 322-08-ZINCUL

1. Principiul metodei

După înlăturarea alcoolului, zincul se determină direct în vin prin spectrofotometria de absorbţie atomică.

2. Reactivi:

apa utilizată pentru analize trebuie să fie bidistilată în aparate din sticlă borosilicat sau cu un grad echivalent de puritate;

soluţie standard  de zinc,  1 g/l: se utilizează o soluţie de zinc standard din comerţ. Această soluţie poate fi preparată dizolvînd 4,3975 g de sulfat de zinc (ZnSO4 x7H2O) în apă   şi completînd volumul pînă la un litru;

soluţie standard de zinc  diluată,  100 mg/ l.

3. Aparatura:

evaporator rotativ  cu baie de apă reglată termostatic;

spectrometru de absorbţie atomică, echipat cu arzător aer-acetilenă;

lampă catodică pentru zinc.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Se înlătură alcoolul din 100 ml de vin prin reducerea volumului probei la jumătate din volumul iniţial, utilizînd un evaporator rotativ la o temperatură de (50-60) °C. Se completează     volumul iniţial de 100 ml cu apă bidistilată.

4.2. C a l i b r a r e a

În 4 baloane cotate   de   100 ml  se iau  0,5, 1,0, 1,5 şi 2,0 ml de soluţie de zinc  de 100 mg/ l   şi se completează pînă la cotă cu apă bidistilată. Soluţiile  preparate conţin 0,5, 1,0, 1,5 şi 2,0   mg de zinc pe litru.

4.3. M o d u l   d e   o p e r a r e

Se reglează lungimea de undă la 213,9 nm. Se reglează absorbţia la zero, utilizînd apă bidistilată. Se aspiră vinul direct în arzătorul spectrofotometrului, urmat succesiv de cele patru soluţii standard. Se citesc valorile absorbţiei. Se repetă fiecare măsurare.

5. Exprimarea rezultatelor

5.1. M e t o d a   d e   c a l c u l

Se trasează graficul variaţiei absorbţiei în funcţie de concentraţia de zinc din soluţiile standard. Se raportează  pe grafic valoarea medie a absorbţiei obţinută cu proba de vin diluat şi se determină concentraţia de zinc în miligrame pe litru (mg/l) cu precizie de o zecimală.

24. Cadmiul

24.1. MA-MD-AS 322-10-CADMIU

1. Principiul metodei

Cadmiul se  determină direct în vin prin  spectrofotometrie de absorbţie atomică fără flacără .

2. Aparatura

spectrofotometru de absorbţie atomică,  înzestrat  cu un cuptor de grafit, corector de linie de bază  şi multi-potenţiometru;

lampă cu catod tubular pentru cadmiu;

micropipete de 5 μl, dotate  cu un vîrf special pentru determinarea prin metoda  absorbţiei atomice.

Toată aparatura din sticlă, înainte de utilizare, trebuie spălată în acid azotic  concentrat, încălzit la o temperatură de 70-80 °C, şi clătită cu apă bidistilată.

2. Reactivi:

apa utilizată trebuie să fie bidistilată în aparat din sticlă borosilicată sau apă de puritate echivalentă.Toţi reactivii trebuie să aibă calitatea analitică pură  şi, în special, să  nu conţină  cadmiu;

acid fosforic 85 % (ρ20 = 1,71 g/ml);

soluţie de acid fosforic, obţinută prin diluarea a 8 ml de acid fosforic cu apă, pînă la 100 ml;

soluţie de sare disodică a acidului etilendiaminotetraacetic (EDTA) de 0,02 M;

soluţe tampon pH 9: într-un balon cotat de 100 ml, se dizolvă 5,4 g  clorură de amoniu în cîţiva mililitri de apă, se adaugă 35 ml de soluţie de hidroxid de amoniu (ρ20 = 0,92 g/ml) diluată la 25 % (v/v) şi se  aduce la semn cu apă;

eriocrom negru T: 1 % (m/m) soluţie solidă în clorură de sodiu;

sulfat de cadmiu (3CdSO4 х 8H2O).  Titrul sulfatului de cadmiu trebuie verificat în felul următor: se cîntăresc exact 102,6 mg de probă de sulfat de cadmiu, se trec cantitativ  într-un vas cilindric cu puţină apă ,  se agită pînă  la dizolvare; se adaugă 5 ml de soluţie tampon pH 9 şi aproximativ 20 mg de eriocrom negru T. Se titrează cu soluţia de EDTA pînă cînd indicatorul începe să vireze în albastru.

Volumul de EDTA adăugat trebuie să fie de 20 ml. Dacă volumul este puţin  diferit, se corectează în mod corespunzător cantitatea sulfatului de cadmiu, utilizat pentru prepararea soluţiei de referinţă;

soluţie de referinţă de cadmiu, 1 g / l. Se utilizează o soluţie standard din comerţ. Această soluţie poate fi obţinută prin dizolvarea a 2,2820 g de sulfat de cadmiu în apă şi completarea pînă la un litru. Soluţia se păstrează într-un recipient de sticlă borosilicată cu dop rodat  .

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Se diluează vinul 1:2 (v/v) cu soluţiae  de acid fosforic.

4.2. P r e p a r a r e a    s o l u ţ i i l o r   p e n t r u   d o m e n i u l   d e    c a l i b r a r e

Utilizînd soluţie de referinţă de cadmiu, se prepară  prin diluare succesivă  a soluţiilor cu concentraţia de  2,5; 5,0; 10 şi 15 μg de cadmiu  pe litru.

4.3.  D e t e r m i n a r e a

4.3.1.  Program pentru cuptor (doar cu caracter informativ):

uscarea   la 100 °C                           timp de 30 de secunde;

mineralizarea la 900 °C                    timp de 20 de secunde;

atomizarea  la 2 250 °C                    timp de 2-3 secunde;

fluxul de azot (gazul de antrenare):              6  litri/minută.

La finalul analizei se ridică temperatura la 2 700 °C  pentru curăţirea cuptorului.

4.3.2. Determinarea  prin  spectrofotometrie  de  absorbţie  atomică

Se selectează lungimea de undă 228,8 nm. Se reglează valoarea zero pe  scara  absorbanţiei cu apă bidistilată. Cu micropipeta se aspiră  în cuptor trei alicote de 5 μl din fiecare soluţie din domeniul de calibrare şi din soluţia de analizat. Se înregistrează valorile absorbanţei . Se calculează valoarea medie  a absorbanţei din rezultatele celor trei alicote.

5. Exprimarea rezultatelor

5.1. M o d    d e   c a l c u l

Se trasează curba de etalonare –absorbanţa  în funcţie de concentraţia  de cadmiu  din soluţiile din domeniul de calibrare. Variaţia este liniară. Se raportează pe curba de etalonare  valoarea medie a absorbanţei  soluţiei probei   şi se citeşte concentraţia de cadmiu C.

Concentraţia de cadmiu, exprimată în micrograme pe litru de vin, este egală cu:

2 × C.

25.  Plumbul

25.1.    MA-MD-AS 322-11-PLOMB

1. Principiul metodei

Plumbul este determinat direct în vin, utilizînd spectrofotometria de absorbţie atomică fără flacără.

2. Aparatura:

spectrofotometru de absorbţie atomică, echipat cu cuptor de grafit, corector de absorbţie nespecifică şi un multi-potenţiometru;

lampă catodică pentru plumb;

micropipete de 5 μl, dotate  cu un vîrf special pentru determinarea absorbţiei atomice.

Toată aparatura de sticlă trebuie spălată înaintea utilizării cu acid azotic  concentrat încălzit la 70-80 °C şi clătită cu apă bidistilată.

3.Reactivi:

acid fosforic  85 % (ρ20 = 1,71 g/ml);

soluţie de acid fosforic, obţinută prin diluarea a 8 ml de acid fosforic cu apă, pînă la 100 ml;

acid  azotic  (ρ20 = 1,38 g/ml);

soluţie standard  de plumb 1 g/l. Se utilizează o soluţie standard în comerţ. Această soluţie poate fi obţinută prin dizolvarea a 1,600 g de nitrat de plumb (II), Pb(NO3)2 în acid  azotic  de  1 % (v/v) şi completată pînă la un litru. Soluţia se păstrează într-un flacon de sticlă borosilicat, cu dop de sticlă şlefuit.

Apa utilizată trebuie să fie bidistilată în aparat din sticlă borosilicată sau apă de puritate echivalentă.Toţi reactivii trebuie să aibă calitatea analitică pură  şi, în special, să  nu conţină  plumb.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Se diluează vinul 1:2 sau 1:3 cu soluţie de acid fosforic, în funcţie de concentraţia de plumb presupusă.

4.2. P r e p a r a r e a    s o l u ţ i i l o r    p e n t r u    c a l i b r a r e

Utilizînd  soluţia  standard de  plumb, se pregătesc prin diluarea  succesivă cu apă bidistilată, soluţii    cu concentraţia  de 2,5,  5,0, 10,0 şi 15,0 μg plumb la litru,

4.3. D e t e r m i n a r e a

4.3.1. Program  pentru  cuptor (doar cu caracter informativ):

uscare la 100 °C                                   timp de 30 de secunde;

mineralizare la 900 °C                         timp de 20 de secunde;

atomizare la 2250 °C                         timp de 2-3 secunde;

flux de azot (gazul de antrenare):               6 litri/minut.

La finalul analizei  se ridică temperatura la 2700 °C pentru curăţirea cuptorului.

4.3.2. Determinări

Se reglează lungimea de undă la 217 nm. Se reglează scala absorbţiei la zero cu apă bidistilată.  Utilizînd o micropipetă, se introduc în cuptor  trei alicote de 5 μl de fiecare soluţie  de calibrare şi de soluţie probă. Se înregistrează  valorile absorbţiei . Se calculează valoarea medie a absorbţiei din rezultatele  pentru cele trei alicote.

5. Exprimarea rezultatelor

5.1. M e t o d a   d e   c a l c u l

Se trasează curba variaţiei absorbţiei în funcţie de concentraţiile de plumb în intervalul de calibrare. Variaţia este liniară. Se plasează valoarea medie a absorbţiei soluţiei probă, pe curba de calibrare, derivînd din aceasta concentraţia de plumb C. Concentraţia de plumb, exprimată în micrograme pe litru de vin , este egală cu:

C × F,

unde,    F -  factorul de diluare.

26.  Arseniul

26.1 MA-MD-AS 323-01-ASSAA

1. Principiul metodei

După evaporarea alcoolului etilic şi reducerea arseniului V   în arseniu III, arseniul din vin   se transformă în  hidrură  şi se determină prin spectrofotometrie de absorbţie atomică.

2. Aparatura

v e s e l ă:

- baloane cotate de 50, 100 ml;

- pipete gradate  de 1,  5, 10 şi 25 ml.

b a i e   d e  a p ă    l a  o  t e m p e r t u r ă  100 0 C.

f i l t r e   f ă r ă   c e n u ş ă.

s p e c t ro f o t o m e t r u   d e   a b s o rb ţ i e    a t o m i c ă   c u    p a r a m e t r i i:

arzător  aer-acetilenă;

lampă cu catod tubular pentru  arseniu;

lungimea de undă         193,7 nm;

lăţimea fantei                    1,0 nm;

intensitatea lămpii cu catod tubular     7 mA;

corecţia absorbţiei nespecifice  cu lampă de deuterium.

2.5.  A c c e s o r i i :

celulă de absorbţie, plasată  pe  arzător aer-acetilenă;

generator de vapori ( separator  gaz-lichid);

gaz neutru (argon);

generator de hidrură  (figura 3).

3. Reactivi:

apă demineralizată, ultrapură;

acid azotic ,  65%, ultrapur;

iodură de potasiu;

iodură de potasiu, 10 %, (m/v);

acid clorhidric concentrat;

acid clorhidric, 10 %;

borohidrură de sodiu;

hidroxid de sodiu;

borhidrură de sodiu,  0,6 % (conţinutul de hidroxid de sodiu 0,5 % (m/v);

clorură de calciu  (se utilizează ca deshidratant);

soluţie   de arseniu pur, 1 g/l: se dizolvă 1,5339g de As2O5   într-un balon cotat de 1000 ml şi se aduce la semn  cu  apă demineralizată;

soluţie   de arseniu   de 10 mg/l:  se   ia 1 ml de soluţie  de arseniu pur   (1 g/l)  într-un balon  cotat de 100 ml; se adaugă 1 %  de acid azotic , se aduce la semn cu apă demineralizată.

soluţie  etalon de arseniu de 100 μg/l:  se ia 1 ml de soluţie de arseniu de (10 mg/l)   într-un balon cotat de 100 ml  şi   se aduce la semn cu apă demineralizată .

soluţie pentru etalonare: 0; 5; 10 şi 25 μg/l:  se iau succesiv 0, 5, 10 şi  25 ml  soluţie de arseniu de 100 μg/l în patru  baloane  cotate de 100 ml, se adaugă  în fiecare balon  10 ml  iodură de potasiu de 10 %   şi 10 ml de acid   clorhidric concentrat,  se lasă în repaus timp de 1 oră,  se aduce la semn cu apă   demineralizată.

Figura 3.   Generator de hidrură.

4. Pregătirea probei

25 ml  de  vin   se  evaporă  pe baie de apă la o temperatură de  100 0 C şi se  aduce la 50 ml   în prezenţa a 5 ml iodură de potasiu de 10 % şi 5 ml  acid clorhidric concentrat, se lasă în repaus timp de 1 oră;  se filtrează printr-un filtru fără cenuşă.

Paralel se  pregăteşte  o soluţie martor.

5. Măsurarea

Pompa   peristaltică aspiră  soluţia de borhidrură,  soluţia de acid clorhidric de 10 % şi

etalonul sau proba.

Succesiv se aspiră soluţiile pentru etalonare, se citeşte absorbanţa  timp de 10 secunde.

Se efectuază  două repetări;  se trasează curba de etalonare (absorbanţa în funcţie de  concentraţia de arseniu  în μg/l ).

Se aspiră   probele  conform punctului 4,  se determină  concentraţia de arseniu în probe în  μg/l,  se calculează  concentraţia  de arseniu în probe, luînd în considerare  factorul de diluare 1:2.

27. Mercurul

27.1 MA-MD-AS 323-06-MERCUR

1. Domeniul de aplicare

Metoda  se  aplică  pentru determinarea mercurului  în  vin  cu concentraţia  de 0-10 µg/l

2.  Descrierea metodei

2.1. P r i n c i p i u l      m e t o d e i

Mineralizarea vinului se efectuează în mediu acid, prin încălzire în  flux de argon şi se  finalizează cu adăugarea de permanganat de potasiu; reducerea permanganatului de caliu în exces se efectuează  cu  clorghidrat-hidroxilamină; reducerea mercurului II  pînă la mercur  metalic – cu clorură de staniu II ; antrenarea mercurului cu un curent de  argon, la temperatura mediului ambiant.

Determinarea  mercurului  în stare de  vapori monoatomici  prin  spectrofotometrie de fluorescenţă atomică, la lungimea de undă de 254 nm:  atomii de mercur  sînt excitaţi de o lampă  de vapori de mercur;   atomii astfel excitaţi emit o radiaţie  fluorescentă, care permite determinarea mercurului cu ajutorul unui detector fotonic,  situat  sub un unghi de 90o  în raport cu  fluxul de excitare ; determinarea prin  metoda de fluorescenţă atomică  permite de a obţine o linearitate  suficientă şi exclude efectul de memorie.

2.2.   S c h e m a    a n a l i z e i    ( figura 4)

Pompa perestaltică aspiră  soluţia de clorură de staniu  II,  soluţia de referinţă (apă  demineralizată  ce  conţine 1 % de acid azotic)  şi  etalonul  sau  proba de vin  mineralizată.

Mercurul metalic este trecut printr-un separator gaz-lichid  cu ajutorul unui curent de argon. După deplasarea printr-o capsulă a unui uscător, mercurul se determină  prin fluorescenţă. Apoi,  pentru a antrena mercurul, curentul gazos se trece printr-o soluţie de permanganat de potasiu .

3. Reactivi:

apă demineralizată ultrapură;

acid azotic 65% , ultrapur;

blanc: apă demineralizată  cu conţinut de acid azotic de 1%;

soluţie de acid azotic, 5,6 M : într-un balon cotat de 1000 ml se iau 400 ml   acid azotic ultra-pur  şi  se completează cu apă demineralizată ;

acid sulfuric  (ρ20 =1,84 g/ml);

soluţie de acid sulfuric, 9M: într-un balon cotat  de 1000 ml se iau 200 ml  apă demineralizată,  apoi  500 ml acid sulfuric  concentrat,  după răcire  se  completează cu apă demineralizată ;

permanganat de potasiu KMnO4;

soluţie de permanganat de potasiu  5%  (m/v): într-un balon cotat  de 1000 ml se dizolvă în apă demineralizată 50g de permanganat de potasiu. Volumul se completează cu apă dimeneralizată;

clorhidrat de hidroxilamină NH2OH, HCl;

soluţie reducătoare: se dizolvă 12 g clorhidrat de hidroxilamină în 100 ml apă  demineralizată;

clorură de staniu II (SnCl2× 2H2O);

acid  clorhidric  concentrat;

soluţie de clorură de staniu II: se dizolvă  40 g clorură de staniu II  în 50 ml de  acid cloridric concentrat şi  se completează cu apă demineralizată;

soluţie     de mercur pur , 1 g/l:   se prepară dizolvînd  într-un balon   cotat de 1000 ml a 1,708 g de Hg(NO3)2 ×H2O  în soluţie de  acid azotic de 12 %;

soluţie-etalon de  mercur de 10 mg/l: într-un balon cotat de 100  ml se ia 1 ml   soluţie de mercur pur, se adaugă  5  ml de acid azotic , se completează  volumul  cu apă demineralizată;

soluţie de  mercur de 50 µg/l: într-un balon cotat de 200 ml se ia 1 ml soluţie de  mercur de 10 mg/l , se adaugă 2 ml  acid azotic,  se completează volumul cu apă demineralizată.

4. Echipament

4.1. V e s e l ă:

baloane 100, 200 şi 1000 ml;

pipete   gradate de 0,5, 1,  2,  5, 10 şi 20 ml.

Înainte de utilizare, vesela  trebuie să fie spălată  cu acid azotic de  10%, lăsată   în contact  pentru  24 de ore,  apoi  spălată  cu  apă demineralizată;

aparat  pentru  mineralizare   (figura 5);

balon pentru  încălzire cu temperatură controlată;

pompa peristaltica;

generator de abur rece  cu separator gazolichid;

desicant: membrană hidroscopică   traversată  de un curent de aer de la un   un compresor,  şi plasată înainte de detector;

spectrofluorimetru:

lampă de vapori   de mercur, reglată  la  lungimea de undă de 254 nm;

detector specific de fluorescenţă atomică;

microcalculator: reglarea   logică a parametrilor  generatorului  de vapori şi a detectorului de fluorescenţă  atomică,  calibrarea  şi operarea   rezultatelor;

imprimantă  pentru arhivarea rezultatelor;

butelie  cu gaz inert (argon).

5. Prepararea probelor şi    trasarea  curbei de  calibrare

5.1.  C u r b a    d e  e t a l o n a r e: 0,  0,25,  0,5 şi 1,0 mg / l

În  4 baloane de  100 ml se iau  0, 0,5, 1,0 şi 2,0 ml   soluţie de mercur de  50 mg/l, se  adaugă 1%  de acid azotic,  se  completează  cu apă demineralizată .

5.2. P r e g ă t i r e a    p r o b e l o r (figura  5)

Vinul se  mineralizează   într-un aparat de sticlă Pyrex, format din  trei elemente  unite între ele prin rodaj sferic:  un balon cu fund rotund  de 250 ml, o cameră de recuperare  a vaporilor şi  un agent frigorific.

Se iau   cu  pipeta   20 ml de vin în balonul de reacţie de 250 ml  şi  se asamblează la aparatul de   mineralizare. Se adaugă foarte încet  5 ml de acid sulfuric şi 10 ml de acid azotic, se lasă pe noapte.

Se încălzeşte încet, pînă la dispariţia vaporilor de  azot, se lasă să se răcească.  Se recuperează vaporii condensaţi  în   în balonul de reacţie. Se clăteşte aparatul cu apă demineralizată. Se transferă  conţinutul balonului  de reacţie într-un balon cotat de 100 ml. Se adaugă soluţie de permanganat de potasiu   pînă la o culoare  persistentă.

Se dizolvă precipitatul (MnO2) cu soluţie de reducere. Se completează cu apă demineralizată.

Se   prepară o probă  blanc cu apă demineralizată.

6. Metoda de lucru

6.1. D e t e r m i n a r e a   a n a l i t i c ă

Se conectează  fluorometerul:  aparatul se stabilizează în timp de 15  minute. Cu pompa peristaltica se aspiră proba  martor , soluţia  de clorură de staniu  II  şi  soluţiile etalon  sau probele.

Se verifică  dacă  apare  barbotarea în separatorul  gaz lichid. Se introduc   succesiv  soluţiile de calibrare,  se declanşează    programa   generatorului  de vapori.  Software-ul de la calculator  stabileşte curba de  etalonare  (procentul de fluorescenţă, în  funcţie de  concentraţia  de mercur în µg / l). Apoi se  introduc  probele .

6.2.  A u t o c o n t r o l u l

Toate cele cinci determinări,   martorul  şi standardele  sînt analizate pentru a corecta o posibilă derivă  a  spectrofluorimetrului.

7. Exprimarea rezultatelor

Rezultatele sînt date de programele calculatorului  şi exprimate  în micrograme pe litru  (µg /l).  Concentraţia de mercur în vin se exprimă  în  µg / l , luînd în considerare diluarea 1 : 5.

28. Sodiul

28.1  MA-MD-AS 322-03-SODIUM

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a    d e   r e f e r i n ţ ă :  s p e c t r o f o t o m e t r i e       d e   a b s o r b ţ ie

a t o m i c ă

Sodiul  se determină direct în vin prin spectrfotometrie de absorbţie atomică   după  adăugarea  soluţiei tampon de clorură de ceziu pentru evitarea ionizării sodiului.

1.2. M e t o d a  u z u a l ă : f o t o m e t r i e   c u   f l a c ă r ă

Sodiul se determină prin fotometrie cu flacără direct în vinul diluat nu mai puţin de 10 ori.

2. Metoda de referinţă

2.1.  A p a r a t e:

spectrofotometru de absorbţie atomică înzestrat cu   arzător cu flacără  aer-acetilenă;

lampă cu catod tubular pentru sodiu.

2.2.  R e a c t i v i

Soluţie de sodiu  cu concentraţia  1 g/l.

Se utilizează soluţie standard de sodiu de 1 g/l din comerţ. Această soluţie se poate prepara dizolvînd  2,542 g clorură de sodiu uscată  (Na Cl)  într-un  litru  apă distilată.

Soluţiа se păstrează  în  flacon  de   polietilenă.

Soluţie model:

acid citric                                                                                              3,5  g

zaharoză                                                                                                1,5  g

glicerol                                                                                                  5,0  g

clorură de calciu  anhidră                                                                      50  mg

clorură de magneziu anhidră                                                                 50  mg

alcool  absolut                                                                                       50  ml

apă                                                                                           pînă la  500 ml

Soluţie de clorură de ceziu 5 %   (recalculat în ceziu)

Se dizolvă 6,330 g clorură de ceziu (CsCl)  în 100 ml apă distilată.

2.3. M e t o d a  d e  l u c r u

2.3.1. Pregătirea probei.

Într-un balon cotat   de 50 ml se iau 2,5 ml de vin,  1 ml soluţie  clorură de ceziu   şi se aduce la cotă cu apă distilată.

2.3.2.Calibrarea

Într-o serie de baloane cotate cu capacitatea de 100  ml  se iau 5 ml  soluţie  model   şi se adaugă  0,  2,5,  5,0, 7,5,  10,0 ml soluţie de sodiu  cu concentraţia  de 1 g/l în prealabil diluată 1:100. În toate baloanele se adaugă cîte 2 ml soluţie de clorură de ceziu şi se aduce volumul pînă la 100 ml cu apă distilată.

Soluţiile etalon preparate  conţin respectiv 0, 0,25, 0,50, 0,75  şi 1,00 mg sodiu  şi 1 g ceziu la  litru. Aceste soluţii se păstrează în flacoane de polietilenă.

2.3.3.  Determinarea.

Se selectează lungimea de undă de 589 nm . Pe scara absorbanţei se reglează  zero cu soluţia  model cu conţinutul în ceziu de 1 g/l. Se  aspiră    direct în   arzătorul     spectrofotometrului  vinul diluat, apoi succesiv soluţiile etalon.   Se  notează absorbanţa. Determinările   se repetă de două ori.

2.4.  E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

2.4.1.  Calculul

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei   absorbanţei  în funcţie  de concentraţia   de sodiu a soluţiilor   etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a absorbanţei obţinute   pentru probă  şi se determină concentraţia  de sodiu   C în   miligrame pe litru (mg/l).

Concentraţia  de  sodiu  , exprimată în miligrame  la  litru de vin ,fără zecimale,  va fi:

20  ×  C

2.4.2.Repetabilitatea  (r)

r  = 1 + 0,024 × X i ,

unde,

X i   -  concentraţia   sodiului  în probă, mg/l.

2.4.3. Reproductubilitatea (R)

R  = 2,5 + 0,05 × X i ,  unde

X i -  concentraţia   sodiului  în probă, mg/l.

3.  Metoda uzuală

3.1. A p a r a t e

fotometru   cu flacără  alimentat  cu   un amestec  aer-butan.

3.2.  R e a c t i v i:

3.2.1.  Soluţie etalon    de sodiu,  20 g/l

alcool  absolut                                                                               10 ml

acid citric                                                                                     700 mg

zaharoză                                                                                        300 mg

glicerol                                                                                        1000 mg

tartrat acid  de potasiu                                                                481,3 mg

clorură de calciu anhidră                                                                10  mg

clorură de magneziu  anhidră                                                        10  mg

clorură de sodiu  uscat                                                               50,84 mg

apă                                                                                   pînă la  1000 ml

3.2.2.  Soluţie  pentru diluare:

alcool  absolut                                                                                 10 ml

acid citric                                                                                      700 mg

zaharoză                                                                                        300 mg

glicerină                                                                                       1000 mg

tartrat acid de potasiu                                                                 481,3 mg

clorură de calciu   anhidră                                                               10  mg

clorură de magneziu  anhidră, (Mg Cl2)                                         10  mg

apă                                                                                    pînă la 1000 ml

Pentru prepararea soluţiilor 3.2.1. şi 3.2.2.   se dizolvă  tartratul acid de potasiu în aproximativ 500 ml de apă distilată  fierbinte,  se amestecă soluţia cu  restul  componenţilor   dizolvaţi în prealabil  în 400 ml apă distilată şi se aduce la volumul  de  1 l.

La aceste soluţii se adaugă  сîte 2 picături de  izotiocianat de alil şi se păstrează în flacoane de polietilenă.

3.3. M e t o d a    d e   l u c r u

3.3.1. Etalonarea

În  5  baloane cotate cu capacitatea de 100 ml se iau 5, 10, 15, 20 şi 25 ml  soluţie de sodiu de 20 mg/l,  se aduc la semn cu soluţie de diluare.  În aşa fel se obţin soluţii cu conţinutul de sodiu, respectiv 1, 2, 3, 4 şi  5  mg  de sodiu   la  litru.

3.3.2. Determinarea

Măsurările se efectuează la lungimea de undă de 589,0 nm. Se reglează emisia spectrală de  100  %  cu  apă distilată. Se  aspiră   direct  în arzătorul  fotometrului succesiv  soluţiile-etalon, apoi vinul, diluat cu apă distilată în proporţie de 1:10, şi  se măsoară  procentul emisiei  spectrale.   Dacă este necesar, vinul se diluează  în proporţie de 1:10 cu soluţie de diluare.

3.4.   E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

3.4.1.  Calculul

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei  procentului emisiei spectrale,  în funcţie de concentraţia  de sodiu a soluţiilor etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a emisiei  spectrale  obţinute   pentru probă  şi se determină concentraţia  de sodiu   C.

Concentraţia  de sodiu , exprimată în miligrame  la  litru de vin (mg/l) , fără zecimale,  va fi:

C × F ,

unde,

F  -  factorul de diluare

      - Repetabilitatea  (r)

Vinuri licoroase                                      r  = 2,0   mg/l

Cu excepţia   vinurilor  licoroase           r  = 1,4   mg/l

3.4.3.  Reproductubilitatea   (R)

R  = 4,7  + 0,08 × X i ,

unde,   Xi    -  concentraţia   sodiului  în probă, mg/l.

29.  Potasiul

29.1  MA-MD-AS 322-02-POTAS

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a    d e   r e f e r i n ţ ă :  s p e c t r o f o t o m e t r i e   d e  a b s o r b ţ i e          a t o m i c ă

Conţinutul de potasiul  se determină direct în vinul diluat  prin spectrofotometrie de absorbţie atomică   după  adăugarea  soluţiei tampon de clorură de ceziu pentru evitarea ionizării potasiului.

1.2. M e t o d a   u z u a l ă : f o t o m e t r i e   c u    f l a c ă r ă

Conţinutul de potasiu se determină prin fotometrie cu flacără direct în vinul diluat în proporţie   cel puţin de 1:10.

2. Metoda de referinţă

2.1.  A p a r a t e:

spectrofotometru de absorbţie atomică înzestrat cu   arzător cu flacără  aer-acetilenă;

lampă cu catod tubular pentru potasiu.

2.2.  R e a c t i v i:

soluţie de  potasiu   cu concentraţia  1 g/l;

se utilizează soluţie standard de potasiu  de 1 g/l din comerţ. Această soluţie se poate prepara dizolvînd   4,813 g de tartrat acid de potasiu    într-un  litru  apă distilată. Soluţia se păstrează în flacon de polietilenă;

soluţie model:

acid citric                                                                                              3,5  g;

zaharoză                                                                                                1,5  g;

glicerol                                                                                                  5,0  g;

clorură de calciu  anhidră                                                                      50  mg;

clorură de magneziu anhidră                                                                 50  mg;

alcool  absolut                                                                                       50  ml;

apă                                                                                          pînă la   500 ml;

soluţie de clorură de ceziu  5 % (recalculat în ceziu):

se dizolvă 6,330 g clorură de ceziu (CsCl)  în 100 ml apă distilată.

2.3.  M e t o d a  d e   l u c r u

2.3.1. Pregătirea probei

Într-un balon cotat  de 50 ml se iau 2,5 ml de vin, preventiv dilat în proporţie de 1:10, se adaugă 1 ml soluţie  clorură de ceziu  şi se aduce la semn cu apă distilată.

2.3.2. Calibrarea

Într-o serie de baloane cotate  de 100  ml  se iau 5 ml  soluţie  model şi se adaugă  0,  2,0, 4,0, 6,0 şi 8,0 ml soluţie de potasiu cu concentraţia de 1 g/l, în prealabil diluată în proporţie de 1:10, în toate baloanele se adaugă cîte 2 ml soluţie de clorură de ceziu  şi se aduce volumul pînă la 100 ml cu apă distilată.

Soluţiile etalon preparate  conţin respectiv 0, 2, 4, 6 şi 8  mg de potasiu  şi  1 g de ceziu la  litru. Aceste soluţii se păstrează în flacoane de polietilenă.

2.3.3.  Determinarea

Se  selectează lungimea de undă de 769,9 nm. Pe scara absorbanţei se reglează  zero cu soluţia model cu conţinutul  de  ceziu de 1 g/l. Se aspiră direct vinul diluat în arzătorul   spectrofotometrului, apoi succesiv soluţiile etalon.   Se  notează absorbanţa. Toate determinările   se repetă de două ori.

2.4.  E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

2.4.1.  Calculul

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei   absorbanţei  în funcţie  de concentraţia   de potasiu a  soluţiiţor   etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a absorbanţei obţinute   pentru proba  diluată  şi se determină concentraţia  de potasiu    C în   miligrame la  litru (mg/l).

Concentraţia  de  potasiu   , exprimată în miligrame  la  litru de vin  fără zecimale va fi:

F × C ,

unde,   F- factorul de diluţie  (aici 200)

2.4.2. Repetabilitatea  (r)

r   =  35 mg/l

2.4.3. Reproductubilitatea (R)

R  =  66 mg/l

2.4.4.  Alte exprimări  ale  rezultatelor

în miliechivalenţi  la litru :                                                                  0,0256 × F × C

în  tartrat acid de potasiu   în   miliechivalenţi  la litru :                       4,813 × F×C

3. Metoda uzuală

3.1.  A p a r a t e:

fotometru   cu flacără  alimentat  cu   un amestec  aer-butan.

3.2.  R e a c t i v i

3.2.1. Soluţie  etalon de    potasiu,  100 mg/l:

alcool  absolut                                                                                10 ml;

acid citric                                                                                     700 mg;

zaharoză                                                                                       300 mg;

glicerol                                                                                       1000 mg;

clorură de sodiu  uscată                                                            50,84 mg;

clorură de calciu  anhidră                                                             10  mg;

clorură de magneziu anhidră                                                        10  mg;

tartrat acid  de potasiu  uscat                                                   481,3 mg;

apă                                                                               pînă la   1000  ml.

3.2.2.  Soluţie  pentru diluare:

alcool  absolut                                                                          10 ml;

acid citric                                                                               700 mg;

zaharoză                                                                                  300 mg;

glicerol                                                                                     1000 mg;

clorură de sodiu  anhidră                                                     50,84 mg;

clorură de calciu   anhidră                                                       10  mg;

clorură de magneziu anhidră                                                   10  mg;

tartrat acid de potasiu uscat                                                     383 mg;

apă                                                                            pînă la  1000 ml.

Pentru prepararea soluţiilor 3.2.1 şi 3.2.2 tartratul acid de potasiu se dizolvă în aproximativ 500 ml de apă distilată  fierbinte, se amestecă soluţia cu  restul componenţilor, dizolvaţi în prealabil  în 400 ml apă distilată, şi se aduce la volumul  de  1 l.  La aceste soluţii se adaugă  cîte 2 picături de  izotiocianat de etil şi se păstrează în flacoane  de  polietilenă.

3.3. M e t o d a  d e    l u c r u

3.3.1.  Etalonarea

În  4 baloane cotate cu capacitatea de 100 ml se iau  25, 50, 75  şi 100 ml  soluţie  etalon de  potasiu şi   se aduc la semn cu soluţie de diluare.  În aşa fel se obţin soluţii cu conţinutul de potasiu  respectiv  25,  50, 75,  100  mg    la  litru.

3.3.2.    Determinarea

Măsurările se efectuează la lungimea de undă  766,0 nm. Se reglează  emisia spectrală  de

100  %  cu  apă distilată. Se  aspiră   direct  în arzătorul  fotometrului   succesiv  soluţiile etalon , apoi   vinul, diluat cu apă distilată în proporţie de 1:10  şi  se măsoară  procentul emisiei  spectrale.   Dacă este necesar, vinul  de acum diluat se diluează  în proporţie de 1:10   cu soluţie de diluare.

3.4.   E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

3.4.1.  Calculul

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei  procentului emisiei spectrale  în funcţie de concentraţia  de potasiu  a soluţiilor etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a emisiei  spectrale,  obţinute   pentru proba  de vin diluată  şi se determină concentraţia  de potasiu   C.

Concentraţia  de potasiu  , exprimată în miligrame  la  litru (mg/l) de vin,  fără zecimale, va fi:

C × F ,

unde, F  -  factorul de diluare

3.4.2.   Repetabilitatea  (r)                                       r  =   17   mg/l

3.4.3.  Reproductubilitatea   (R)                               R  =  66 mg/l

3.4.4.  Alte exprimări ale rezultatelor:

în miliechivalenţi  la litru :                                                             0,0256 × F × C

în  tartrat acid de potasiu   în   miliechivalenţi  la litru :                  4,813 × F × C

30. Calciul

30.1  MA-MD-AS 322-04-CALCIU

1. Principiul metodei

Calciul se determină direct în vinul,  diluat  corespunzător, prin spectrofotometrie de absorbţie atomică,   după  adăugarea  unei  soluţii  tampon  specială.

2. Aparate:

spectrofotometru  de  absorbţie atomică, înzestrat cu   arzător cu flacără  aer-acetilenă;

lampă cu catod tubular pentru  calciu.

3. Reactivi

3.1. Soluţie   etalon  de    calciu cu concentraţia  1 g/l

Se utilizează soluţie standard de  sodiu de 1 g/l din comerţ. Această soluţie se poate prepara dizolvînd  2,5 g    carbonat de calciu  (Ca CO3),  într-o  cantitate suficientă pentru dizolvare de  acid clorhidric diluat 1/10   (v/v)    şi aducerea  la volumul  de 1 l cu apă distilată.

Această soluţie se păstrează  în  flacon  de   polietilenă.

3.2.  Soluţie  etalon  de calciu  diluată,   50 mg/ l

Soluţia etalon de calciu se păstrează în flacoane de polietilenă.

3.3. Soluţie de clorură de lantan, 50 g/l  ( recalculată în lantan)

Se dizolvă  13,369 g de clorură de lantat LaCl3 x7H2O în apă distilată; se adaugă 1 ml HCl diluat 1:10   (v/v)   şi se aduce la  100 ml cu apă distilată.

4. Metoda de lucru

4.1.   P r e g ă t i r e a  p r o b e i

Într-un balon cotat  cu capacitatea de 20 ml se iau  1  ml de vin,  2  ml soluţie de clorură de lantan şi se aduce la semn cu apă distilată. Vinul, diluat 1:20 conţine 5 g lantan la litru.

Pentru vinurile dulci, concentraţia de 5 g la litru de lantan este suficientă cu condiţia că după diluare   conţinutul de zahar   constituie cel mult 2,5 g/l.  Pentru vinurile  cu conţinutul de zahăr  mai mare este necesar de  mărit   conţinutul de lantan la  10 g/l.

4.2.  C a l i b r a r e a

În 5 baloane cotate cu capacitatea de 100  ml  se iau 0, 5, 10, 15 şi 20 ml soluţie etalon de calciu diluată, se adaugă în toate baloanele  cîte 10 ml soluţie  de clorură de lantan şi se aduce la semn cu apă distilată.  Soluţiile etalon preparate  conţin respectiv 0, 2,5, 5,0,  7,5 şi 10,0 mg   calciu  şi 5 g   lantan  la  litru. Aceste soluţii se păstrează în flacoane de polietilenă.

4.3.  D e t e r m i n a r e a

Se selectează lungimea de undă de 422,7 nm. Pe scara absorbanţei se reglează  zero cu soluţia model cu conţinutul de lantan de 5 g/l. Se  aspiră   direct în arzătorul  spectrofotometrului  vinul diluat, apoi succesiv soluţiile etalon, preparate conform punctului  4.2. Se  notează valorile absorbanţei. Determinările   se repetă de două ori.

5. Exprimarea rezultatelor

5.1.  C a l c u l u l

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei   absorbanţei  în funcţie  de concentraţia   de calciu  în  soluţiile    etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a absorbanţei obţinute   pentru proba de vin  diluată  şi se determină concentraţia  de  calciu    C  în   miligrame pe litru (mg/l)  .

Concentraţia  de  calciu   , exprimată în miligrame  la  litru de vin  fără zecimale  va fi:

20 × C

5.2.   R e p e t a b i l i t a t e a  (r)

conţinut  < 60  mg/l                   r  =   2,7 mg/l

conţinut  >  60 mg/l                   r  =   4,0 mg/l

5.3.  R e p r o d u c t i b i l i t a t e a  (R)

R,  mg/l    =  0,114 × X i    -  0,5,

unde,  X i   -  concentraţia   de calciu  în probă, mg/l.

31.  Magneziul

31.1  MA-MD-AS 322-07-MAGNES

1. Principiul metodei

Magneziul se determină  prin   spectrofotometrie de absorbţie atomică direct  în vinul  diluat .

2. Aparate:

spectrofotometru de absorbţie atomică,  înzestrat cu   arzător cu flacără  aer-acetilenă;

lampă cu catod tubular pentru  magneziu.

3. Reactivi

3.1.   Soluţie etalon de  magneziu   cu concentraţia  1 g/l.

Se utilizează soluţie etalon de  magneziu  de 1 g/l din comerţ. Această soluţie se poate prepara prin dizolvarea a   8,3646 g    clorură de magneziu  (MgCl2 × 2H2O) în apă distilată şi aducerea  volumului  la  1 l.

3.2. Soluţie  etalon  de magneziu,   diluată,   cu concentraţia 5 mg/l.

Soluţia etalon de  magneziu  se păstrează în flacoane de polietilenă.

4. Metoda de lucru

4.1.     P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Vinul se diluează în proporţie  de 1:100 cu apă distilată.

4.2. C a l i b r a r e a

Într-o serie de baloane cotate cu capacitatea de 100  ml  se iau 5,  10, 15 şi 20 ml soluţie 3.2. şi   se aduce la semn cu apă distilată.  Soluţiile etalon preparate  conţin, respectiv, 0,25, 0,50, 0,75  şi 1,0  mg  magneziu la  litru. Aceste soluţii se păstrează în flacoane de polietilenă.

4.3.  D e t e r m i n a r e a

Se selectează lungimea de undă de 285 nm. Pe scara absorbanţei se reglează  zero cu apă distilată. Se aspiră direct în arzătorul spectrofotometrului  vinul diluat, apoi succesiv  soluţiile etalon preparate, conform punctului  4.2. Se  notează valorile  absorbanţei. Determinările se repetă de două ori.

5.  Exprimarea rezultatelor

5.1.  C a l c u l u l

Se trasează curba de etalonare  a variaţiei   absorbanţei  în funcţie  de concentraţia de magneziu  în  soluţiile    etalon.

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a absorbanţei obţinute   pentru proba de vin  diluată  şi se determină concentraţia  de  magneziu     C în miligrame  pe litru  (mg/l)   .

Concentraţia  de  magneziu, exprimată în miligrame  la  litru  de vin  va fi:

100 × C

5.2.   R e p e ta b i l i t a t e a  (r)                                      r  =   2,7 mg/l

5.3.  R e p r o d u c t i b i l i t a t e a  (R)                         R  =  8   mg/l

32.  Acetaldehidă

32.1.  MA-MD-AS 315-01-ETHANA

1. Principiul metodei

Acetaldehida   se determină   din vinul, decolorat cu cărbune activ,  datorită culorii,  care variază de la verde la violet,  care ea  o formează  cu nitropentacianoferatul (II) de sodiu şi cu piperidina. Intensitatea culorii  se   măsoară la 570 nm.

2.  Aparatura

Spectrofotometru, care permite măsurarea   absorbanţei  la lungimea  de undă  la 570 nm  în cuve cu  drumul  optic  de 1 cm.

3. Reactivi:

Soluţie de piperidină   (C5H11N),   10  %  (v/v).

Se prepară  înaintea fircărei determinări,  amestecînd 2 ml de  piperidină cu 18 ml   apă distilată.

Soluţie de nitropentacianoferat (II)  de sodiu,   0,4 % (m/v).

Într-un balon cotat  de 250 ml se  dizolvă 1 g de    praf  nitropentacianoferatul  (II) de sodiu Na2 [ Fe (CN)5 NO] ×2H2O. Se completează  pînă la cota cu apă distilată.

Cărbune activ

Acid clorhidric  diluat, 25 %  (v/v), (aproximativ 102 g/l).

Soluţie alcalină: se dizolvă 8,75 g  acid  boric în 400 ml soluţie de 1M de hidroxid de sodiu. Se completează pînă la 1 l  cu apă distilată.

4. Metoda de lucru

4.1. D e t e r m i n a r e a

Într-un balon conic de 100 ml se iau aproximativ  25   ml de vin, se adaugă  2g de  cărbune activ.  Se amestecă   timp de cîteva secunde, se lasă în repaus 2 minute,  se filtrează printr-un filtru  gofrat  pentru a obţine un filtrat limpede.

Într-un balon conic de 100 ml se iau  2 ml de filtrat  incolor,  agitînd se adaugă 5 ml de nitroprusiat de sodiu şi 5 ml  soluţie de piperidină, se amestecă şi imediat se  trece în cuva spectrofotometrului  cu drumul optic de 1 cm. Culoarea obţinută  variază de  la verde la violet; intensitatea  culorii  se măsoară   în raport cu un drum echivalent de aer la lungimea de undă de  570 nm. Intensitatea  culorii  mai întîi repede creşte, iar apoi  brusc   scade. Se  ia ca valoare finală  a absorbanţei, valoarea  maximală  obţinută după aproximativ 50 secunde.

Conţinutul de acetaldehidă   în lichidul analizat se  citeşte de pe curba de etalonare.

În cazuri excepţionale, dacă în lichidul analizat  se conţine acetaldehidă   liberă e necesar de a o combina cu  dioxid de sulf, înainte de determinarea  acetaldehidei totale. În acest scop  într-o parte de  lichid de analizat se adaugă un mic surplus de dioxid de sulf şi se lasă pe cîteva ore înainte de determinare.

4.2.    T r a s a r e a   c u r b e i   d e   e t a l o n a r e

4.2.1. Soluţie  etalon de bază  de acetaldehidă combinată cu dioxid de sulf.

Se prepară o soluţie   de 5-6 % de dioxid de sulf  şi i  se determină  concentraţia   exactă titrînd cu o soluţie  de iod de 0,05M.

Într-un balon cotat de 1l  se ia  un volum de această soluţie, care corespunde la 1500 mg de dioxid de sulf.   Se întroduce în balon cu ajutorul unei pîlnii  apoximativ  1 de ml  de acetaldehidă,  proaspăt distilată  şi colectată într-un amestec  răcit.  Volumul se completează pînă la un litru şi se lasă   în repaus pe o noapte.

Conţinutul  exact  de  acetaldehidă    combinată  în soluţia etalon de bază se determină în felul următor: într-un balon conic de  500 ml  se iau  50 ml  soluţie  etalon de bază de acetaldehidă, se adaugă 20 ml acid clorhidric diluat  şi 100 ml de apă. Se oxidează dioxidul de sulf liber cu soluţie de iod  de 0,05 M în prezenţa  amidonului pînă la apariţia culorii  albastru deschis.

Se adaugă  100  ml  de soluţie alcalină  pînă  dispare culoarea albastră.  Dioxidul de sulf combinat cu acetaldehida se titrează  pînă la culoarea albastru deschis  cu soluţie de iod de 0,05 M. Se notează  cu  n   mililitrii folosiţi la titrare.

Soluţia de acetaldehidă combinată cu SO2  conţine  44,05 n  mg  de  acetaldehidă   la  litru.

4.2.2. Prepararea  soluţiilor etalon de acetaldehidă de diferite concentraţii

În  baloane cotate de 100 ml se iau succesiv 5, 10, 15, 20 şi 25 ml de soluţie  etalon de acetaldehidă. Se aduc la  cotă cu apă distialtă.  În aceste soluţii concentraţia de acetaldehidă    corespunde   40, 60, 120,160 şi 200 mg/l. Concentraţia exactă  de  acetaldehidă  în soluţiile etalon  se  calculează în funcţie de  concentraţia ei în soluţia etalon de bază.

Se determină conţinutul de acetaldehidă  în  2 ml din  fiecare soluţie,  după cum e descris mai sus. Reprezentarea grafică  a dependenţei absorbanţei  acestor soluţii de concentraţia acetaldehidei  este o  dreaptă care trece prin origine.

33.  5-Hidroximetulfurfural  (oximetilfurfural)

33.1  MA-MD-AS 315-05-HYDMFF

1. Principiul metodelor

1.1.  M e t o d a    c o l o r i m e t r i c ă

Aldehidele, derivate ale furanului, principala fiind 5-hidroximetilfurfuralul, reacţionează  cu acidul barbituric şi  p-toluidina,  formînd  compusi  de culoare roşie ,  care se   determină prin colorimetrie la 550  nm.

Acidul  sulfuros liber   împiedică determinarea  dacă conţinutul lui depăşeşte  10 mg /l de aceea este necesară eliminarea lui prin combinarea cu aldehida acetică,  excesul căreea nu împiedică determinarea.

1.2. M e t o d a   p r i n   c r o m a t o g r a f i e   l i c h i d ă  d e  î n a l t ă  p e r f o r m a n ţ ă 
        	Separarea se efectuează cu coloană cu fază inversă  şi se determină la 280 nm. Condiţiile de operare descrise mai jos sînt date în calitate de exemplu.

2. Metoda colorimetrică

2.1. A p a r a t u r a:

spectrofotometru, care   permite  măsurări între 300 şi 700 nm; 
      	cuve  de sticlă,  cu drumul  optic de  1 cm.

2.2.  R e a c t i v i

2.2.1.  Acid barbituric, soluţie, 0,5  % (m/v).

Se dizolvă 500 mg de acid barbituric C4O3N2H4 în apă distilată,  încălzită pe  o baie de apă la o temperatură de  100 ° C, se aduce la volumul  de 100 ml cu apă  distilată. Soluţia  se poate  păstra  aproximativ 1 săptămînă.

2.2.2.   p-toluidină,  soluţie , 10 %  (m/v).

10 g de p-toluidină, C6H4 (CH3) NH2 sînt plasate într-un balon de 100 ml, se adaugă 50 ml izopropanol şi 10 ml de acid acetic glacial, ( ρ20 = 1,05 g/ml), se completează  pînă la 100 ml cu izopropanol. Soluţia se prepară în fiecare zi.

2.2.3.  Acetaldehidă ,  soluţie apoasă, 1 % (m / v). Se prepară imediat înaintea analizei.

2.2.4.  Soluţia  de bază de 5-hidroximetilfurfural,  C6O3H6 , 1 g/l.

Într-un balon  de 1000 ml se dizolvă  în apă distilată  1 g  de  5-hidroximetilfurfural  şi se aduce la cotă cu apă distilată.

Din soluţia de bază de 1 g/l prin diluare  se prepară   succesiv  soluţii etalon  care conţin 5, 10, 20, 30 şi  40 mg/l.

Toate soluţiile  trebuie să fie proaspăt preparate.

2.3. M e t o d a  d e l u c r u

2.3.1.Prepararea probei

Dacă conţinutul de  dioxid de sulf  liber este  mai mic de 10 mg/l, determinarea se efectuează  direct  în 2 ml de vin sau  must, dacă este necesar probele  se filtrează.

Dacă conţinutul de   dioxid de sulf liber  depăşeşte  10 mg/l, atunci  15 ml de probă de analizat  sînt plasate într-un balon cotat de 25 ml, se adaugă  2  ml  soluţie de acetaldehidă. Se amestecă. Se lasă pe  15 minute. Se completează pînă la semn  cu apă distilată;  se  filtrează, dacă este necesar. Pentru  determinare se iau   2 ml soluţie.

2.3.2.  Măsurări colorimetrice

În 2 baloane  de 25 ml cu dop rodat  a şi b   se iau  cîte  2 ml de probă preparată  cum e descries în  punctul  2.3.1. În  fiecare balon se adaugă cîte  de 5 ml soluţie de p-toluidină,  se amestecă. Se adaugă în balonul  b ( de control)  1 ml de apă distilată, iar  în balonul a –  1 ml soluţie  de acid barbituric, se amestecă. Se trece conţinutul baloanelor în  cuvele spectofotometrului  cu  drumul optic de  1 cm.  Se reglează  pe  scara de absorbanţă valoarea zero  cu soluţia  din balonul  b  la  lungime de undă de 550 nm,   variaţia  absorbanţei - cu soluţia din balonul  a, se notează   valoarea maximă a absorbanţei A   în intervalul de 2 - 5 minute .

Probele cu conţinutul  de 5-hidroximetilfurfural  mai mare de  30 mg/l ,  înainte de analiză, se diluează.

2.3.3.  Trasarea  curbei de calibrare

În  2      baloane  a  şi b   de    25 ml se iau cite 2 ml  de    fiecare    dintre       soluţiile      de  5-hidroximetilfurfural  cu concentraţia de  5, 10, 20, 30 şi 40 mg/l şi  se  tratează  conform  punctului  2.3.2.

Reprezentarea grafică a absorbanţei în funcţie de conţinutul de  5-hidroximetilfurfural în soluţiile standard, în mg/l ,  este o dreaptă  care trece prin origine.

2.4.  C a l c u l u l

Se raportează  la această curbă  valoarea  medie a absorbanţei obţinute   pentru proba de vin  diluată  şi se determină concentraţia 5-hidroximetilfurfural C în miligrame  pe litru (mg/l), cu o zecimală. După necesitate se  ţine cont de factorul de diluare.

3.  Metoda prin cromatografie lichidă de înaltă performanţă

3.1.  A p a r a t u r a:

cromatograf în fază  lichidă  de înaltă performanţă,  echipat cu:

- injector cu buclă de 5 sau 10 μl;

- detector spectrofotometric, care permite măsurători la 280 nm;

- coloană umplută cu silice sferice, modificată cu octadecil;

- sistem de înregistrare cu  integrator;

- debitul  fazei mobile -  1,5 ml/minută;

dispozitiv pentru filtrare cu membrane  de 0,45µm.

3.2. R e a c t i v  i :

apă  bidistilată;

metanol distilat sau de calitate HPLC.;

acid acetic (ρ20 = 1,05 g/ml);

faza mobilă: apă-metanol-acid acetic 40:9:1 (v/v),  în prealabil filtrată prin  membrană (0,45 µm).  Faza mobilă  se  pregăteşte  în fiecare zi  şi  se  degazează înainte de utilizare;

soluţie etalon  de 5-hidroximetilfurfural,  25 mg/l: într-un balon de 100 ml se iau 25 mg de  5-hidroximetil furfural,  cîntărite cu precizie  şi se  completează   volumul  cu metanol. Soluţia preparată se diluează în proporţie de 1:10 cu metanol şi se filtrează printr-o membrană (0,45 µm). Soluţia se păstrează în  frigider într-o sticlă brună   2-3 luni.

3.3. M e t o d a  d e  l u c r u

Se injectează succesiv în cromatograf 5 (sau 10) μl de probă  de analizat  şi 5 (sau 10) μl de soluţie etalon  de 5-hidroximetilfurfural. Se înregistrează  cromatograma. Timpul de reţinere  al 5-hidroximetilfurfuralului este  aproximativ de 6-7 minute.

3.4. E x p r i m a r e  a   r e z u l t a t e l o r

Conţinutul de 5-hidroximetilfurfural este exprimat în miligrame pe litru (mg / l), cu zecimale.

34.  Derivaţii cianici

34.1  MA-MD-AS 315-06-DERCYA

1. Principiul metodei

Acidul cianhidric  liber şi total în vin este eliberat  prin  hidroliza acidă  şi separat prin distilare. După reacţia cu  cloramina T şi piridina, dialdehidele glutaconice formate  se  determină  prin colorimetrie , după  culoarea albastră, care o formează   cu acidul dimetil –1,3 barbituric.

2. Aparate:

aparat    de distilare,  descrierea    căruia este prezentată în capitolul  „Concentraţia alcoolică la 20 0 C”;

balon cotat cu capacitatea de 500 ml;

baie de apă, termostată  la 20 °C;

spectrofotometru  ce permite măsurarea absorbanţei la lungimea de undă 590 nm;

cuve de sticlă sau cuve de unică folosinţă, cu lungimea   drumului  optic de 20 mm.

3. Reactive:

acid fosforic (H3PO4), 25 %, (m/v).

soluţie de cloramin T (C7H7CINNa O2S × 3H2O), 3 %,  (m/v);

soluţie de acid  1,3-dimetilbarbituric:  se diluează 3,658 g de acid 1,3-dimetilbarbituric (C6H8N2O3)  în 15 ml piridină  şi 3 ml acid clorhidric (ρ20= 1,19 g/ml), apoi se   trece  într-un balon cotat  cu capacitatea de 50 ml şi se aduce pînă la cota cu apă distilată;

cianură de potasiu, (KCN);

soluţie de iodură de potasiu, (KI) 10 %, (m/v);

soluţie de azotat de argint (AgNO3), 0,1 M.

4. Metoda de determinare

4.1. D i s t i l a r e a

Într-un balot cotat cu capacitatea de  500 ml se iau  25 ml vin, 50 ml apă distilată, 1 ml acid fosforic  şi cîteva bile  de sticlă.  Apoi balonul se aşează  imediat pe  aparatul de distilare. Distilatul se colectează printr-un  tub de sticlă conic  şi capătul  scufundat   într-un balon  cotat de 50 ml, care conţine 10 ml apă.  Balonul cotat  se scufundă  în apă cu gheaţă. Se colectează 30-35 ml de distilat (sau apoximativ 45 ml de lichid total în balonul cotat ). Capătul tubului de sticlă  al condensatorului  se clăteşte cu cîţiva mililitri de apă distilată,  se aduce distilatul  la temperatura de 200C şi se umple cu  apă distilată  pînă la cotă.

4.2. M ă s u r a r e a

Se întroduc 25 ml de distilat  într-un balon  conic de 50 ml  cu dop rodat, se adaugă 1 ml soluţie de cloramin  T  şi se închide ermetic. După exact 60 secunde   se adaugă 3 ml soluţie de acid dimetil-1,3 barbituric , se închide ermetic şi se lasă pe 10 minute. Apoi se măsoară absorbanţa în raport cu  martorul (25 ml de apă distilată în loc de 25 ml de distilat) la  lungimea de undă de 590 nm în cuvă cu drumul optic  de 20 mm.

5.  Trasarea curbei de etalonare

5.1. T i t r a r e    a r g e n t i m e t r i c ă   a  c i a n u r i i  d e  p o t a s i u.

Într-un  balon  de 300 ml se dizolvă aproximativ 0,2g, cîntărite precis, de KCN  în 100 ml de apă distilată. Se adaugă 0,2 ml  soluţie de iodură de potasiu  şi se titrează cu o soluţie de azotat de argint de  0,1 M  pînă se obţine o culoare galbenă stabilă.

1 ml soluţie de azotat de argint corespunde cu 13,2 mg KCN. Se calculează titrul soluţiei de cianură de potasiu.

5.2.  C u r b a    d e    e t a l o n a r e

5.2.1.  Prepararea   soluţiilor etalon

Cunoscînd titrul soluţiei etalon de bază de KCN,   determinat conform punctului  5.1., se prepară soluţia etalon de lucru, care  conţine 30 mg/l acid cianhidric (30 mg HCN  72,3 mg KCN). Soluţia etalon de bază se diluează cu apă distilată  1:10.

Etaloanele se pregătesc în 5 baloane cotate de 100 ml, în care se adaugă următoarele volume din soluţia etalon de lucru: 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 şi 5,0 ml. Se aduc pînă la cotă cu apă distilată. Soluţiile preparate  conţin 30, 60, 90, 120 şi 150 µg/l  acid cianhidric.

5.2.2. Determinarea

Se prelevează  cîte 25 ml soluţii obţinute conform punctelor 4.1. şi 4.2. În baza valorilor absorbanţelor şi a concentraţiilor    cunoscute  ale  acidului cianhidric din fiecare etalon se trasează  curba de etalonare, care  trece prin origine.

6. Exprimarea rezultatelor

Acidul cianhidric se exprimă în micrograme pe litru (µg/l  ) fără zecimale.

6.1. C a l c u l u l

Absorbanţa probei de vin se raportează la curba de etalonare şi se stabileşte conţinutul în acid cianhidric total. Se  ia în considerare factorul de diluţie, cînd e cazul.

R e p e t a b i l i t a t e a   (r )  ş i   r e p r o d u c t i b i l i t a t e a   (R) :

Vinurile albe:

repetabilitatea                r = 3,1 µg/l    HCN,    respectiv   6% × Xi ;

reproductibilitatea          R = 12 µg/l    HCN,    respectiv   25% × Xi

Vinurile roşii:

repetabilitatea                 r = 6,4 µg/l     HCN,   respectiv   8% × Xi ;

reproductibilitatea          R = 23 µg/l      HCN,   respectiv 29% ×Xi.

Xi – concentraţia medie de HCN din vin.

35.   Diglucozidul malvidolului

35.1  MA-F-AS 315-03-DIGMAL

1. Principiul metodei

Diglicozidul  malvidolului  se oxidează în prezenţa acidului  azotic şi se transformă  într-o substanţă, care în  mediul amoniacal la lumina ultravioletă,  formează o fluorescenţă de culoare verde. Intensitatea fluorescenţei   compusului   format se măsoară  prin compararea  cu fluorescenţa   soluţiei  titrate de  sulfat   de chinină, care  corespunde  etalonului  de diglicozid al malvidolului.

Întrucît  dioxidul  de  sulf  liber atenuează intensitatea fluorescenţei, el trebuie în prealabil  combinat cu  acetaldehidă  în exces.

2. Determinarea calitativă

2.1. A p a r a t e:

lampă de radiaţie ultravioletă de 365 nm.

2.2. R e a c t i v e:

soluţie de acetaldehidă:

paraldehidă cristalizată                                                 10 g;

alcool etilic de 96% vol.                                             100 ml;

soluţie de acid clorhidric, 1M

soluţie de azotat  de sodiu, 10 g/l

alcool de 96% vol., ce conţine 5%  amoniac concentrat (ρ 20 = 0,92 g/ml);

vin martor, care conţine 15 mg/l diglicozid malvidol.

2.3.  M e t o d a   d e  d e t e r m i n a r e

Într-un balon  se iau  10 ml de vin  şi 1,5 ml soluţie de aldehidă acetică. Se agită şi se lasă pe 20 minute.

Într-o eprubetă de centrifugat  de 20 ml se iau  1 ml de vin, tratat cu acetaldehidă, o   picătură de acid clorhidric de 1M şi 1 ml soluţie de azotat de  sodiu. Se agită conţinutul eprubetei şi se lasă pe  2 minute  (maximum 5 minute), apoi se adaugă   10 ml de alcool cu amoniac .

Într-o altă eprubetă de centrifugat se tratează  10 ml de  vin  martor care conţine 15 mg/l diglicozid malvidol. Se agită ,  se lasă  pe 10 minute şi  se centrifughează.

Se decantează lichidul  limpede  din cele două eprubete în două eprubete calibrate cu dop rodat. Se   compară  fluorescenţa în lumina ultravioletă la 365 nm, a probei de vin analizate  cu fluorescenţa  vinului  martor.

Pentru vinurile roze, care  conţin mai puţini  antociani, se poate mări sensibilitatea metodei, luînd:

5 ml  de vin tratat cu acetaldehidă;

0,2 ml de acid clorhidric 1 M;

1 ml soluţie de nitrit de sodiu;

5,8 ml alcool cu amoniac;

Se tratează în paralel proba de vin martor.

2.4.  I n t e r p r e t a r e

Vinul, care nu dă  fluorescenţă  sau  dă o fluorescenţă inferioară vinului martor, este  considerat ca fiind lipsit de diglicozid malvidol,  în cazul unei fluorescenţe uşor inferioare, egale sau superioare  celei a vinului martor, se impune determinarea cantitativă a diglicozid  malvidolului.

3. Determinarea cantitativă

3.1. Aparate

Aparat pentru măsurarea fluorescenţei:

lungimea de undă de excitaţie 365 nm;

lungimea de undă a radiaţiei fluorescente 490 nm;

cuve de cuarţ  cu   drumul  optic de 1 cm.

3.2. R e a c t i v i:

martor cantitativ;

soluţie de sulfat  de chinină, 2 mg/l:  10 mg de sulfat de chinină se dizolvă în 100 ml de acid sulfuric de 0,1 M.  Se  diluează 20 ml de această soluţie într-un balon cotat cu capacitatea de 1 litru şi se aduce la semn cu soluţie de  0,1 M acid sulfuric.

3.3. M o d u l    d e   d e t e r m i n a r e

Proba de vin se pregăteşte în acelaşi mod ca la   punctul  2 al prezentului capitol,  în toate cazurile (vinuri roşii sau roze), se trateză  1 ml de probă de vin  cu  acetaldehidă.

Se întroduce soluţie de sulfat de chinină (2 mg/l) în cuva de cuarţ,  pentru reglarea fluorimetrului şi acţionînd  asupra  fantei sau a sensibilităţii,  se reglează  transmisia T  egală cu  100 %.   Apoi cuva se înlocuieşte cu cuva care conţine proba    de    vin   şi se citeşte valoarea transmisiei  T1.

Dacă valoarea T1 este mai mare de 35%, proba de vin trebuie diluată cu un vin lipsit de diglicozid malvidol, fluorescenţa căruia nu depăşeşete 6 % (se determină  pe o probă preliminară).

Acidul salicilic (sau salicilatul de sodiu), adăugat pînă la analiză în proba de vin,  pentru  stabilizare, produce o fluorescenţă   suplimentară.  Aceasta se elimină prin extracţia acidului salicilic din vin cu eter.

O fluorescenţă  suplimentară poate  apărea în cazul în care în vin a fost  adăugat caramelul.

3.4. C a l c u l u l

Intensitatea fluorescenţei  egală cu 1 pentru un  vin lipsit de  SO2, în condiţiile de determinare descrise mai sus, cu excepţia  tratării    cu   aldehidă acetică ,  corespunde  0,426 mg de diglicozid malvidol  într-un litru de vin.

Vinurile roşii şi roze, care nu conţin diglicozid malvidol, pot  da  o fluorescenţă ce corespunde  Т= 6%.

Conţinutul   de diglicozid malvidol  C în vinuri,  în  miligrame pe litru  (mg/l):

în care,  T1            – transmisia citită  pentru  proba de vin, %;

0,426    – constanta  intensităţii fluorescenţei, egală cu 1 ( corespunde  0,426 mg  diglicozid malvidol  pe litru);

6         –  transmisia  T а vinului roz sau roşu,  lipsit de diglicozid malvidol , %.

Dacă proba de vin a fost diluată, rezultatul se înmulţeşte cu factorul de diluţie.

3.5. E x p r i m a r e a    r e z u l t a t e l o r

Conţinutul diglicozid malvidolului este exprimat în miligrame pe litru (mg/l) de vin, fără zecimale.

35.2.  MA-MD-AS315-11-ANCYAN

Metoda analitică include determinarea сonţinutului  relativ al antocianilor din vinuri roşii şi roze. Separarea este realizată pe o coloană  (cromatografia lichidă de înaltă performanţă – HPLC) în fază inversată  şi  detector UV- VIS.  Deoarece compoziţia antocianilor din vinuri este complexă, metoda prevede o procedură  simplă, care permite identificarea şi determinarea  a nouă compuşi principali ai antocianilor din vinuri.

1. Principiul   metodei

Metoda este bazată pe  separarea directă  a antocianilor în formă neesterificată de antocianii în formă de esteri acilici   prin metoda HPLC pe coloană în fază inversată, prin eluţie cu gradient apă/acid formic/acetonitril cu detectare spectrofotometrică la 518 nm (figura 6).

2. Reactivi şi materiale:

acid formic , 98%;

apă (grad de puritate HPLC);

acetonitril  (grad de puritate HPLC);

solvenţi HPLC:

A – apă/acid formic/acetonitril    87 : 10 : 3  (v/v/v);

B - apă/acid formic/acetonitril    40 : 10 : 50  (v/v/v);

filtru cu membrană pentru degazarea solvenţilor HPLC şi pentru prepararea probelor de analizat;

materiale  de referinţă   pentru identificarea picurilor:

Cianidol-3-glucozid; M=484,84 g/mol.

Peonidol-3-glucozid; M=498,84 g/mol.

Malvidol-3-glucozid; M=528,84 g/mol.

Malvidol-3,5-diglucozid; M=691,04 g/mol.

3. Echipamente

Pentru efectuarea testărilor sunt necesare următoarele echipamente:

sistemul HPLC dotat cu:

pompă binară cu gradient;

sistem de injectare a probelor în volume de la 10 pînă la 200 µl;

detector    UV- VIS;

integrator sau calculator cu program special;

termostat pentru coloane (40°C);

sistemă de degazare a solvenţilor;

coloană de separare, de exemplu:  LiChrospher 100 RP 18 (5μm) sau  LiChroCart 250-4;

precoloană: de exemplu, RP18 (30-40 mm) cu diametrul cartuşului de 2 mm      şi lungimea de 20 mm.

4.  Metoda  de  determinare

4.1. P r e g ă t i r e a  p r o b e l o r

Vinurile limpezi  pot fi testate direct, iar probele tulburi  necesită filtrare preventivă cu ajutorul unui filtru cu membrană de 0,45 μm. Prima parte a filtratului se înlătură.

Deoarece intervalul de  linearitate a absorbţiei în funcţie de concentraţia antocianilor este foarte larg, volumul  de probă injectată poate varia de la 10 pînă la 200 μl, în funcţie de intensitatea culorii vinului.  Nici o diferenţă semnificativă nu este înregistrată pentru volume diferite de probe injectate.

4.2. D e t e r m i n a r e a

Separarea  antocianelor se efectuează în următoarele condiţii HPLC:

volumul probei injectată:                                       50 μl (vin roşu) pînă la 200 μl (vin roz);

debitul:                                                                   0,8 ml/minută;

temperatura coloanei:                                            40°C;

durata de tranziţie:                                                  45 minute;

revenirea la condiţiile iniţiale:                                 5 minute;

detectare  la lungimea de undă                                518 nm.

gradienţii de eluţie:

| Timp (minute) | Solventul A (%, v/v) | Solventul B (%, v/v) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 94 | 6 |
| 15 | 70 | 30 |
| 30 | 50 | 50 |
| 35 | 40 | 60 |
| 41 | 94 | 6 |

Pentru 	a  asigura eficacitatea coloanei, numărul de talere teoretice (N), calculat în raport cu  malvidol-3-glicozid  nu trebuie să fie inferior de 20000, iar rezoluţia (Rs) între   peonidol-3-cumaril glicozid şi malvidin-3-cumaril glicozid nu trebuie să fie mai mică de  1,5.  Sub  limita   acestor valori se utilizează altă  coloană.

În figura 6 este prezentată o cromatogramă tipică, unde sunt separaţi  antocianii:

Grupa 1: antociane-3-glicozide neacilate:                                                     nr. picului:

Delfinidol-3-glicozid             						1

Ciainidol-3-glicozid  						            2

Petunidol-3-glicozid  							3

Peonidol-3-glicozid   							4

Malvidol-3-glicozid  							5

Grupa 2: antociane-3-glicozide acilate:

Peonidol-3-acetilg  lucozid   				            	6

Malvidol-3-acetilg lucozid  					            	7

Grupa 3: antociane-3-glicozide cumarinice:

Peonidol-3-cumarin glucozid   						8

Malvidol-3-cumarin glucozid  						9

5.  Exprimarea rezultatelor

Valorile sînt exprimate în unităţi relative în raport cu totalitatea antocianilor, determinaţi

prin această metodă.

Figura  6.   Separarea a  9 antociane în vin roşu.

36.   Dietilenglicolul

36.1  MA-MD-AS 315-09-DIEGLY

1. Principiul metodei

Dietilenglicolul  se separă   prin  cromatografie în fază gazoasă pe coloană capilară  după extragerea cu ester .  Metoda permite determinarea   dietilenglicolului  în vinuri  cu o concentraţie  egală  sau mai mare decît 10 mg/l.

2. Aparate:

cromatograf  în fază  gazoasă dotat   cu:

detector cu ionizare în flacără,

coloană capilară de separare cu polietilenglicol (Carbowax  20M ), lungimea de 50 m şi diametrul de 0,32mm.

Condiţiile de lucru :

temperatura  la  injector                                                        280°C;

temperatura la detector                                                         270°C;

gaz purtător                                                                        hidrogen;

debitul gazului purtător                                                     2 ml/minută;

flux                                                                                   30 ml/minută;

injectarea                                                                          "splitless";

volumul de injectare                                                                  2 µl;

injectarea la  35°C                        ieşirea  închisă   timp de 40 secunde;

programarea temperaturii                             120°C -170 °C , 3 оС/minută.

3. Reactivi:

soluţie de propan – 1,3-diol ,  1 g/l  în alcool  de 20 % vol. ( etalon  intern);

soluţie apoasă de  dietilenglicol, НОСН2СН2ОСН2СН2ОН,  20 mg/l.

4. Metoda de determinare

Într-un  balon cotat  de 50 ml  se iau  10 ml vin, 1 ml de soluţie de propan – 1,3-diol şi 25 ml ester. Se agită şi se adaugă  o  cantitate  de carbonat de potasiu neutru suficientă pentru saturarea  amestecului. Se agită.   Se separă în două faze  prin centrifugare.

Se efectuează a doua   extracţie. Se elimină eterul prin evaporare şi se dizolvă sedimentul  cu 5 ml de etanol.

Randamentul extragerii  trebuie să fie nu mai puţin   de  90 %.

Cromatografierea se efectuează  în condiţiile  descrise mai sus.

###### 5.  Exprimarea rezultatelor

Identificarea  dietilenglicolului se face  după  timpul de   reţinere comparativ cu soluţia  de referinţă,   analizată  în aceleaşi condiţii ca şi  vinul.

Determinarea  se efectuează comparativ    cu soluţia etalon prin metoda    utilizării etalonului intern.

Cînd  conţinutul de dietilenglicol  este  egal  sau mai mic  de 20 mg/l se recomandă  confirmarea  prezenţei  acestuia  prin spectrometria în masă.

37. Indicile Folin-Ciocalteu

37.1. MA-MD-AS 2-10 INDFOL

1. Definiţie

Indicele Folin-Ciocalteu este rezultatul obţinut din aplicarea metodei descrise mai jos.

2. Principiul metodei

Toţi compuşii fenolici, conţinuţi în vin  se oxidează  de reactivul Folin-Ciocalteu. Acest reactiv este format dintr-un amestec de acid fosfowolframic (H3PW12O40) şi acidul fosfomolibdinic (H3PMo12O40) care, după oxidarea fenolilor, se  reduc la un amestec de oxizi  de tungsten (W8O23) şi molibden (Mo8O23) , coloraţi în culoare  albastră.

Coloraţia albastră  are o absorbţie maximă la  750 nm şi este proporţională cu totalul cantităţii de compuşi fenolici prezenţi iniţial.

3. Reactivi

Reactivii  trebuie să fie de  calitate  analitică. Se utilizează apă distilată sau apă  de puritate echivalentă.

R e a c t i v u l   F o l i n-C i o c a l t e u

Se utilizează  reactivul  disponibil în comerţ.  Acest reactiv poate fi preparat după cum urmează: se dizolvă 100 g de wolframat de sodiu (Na2WO4 ×2H2O) şi 25 g de molibdat de sodiu (Na2MoO4 ×2H2O)  în 700 ml   de      apă distilată. Se adaugă 50 ml de    acid    fosforic    85 % (ρ20 = 1,71 g/ml) şi 100 ml de acid clorhidric concentrat (ρ20 = 1,19 g/ml). Se aduce la temperatura de fierbere şi se fierbe 10 ore la reflux, apoi se  adaugă  150 g de sulfat de litiu (Li2SO4 × H2O) şi cîteva picături de brom şi se fierbe din nou 15 minute. Se lasă să se răcească şi se completează pînă la un litru cu apă distilată.

Carbonat de sodiu anhidru, Na2CO3,  soluţie de 20 % (m/v).

4. Aparatura:

baloane cotate de 100 ml;

spectrofotometru, care   permite  măsurări la 750 nm.

5. Metoda de lucru

5.1. V i n u r i     r o ş i i

Într-un balon cotat de 100 ml  se introduc succesiv 1 ml de vin, diluat în prealabil 1:5, 50 ml apă distilată,  5 ml reactiv Folin-Ciocalteu  şi   20 ml de soluţie de carbonat de sodiu. Se completează pînă la 100 ml cu apă distilată.  Se amestecă. Se lasă  30 minute pentru stabilizarea reacţiei. Se determină absorbţia la 750 nm  în cuvă cu drumul  optic de 1 cm faţă de un blanc pregătit cu apă distilată în locul  vinului.

Dacă absorbţia radical diferă  de 0,3 trebuie efectuată  o diluare corespunzătoare.

5.2.  V i n u r i   a l b e

Toate procedurile se efectuează în aceleaşi condiţii, luînd ca probă  1 ml de vin  alb nediluat.

5.3. M u s t   c o n c e n t r a t   r e c t i f i c a t

5.3.1. Pregătirea probei

Se utilizează soluţia cu o concentraţie a zaharurilor  de 25 % (m/m) (25 °Brix), pregătită conform descrierii din capitolul „17. Aciditatea ionică (pH)”  punctul  4.1.2.

5.3.2. Determinarea

Toate măsurările se efectuează în aceleaşi condiţii ca şi în cazul vinului roşu (punctul   5.1. din prezentul capitol), dar se utilizează  5 ml de probă preparată conform descrierii de la punctul   5.3.1. Se măsoară  absorbţia faţă de   blanc, pregătit cu 5 ml de soluţie de zahăr invertit 25 % (m/m).

6. Exprimarea rezultatelor

6.1. M e t o d a    d e    c a l c u l

Rezultatul este exprimat sub forma unui indice, obţinut prin înmulţirea absorbţiei cu 100 pentru vinurile roşii diluate 1:5 (sau cu factorul corespunzător  pentru alte diluţii) şi cu 20 pentru vinurile albe. Pentru mustul concentrat rectificat, absorbţia  se înmulţeşte cu 16.

6.2. R e p e t a b i l i t a t e a

Diferenţa dintre rezultatele a două determinări întreprinse simultan sau foarte repede una după cealaltă, de acelaşi analist, nu trebuie să depăşească 1.

O bună repetabilitate a rezultatelor este   asigurată de   curăţenia  corespunzătoare a veselei de laborator (baloanele  cotate şi cuvele spectrometrice).

38. Ochratoxina-A

38.1 MA-F-AS 315-10-OCHRAT

1. Domeniu de aplicare

Metoda se aplică  la  determinarea   ochratoxinei-A (OTA) în vinurile roşii, roze şi albe (inclusiv în vinurile speciale), la concentraţii de pînă la 10 µg/l, folosind o coloană de "immunoaffinite” şi cromatografia lichidă de înaltă performanţă (HPCL).

Metoda poate fi aplicată la vinurile spumante şi la vinurile petiante, cu condiţia că probele vor fi preventiv degazate.

2.  Principiul metodei

Proba de vin se  diluează  cu o soluţie, care conţine polietilenglicol şi  bicarbonat de sodiu, se filtrează  şi se trece  prin     coloana “immunoaffinite”. OTA se  eluează  cu metanol şi se separă prin metoda HPLC  cu detector  fluorimetric.

# 3. Reactivi:

# clorură de sodiu (NaCl);

# hidrogenocarbonat de sodiu (NaHCO3);

# polietilenglicol (PEG 8000);

# metanol (CH3OH);

# acetonitril (CH3CN);

# apă purificată de laborator, caliatea EN ISO 3696;

# acid acetic, 85%  (CH3COOH);

# soluţie diluată  (1 % PEG + 5% NaHCO3): se dizolvă 10 g de PEG  şi    50g  NaHCO3  în 950 ml apă şi se aduce pînă   la   un 1 litru cu apă distilată;

# soluţie de spălare (2,5 % Na Cl +0,5% NaHCO3): se dizolvă 25g de NaCl  şi 5 g NaHCO3  în 950 ml apă şi se aduce pînă la   un 1 litru cu apă  distilată;

# faza mobilă HPLC (apă: acetonitril: acid acetic glacial, 99:99:2, v/v/v): se amestecă 990 ml apă cu 990 ml de acetonitril  şi 20 ml de acid acetic glacial. Se filtrează printr-un filtru cu membrană cu diametrul porilor de 0,45µm şi se degazează (de exemplu, cu heliu);

# toluen;

# amestec de solvenţi (toluen: acid acetic glacial- 99:1, v/v ): se amestecă 99 părţi  în volum de toluen  cu o parte de volum de acid acetic glacial;

# soluţie  etalon de OTA: se dizolvă 1 mg de OTA sau conţinutul  unei fiole (în cazul în care OTA este obţinut sub forma unei  pelicule după evaporare) în amestecul de solvenţi   pentru a obţine o soluţie cu conţinutul de aproximativ 20 sau 30 µg/l de OTA.

# Pentru  determinarea  concentraţiei exacte, se înregistrează  spectrul de absorbţie al soluţiei între 300 şi 370 nm, în  cuva de cuarţ cu drumul optic de 1 cm, folosind amestecul  de solvenţi  ca blanc . Se identifică  absorbanţa  maximă  şi se calculează  concentraţia  de OTA (C) în µg/ml  cu  ecuaţia:

# C

# unde,    Amax- absorbanţa  la  lungimea de undă maximă (aproximativ 333 nm);

# M – masa moleculară a OTA = 403,8 g/mol;

# ε – coeficientul de extincţie molară a OTA în amestecul de solvenţi,   ε = 544/mol;

# δ   - drumul  optic (cm).

# Această soluţie este stabilă la o temperatură de  -18°C timp de 4 ani;

# soluţie  standard de OTA (2µg/ml în amestec toluen : acid acetic- 99:1,v/v): se diluează soluţia etalon  cu    amestecul    de solvenţi  pentru a obţine o soluţie standard de OTA cu concentraţiea de 2 µg / ml.

# Soluţia  se  păstrează  la o temperatură de + 4 °C  în frigider. Stabilitatea  trebue să fie testată  cu regularitate.

# 4.  Echipament:

# flacoane din sticlă (4 ml);

# pompă în vid pentru  pregătirea  coloanelor “immunoaffinite”;
          rezervor şi tub de scurgere adaptate la coloanele “immunoaffinite”;
          filtre cu fibre de sticlă (de exemplu, Whatman GE / A);

# coloana “immunoaffinite” specială pentru OTA.  Coloana  trebue să aibă o capacitate totală de legare de  cel puţin 100 ng de OTA şi să permită  ca randamentul de purificare să fie egal cu  85%, atunci   cînd se face să treacă  o soluţie diluată de vin  ce conţine 100 ng OTA;

# evaporator rotativ;
          cromatograf lichid, dotat  cu  pompă  capabilă de a atinge un flux constant de 1ml/minută;
          sistemă de injectare de 100 µl;

# coloană  analitică HPCL din oţel inoxidabil 150 x 4,6 mm,  umplută cu  fază    staţionară C18(5 µm), cu   precoloană sau prefiltru (0,5 µm), care conţine o fază corespunzătoare. Coloanele de alte    dimensiuni pot fi folosite dacă asigură  o bază bună şi zgomotul de fundal pentru a detecta picul de OTA, printre alte picuri;

# detector de fluorescenţă cu lungimea de undă de excitaţie, fixată la 333 nm şi  lungimea de undă de emisie 460 nm;
          sisteme  Acquisition; 
          spectrometru Ú.V.

5. Modul de determinare

5.1.  P r e g ă t i r e a   p r o b e l o r

Se toarnă 10 ml de vin într-un balon conic de 100 ml. Se adaugă 10 ml de soluţie diluată . Se amestecă bine. Se filtrează prin filtru cu fibră de sticlă   (filtrarea  este necesară pentru vinuri  tulburi sau  cu precipitat ).

5.2.  P u r i f i c a r e a  î n   c o l o a n a  „i m m u n o a f f i n i t e”

Se montează coloana  “ immunoaffinity”  la pompa în vid şi  se fixează  rezervorul de scurgere.   Se adaugă 10 ml (echivalentul a 5 ml de vin) de soluţie diluată în balon  şi se trece prîn coloana  “immunoaffinity” cu un debit de aproximativ 1 picătură pe secundă. Se spală coloana “immunoaffinity” cu 5 ml de soluţie de spălare,  apoi cu 5 ml de apă cu un  debit de 1 pînă la 2 picături pe secundă.

Se usucă coloana  cu  aer uscat. Se eluează OTA într-un  balon  de sticlă  cu 2 ml de metanol  cu un debit  de 1 picătură pe secundă. Eluatul se evaporă pînă la sec  la o temperatură de 50 °C  cu azot. Se dizolvă imediat  în 250 µl  fază mobilă HPLC şi se păstrează  la 4 °C pînă la analiza prin HPLC.

5. 3.   M e t o d a    HPLC

Se injectează 100 µl de extract (echivalent a 2 ml de vin) în bucla de injectare a cromatografului.   
          Condiţii de operare: 
            debit                                                                                                 1 ml/minută ;
            faza mobilă    acetonitril: apă: acid acetic glacial                   (99:99:2, v / v / v); 
            fluorescenţă de detectare:

lungimea  de undă , stare de excitaţie                                             333 nm;                         
            lungimea  de undă de emisie                                                            460 nm; 
            volumul de injecţie                                                                            100 µl.

6. Determinarea cantitativă a ochratoxinei - A (OTA)

Calculul conţinutului OTA  trebuie să se efectueze prin măsurarea ariei sau  înălţimii picului corespunzător  timpului  de retenţie a OTA, utilizînd  curba de calibrare preventiv trasată.

6.1.  C u r b a   d e   c a l i b r a r e

Se trasează  curba de etalonare în fiecare zi înainte  de analiză  şi ori de cîte ori se schimbă condiţiile de  cromatografiere. Într-un flacon  de sticlă se iau  0,5 ml soluţie standard de OTA cu concentraţia de  2 µg / ml, şi se evaporă  solventul  cu azot.  Se dizolvă în 10 ml de fază mobilă HPLC ,  anterior filtrată prin filtru cu diametrul porilor 0,45µm. Aceasta asigură concentraţia  de OTA a soluţiei  de  100 µg/ml.

Se prepară 5 soluţii de calibrare pentru HPLC în 5 baloane de  5 ml conform  tabelului de mai jos. Se completează fiecare standard  pînă la 5 ml cu faza mobilă HPCL. Se injectează  în  HPLC cîte 100 µl din fiecare soluţie.

Tabel

|  | Std 1 | Std 2 | Std 3 | Std 4 | Std 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fază mobilă HPLC , filtrată , µl | 4970 | 4900 | 4700 | 4000 | 2000 |
| Soluţie OTA, 100 ng/ml, µl | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
| Concentraţia OTA, ng / ml | 0,6 | 2,0 | 6,0 | 20 | 60 |
| Injectarea OTA, ng | 0,06 | 0,20 | 0,60 | 2,00 | 6,00 |

Dacă  cantitatea de OTA în probe este în afara intervalului de calibrare,  se face  o  diluţie corespunzătoare  sau  se injectează volume mai mici. În acest caz, calculul final (7) trebuie să fie reanalizat de la caz la caz.

Se recomandă, ca curba   de calibrare să  treacă prin zero, pentru  evaluarea cantitativă  precisă a concentraţiei  OTA  mai puţin de 0,1 µg / l.

7. Calculul

Calcularea  conţinutului de OTA  se efectuează  cu curbele de calibrare, trasate preventiv cu ajutorul soluţiilor standard.  
      	Se calculează concentraţia de OTA (Cota), în ng / ml (echivalent cu µg/l), cu formula:

Cota =Ma × 2/V1 × V3/V2

unde:    Ma –    masa de ochratoxină - A (ng)  în conformitate cu matricea,  injectată în coloană, şi determinată pe curba de calibrare;

2   –   factorul de diluţie; 
                   V1   –     volumul de probă (10 ml);

V2  –     volumul soluţiei testate, injectate în coloană (100 µl);

V3  –  volumul de soluţie, folosită pentru  dizolvarea eluatului uscat (250 ml).

39. Prezenţa coloranţilor sintetici

39.1 MA-MD-AS 315-08- COLSYN

1. Principiul metodei

Vinul se concentrează  pînă  la 1/3 din volumul iniţial, se alcalinizează cu o soluţie  de hidroxid de sodiu  şi se supune extracţiei cu eter. Faza eterică, spălată cu apă se supune  extracţiei  cu  soluţie  de acid acetic. Această soluţie acetică se alcalinizează cu amoniac, se  aduce  la fierbere în prezenţa unor fibre  proteice, tratate cu sulfat de aluminiu  şi tartrat acid de potasiu. Colorantul posibil  prezent se fixează pe fibra proteică.  Colorantul este readus în soluţie prin tratarea  fibrei cu soluţie de acid acetic. După evaporarea soluţiei de acid acetic, reziduul se  dizolvă într-o soluţie hidroalcoolică şi se analizează  prin cromatografie în strat subţire pentru a identifica  coloranţii.

Faza apoasă, rămasă după extracţia în eter, posibil conţine coloranţi cu caracter acid.  Extracţia coloranţilor se bazează  pe afinitatea lor cu  fibrele de origine animală, pe care  ei le colorează puternic : se tratează cu acizi  minerali  şi se fixează pe fibre proteice.

Pentru a concentra coloranţii, se efectuează o dublă sau o  multiplă fixare succesivă a coloranţilor  pe fibrele proteice, care se iau din ce în ce mai mici. Dacă fibrele  se   colorează, rezultă că în vin a fost adăugat  un colorant sintetic, care poate fi  determinat  ulterior prin cromatografia în strat subţire.

2. Aparataj:

plăci de sticlă  20x20 cm acoperite cu praf de celuloză;

cuve  pentru cromatografie.

3. Reactivi :

eter sulfuric ;

soluţie de hidroxid de sodiu de  5% ;

acid acetic  (glacial) (ρ20 =1,05 g/ml) ;

acid acetic glacial diluat cu apă distilată în proporţie  de 1:18;

acid clorhidric  (ρ20 =1,19 g/ml)  diluat  cu apă distilată în proporţie de 1:10;

amoniac (ρ20 =0,92 g/ml) ;

fibre proteice albe, în prealabil spălate, degresate în eter şi uscate;

fibre  proteice albe, în prealabil spălate, degresate în eter, uscate şi îmbibate în felul următor: se dizolvă 1 g de sulfat de aluminiu cristaliс  Al2(SO4)3×18 H2O şi 1,2 g de tartrat acid de potasiu în 500 ml de apă. Se plasează în soluţia obţinută 10 g de fibre  proteice albe, în prealabil spălate, degresate în eter şi uscate, se agită timp de 1 oră, apoi se lasă  pe 2-3 ore, după ce se usucă la temperatură ambiantă ;

solventul  nr. 1 pentru analiza cromatografică a coloranţilor cu caracter bazic:

n-butanol                                                                                    50 ml;

etanol                                                                                          25 ml;

acid acetic  glacial (ρ20 =1,05 g/ml)                                           10 ml;

apă distilată                                                                                25 ml;

solventul nr.2 pentru analiza cromatografică a coloranţilor cu caracter acid:

n-butanol                                                                                     50 ml;

etanol                                                                                           25 ml;

amoniac (ρ20 =0,92 g/ml)                                                            10 ml;

apă distilată                                                                                 25 ml.

4. Metoda de lucru

4.1. A n a l i z a   c o l o r a n ţ i l o r   s i n t e t i c i   d e    o r i g i n e      a l c a l i n ă

4.1.1. Extracţia   coloranţilor

Într-un balon  conic  de 500 ml se iau  200 ml de vin, se fierb pînă ce volumul se reduce la 1/3 din volumul iniţial. După răcire, vinul concentrat se  neutralizează  cu o soluţie de hidroxid de sodiu de 5% pînă la  modificarea culorii naturale a vinului.

Se efectuează extracţia în eter în două reprize, a cîte 30 ml de eter. Fazele  cu eter,  care posibil conţin coloranţi    de origine alcalină se combină;   reziduul vinului după extragere  trebuie păstrat pentru determinarea coloranţilor   sintetici de origine acidă.

Extractul  eteric este spălat de două ori cu 5 ml de apă, pentru a elimina hidroxidul de sodiu, apoi se agită atent cu 5 ml soluţie de acid acetic diluat.

Dacă faza apoasă acidă obţinută este colorată, acest lucru atestă prezenţa în vin a unui colorant   sintetic  de origine   alcalină.

Prezenţa colorantului sintetic  cu caracter alcalin poate fi confirmată prin fixarea lui  pe fibre  proteice  îmbibate. Pentru aceasta,  faza apoasă acidă, obţinută conform procedurii sus-indicate este alcalinizată cu soluţie de amoniac de 5%, apoi se adaugă 0,5g  fibre  proteice  îmbibate şi se fierbe 5 minute.  Fibrele se clătesc  sub un get de apă curgătoare. Dacă fibrele se colorează, atunci vinul conţine colorant   sintetic de origine   alcalină.

4.1.2.  Determinarea  cromatografică în strat subţire

Faza  acidă  apoasă, care conţine colorant sintetic de origine alcalină, se concentreză pînă la 0,5 ml. Dacă colorantul a fost fixat pe fibrele proteice, acestea sînt tratate la fierbere cu 10 ml de apă distilată şi 10 picături de  acid acetic   (ρ20 =1,05 g/ml). După înlăturarea fibrelor, soluţia este concentrată pînă la un volum de 0,5 ml.

Pe suprafaţa unei  plăci de sticlă, acoperită cu celuloză, se depun  20 μl de această soluţie concentrată la 3 cm de marginea laterală şi la 2 cm de marginea inferioară a plăcii. Placa se introduce în cuvă cu solventul nr.1, în aşa mod, încît marginea inferioară a plăcii să fie scufundată în solvent de 1 cm. Cînd frontul solventului migrează  la  15-20 cm de înălţime, placa se retrage şi se lasă să se usuce la aer.

Colorantul se identifică după soluţiile coloranţilor sintetici de origine alcalină, depuse  succesiv  pe placa cromatografică.

4.2. A n a l i z a  c o l o r a n ţ i l o r   s i n t e t i c i   d e   o r i g i n e   a c i d ă

4.2.1. Extracţia coloranţilor

Pentru testare se foloseşte reziduul de vin rămas de  la  determinarea  coloranţilor de origine              alcalină.  În cazul în care   testarea coloranţilor de origine alcalină  nu a fost efectuată, într-un balon  conic de 500 ml se iau  200 ml de vin, se  fierb  şi se concentrează  pînă  la 1/3  din volumul iniţial.

În ambele cazuri, după răcirea reziduului sau a vinului  concentrat,  se adaugă 3 ml   soluţie diluată de acid clorhidric şi 0,5g de fibre proteice  albe, se fierbe timp de 5 minute. Lichidul se decantează, iar fibrele    se spală  sub un get de apă.

Fibrele spălate sunt plasate într-un balon  conic ,  se adaugă 100 ml de apă   şi 2 ml de acid clorhidric diluat, se  fierb  timp de 5 minute. Se decantează lichidul acid, apoi procedura se repetă pînă ce se obţine un lichid incolor.

Fibrele după ce au  fost bine spălate, pentru a elimina complet lichidul acid,   se plasează într-un balon  conic  cu 50 ml de apă distilată şi 10 picături de amoniac (ρ20 =0,92 g/ml),  se fierb  lent  10 minute, pentru dizolvarea coloranţilor sintetici de origine  acidă, care posibil au fost  fixaţi pe fibră. Apoi se înlătură  fibrele,   volumul se aduce pînă la 100 ml şi se fierbe  lichidul pentru a evapoara amoniacul. După răcire se acidulează  cu 2 ml de acid clorhidric diluat (se verifică cu ajutorul indicatorului – 1 picătură de lichid se plaseză pe hîrtia indicator).

În lichidul acidulat se plasează 60 mg (aproximativ 20 cm ) de fibră proteică albă  şi se fierbe timp de 5 minute,  se extrage firul şi se clăteşte minuţios sub un get de apă. În cazul în care  fibrele  s-au colorat în roşu (vin roşu) sau în galben (vin alb),  se consideră  demonstrată prezenţa colorantului sintetic de origine acidă.

Dacă coloraţia  fibrei nu este clară, se  efectuează tratamentul cu amoniac şi se  repetă procedura cu altă fibră de 30 mg (aproximativ 10 cm de fibră). Apariţia unei culori slabe, dar clare, demonstrează prezenţa colorantului sintetic de origine acidă .

Dacă este necesară o fixare   mai completă, se repetă procedura de fixare-eluţie  de 4-5 ori, pînă cînd  coloraţia roză nu va fi  distinctă.

Fibrele  proteice colorate se tratează  la fierbere cu  10 ml de apă distilată şi 10 picături de amoniac (ρ20 =0,92 g/ml). Se scot  fibrele, iar  soluţia amoniacală se  concentrează  pînă la volumul  de 0,5 ml.

4.2.2. Analiza cromatografică în strat subţire

Pe o placă de sticlă, acoperită cu celuloză, se depun  20 μl de această  soluţie concentrată la 3 cm de  marginea laterală şi la 2 cm de marginea inferioară a plăcii.  Se introduce placa în cuva cu solventul  nr.2  în aşa mod, încît marginea inferioară a plăcii să fie scufundată în solvent de 1 cm. Cînd frontul solventului migrează la  15-20 cm de înălţime,  se scoate placa şi se lasă să se usuce la aer.

Colorantul este identificat  după soluţiile coloranţilor sintetici de origine acidă, depuse  succesiv  pe placa cromatografică.

40. Prezenţa îndulcitorilor sau edulcoranţilor sintetici

40.1. MA-MD-AS 315-07 EDUSYN

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a    d e   r e f e r i n ţ ă

Determinarea  saharinei (sulfamidei benzoice) a dulcinei (p-etoxifenilureei), a ciclamatului  (ciclohexilsulfamatului) şi a P-4000 (2N propoxi-2-amino-4-nitrobenzenului).

După concentrarea vinului, saharina, dulcina şi P-4000 sînt extrase în mediu acid cu benzol; apoi  este extras ciclamatul din vin cu acetat de etil (este necesar de a respecta ordinea  extracţiei). Reziduurile  după evaporarea solvenţilor se analizează   prin  cromatografia   în  strat subţire.

Saharina şi ciclamatul sînt identificate  prin cromatografia cu placa de celuloză (solvent : acetonă-acetat de etil-amoniac), prima în extract benzonic, al doilea în extract de  acetat de etil după  purificare   cu  eter.

Aceşti îndulcitori se evidenţiază  după  pulverizarea cu o  soluţie  de benzidin-anilin-acetat de cupru şi   separarea la  următoarele valori  Rf:   0,29 pentru ciclamat,  0,46   pentru saharină.

P-4000 şi dulcina se identifică  prin cromatografia în strat de poliamidă, în extract benzenic (solvent: toluen-metanol-acid acetic glacial).  Aceşti îndulcitori, puşi în evidenţă prin pulverizarea cu  soluţie de p-dimetilaminobenzaldehidă, se separă la  următoarele  valori  Rf:  0,60 pentru dulcină, 0,80 pentru P-4000.

1.2. M e t o d a   u z u a l ă

Determinarea  saharinei,  dulcinei şi a ciclamatului.

Aceşti îndulcitori  se extrag din  vin  cu un schimbător de ioni lichid, apoi din nou  se extrag   cu  amoniac diluat, se  identifică  prin cromatografia în  strat subţire de un amestec de praf de celuloză şi praf de poliamidă (solvent: xilen-propanol- n-acid acetic glacial-acid formic). Ei se  manifestă  datorită fluorescenţei lor albastre pe fon galben, care se observă în raze  ultraviolete după pulverizare  cu  soluţie  de 2,7-diclorfluorosceină.

O pulverizare ulterioară cu  soluţie de  1,4-dimetilaminobenzaldehidă, permite  diferenţierea  dulcinei, care  dă un spot oranj  spre deosebire de  vanilină  şi esterii acidului   p-hidroxibenzoic care migrează la  acelaşi Rf.

2. Metoda de referinţă

Determinarea  saharinei, ciclamatului, dulcinei şi P-4000

2.1. U t i l a j:

cuvă cromatografică;

seringi micrometrice sau micropipete;

pîlnie de decantare  cu  diametrul de 15mm şi înălţimea de 180mm,  înzestrată cu un robinet.

baie de apă la 1000C;

etuvă  cu temperatura reglabilă,   pînă la  1250C.

2.2. R e a c t i v i:

solvenţi de extracţie:

benzen;

acetat de etil.

solvenţi pentru cromatografie:

solventul  nr. 1 –   acetonă: acetat de etil: amoniac concentrat (ρ20=0,92g/ml), 60:30:10;

solventul  nr. 2 –   toluen: metanol: acid acetic glacial  (ρ20=1.05g/ml)  90:10:10;

plăci pentru cromatografie  20x20cm :

cu strat de praf  de celuloză (exemplu Watman CC 41 sau Macherey-Nagel MN300);

cu strat de praf  de poliamidă ( de exemplu  Merck);

reactiv de  developare a  saharinei  şi ciclamatului: se prepară  soluţie alcoolică de benzidină:  250 mg la  100ml etanol;  soluţie săturată de acetat de cupru  şi  anilină recent distilată.  Se  amestecă  15 ml soluţie  de benzidină, 1 ml anilină şi 0,75ml soluţie saturată de acetat de cupru.  Această soluţie trebuie să fie pregătită imediat înaintea analizei. Ea corespunde volumului necesar pentru  developarea  unei plăci  de 20x20cm;

acid clorhidric diluat,  1:1 (v/v);

soluţie de acid  azotic,  25 %;

reactiv pentru developarea P-4000 şi a dulcinei: se dizolvă 1g de 1,4-p-dimetilaminobenzaldehidă în 50 ml de metanol, se adaugă 10 ml de  de acid azotic, se aduce nivelul la 100  ml cu metanol. Pentru  o placă de 20x20 cm  se utilizează 15 ml de  reactiv;

soluţie hidroalcoolică de ciclamat,  0,1 %: se dizolvă 100 mg de sare de sodiu sau de calciu a acidului ciclohexilsulfamic în   100ml de amestec din părţi egale de apă şi etanol;

soluţie apoasă de  saharină, 0,05 %;

soluţie de dulcină,  0,05g  în 100 ml de metanol;

soluţie de P-4000,  0,05g   în 100 ml de metanol.

2.3. M e t o d a  d e  l u c ru

2.3.1 Extracţia

100 ml de vin se toarnă într-un vas cilindric, se  evaporă  rapid la fierbere pînă la volumul de 30 ml, permanent  îndreptînd un jet de aer rece la  suprafaţa recipientului. Se lasă să se răcească.

Se  acidulează cu 3 ml de acid сlorhidric diluat la 1:2. Se   transvazează  într-un balon   conic de 500 ml  cu  dop rodat,  se adaugă 40 ml  benzen şi se agită cu un  agitator mecanic timp de 30 minute.  Se trece  într-o pîlnie de decantare  pentru a separa faza organică, care se  centrifughează în caz de formare a  emulsiei.

Faza organică se pune într-un balon conic cu dop rodat. Vinul extras  cu benzen,  care corespunde stratului inferior în pîlnia  de  decantare, se toarnă într-un balon  conic de 500 ml cu dop rodat, în care  preventiv se iau  40 ml de acetat de etil. Se agită 30 minute şi se separă faza organică în   modul descris  anterior. Se va avea grijă să  fie separată  doar faza organică fără vin.

Pe o baie de apă la 100 0C  se evaporă fiecare solvent de extracţie, în cantităţi mici, în capsule de 50-60 mm în diametru, trecînd  un curent de aer rece pe suprafaţa capsulelor. Se continuă evaporarea pînă ce reziduul va avea o consistenţă siropoasă.

Se  dizolvă  reziduul din capsula, unde s-a evaporat extractul benzenic, cu 0,5 ml  soluţie etanol-apă (1:1). (0,25 ml de soluţie sînt suficiente pentru dizolvarea reziduului, restul 0,25 ml   - pentru spălarea capsulei).  Extractul hidroalcoolic  obţinut se trece  într-o eprubetă mică  cu dop rodat  (extractul B).

Reziduul din capsulă după evaporarea  extractului  de acetat de etil (care conţine ciclamatul), se dizolvă   cu 0,5 ml de apă  şi  se trece într-o pîlnie  de decantare . Se spală capsula cu 10 ml eter etilic, apoi  eterul se adaugă la conţinutul  din pîlnia de decantare. Se agită energic timp de 2 minute  şi se  separă  stratul inferior într-o   eprubetă în care în prealabil  au  fost luate  0,5 ml etanol. Se obţine în total 1 ml   soluţie hidroalcoolică, care    posibil conţine ciclamat (extractul A).

2.3.2. Cromatografierea.

Saharina  şi ciclamatul

Pentru a determina saharina şi ciclamatul se utilizează o placă de celuloză:  o jumătate  din placă pentru a determina ciclamatul, cealaltă jumătate pentru saharină.

Pentru  aceasta pe o jumătate  din placă se depun  5-10 µl extract A şi 5 µl soluţie etalon de  ciclamat, pe a doua parte a plăcii  se depun  5-10µl extract B  şi 5µl soluţie etalon de saharină. Placa astfel  pregătită se pune în cuva cromatografică, conţinînd solventul nr. 1 (acetonă-acetat de etil-amoniac) , se lasă să migreze pînă la o înălţime de  10 -12 cm.

Se  scoate placa  din  cuvă şi se usucă cu aer cald,  cu atenţie şi uniform se pulverizează,      cu reactiv cu benzidină (17-18 ml pentru fiecare placă). Se usucă placa cu aer rece. Apoi placa se pune într-o  etuvă  la 120-125 0C timp  de 3 minute. Spoturile apar cenuşiu închis pe fon maro  deschis; culoarea spoturilor se intensifică în timp.

P-4000 şi dulcina

Se depun 5 µl de extract B şi  cîte 5µl de soluţii etalon de dulcină şi P-4000 pe  placa de poliamidă. Placa astfel pregătită se plasează în cuva cromatografică, care conţine solventul  nr. 2 (toluen-metanol -acid acetic). Se  lasă să migreze pînă la o înălţime de  10-12 cm.

Se scoate placa din cuvă,  se usucă cu aer rece,  se  pulverizează cu 15 ml  de reactiv cu p-dimetilaminobenzaldehidă, după aceea se usucă cu aer rece   pînă ce apar spoturile de culoare galben-oranj care corespund dulcinei şi   P-4000.

Sensibilitate

Reactivul cu benzidină permite de a developa  spoturile, care  corespund    la  2 µg de saharină şi la 5 µg  de ciclamat.

Reactivul cu p-dimetilaminobenzaldehidă  permite  de a developa  spoturile, care  corespund      0,3  µg de dulcină şi 0,5 µg de P-4000.

Această metodă permite de a determina , ţinînd cont de  randamentul anumitor tipuri de extracţii:

saharină                                             2-3 mg/l;

ciclamat                                            40-50 mg/l;

dulcină                                              1,0  mg/l;

P-4000                                              1 - 1,5  mg/l.

3.Metoda uzuală

3.1. A p a r a t e:

dispozitiv  pentru expunerea în strat subţire.

plăci  de sticlă  20x20 cm: se amestecă uşor  9g praf de celuloză şi 6 g praf de poliamidă.  Se adaugă agitînd 60 ml de metanol.  Se expune pe plăci  un strat cu  grosimea de 0,25 mm. Se usucă timp de 10 minute la  700C .  Această cantitate este suficientă pentru a pregăti  5 plăci;

baie de apă  cu temperatură reglabilă sau evaporator rotativ;

lampă  UV pentru examinarea plăcilor cromatografice.

3.2. R e a c t i v e:

ester de petrol (40-600);

schimbător de ioni în formă lichidă, de exemplu, amberlite  LA-2;

acid acetic diluat, 1:5 (v/v);

soluţie de schimbător  de ioni: 5 ml  de  schimbător de ioni sînt amestecaţi minuţios cu 95   ml  eter de petrol şi 20 ml acid acetic diluat la 1:5 (v/v). Se utilizează stratul de sus;

acid azotic în soluţie,  1 M;

acid sulfuric, 10 %. (v/v);

amoniac diluat,  1:4  (v/v);

praf de poliamidă, de exemplu,   Macherey-Nagel  sau Merck;

praf de celuloză, de exemplu,   Macherey-Nagel MN 300AC;

solvent pentru cromatografie: xilen: n-propanol: acid acetic glacial (ρ20=1,05 g/ml): acid formic  (98-100%) în proporţie 45:6:7:2;

soluţie pentru developare:

soluţie  de 0,2 %  de 2,7-diclorfluorosceină în etanol;

soluţie de p-dimetilaminobenzaldehidă: se dizolvă 1g de p-dimetilaminobenzaldehidă   plasat  într-un balon cotat de 100 ml cu aproximativ 50 ml etanol. Se adaugă 10 ml  acid azotic  de 25 %  şi se  aduce la cotă cu etanol;

soluţii  etalon:

soluţie de dulcină, 0,1 %  în metanol;

soluţie de saharină,  0,1 %   în amestec de metanol şi apă în proporţie de 1:1;

soluţie de ciclamat:  soluţia  conţine 1g de sare de sodiu  sau de  calciu  al acidului

ciclohexilsulfamic în 100 ml de amestec de metanol şi apă în proporţie 1:1;

soluţie de vanilină , 1 %   într-un amestec de  metanol şi apă în proporţie de 1:1;

soluţie de ester al acidului p-hidroxibenzoic, 1 %  în metanol.

3.3.  M e t o d a   d e  l u c r u

50 ml de vin se trec  într-o pîlnie de decantare , se acidulează cu 10 ml acid sulfuric diluat şi se extrage   în  2 reprize   cu  cîte 25 ml de soluţie de schimbător de ioni lichid. 50 ml soluţie obţinută se  spală în 3 etape  cu cîte 50 ml  de apă  distilată, care se  lasă să se scurgă , apoi în 3 etape  cu cîte 15 ml de  amoniac diluat. Soluţiile amoniacale  se unesc,  apoi  se  evaporă  atent pînă la sec la 50 0C pe o bae  de apă  sau într-un evaporator rotativ. Reziduul se dizolvă  cu 5 ml acetonă şi două picături de  acid azotic, se  filtreză  şi din nou se evaporă  la sec la o temperatură de 700C pe  bae de apă. Se evită  încălzirea  îndelungată şi la temperaturi mai mari de 700C. Reziduul se   dizolvă  cu 1 ml  metanol;  5 -10μl de această soluţie şi 2 μl de soluţii   etalon sînt depuse pe placă. Se lasă să  migreze     solventul (xilen-n-propanol- acid  acetic-acid formic) la   o    înălţime   în   jur de   15 cm ( aproximativ 1 oră ).

După uscarea la aer,  placa se  pulverizează  cu soluţie  de diclorfluorosceină. Saharina şi ciclamatul apar imediat sub formă de spoturi  deschise pe un fon  roz . La examenul în raze  UV  (254 sau 360 nm),  cei trei îndulcitori se manifestă în  culoare  albastră  pe  fon galben.

Îndulcitorii se separă,  de jos în sus , în ordinea următoare: ciclamat, saharină, dulcină.

Vanilina şi esterii acidului p-hidroxibenzoic au aceeaşi valoare a Rf  ca şi dulcina. Pentru a identifica dulcina în prezenţa acestor compuşi , placa trebuie   pulverizată cu o soluţie  de p-dimetilaminobenzaldehidă. Dulcina apare sub forma de spot  oranj, în timp ce ceilalţi compuşi  nu reacţionează.

Sensibilitatea  – cantitatea limită determinată pe placa cromatografică este de 5 μg pentru toate  trei  substanţe.

Această metodă permite de a determina:saharina 10 mg/l, ciclamat 50 mg/l şi  dulcină 10 mg/l.

41. Analiza microbiologică a musturilor  şi vinurilor

41.1. MA-MD-AS4-01-ANMICR

Scopul

Analiza microbiologică are ca scop urmărirea fermentării alcoolice şi/sau malolactice, depistarea riscurilor de contaminare microbiană, ceea ce permite de a detecta toate anomaliile nu numai în produsul finit, dar şi  pe parcursul  diferitelor etape de fabricare.

Toate  operaţiile    se execută cu respectarea condiţiilor aseptice  obişnuite   la lucrările de microbiologie, utilizînd materiale sterilizate, în apropierea flăcării unui  arzător Bunsen sau într-o cameră cu flux laminar şi prin flamarea orificiilor pipetelor, ţăvilor, flacoanelor etc .

Înainte de a efectua analiza microbiologică, este necesar de a preleva corect probele pentru analiză.

Domeniul de aplicare

Analiza microbiologică poate fi aplicată vinurilor, musturilor, mistelelor şi în cazurile în care aceste  produse  sînt alterate de o activitate microbiană.

Tehnicile de analiză microbiologică

În funcţie de informaţia, necesară să o obţinem, analiza microbiologică   se  efectuează,  recurgînd la următoarele tehnici:

1. Analize cu menţinere:

analize cu menţinere la aer;

analize cu menţinere în etuve.

2. Identificarea microorganismelor şi numărarea directă a drojdiilor:

examenul  microscopic al lichidului  şi al sedimentului;

colorarea cu albastru de metilen;

colorarea Gram;

cercetarea catalazelor;

numărarea directă a drojdiilor la microscop.

3. Numărarea microorganismelor

3.1. Culturi în/şi pe mediu solid sau pe suport solid:

culturi pe placă;

culturi pe membrane filtrante.

3.2. Culturi în medii lichide – „Numărul Probabil” (NPP).

Materiale:

cameră cu flux laminar;

microscop;

etuvă  pentru incubare la o temperatură  20 -  35 ºC,  echipată cu un termometru;

etuvă pentru sterilizare la uscat  la o temperatură de 180 ºC,  echipată cu  un termometru;

incubator de CO2 sau vase, închise ermetic, echipate cu un generator de CO2, sau alte dispozitive, care asigură o atmosferă îmbogăţită de CO2;

pH-metru, etalonat în unităţi de pH, care permite măsurări cu ± 0,1 unităţi;

autoclavă, care permite sterilizarea potrivită cu vapori a materialelor şi a mediilor de cultură;

centrifugă;

baie de apă;

aragaz;

balanţă cu exactitatea de zecime de miligrame;

hematimetru-numărător de celule Neubauer sau echivalent;

dispozitiv pentru filtrare sterilă cu membrane filtrante cu diametru de 13 sau 25 mm, porozitate de 0,22 μm, din esteri de celuloză sau fluorid de polivinilidină  sau echivalente cu margini hidrofobe;

arzător Bunzen;

baloane  cotate de 100 şi  de 1000 ml;

baloane  Erlenmeier de 100, 150, 300 şi 1000 ml închise cu dop din vată de bumbac sterilizat.

eprubete   de 50, 100, 300, 500 şi 1000 ml;

pipete de 1, 10, 15, 20 şi 25 ml, sterilizate;

eprubete sterile pentru  centrifugă;

eprubete  din sticlă pentru   autoclave, fără margine, cu dimensiunile 160 x16 mm şi 180 x 18 mm, închise cu dop din vată de bumbac, în prealabil sterilizate, sau dispozitiv echivalent;

lame;

lamele;

pipete Paster, sterilizate;

ansă  sterilizată;

hîrtie de filtru;

ulei de imersiune;

alcool de 70 şi 95 % vol.

Se pot folosi şi alte echipamente cu condiţia că ele vor avea caracteristici echivalente.

Tehnici de prelevare a probelor

Este necesar ca probele să fie reprezentative. Se utilizează pipete pentru butoi şi tuburi lungi de sticlă pentru putini. Trebuie de efectuat prelevările în locuri în prealabil sterilizate, pentru a evita contaminările exterioare,  care ar da rezultate fals pozitive. Pentru a efectua prelevările cu „robinetul degustător” din butoaie , este necesar de a lăsa să curgă cîţva litri de probă. Trebuie de dezinfectat suprafeţele de contact, de exemplu, cu alcool de 70 %  vol. sau cu flacără de gaz.

Analiza probelor trebuie efectuată cît e posibil de rapid după prelevare. În timpul transportării şi stocării probele trebuie plasate la rece (4 – 5)°C, pentru a stabiliza flora microbiană.

1. Experienţe cu menţinere

Scopul

Aceste experienţe se efectuează cu scopul de a preîntîmpina  riscurile de alterare microbiană.

Principiul

Această tehnică este bazată pe modificările vizuale (tulbureli, opalescenţă, sedimente, culori nedorite)  în vin care au loc  sub acţiunea oxigenului din aer  sau a temperaturii.  Natura  modificărilor verificate trebuie    confirmată printr-un examen microscopic.

Metoda  de lucru

1.1. Probe cu menţinere la aer

O mostră de 50 ml de vin după filtrare grosieră prin hîrtie de filtru sterilă este plasată într-un  balon Erlenmeyer steril de 150 ml, astupat cu dop din vată de bumbac şi se lasă la o temperatură ambiantă în decurs de 3 zile. Limpiditatea, culoarea, prezenţa   unei tulbureli, a unui sediment, a unei opalescenţe sînt examinate în funcţie de timp. Un examen microscopic este efectuat în cazul unei tulbureli, unui sediment, unei opalescenţe sau unei culori nedorite.

1.2. Probe cu menţinere în etuvă

O mostră de 100 ml de vin după filtrare grosieră prin hîrtie de filtru sterilă este plasată într-un balon Erlenmeyer steril, astupat cu dop din vată de bumbac, este plasată  într-o etivă la 30 °C  şi se  examinează  după cel puţin 72 ore. Modificările  organoleptice   pot servi ca indice de alterare microbiană. În aşa caz este necesar de efectuat un examen microscopic.

2.   Identificarea  microorganismelor şi numărarea directă a  drojdiilor

2.1. Examenul microscopic al lichidelor şi al sedimentelor

Scopul

Examenul microscopic este necesar de efectuat cu scopul de a detecta şi de a diferenţia drojdiile de bacteriile eventual prezente.

Totodată, examenul microscopic nu permite de a deosebi microorganismele vii de cele moarte.  Cu o colorare vitală se poate de efectuat o estimare a drojdiilor vii.

Principiul

Această tehnică este bazată pe mărirea efectuată la microscop, care permite de a observa microorganismele, mărimea  cărora este de ordinea micronilor.

Metoda   de lucru

Examenul microscopic poate fi efectuat  direct asupra  lichidelor  sau a sedimentelor.

Examinarea directă a lichidelor prezintă interes doar numai cînd populaţia microbiană este suficient de mare  (mai mult de  5 x 105 celule/ml).

Cînd în vin este  prezentă o populaţie de microorganisme mai mică , este necesar de efectuat o concentrare. Astfel, se centrifughează circa 10 ml de vin la 3000 – 5000 rotaţii pe minută timp de 5 – 15 minute. Apoi se decantează lichidul de la suprafaţă şi se efectuează o omogenizare a sedimentului cu lichidul care a rămas la fundul tubului de cerntrifugă.

Pentru a realiza examenul microscopic, pe o lamă de sticlă se plasează,  cu o pipetă Paster sterilă, o picătură de lichid   sau de sediment omogenizate,  se acoperă cu o lamelă şi se plasează sub platina microscopului. Se examinează în cîmp clar sau  faze contraste , care permit   observarea  elementelor de structură a   microorganismelor. Ca regulă,  se utilizează o mărire de 400-1000 ori.

2.2.  Colorarea microorganizmelor  cu albastru de metilen

Scopul

Colorarea   microorganizmelor  cu albastru de metilen permite  diferenţierea drojdiilor vii de cele moarte.

Principiul

Această colorare este bazată pe prezenţa în celulele vii a enzimelor, care reduc colorantul. Drept exemplu, albastru de metilen este redus   de celulele vii, care rămîn incolore. Celulele moarte absorb colorantul şi  se colorează în albastru.

Reactivi:

soluţie de albastru de metilen, 0,1 %: într-un balon Erlenmeer se dizolvă 0,1 g de albastru de metilen în 100 ml de apă distilată.  Se filtrează prin filtru de hîrtie. Soluţia trebuie să fie proaspăt  preparată.

Metoda  de lucru

Se plasează pe o lamă o picătură de probă şi o picătură de colorant. Se amestecă cu ajutorul ansei  şi după 5 minute se studiază la microscop în cîmp luminos.

Rezultatele

Celulele vii rămîn incolore , iar celulele moarte se colorează în albastru.

Aceste metode de colorare nu sînt cu siguranţă şi se utilizează doar pentru numărări aproximative, ele nu sînt recomandate pentru bacterii. Pentru efectuarea diferenţierilor între microorganisme – drojdii şi bacterii – vii şi moarte, se aplică tehnici mai avansate, de exemplu,  microscopie depifluorescenţă.

2.3. Colorare după metoda Gram

Scopul

Colorarea după metoda Gram se efectuează  în scopul diferenţierii bacteriilor lactice (Gram-pozitive) de bacteriile acetice (Gram- negative) şi sdudierea  morfologiei acestora.

Trebuie de ţinut cont de faptul că colorarea după metoda Gram nu este concluzivă, deoarece în sedimentele cu bacterii lactice şi bacterii acetice pot fi prezente şi alte bacterii.

Principiul

Această colorare se bazează pe diferenţa   între bacteriile Gram- pozitive şi Gram- negative, datorată structurii şi compoziţiei chimice diverse a pereţilor celulari. La  bacteriile  Gram-negative pereţii celulari sînt bogaţi în lipide şi au o cantitate foarte redusă de peptidoglucane, ceea ce permite pătrunderea alcoolului şi   dizolvarea complexului violet de genţiană-iod  format,  lăsînd celulele incolore, care apoi se recolorează în roşu de către safranine.  Pe cînd,  pereţii celulelor de bacerii Gram-pozitive au o cantitate mare de peptidoglucane şi o concentraţie mică  de lipide. Grosimea pereţilor de peptidoglucane şi dehidratarea produsă de alcool nu permite pătrunderea alcoolului în celulă, de aceea  colorarea violetă sau  albastru-închis a complexului  violet de genţiană-iod se   păstrează.

Există  mai multe modificări a tehnicii de colorare după Gram. Colorarea după metoda Gram pierde semnificaţia sa, dacă este realizată pe o cultură   prea veche. Tulpina analizată trebuie să  se afle în  faza de creştere exponenţială   în decurs de 24 – 48 ore.

Soluţii

Se utilizează doar apa distilată.

1. Soluţie de violet de genţiana:  2 g de violet de genţiana , se trec  într-un balon Erlenmeer de 100 ml şi se dizolvă în 20 ml de alcool de 95 % vol;  0,8 g   oxalat de amoniu se dizolvă în 80 ml de apă distilată. Se amestecă aceste două soluţii şi se utilizează după  24 ore. Se filtrează prin hîrtie înaintea utilizării. Se păstrează la întuneric  într-un  flacon închis.

2. Soluţie de lugol:  2 g de iodură de potasiu se dizolvă într-o cantitate mică de apă (4-5 ml) şi în această soluţie saturată se dizolvă 1 g de iod. Volumul se completează pînă la 300 ml cu apă distilată. Se păstrează la întuneric  într-un  flacon închis.

3. Soluţie de safranine:   0,5 g de safranine se trec într-un  balon  Erlenmeer de 100 ml, se dizolvă în 10 ml de alcool de 95 % vol. şi se adaugă 90 ml de apă. Se agită. Se păstrează la întuneric  într-un  flacon închis.

Metoda  de lucru

Pregătirea preparatelor microscopice.

Se efectuează o însămînţare  de bacterii pe  mediu lichid sau solid. Se colectează cu ansa  sau cu o sîrmă  cultura tînără de bacterii   din sediment (după centrifugarea culturii lichide) sau direct din mediul solid şi se amestecă cu  o  picătură de apă sterilizată.

Se prepară pe o placă un  frotiu,  întinzîndu-se o picătură de  suspensie microbiană  într-un strat   subţire şi uniform. Se lasă să se usuce frotiul. Apoi, pentru fixarea frotiului , se plasează repede placa  de 3 ori în interiorul unui arzător Bunsen sau printr-o tehnică echivalentă. După răcire se efectuează colorarea.

Colorarea:

se picură  pe frotiul fixat  cîteva picături de soluţie violet de genţiana. Se lasă să reacţioneze   2 minute şi se spală cu apă;

se picură  una  sau două picături de soluţie de lugol. Se lasă să reacţioneze   30 secunde. Se spală cu apă şi se usucă pe hîrtie de filtru;

se picură  alcool de 95 % vol., se lasă să reacţioneze   15 secunde. Se spală  cu apă şi se usucă pe  hîrtie de filtru;

se picură  cîteva picături de soluţie de safranine, se lasă să reacţioneze   10 secunde. Se spală cu apă şi se usucă pe  hîrtie de filtru;

pe frotiul  colorat se picură  o picătură de ulei de imersie. Se examinează  la microscop cu obiectivul de imersie în cîmp luminos.

Rezultatele:

bacteriile lactice rămîn colorate în  violet sau în albastru închis (Gram- pozitive);

bacteriile acetice se colorează  în roşu (Gram -negative).

2.4. Examinarea  catalazei

Scopul

Scopul examinării este de a  diferenţia bacteriile acetice de cele lactice. Levurile şi bacteriile acetice au o reacţie pozitivă la catalază, bacteriile lactice – negativă.

Trebuie de ţinut cont de faptul că cercetarea catalazei nu este concludentă, deoarece în afara  bacteriilor  lactice şi acetice   pot fi prezente  şi  alte bacterii.

Principiul

Reacţia cu  catalaza este bazată pe proprietatea microorganismelor  aerobe de a descompune peroxidul  de hidrogen cu eliberarea de oxigen:

catalaza

2 H2O2              =                        2H2O + O2.

Reactivi

Soluţie de peroxid  de hidrogen, 3 % : se iau 10 ml de peroxid de hidrogen de 30 %  într-un  balon cotat  de  100 ml şi se completează volumul cu apă distilată proaspăt pregătită. Se agită şi se păstrează  în frigider într-un flacon închis. Soluţia trebuie să fie proaspăt  preparată.

Metoda  de lucru

Pe o lamă se ia  o picătură de soluţie de peroxid de hidrogen de 3 % vol.,  apoi  pe această picătură se adaugă puţină colonie tînără. Dacă se eliberează gaze, deducem  că cultura conţine catalze.  Uneori este dificil de a observa  degajarea  de gaze, în deosebi de coloniile de bacterii, de aceea, în acest caz, este necesar de a examina preparatul  la microscop (obiectiv x 10).

2.5. Numărarea directă a levurilor la microscop

Scopul:

Numărarea directă la microscop  are drept scop evaluarea populaţiei totale de levuri (vii şi moarte). Această tehnică   este indicată numai pentru numărarea levurilor.

Numărarea bacteriilor este dificilă şi aproximativă din cauza dimensiunilor lor mici  şi, în principal din cauza prezenţei de particule coloidale. Se poate de folosit  această tehnică pentru estimarea aproximativă  a  celulelor vii,  recurgînd la  colorarea  vitală  cu albastru de metilen.

Principiul

Tehnica este bazată pe numărarea cu ajutorul microscopului a  microorganismelor într-un volum de probă  cunoscut. Dispozitivele de măsurare a acestui volum sînt lamelele speciale de tipul hematimetre sau numărătoare de celule. Lamelele includ o suprafaţă delimitată, care, acoperită cu o lamelă groasă plată, reţine un volum cunoscut  de probă.

Există diverse  numărătoare de celule. Ca exemplu, numărătoare de celule Neubauer, care include   o cavitate centrală de  0,1 mm adîncime şi o suprafaţa de 1 mm2 . Fundul cavităţii  este împărţit în 400 mici patrate. Astfel, volumul probei,  care corespunde   unui pătrat mic  este de 1/400 mm3.

Metoda  de lucru

Pe planul central al  lamelei se plasează, evitînd revărsarea,  o picătură de probă  omogenizată. Se acoperă cu o lamelă groasă cu evitarea formării bulelor de gaz. Se lasă în repaus cîteva minute pentru a se fixa.

Concentraţia trebuie să fie nici prea concentrată şi nici prea diluată. Cînd este  vorba de o concentraţie foarte densă, proba  trebuie diluată . Din contra, cînd numărul celulelor  este mic, trebuie de efectuat o concentrare prin  centrifugare.

Numărarea cu microscopul a microorganismelor se efectuează  cînd  numărul acestora este cuprins între  200 şi 500 de celule. Trebuie   de evitat numărarea aceloraşi celule de două ori. În scopul obţinerii unei cifre mai  precise , trebuie de efectuat numărarea în diferite cîmpuri. Drept exemplu se poate  de numărat 5 pătrate mari (fiecare conţinînd  16 patrate mici), 1 din centru şi 4 din extremităţile planului cadrilat sau  5  patrate mari pe diagonală.  Se recomandă efectuarea numărării de 2 ori. Se  calculează media aritmetică  a două numărări, rezultatul  se împarte  la 400 patrate mici şi se înmulţeşte la 104 pentru al exprima în celule pe mililitru. Dacă, eventual au fost  efectuate  diluări sau concentrări,  se  ţine  cont de factorul de diluare sau de concentrare.

3. Numărarea microorganismelor în cultură

Scopul

Numărarea  microorganismelor în cultură are ca scop evaluarea nivelului de contaminare a probei, adică de a estima  stabilitatea ei  microbiană, deoarece  microorganismele vii sînt capabile să altereze produsul.

În funcţie de mediul  de cultură utilizat şi condiţiile de cultură, se poate de evidenţiat trei tipuri de microorgamisme: levuri, bacterii lactice şi bacterii acetice.

3.1. Cultură în mediul solid

Principiul

Această metodă este bazată  pe  presupunerea că un microorganism viu, cultivat în/sau pe mediu sau suport solid nutritiv specific şi în condiţii convinabile, se multiplică formînd o colonie vizibilă cu ochiul liber.

3.1.1. Cultură pe suport

Scopul

Această tehnică de  numărare a microorganismelor  se utilizează  cînd concentraţia microbiană este mare şi se efectuează  diluări.

Materiale

Pe lîngă  materialele precedent indicate se utilizează:

cutia Petri (plăci) de 57 cm2  (plastică) sau de 65 cm2 (sticlă Pyrex);

diluanţi şi   medii solide de cultură (vezi anexele nr.4 şi nr. 5).

Metoda  de lucru

Numărarea coloniilor în cutia Petri poate fi realizată prin incorporare în masă sau pe suprafaţa mediului corespunzător a probei după incubarea convenabilă.

Diluarea

Deoarece  nu se ştie   concentraţia microbiană preventivă,   se realizează diluări succesive, decimale şi în  creştere,  în aşa mod, pentru a  obţine numărul  coloniilor cel  mai favorabil  (între 30 şi 300 colonii) pentru numărarea  coloniilor.

Se poate de efectuat la microscop o estimare aproximativă a diluărilor . În acest scop,   din lotul unei  probe  omogenizate, se prepară o serie de diluări zecimale (1:10) în  dizolvant.

În primul tub se prelevă 1 ml de probă  şi se adaugă 9 ml de dizolvant. Se omogenizează. În al doilea tub se prelevă 1 ml din   diluarea precedentă  şi se adaogă 9 ml de dizolvant. Se continuă   diluărea pînă ce ultima diluare este convenabilă, corespunzător populaţiei  microbiale presupuse, cu utilizarea de pipete sterile pentru fiecare diluare (vezi schemele din  anexa nr.1).

Prepararea  inoculărilor  prin incorporare în agar

Se prepară cutii Petru astfel încît să putem  obţine o diluare, care dă un număr între 30 şi 300 colonii.

Se inoculează 1 ml de probă  şi 1 ml din fiecare diluare preparată, în două cutii Petri, diluările  se aleg corespunzător populaţiei microbiene presupuse şi, imediat  se omogenizează;  se  utilizează  diferite pipete sterile sau  pipete automate cu conuri hidrofobice . Apoi, se întroduc 15 ml de mediu de cultură agar,  la o temperatură de aproximativ  42  - 45 ºC, în prealabil lichefiată  pe o  baie de apă în fierbere  sau într-un cuptor cu microunde,  cu evitarea unei încălziri îndelungate. Se omogenizează imediat şi atent, efectuînd mişcări circulare în două direcţii, cu evitarea formării bulelor de aer şi revărsărilor. Se răcesc pe o suprafaţă plată pînă la solidificare.

Prepararea  inoculărilor  pe  o suprafaţă de mediu de agar

Se iau  0,1 - 0,2 ml de probă din diluările selectate,   astfel încît  pe suprafaţa de agar să nu fie    o cantitate excesivă de lichid, care ar putea influienţa la calitatea  distribuirii. Se recomandă  utilizarea diluţiilor  de 10 ori mai concentrate decît în metoda de încorporare în agar. Pe suprafaţa mediului nutritiv se efectuează o distribuire omogenă a probei selectate, cu ajutorul unui  distribuitor de  sticlă, spălat cu alcool şi trecut prin flacără.

Cutiile Petri  se incubează  în etuve  în poziţie inversată :

levurile –  la o temperatură  20 - 25 °C, timp de 3 -10 zile, în condiţii de aerobioză. (Pentru numărarea levurilor, este suficient incubarea timp de 3 zile. Dacă se presupune prezenţa  de Dekkera Brettanomyces, incubarea trebuie efectuată  7 - 10 zile);

bacteriile lactice – la o temperatură de 25 °C timp de 4 – 10 zile în condiţii de anaerobioză sau microaerofilie;

bacteriile acetice – la o temperatură de 25 – 30 °C timp de 2-4 zile în condiţii de aerobioză.

Se  efectuează  numărarea coloniilor dezvoltate cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe sau cu un numărător de colonii. Dacă există îndoieli, se confirmă identitatea coloniilor (levuri sau bacterii) la  microscop.

Se teszează  sterilitatea  mediului, diluantului şi a materialului,  efectuînd  o probă în alb cu un eşantion de apă sterilă pentru fiecare serie de probe.

Rezultatele

Rezultatele se exprimă în unităţi  formătoare  de colonii/ml – UFC/ml (în loc de microorganisme/ml, deoarece  fiecare colonie poate fi rezultată dintr-un microorganism sau dintr-un conglomerat de microorganizme ), cu notarea ştiinţifică cu o zecimală (de exemplu, 1100 raportată cum „1,1×103 UFC/ml”).

Cînd numărul coloniilor este   evaluat  vizual  rezultatele se exprimă în UFCE/ml (E – estimativ).

Se efectuează numărarea pe suporturile  care  conţin  între 30 şi 300 colonii. Se calculează UFC/ml înmulţind media aritmetică a numărului  coloniilor cu  factorul de diluare. Se indică durata incubaţiei.

Reguli  pentru   calcularea UFC prin numărare şi  estimare

1. Se efectuează numărarea precisă a coloniilor  fiecărei diluări, care conţin între 30 şi 300 colonii şi se calculează media aritmetică.

2. Dacă  nici una din cutiile   unei diluări nu conţine  între 30-300 colonii  , se calculează  media  aritmetică  a numărului coloniilor din     ambele cutii corespunzătoare acestei diluări.

3. Dacă  două diluări consecutive,  conţin între 30 şi 300 colonii, se calculează  media aritmetică pentru a calcula,  cu  condiţia că  cel mai mare  număr nu depăşeşte     cea mai mică valoare de două ori.   În cazul în care depăşeşte dubla valoare,  se utilizează   cea mai  mică valoare De exemplu,  150 (diluarea 10-1) şi 350 (diluarea  10-2), raportul 350/150 este mai mare de 2. Astfel, se  utilizează cel  mai mic număr, adică  150, şi se calculează UFC/ml,  înmulţind  cu factorul de diluare.

4. În cazul în care toate cutiile au mai puţin de 30 colonii, se ia în considerare  numai cutiile unde diluarea este cea mai mică.  Se determină media aritmetică şi se prezintă  rezultatele cu aproximaţie.

5. În cazul în care cutiile cu toate diluările nu conţin colonii şi nu sunt  prezente substanţe inhibatoare, se consideră numărul ca „< 1,0” , cel mai mic  factor de diluare (se înmulţeşte la factorul de diluare şi se  exprimă rezultatul cu aproximaţie).  De exemplu, dacă nu sînt colonii în diluarea 10-2 (cea mai mică ), rezultatele trebuie raportate ca „<1,0 × 10-2 UFCE/ml”).

6. Dacă toate cutiile conţin mai mult de 300 colonii, se consideră numărarea mai aproape de 300. Astfel, se iau în considerare numai cutiile cu cea mai mare diluare şi se   prezintă  rezultatele cu aproximaţie.

7. Dacă numărul coloniilor în cutie depăşeşte cu mult 300 , rezultatul nu se va raporta ca  fiind „TNTC” (too  numerous  to  count). Dacă sînt mai puţin de 10 colonii/cm2, se numără 13 patrate   ( cu  numărătorul de colonii). Se calculează media  aritmetică  pentru patrat  şi se multiplică cu factorul necesar pentru a calcula  coloniile   cutiei. În mod similar, cînd sînt mai mult de 10 colonii/ cm3 , se numără 4 patrate reprezentative, se calculează media aritmetică pentru fiecare patrat şi se face calculul  cum e indicat mai sus. Pentru cutia cu suprafaţa de 57 cm2 factorul    este   57   şi pentru cutia cu suprafaţa de 65 cm2 – 65.

8. Cînd este o suprapopulaţie în cutii, mai mult de 100 colonii/cm2, se raportează rezultatele estimativ. Pentru a calcula, se înmulţeşte  5700 sau 6500 cu cel mai mare factor de diluare. Drept exemplu, pentru o diluare de 10-3, UFCE sînt raportate ca „> 5,7 × 106 UFCE/ml” sau ca „> 6,5 × 106 UFCE/ml”.

3.1.2. Metode de filtrare prin membrane:

Scopul

Scopul prezentei  metode constă în  efectuarea  numărării  microorganismelor cînd populaţia microbiană este mică. Se efectuează concentrarea  microorganismelor,  care sînt reţinute pe o membrană de filtrare cu o porozitate convenabilă după filtrarea unui volum determinat de eşantion.

Materiale

Pe lîngă  materialele precedent indicate:

pompă în  vid sau un dispozitiv echivalent;

sistema pentru filtrare (filtru şi pîlnie) pentru membrane de 47 mm în diametru. Poate fi din oţel inox, din Pyrex, din plastic autoclavabil sau steril nonautoclavabil;

rampă pentru filtrare sau balon în vid;

capcană pentru inserare între balon şi pompa de vid;

cleşte  pentru fixare;

cleşte cu margini rotungite pentru membrane;

cleşte pentru introducerea ansamblului pentru filtraţie atunci cînd se sterilizează (prin  flacără, imersie   în apă  clocotindă);

vas din inox pentru  sterilizarea   în apă în fierbere a sistemului  pentru filtrare;

membrane filtrante din esteri de celuloză de 47 mm în diametru, cu marginile hidrofobe, de preferinţă albe, cadrilate   de 0,2 μm, 0,45 μm   sau 0,8 μm porozitate. De preferinţă, se utilizează  membrane sterile în ambalaj individual, furnizate în comerţ. În caz contrar, se sterilizează  în autoclav timp de 10 minute la 121 °C; cutii  Petri  din sticlă Pyrex  sau plastic – 60 minute;

tampoane absorbante sterile.

1. Medii de cultură (a se vedea anexa nr. 5)

Metoda de lucru

1. Prepararea plăcilor

Se prepară un număr necesar  de cutii Petri cu mediu de cultură potrivit. Membranele filtrante pot fi plasate pe mediu de gelatină adecvat sau pe un suport solid – tampon absorbant îmbibat cu mediu nutritiv lichid potrivit.

a) Cutii Petri cu mediu de gelatină potrivit (a se vedea anexa nr.5):

se întroduc în cutiile Petri cu diametrul de 60 mm circa 6 ml de mediu solid, în prealabil lichefiat pe baia de apă şi răcit   pînă la 45 °C. Se lasă să se solidifice  pe o suprafaţă plată. Se răstoarnă cutiile, pentru  a le utiliza peste 2-3 ore. Se vor putea utiliza cutiile deja preparate cu condiţia că ele nu sînt  contaminate şi   nu sînt uscate.

b) Cutii Petri cu mediu lichid potrivit (a se vedea anexa nr.5):

Dacă  se va utiliza mediu nutritiv lichid- membranele sînt instalate în cutiile Petri pe un tampon absorbant,  îmbibat cu mediu lichid.

Pentru prepararea cutiilor cu mediu nutritiv lichid, se dischide cutia  Petri şi se întroduce în interior un tampon absorbant steril (sînt necesare cutii sterile şi tampoane absorbante sterile). Se utilizează, în general, fiole de  2 ml cu mediu nutritiv lichid potrivit,  furnizate în comerţ,  sau  echivalentul acestora. Din  fiola de 2 ml se  toarnă  aproximativ 1,8 ml pe tamponul absorbant, cu repartizare uniformă pe toată suprafaţa.

2. Filtrarea probei

Înainte de a se începe  filtrarea, dispozitivele  de filtrare se sterilizează  în  autoclave. Între filtrări,  dispozitivele   din oţel sau sticlă Pyrex, se clătesc  cu alcool şi se trec prin flacăra arzătorului Bunsen sau se  scufundă  în apă clocotindă  timp de 5 minute. Pentru utilajele din plastic se pot   utiliza mijloace de sterilizare alternative ca, de exemplu, o radiaţie  ultravioletă  cu o expunere de 2 minute sau   alţi agenţi chmici sau fizici potriviţi.

Se instalează o capcană între  balon pentru   vid şi  pompă de vid. Se adaptează ansamblu pentru filtrare pe balonul  de vid. Se fixează pîlnia pe suportul pentru filtrare cu un cleşte de fixare. Se întroduc cîţiva mililitri de apă sterilă, pentru a provoca o bună aderenţă a membranei  cu suportul  de filtrare şi se lasă să se scurgă complet.

Cu ajutorul unei pensete,  preventiv trecută prin flacără şi răcită, se retrag  din ambalajul steril  membrana  filtrantă  de porozitatea  corespunzătoare. Membrana se plasează pe baza suportului de filtrare , în centru, cu  cadrilajul în sus.

Se întroduce un volum convenabil de probă omogenizat cu o populaţie presupusă. Cifrele considerate  pentru numărarea coloniilor se găsesc între 20 şi 200. Ideal ar fi  valoarea de la 60 pînă la 80 colonii, ca să fie posibil o bună diferenţiere.

După filtrare, vidul se întrerupe cu grijă pentru a evita refluxul. (Volumul de filtrare variază, în general, între 25 şi 500 ml. Trebuie de fiecare dată de turnat un volum cunoscut de probă. Dacă volumul de probă este mai mic de 20 ml, cu ajutorul unei pîlnii sterile  se adaugă un volum de apă sterilă ca să acopere membrana şi apoi  cu pipeta sterilă se toarnă proba pentru filtrare).

Se scoate  pîlnia,  cu  o pensetă  trecută prin flacără şi răcită  se scoate  membrana şi  se aşează  pe mediul de cultură din cutia Petri,  cu cadrilajul în sus. Se evită formarea bulelor de aer între membrană  şi mediu, care  pot  împiedica   contactul  omogen şi, ca urmare,    dezvoltarea microbiană corectă.

Se răstoarnă cutia şi se incubează în etuvă pentru  un timp şi în condiţii convenabile pentru acele microorganisme, pe care vrem să le detectăm.

Pentru drojdii

Se utilizează membrane filtrante cu porozitate  0,45 μm  sau  0,8 μm , mediu agar YEPD (a se vedea anexa nr.5) şi se incubează  în condiţii aerobioze la o temperatură de  20 - 25 °C, timp de la 3 -10 zile. (Pentru numărarea drojdiilor este suficientă  incubarea de 3 zile. Dacă se presupune o prezenţă de Dekkera Brettanomyces, incubarea trebuie să fie efectuată timp de  7 - 10 zile).

Pentru bacterii lactice

Se utilizează membrane filtrante  cu porozitatea  de  0,2 μm  sau  0,45 μm, mediu de cultură de agar corespunzător (vezi anexa nr. 5), se incubează în condiţii   anaerobioze  sau microaerofilie la 25 °C. Durata incubării poate atinge 10 zile.

Pentru bacterii acetice

Se utilizează membrane filtrante  cu porozitate de  0,2 μm  sau  0,45 μm, mediu de cultură de agar corespunzător  (vezi anexa nr.5), se  incubează în condiţii aerobioze   la  25 - 30 °C, timp de    2 - 4 zile.

Se face numărarea coloniilor dezvoltate cu ochiul liber sau cu ajutorul unei lupe sau cu un numărător de colonii. Dacă sînt îndoieli, se face confirmarea identităţii coloniilor (drojdii sau bacterii) la microscop.

Se testează sterilitatea  mediilor, membranelor filtrante şi materialelor,   efectuînd   o mostră în alb pe o probă de apă sterilă, pentru fiecare serie.

Rezultatele

Se exprimă rezultatele în unităţi  formătoare  de colonii /ml-UFC/ml (în loc de microorganisme/ml, deoarece  fiecare colonie poate fi rezultată dintr-un microorganism sau dintr-un conglomerat de microorganizme). Cînd se filtrează un volum mare de vin şi  numărul de colonii dezvoltate  este foarte mic , rezultatele se pot  prezenta   raportate la  volumul utilizat.

Dacă nu a avut loc dezvoltarea coloniilor şi dacă nu sînt prezente substanţe inhibitoare, se atribuie rezultatele ca „<1,0 UFC ” către un volum de vin mai mare filtrat.

Se numără toate coloniile  pe membrană, cînd  pe un patrat  se regăsesc  1-2 colonii. Cînd se  obţine un număr excesiv de colonii pe membrane, se repetă  analiza probei  cu utilizarea unei  cantităţi  mai mici de probă. Dacă numărul coloniilor este foarte mare, depăşeşte 200, numărările se fac cînd coloniile nu se ating şi repartizarea lor  poate fi considerată  reprezentativă. Dacă aceasta nu este posibil, se raportează rezultatele ca „TNTC” (too numerous tocuont).

Se face referire la porozitatea membranelor utilizate şi la durata incubaţiei.

3.2. Cultură în mediu lichid – „cel mai probabil număr” (NPP):

Scopul

Scopul  metodei constă în evaluarea numărului de microorganisme viabile în vinuri,   cu un conţinut mărit de particule solide în suspensie şi/sau indici măriţi de colmatare.

Principiul

Prezenta tehnică este bazată pe evaluarea numărului de microorganisme vii în mediu lichid, reeşind din principiul  repartizării  normale  în probă.

Diluanţi şi medii lichide de cultură ( vezi anexele nr.4 şi nr. 5).

Metoda  de lucru

Se prepară cîteva  diluţii cantitative şi succesive. După incubarea acestei serii de diluări ,   o oarecare parte din diluări nu vor da  creştere microorganizmelor (probe negative), o altă parte se află în stadiul  de dezvoltare a microorganizmelor (probe pozitive).

Dacă eşantionul şi diluţiile sînt omogene şi  numărul de diluţii este suficient de mare, este posibil de a face calcul statistic al rezultatelor, utilizînd tabelele corespunzătoare (tabele bazate pe calculul probabilităţilor  McCrady)  şi se generalizează  acest rezultat la proba  iniţială.

Prepararea diluţiilor

Din  proba  de vin omogenizată, se prepară o serie de diluţii decimale (1:10) cu un diluant.  În prima eprubetă se iau  1 ml de vin şi se adaugă 9 ml de diluant. Se omogenizează. În a doua eprubetă se iau  1 ml din prima eprubetă şi   9 ml de diluant. Se continuă acest mod de diluţii pînă la ultima diluţie convenabilă, conform populaţiei microbiene dorite, utilizînd pipete sterile pentru fiecare diluţie. Diluţiile trebuie să fie realizate pînă la  lipsa dezvoltării  microorganizmelor în ultima  diluţie (vezi  schema din anexa nr.2).

Prepararea inoculaţiilor

Se inoculează 1 ml de vin şi 1 ml din fiecare diluţie preparată la  momentul dat, în  trei eprubete cu mediu de cultură respectiv (a se vedea anexa nr.5). Se omogenizează. Se incubează eprubetele inoculate în etuvă la o temperatură de 25°C, pentru drojdii (de la 3  pînă la 10 zile), în condiţii aerobioze , pentru bacteriile lactice, în condiţii anaerobioze sau microaerofilie (de la 8 pînă la 10 zile),  efectuînd observaţii  periodic pînă în ultima zi de incubare.

Rezultatele

Se consideră pozitive toate eprubetele care prezintă o dezvoltare microbiană, caracteristică prin formarea unui sediment albiu şi/sau cu o tulbureală.  Rezultatele se confirmă la microscop. Se face referire  la durata incubaţiei.

Se notează  numărul  eprubetelor  pozitive şi negative de fiecare combinaţie în trei eprubete (de fiecare diluţie). Ca exemplu „3-1-0” semnifică: trei eprubete pozitive în diluţia 100 (vin), una în diluţia 10־1 şi zero în diluţia 10־2.

Pentru un număr de diluţii mai mare de trei, numai trei din aceste rezultate sînt semnificative. Pentru selectarea rezultatelor adoptate la determinarea „NPP” este necesar de a determina „numărul caracteristic”, conform exemplelor din tabelul de mai jos.

Calcularea celui mai probabil număr. (NPP)

Ţinînd cont de numărul caracteristic obţinut, se determină NPP cu ajutorul tabelului A (anexei nr. 3), în baza teoriei probabilităţilor McCrady, luînd în considerare diluţiile efectuate. Dacă concentraţiile sînt de 100, 10-1, 10-2, se citeşte  direct. Dacă concentraţiile sînt   de 101, 100, 10-1, rezultatul se înmulţeşte cu 0,1 ,  dacă concentraţiile sînt de 10-1, 10-2, 10-3  rezultatul se înmulţeşte  cu  10.

Dacă este necesar de a mări nivelul de detecţie, se poate folosi  concentraţia de 101 de vin. Pentru a obţine această concentraţie de microorganisme la 1 ml, se cetrifughează 10 ml de vin şi se prelevă 1 ml de sediment (după extragerea a 9 ml de lichid de la suprafaţă),  apoi se inoculează în modul descris mai sus.

Exprimarea rezultatelor

Conţinutul de microorganisme în vin trebuie prezentat în germeni la mililitru, cu notarea   cu o zecimală. Dacă conţinutul este inferior de 1,0 germeni la mililitru, rezultatul trebuie de prezentat ca „< 1,0 germeni /ml”.

Tabel

| Numărul eprubetelor pozitive în fiecare diluţie | Numărul caracteristic |
| --- | --- |
| Exemple | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3-1-0 |
| a | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3-2-0 |
| a | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3-2-1 |
| a | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-0-1 |
| a | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-2-3 |
| b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-2-3 |
| b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2-2 |
| c | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2-2-2 |
| d | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1-0 |
| exemplul a) se ia cea mai mare diluţie la care toate tuburile sînt pozitive şi în următoarele două; |
| exemplul b) dacă un rezultat pozitiv este observat pentru o diluare mai mare decît în următoarele, este necesar de a adăuga; |
| exemplul c) în cazul, în care diluţia nu dă trei tuburi pozitive se ia diluţia corespunzătoare pentru ultimele trei tuburi pozitive; |
| exemplul d) în cazul în care numărul de tuburi pozitiv este foarte mic, se selectează numărul caracteristic astfel încît diluarea pozitivă deţine rangul zecimal |

Anexa nr.1 – (OENO 8/95)

Anexa nr.2 (OENO 8/95)-2

Anexa nr.3 (OENO 8/95)

Tabelul  A

Numărul cel mai probabil (NPP)  pentru 1 ml de probă folosind 3 tuburi

cu 1 ml, 0,1 ml şi 0,01 ml

| Tuburile pozitive | Tuburile pozitive | Tuburile pozitive |
| --- | --- | --- |
| 1 (ml) | 0,1 (ml) | 0,01 (ml) | NPP (ml) | 1 (ml) | 0,1 (ml) | 0,01 (ml) | NPP (ml) | 1 (ml) | 0,1 (ml) | 0,01 (ml) | NPP (ml) |
| 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 |
| 0 | 0 | 1 | 0,3 | 2 | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 11,5 |
| 0 | 1 | 0 | 0,3 | 2 | 3 | 3 | 2,0 | 3 | 1 | 3 | 16,0 |
| 0 | 1 | 1 | 0,6 | 2 | 1 | 2 | 3,0 | 3 | 2 | 0 | 9,5 |
| 0 | 2 | 0 | 0,6 | 2 | 2 | 3 | 2,0 | 3 | 2 | 1 | 15,0 |
| 1 | 0 | 0 | 0,4 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 3 | 2 | 2 | 20,0 |
| 1 | 0 | 1 | 0,7 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 30,0 |
| 1 | 0 | 2 | 1,1 | 2 | 2 | 3 | 4,0 | 3 | 3 | 0 | 25,0 |
| 1 | 1 | 0 | 0,7 | 2 | 3 | 0 | 3,0 | 3 | 3 | 1 | 45,0 |
| 1 | 1 | 1 | 1,1 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 110,0 |
| 1 | 2 | 0 | 1,1 | 2 | 3 | 2 | 4,0 | 3 | 3 | 3 | >140 |
| 1 | 2 | 1 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 2,5 |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 0 | 1,6 | 3 | 0 | 1 | 4,0 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0,9 | 3 | 0 | 2 | 6,5 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 1,4 | 3 | 1 | 0 | 4,5 |  |  |  |  |

Anexa nr.4 -(OENO 8/95)

Diluanţi

Diluanţii sînt indicaţi în calitate de exemple.

Apa utilizată trebuie să fie distilată, bidistilată sau deionizată, fără urme de metale , inhibitori sau  alte substanţe antimicrobiene.

1. Apă fiziologică: într-un  balon de 1000 ml se  iau  8,5 g de clorură de sodiu. După dizolvarea în apă, se ajustează pînă la volumul de referinţă. Se omogenizează. Se filterază. Se repartizează cîte  9 ml în   eprubete. Se închide cu dop de bumbac  şi se autoclavează   20 minute la 121°C.

2. Soluţia  de clătire  de 1/4:  în-un balon  de 1000 ml  se iau  2 250 g  clorură de sodiu, 0,105 g  clorură de potasiu, 0,120 g  clorură de calciu (CaCl2×6H2O), 0,050 g   hidrogenocarbonat de sodiu. După dizolvare în apă, se ajustează pînă la volumul de referinţă. Se omogenizează.  Se repartizează cîte 9 ml în eprubete. Se  închide cu dop de bumbac  şi se autoclavează   15 minute la 121°C.

Anexa nr.5 – (OENO 8/95)

Medii de cultură

Mediile de cultură şi antimicrobiene sînt indicate în calitate de exemplu.

Apa utilizată trebuie să fie distilată, bidistilată sau deionizată, fără urme de metale, inhibitori sau  alte substanţe antimicrobiene.

1. Medii de cultură solide

1.1. Pentru drojdii:

Mediu YEPD (Extract de drojdie, peptonă, dextroză), geloze + cloramfenicol

Preparare: într-un balon Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăreşte, 10 g   extract de drojdie (Difco sau echivalent), 20 g de peptonă, 20 g de glucoză şi 100 mg de cloramfenicol. Se dizolvă în 450 ml de apă.

Separat, se dizolvă 20 g de geloză cu 500 ml de apă, într-un balon de   1000 ml, se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent şi evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală, se adaugă soluţia precedentă, volumul se completează pînă la 1000 ml cu apă şi se amectecă. Se distribuie în eprubete Boucher cîte  15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumerare cu filtrare prin membrane). Se închid cu dop de bumbac  şi se autoclavează timp de 15 minute la 121°C.

În locul cloramfenicolului, pe suprafaţă în momentul distribuţiei mediului, se poate de adăugat penicilină 20U/ml şi streptomicină 40 U/ml.

1.2. Pentru bacterii lactice

Mediu Lafon-Lafurcade şi al. geloză + actidion

Preparare: într-un vas Erlenmeer de 1000 ml se cîntăreşte  5 g de extract de drojdie, 10 g de extract de carne, 15 g de pepton tripsic, 5 g de acetat de sodiu, 2 g de citrat de amoniu, 0,05 g de sulfat de magneziu, 0,2 g de sulfat de mangan, 20 g de glucoză şi 50 mg de actidion. Se dizolvă în 400 ml de apă şi se corectează pH pînă  la 5,4 cu o soluţie de hidroxid de sodiu 1 N sau cu o soluţie de acid clorhidric de 1 N. Se adaugă 1 ml de Tween 80.

Separat, într-un  balon de   1000 ml, se dizolvă 20 g de geloză cu 500 ml de apă, se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent şi evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală, se adaugă soluţia precedentă şi volumul se completează pînă la 1000 ml cu apă. Se amectecă şi se distribuie în eprubete Boucher  cîte  15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumerare cu filtrare prin membrane). Se închid cu  dop de bumbac  şi se autoclavează timp de 20 minute la 121°C.

Mediu  Dubois (mediu 104), geloză + actidion

Preparare: într-un balon Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăresc 5 g de extract de drojdie (Difco), 5 g de peptonă, 3 g de acid L-malic, 0,05 g de sulfat de magneziu, 0,05 g de sulfat de mangan, 50 mg de actidion. Se dizolvă în 200 ml de apă. Se adaugă 250 ml de suc de tomate şi  se corectează pH la 4,8 cu o soluţie de hidroxid de sodiu 1 N sau de   acid clorhidric de 1N. Se adaugă o picătură de Tween 80.

Separat, într-un balon  de  1000 ml, se dizolvă 20 g de geloză cu 500 ml de  apă , se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent, evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală, se adaugă soluţia precedentă şi se completează pînă la 1000 ml cu apă. Se amectecă şi se distribuie în eprubete Boucher cîte 15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumerare cu filtrare prin membrane). Se închid cu un dop de  bumbac   şi se autoclavează timp de 20 minute la 121°C.

Mediu TJB (Tomato Luice Broth), geloză + actidion

Preparare: într-un balon Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăreşte, 5 g de glucoză, 2 g de  triptonă (Difco), 5 g de peptonă (Difco), 5g extract de drojdie (Difco), 1 g de extract de ficat şi 50 mg de actidion. Se dizolvă în 400 ml de suc de tomate. Se corectează pH la 5,5 cu o soluţie de hidroxid de sodiu 1 N sau cu   acid clorhidric de 1 N. Se adaugă o picătură de Tween 80.

Separat, într-un balon   de 1000 ml, se dizolvă 20 g de geloză cu 500 ml de suc de tomate, se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent şi evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală, se    adaugă   soluţia   precedentă   şi     se   completează  pînă    la 1000 ml cu suc de tomate.

Se amectecă şi se distribuie în eprubete Boucher cîte 15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumerare cu filtrare prin membrane). Se închid cu dop de bumbac  şi se autoclavează timp de 20 minute la 121°C.

Sucul de tomate  se  diluează  de 4,2 ori şi se  filtrează  prin Watman  nr.1 (1000 ml).

1.3. Pentru bacteriile acetice

Mediu G2, geloză + actidion

Preparare: într-un  balon Erlenmeer 1000 ml se cîntăreşte 1,2 g de extract de drojdie, 2 g de fosfat de amoniu, 50 mg de actidion. Se adaugă 500 ml de cidru  şi  se corectează pH pînă la 5 cu o soluţie de hidroxid de sodiu 1 N sau cu o soluţie de acid clorhidric de 1 N.

Separat, într-un balon de 1000 ml, se dizolvă 20 g de geloză cu 450 ml de apă, se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent şi evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală se adaugă soluţia precedentă şi  se completează pînă la 1000 ml cu apă. Se amectecă şi se distribuie în eprubete Boucher cîte 15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumerare cu filtrare prin membrane). Se închid cu dop de bumbac  şi se autoclavează timp de 20 minute la 121°C.

Mediu Carr, geloză + actidion

Preparare: într-un  balon Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăreşte 30 g de extract de drojdie (Difco),   50 mg de actidion. Se  dizolvă în  500 ml de apă, se adaugă 1 ml de verde de bromcrezol de 2,2 %.

Separat, într-un balon   de  1000 ml, se dizolvă 20 g de geloză cu 450 ml de apă, se plasează într-o baie fierbinte, agitînd frecvent şi evitînd o încălzire prelungită. După dizolvarea totală, se adaugă soluţia precedentă şi  se completează pînă la 1000 ml cu apă. Se amectecă şi se distribuie în eprubete Boucher cîte 15 ml (pentru enumеrare pe suport) şi  cîte 6 ml (pentru enumеrare cu filtrare prin membrane). Se închid cu dop de bumbac  şi se autoclavează timp de 20 minute la 121°C.

După lichefiere şi răcire pînă la 45°C, la mediu se adaugă  20 ml de alcool la litru, se sterilizează  prin filtrare (membrană de fluorură de poliviniliden) şi se amestecă.

2. Medii   lichide de cultură

2.1. Pentru levuri

Mediu YEPD ( Extract de drojdie, Peptonă, Dextroză) + cloramfenicol

Preparare: într-un balon Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăresc, 10 g de extract de drojdie (Difco sau echivalent), 20 g de peptonă, 20 g de glucoză şi 100 mg de cloramfenol. Se dizolvă, se completează  pînă la 1000 ml cu apă şi se amestecă.

Se distribuie  cîte  5 ml  în eprubete şi se autoclavează timp de 15 minute la 121 °C.

2.2. Pentru bacterii lactice

Mediu MTJ (50 % mediu  MRS „Lactobacilli Man Rogosa and Sharpe Broth” + 50 % mediu TJB „Tomato Luice Broth”) + actidion

Preparare: într-un balon  Erlenmeer de 1000 ml, se cîntăresc, 27,5 g de MRS „Lactobacilli Man Rogosa and Sharpe Broth” , se adaugă 500 ml de apă, se încălzeşte  pînă la fierbere pentru dizolvarea totală, se adaugă 20,5 g de mediu TJB „Tomato Luice Broth”  şi 50 mg de actidion. Se completează    cu apă pînă la  1000 ml şi  după ce  se corectează pH pînă la 5,5 cu soluţie de acid clorhidric de 1N, se amestecă. Se distribuie în eprubete cîte  10 ml  şi se autoclavează timp de 15 minute la 121 °C.

Se utilizează 10 ml în loc de 5 ml (  în cazul drojdiilor)  din cauza sensibilităţii mai mari a bacteriilor lactice la oxigen.

42.  Izotiocianat de alil

42. 1. Izotiocianat de alil

1. Principiul metodei

Izotiocianatul de alil, posibil  prezent în vin, este separat  prin distilare şi identificat  prin gaz cromatografie.

2. Reactivi:

etanol absolut;

soluţie standard: soluţie de izotiocianat de alil în alcool absolut, conţinînd  15 mg de izotiocianat de alil pe litru;

amestec de răcire, constînd din etanol şi gheaţă carbonică, temperatura (- 60) °C.

3. Aparatura:

aparat de distilare,  figura 7. Prin aparat  trece  un flux continuu de azot;

manta de încălzire, controlată termostatic;

debitmetru;

gaz-cromatograf cu detector spectrofotometric , echipat cu filtru- selector pentru compuşi sulfuroşi (lungimea de undă λ = 394 nm) sau orice  detector potrivit;

coloană cromatografică din oţel inoxidabil cu diametrul intern de 3 mm şi  lungimea de 3 m, umplută cu Carbowax 20 M 10 % pe Cromosorb WHP,  80-100 mesh;

microseringă de 10 μl.

4. Metoda  de lucru

Se pun 2 litri de vin în balonul de distilare, se întroduc cîţiva mililitri de  etanol  în cele două tuburi colectoare, astfel încît părţile  poroase ale inelelor dispersoare de gaz să fie  complet scufundate. Se răcesc cele două tuburi din exterior, utilizînd amestecul de  răcire. Se conectează balonul la tuburile colectoare şi se  alimentează aparatul cu azot la un debit de trei litri pe oră. Se încălzeşte vinul la 80 °C stabilind temperatura cu  manta de încălzire, se distilează şi se colectează 45-50 ml de distilat.

Este recomandată utilizarea următoarelor condiţii:

temperatura injectorului – 200 °C;

temperatura coloanei – 130 °C;

fluxul gazului purtător de heliu – 20 ml /minut.

Se introduce, cu microseringa, un volum de soluţie standard suficient  pentru identificarea uşoară pe cromatogramă  a picului corespunzător  izotiocianatului de alil. În acelaşi mod se introduce în cromatograf proba  de distilat. Se verifică  dacă timpul de retenţie al picului obţinut corespunde cu acela al picului  soluţiei standard de izotiocianatului de alil.

În condiţiile descrise mai sus, nici unul din compuşii prezenţi în vin în mod natural nu vor produce picuri  cu timpul de reţinere , analogic  timpului de reţinere al  izotiocianatului de alil.

Figura 7. Aparat pentru distilare cu curent de azot

43.1.  Metode speciale pentru analiza mustului concentrat rectificat

Conţinutul de cationi totali

1. Principiul metodei

Proba este tratată cu un schimbător de cationi puternic acid. Cationii sînt schimbaţi cu H+. Cationii totali sînt exprimaţi de diferenţa dintre aciditatea totală a efluentului şi  a probei.

2.  Aparatura:

coloană de sticlă avînd diametrul intern 10-11 mm şi lungimea de aproximativ 300 mm, cu robinet;

pH metru, cu scala gradată cel puţin în unităţi 0,1 pH;

Electrozi:

electrod din sticlă, ţinut în apă distilată;

electrod de referinţă calomel/clorură de potasiu, ţinut în soluţie saturată de clorură de potasiu;

electrod combinat, ţinut în apă distilată.

3. Reactivi:

răşină de schimb cationic puternic acidă, în formă H+ umflată prin scufundarea în apă în timpul nopţii;

soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M;

hîrtie indicatoare pH.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ă t i r e a   p r o b e i

Se utilizează soluţia obţinută prin diluarea mustului concentrat rectificat la 40 % (m/v), în conformitate cu capitolul „Aciditatea totală" punctul   5.1.2.

4.2. P r e g ă t i r e a   c o l o a n e i   d e   s c h i m b a r e   a   i o n i l o r

Se introduc în coloană aproximativ 10 ml de  răşină  schimbătoare de ioni în formă H+. Se clăteşte coloana cu apă distilată pînă cînd aciditatea a fost înlăturată, utilizînd hîrtia indicator.

4.3. S c h i m b u l  d e  i o n i

Se trece  prin coloană 100 ml soluţie de must concentrat rectificat, pregătită în conformitate cu punctul 4.1., cu un flux de o picătură pe secundă. Se colectează efluentul într-un pahar de laborator. Se spală coloana cu 50 ml de apă distilată. Se titrează aciditatea din efluent (incluzînd apa de clătire) cu soluţie de hidroxid de sodiu 0,1 M, pînă cînd pH este 7 la 20 °C. Soluţia alcalină trebuie adăugată încet  сu  agitare  continuă. Se notează cu n ml volumul de hidroxid de sodiu 0,1 M utilizat.

5. Exprimarea rezultatelor

Conţinutul de cationii totali sînt exprimaţi în miliechivalenţi pe kilogram de zahăr total, cu o cifră zecimală.

5.1.C a l c u l a r e

Aciditatea efluentului se exprimă  în miliechivalenţi pe kilogram de must concentrat rectificat:

E = 2,5 n

Aciditatea totală a mustului concentrat rectificat, în miliechivalenţi pe kilogram (vezi „Aciditatea totală" punctul  6.1.2):

cationii totali, în miliechivalenţi pe kilogram de zaharuri totale:

(2,5n-a) / P x 100,

unde, P  -  concentraţia procentuală de zaharuri totale (m/m).

Conductivitatea

1. Principiul metodei

Conductivitatea electrică a coloanei de lichid definită de doi electrozi din platină paraleli este măsurată la capete prin încorporarea într-o punte Wheatstone. Conductivitatea variază cu temperatura.  Mai jos conductivitatea  se exprimă la  20 °C.

2. Aparatura:

conductimetru pentru determinarea conductivităţii într-un interval de 1-1 000 micro-siemens pe centimetru  (µS /cm-1);

baie de apă pentru termostatarea probelor de analizat la aproximativ 20 °C  (20 ± 2 °C).

3. Reactivi:

apă demineralizată, cu o conductivitate specifică sub 2 µS /cm-1 la 20 °C;

soluţie de referinţă de clorură de potasiu: se dizolvă 0,581 g de clorură de potasiu (KC1), uscată în prealabil pînă la o masă constantă la o temperatură de 105 °C, în apă demineralizată . Se completează volumul  pînă la un litru cu apă demineralizată . Această soluţie are o conductivitate de 1 000 µS/cm-1 la 20 °C. Soluţia nu trebuie păstrată mai mult de 3 luni.

4. Metoda de lucru

4.1. P r e g ăt i r e a   p r o b e i   d e   a n a l i z a t

Se utilizează soluţia cu o concentraţie totală a zahărului de 25 % (m/m) (25 0 Brix), conform descrierii din capitolul „Aciditatea ionică (pH)"  punctul 4.1.2.

4.2.D e t e r m i n a r e a  c o n d u c t i v i t ă ţ i i

Se aduce  proba analizată la 20 °C prin scufundare în baia de apă. Se menţine  temperatura în intervalul ± 0,1 °C. Se clăteşte de două ori celula conductimetrului cu soluţia care trebuie analizată. Se măsoară conductivitatea şi se exprimă  rezultatul în µS/cm-1.

5. Exprimarea rezultatelor

Rezultatul pentru soluţia de must concentrat rectificat 25 % (m/m) (25° Brix) se  exprimă  în micro-siemens pe centimetru  (µS/cm-1) la 20 °C, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

5.1. C a l c u l a r e

Dacă aparatul nu este prevăzut cu mijloace pentru controlul temperaturii,  se  corectează  conductivitatea măsurată utilizînd tabelul de mai jos. Dacă temperatura este sub 20 °C, corecţia se adună, dacă temperatura este peste 20 °C, corecţia se  scade.

Tabel

Corecţiile aduse conductivităţii pentru temperaturi diferite de 20 °C (µS/cm-1)

| Conductivi- | Temperatura, 0 C |
| --- | --- |
| tatea | 20,2 | 20,4 | 20,6 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 22,01) |
|  | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,2 | 18,02) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 150 | 1 | 1 | 2 | Ó | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 200 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 250 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 300 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 350 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 400 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 . | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 450 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 500 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 550 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 600 | Ó | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 18 | 21 | 24 | 26 |

1) Corecţia  se scade.

2) Corecţia se adună.

Hidroximetilfurfural  (HMF)

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a  c o l o r i m e t r i c ă

Aldehidele derivate din furan, componenta principală fiind hidroximetilfurfuralul, reacţionează cu acidul barbituric şi paratoluidina şi dau un compus roşu, care este determinat prin colorimetrie, la 550 nm.

1.2.C r o m a t o g r a f í a   l i c h i d ă  d e   î n a l t ă   p e r f o r m a n ţ ă (HPLC)

Se separă  într-o coloană  cromatografică de fază inversă   şi se determină la 280 nm.

2. Metoda colorimetrică

2.1.A p a r a t u r a:

spectrofotometru care permite efectuarea de măsurători între 300 - 700 nm;

cuve din sticlă, cu drum optic de 1 cm.

2.2. R e a c t i v i:

soluţie de acid barbituric  0,5 %, (m/v):  se dizolvă 500 mg de acid barbituric (C403N2H4) în apă distilată şi se încălzeşte uşor deasupra unei băi de apă la 100 °C. Se completează volumul  pînă la 100 ml cu apă distilată. Soluţia se păstrează aproximativ o săptămână;

soluţie de paratoluidina, 10 % (m/v): se iau 10 g de paratoluidină, C6H4(CH3)NH2, într-un balon cotat de 100 ml; se adaugă 50 ml de izopropanol CH3CH(OH)CH3 şi 10 ml de acid acetic glacial CH3COOH (ρ20 = 1,05 g/ml). Se completează volumul  pînă la 100 ml cu izopropanol. Această soluţie trebuie reînnoită zilnic;

soluţie apoasă de acetaldehidă, CH3CHO, 1 %, (m/v).Se prepară  imediat înainte de utilizare.

soluţie etalon apoasă de hidroximetilfurfural C6O3H6, 1 g/l.

Se prepară diluţii succesive, conţinând 5, 10, 20, 30 şi 40 mg/l prin diluarea soluţiei de 1 g/l.  Toate  soluţiile  trebuie să fíe proaspăt preparate.

2.3. M e t o d a   d e  l u c r u

2.3.1 Pregătirea probei

Se utilizează soluţia obţinută prin diluarea mustului concentrat rectificat la 40 % (m/v), conform descrierii din capitolul „Aciditatea totală". Pentru  determinare se utilizează  2 ml din această soluţie.

2.3.2   Determinarea colorimetrică

Se iau în două baloane cotate a) şi b) de 25 ml fiecare, prevăzute cu dopuri rodate , 2 ml de probă preparată în conformitate cu punctul 2.3.1. Se iau  în fiecare balon cîte  5 ml de soluţie de paratoluidină ; se amestecă. Se adaugă 1 ml de apă distilată în balonul b) (control) şi 1 ml de acid barbituric  în balonul a) (proba de analizat). Se agită pentru omogenizare. Se transferă conţinutul baloanelor în cuvele spectrofotometrului cu drumuri optice de 1 cm. Se reglează scala absorbţiei la zero, utilizând conţinutul balonului b), la lungimea de undă de 550 nm. Se urmăreşte variaţia puterii de absorbţie a conţinutului balonului a); se înregistrează valoarea maximă A, care este atinsă după  2-5  minute.

Probele cu un conţinut de hidroximetilfurfural de peste 30 mg/l   trebuie diluate înainte de analiză.

2.3.3 Curba  de calibrare

Se iau 2 ml din fiecare soluţie de hidroximetilfurfural cu 5, 10, 20, 30 şi 40 mg/l  în două seturi de baloane de 25 ml a) şi b) şi se tratează  conform decrierii de la punctul 2.3.2. Curba de calibrare  reprezentând variaţia absorbţiei, în funcţie de concentraţia hidroximetilfurfuralului în miligrame pe litru (mg/l)  este o linie dreaptă ce trece  prin origine.

2.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Conţinutul de  hidroximetilfurfural în mustul concentrat rectificat este exprimată în miligrame per kilogram  (mg/kg)  de zaharuri totale.

2.4.1. Metoda de calcul

Concentraţia de hidroximetilfurfural C în miligrame pe litru (mg/l) în proba analizată este concentraţia de pe curba de calibrare corespunzătoare absorbţiei A, măsurată pe probă.

Concentraţia de hidroximetilfurfural, în miligrame pe kilogram  (mg/kg) de zaharuri totale:

250 x C/P,

unde,

P -  concentraţia procentuală (m/m) de zaharuri totale în mustul concentrat rectificat.

3. Cromatografía lichidă de înaltă performanţă (HPLC)

3.1. Ap a r a t u r a:

cromatograf  lichid , echipat cu:

injector cu  buclă  de 5 sau 10 µl;

detector spectrofotometru pentru efectuarea măsurătorilor la 280 nm;

coloană de silice cu octodecil legat (de exemplu Bondapak  C18 – Corasil, Waters Ass.).

Debitul fazei mobile, 1,5 ml/minut;

Aparat cu membrană filtrantă, diametrul porilor 0,45 µm.

3.2. R e a c t i v i:

apă bidistilată;

metanol distilat CH30H sau de calitate HPLC;

acid acetic CH3COOH, (ρ20 = 1,05 g/ml);

faza mobilă: apă-metanol -acid acetic , (40:9:1 v/v),  filtrată în prealabil printr-o membrană filtrantă (0,45 µm). Faza mobilă trebuie preparată zilnic şi degazată înainte de utilizare;

soluţie de referinţă de hidroximetilfurfural, 25 mg/l : într-un balon cotat de 100 ml se iau    25 mg de hidroximetilfurfural (C6H306), cîntărite cu precizie, şi se completează pînă la cotă cu metanol . Se diluează această soluţie 1:10 cu metanol şi se filtrează printr-o membrană filtrantă (0,45 µm). Soluţia se păstrează  2-3  luni  într-o sticlă maro în frigider.

3.3.M e t o d a   d e   l u c r u

3.3.1.  Pregătirea probei

Se utilizează soluţia obţinută prin diluarea mustului concentrat rectificat la 40 % (m/v), conform descrierii din capitolul „Aciditatea totală" şi se    filtrează    cu o membrană filtrantă de 0,45 µm.

3.3.2. Determinarea cromatografică

Se injectează  în cromatograf   5 (sau 10) μl  din proba     preparată    în conformitate  cu punctul  3.3.1. şi  5 (sau 10) μl   soluţie etalon de hidoximetilfurfural.  Se înregistrează cromatograma. Timpul de retenţie al hidroximetilfurfuralului este de aproximativ   6-7  minute.

3.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Conţinutul  de hidroximetilfurfural în mustul concentrat rectificat este exprimată în miligrame pe kilogram  (mg/kg) de zaharuri totale.

3.4.1. Metoda de calcul

Se notează cu C concentraţia de hidroximetilfurfural în soluţie de 40 % (m/v) din mustul concentrat rectificat. Concentraţia de hidroximetilfurfural, în miligrame pe kilogram (mg/kg) de zaharuri totale, este dată de:

250 × C/P,

unde, P – concentraţia procentuală (m/m) de zaharuri totale din mustul concentrat rectificat.

Metale grele

1. Principiul metodelor

1.1. M e t o d a   r a p id ă  d e   e v a l u a r e  a  m e t a l e l o r   g r e l e

Prezenţa metalelor grele în mustul concentrat rectificat, diluat corespunzător, se stabileşte de coloraţia produsă la formarea de sulfuri. Conţinutul metalelor grele se  evaluează  prin compararea cu o soluţie standard de plumb, corespunzînd concentraţiei maxime admisibile.

1.2. D e t e r m i n a r e a   c o n ţ i n u t u l u i  d e   p l u m b  p r i n                                        s p e c t r o f o t o m e t r i a  d e     a b s o r b ţ i e  a t o m i c ă

Chelatul format de plumb   cu pirolidinditiocarbamat de amoniu este extras  cu metilizobutilcetonă  şi absorbţia  absorbţia  măsurată  la 283,3 nm. Conţinutul de plumb se determină, utilizând  soluţii de referinţă.

2. Metoda rapidă de evaluare a metalelor grele

2.1. R e a c t i v i:

acid clorhidric diluat, 70 % (m/v): se iau 70 g de acid clorhidric HC1 (ρ20 = 1,16-1,19 g/ml) şi se completează pînă la 100 ml cu apă;

acid clorhidric diluat ,20 % (m/v): se iau 20 g de acid clorhidric HC1(ρ20 = 1,16-1,19 g/ml) şi se completează pînă la 100 ml cu apă;

amoniac diluat: se iau 14 g de amoniac NH3 (ρ20 = 0,931-0,934 g/ml) şi se completează pînă la 100 ml cu apă;

soluţie tampon pH 3,5: se dizolvă 25 g de acetat de amoniu CH3COONH4 ,  în 25 ml de apă şi se adaugă 38 ml de acid clorhidric diluat (70 %). Se ajustează pH-ul  necesar, cu acid clorhidric diluat (20 %) sau amoniac diluat   şi se completează pînă la 100 ml cu apă;

soluţie de tioacetamidă C2H5SN,  4 %, (m/v);

soluţie de glicerol C3H803 , 85 % , (m/v), (nD 20°C= 1,449 - 1,455);

reactiv de tioacetamidă: la 0,2 ml de soluţie de tioacetamidă   se adaugă 1 ml de amestec de 5 ml apă, 15 ml de soluţie de hidroxid de sodiu 1 M şi 20 ml de glicerol.  Se încălzeşte  20 de secunde într-o baie de apă la 100 °C. Se prepară imediat înainte de utilizare;

soluţie de  plumb cu concentraţia de  0,002 g/l:  se prepară o soluţie de plumb de 1 g/l dizolvînd 0,400 g de nitrat de plumb Pb(N03)2 în apă şi completînd volumul pînă la 250 ml  cu apă. Se diluează această soluţie cu apă imediat înaintea  utilizării:   2 ml  la 1000 ml  în scopul obţinerii unei soluţii de 0,002 g/l.

2.2. M e t o d a   d e   l u c r u

În 10 ml de apă se dizolvă  10 g de must concentrat rectificat. Se adaugă 2 ml de soluţie tampon pH 3,5, se amestecă. Se adaugă 1,2 ml de reactiv de tioacetamidă . Se amestecă din nou. Se prepară martorul în aceleaşi condiţii, utilizînd 10 ml de soluţie de plumb 0,002 g/l . După 2 minute,  soluţia de must concentrat rectificat se colorează în maro. Colaraţia  nu  trebuie să fie mai intensă decît cea a martorului.

2.3. C a l c u l u l

În condiţii analogice celor descrise   mai sus, proba martor corespunde unei concentraţii maxime admisibile de metale grele, exprimată ca plumb – 2 mg/kg de must  concentrat rectificat.

3. Determinarea conţinutului de plumb prin spectrofotometria de absorbţie atomică

3.1. A p a r a t u r a:

spectrofotometru de absorbţie atomică, echipat cu arzător cu aer-acetilenă;

lampă catodică pentru plumb.

3.2. R e a c t i v i:

acid acetic diluat: se iau 12 g de acid acetic glacial (ρ20 = 1,05 g/ml) şi se completează pînă la 100 ml cu apă;

soluţie de pirolidinditiocarbamat de amoniu C5H12N2S2 , 1 % , (m/v);

metilizobutilcetonă (CH3)2CHCH2COCH3;

soluţie de plumb, 0,010 g/l: soluţia de plumb de 1 g/l   se diluează   în proporţie 1:100  (v/v).

3.3. M e t o d a   d e  l u c r u

3.3.1. Pregătirea soluţiei de analiză

Se diluează 10 g de must concentrat rectificat într-un amestec de volume egale de acid acetic diluat  şi apă şi se completează pînă la 100 ml cu acest amestec. Se adaugă 2 ml de soluţie de pirolidinditiocarbamat de amoniu  şi 10 ml de metilizobutilcetonă. Se agită 30 de secunde, se protejează  de lumina puternică. Se lasă pînă la separarea în două straturi.  Se utilizează stratul de metilizobutilcetonă.

3.3.2.  Pregătirea soluţiilor de referinţă

Se prepară trei soluţii de referinţă care conţin, în plus faţă de 10 g de must concentrat rectificat, 1, 2 şi 3 ml de soluţie  de  plumb de 0,010 g/l.  Se tratează identic ca  soluţia analizată.

3.3.3. Martorul

Martorul se pregăteşte în aceleaşi condiţii ca şi la punctul 3.3.1. pentru soluţia de analizat, dar fără adăugarea mustului concentrat rectificat.

3.3.4.  Determinarea

Se reglează lungimea de undă la 283,3 nm. Se atomizează la flacără metilizobutilcetonă din proba martor şi se aduce  scala absorbţiei la zero.

Se determină absorbanta soluţiei analizate şi a soluţiilor de referinţă, utilizînd  soluţii de extracţie  corespunzătoare.

3.4. E x p r i m a r e a   r e z u l t a t e l o r

Conţinutul de plumb se exprimă în miligrame pe kilogram  (mg/kg)  de must concentrat rectificat, cu o   zecimală.

3.4.1. Calculare

Se trasează curba  variaţiei   absorbţiei în funcţie de concentraţia de plumb adăugată în  soluţiile de referinţă,  concentraţia zero corespunzînd soluţiei examinate.

Determinarea chimică a etanolului

Această metodă se utilizează  pentru determinarea tăriei alcoolice a lichidelor slab alcoolizate, cum sînt mustul, mustul concentrat şi mustul concentrat rectificat.

1. Principiul metodei

Simpla distilare a lichidului. Oxidarea etanolului în distilat cu dicromat de potasiu. Titrarea excesului de dicromat cu o soluţie de fier (II).

2. Aparatura

Se utilizează aparatura de distilare descrisă în capitolul  2  „Concentraţia alcoolică  la 20 0C".

3.  Reactivi:

soluţie de dicromat de potasiu: se dizolvă 33,600 g de dicromat de potasiu K2Cr2O7 într-o cantitate suficientă de apă pentru prepararea unui litru de soluţie la 20 °C. Un mililitru de soluţie oxidează 7,8924 mg de alcool;

soluţie de sulfat de fier (II) şi amoniu: se dizolvă 135 g de sulfat de fier (II) şi amoniu FeS04 x (NH4)2S04 x 6H2O într-o cantitate suficientă de apă pentru a obţine un litru de soluţie şi se adaugă 20 ml de acid sulfuric concentrat H2SO4 (ρ20= 1,84 g/ml).   Ulterior, soluţia  se oxidează încet;

soluţie de permanganat de potasiu: se dizolvă 1,088 g de permanganat de potasiu KMnO4  într-o cantitate suficientă de apă pentru a prepara un litru de soluţie;

acid sulfuric diluat: la 500 ml de apă se adaugă  treptat, agitînd continuu, 500 ml de acid sulfuric H2SO4 (ρ20  = 1,84 g/ml);

reactiv feros de ortofenantrolină: se dizolvă 0,695 g de sulfat feros FeS04 x  7H2O în 100 ml de apă şi se adaugă 1,485 g de monohidrat de ortofenantrolină C12H8N2 x H2O. Se încălzeşte pentru accelera  dizolvarea. Această soluţie de culoare  roşu aprins se păstrează bine.

4. Metoda de lucru

4.1.D i s t i l a r e a

Se iau  100 g de must concentrat rectificat şi 100 ml de apă în balonul de distilare. Se colectează distilatul într-un balon cotat de 100 ml şi se completează pînă la cotă cu apă.

4.2.O x i d a r e a

Se ia un balon  de 300 ml cu dop rodat  şi cu gît larg, care permite clătirea lui fără pierderi. Se iau  în balon 20 ml de soluţie de titrare de dicromat de potasiu  şi 20 ml de acid sulfuric diluat  şi se agită. Se adaugă 20 ml de distilat. Se astupă balonul şi se aşteaptă cel puţin 30 de minute, agitând din cînd în cînd (balonul „pentru măsurat”.) Se titrareză soluţia de sulfat de fier (II) şi amoniu  ţinînd cont de soluţia de dicromat de potasiu, prin punerea într-un balon identic a aceloraşi cantităţi de reactivi, dar înlocuind cei 20 ml de distilat cu 20 ml de apă distilată (balonul  „martor”).

4.3.T i t r a r e a

Se adaugă patru picături de reactiv de ortofenantrolină  conţinutului balonului „pentru măsurat". Se titrează excesul de dicromat de potasiu prin adăugarea de soluţie de sulfat de fier (II) şi amoniu. Titrarea se opreşte  cînd amestecul îşi schimbă culoarea din gri-albăstrui în maro. Pentru a avea o precizie mai mare asupra punctului final, se schimbă culoarea din maro în gri-albăstrui cu permanganat de potasiu. Se scade o zecime din volumul soluţiei utilizate din volumul soluţiei de fier (II) adăugate. Se notează diferenţa cu n ml. Se procedează analogic cu balonul „martor". Se notează diferenţa cu n' ml.

5. Exprimarea rezultatelor

Etanolul se exprimă în grame pe kilogram  (g/kg) de zahăr total  şi se notează cu o zecimală.

5.1. M e t o d a  d e   c a l c u l

n' ,  ml de soluţie ferică reduc 20 ml de soluţie de dicromat, care oxidează 157,85 mg de etanol pur. Un mililitru de soluţie ferică (II) are aceeaşi putere de reducere ca şi 157, 85/n' mg de etanol, (n — n')ml de soluţie ferică (II) are aceeaşi putere reducătoare ca şi 157, 85(n- n')/ n' mg de etanol. Concentraţia de etanol, în g/kg de must concentrat rectificat:

7,892 x (n'- n)/ n

concentraţia de etanol, în grame pe kilogram (g/kg)  de zaharuri totale :

789,2 x (n'- n)/ n'P,

unde,  P -  concentraţia procentuală (m/m) de zaharuri totale.

Mezoinozitolul, scilo-inozitolul şi zaharoza

1.Principiul

Cromatografia gazoasă a derivaţilor silanizaţi.

2. Reactivi:

etalon  intern: xilitol (soluţie apoasă  de aproximativ 10 g/l, la care se adăugă un vârf de spatulă de azid de sodiu),

Bi(Trimetilsilil) triflueroacetamidă-BSTFA-( C8H18F3NOSi2);

trimetilclorosilan (C3H9CISi);

piridină analitic pură,  (C5H5N);

mezoinozitol (C6H12O6).

3. Aparatura:

gaz-cromatograf;

coloană capilară (de exemplu,  din silice topită, învelit cu OV 1, grosimea peliculei de 0,15 pm, lungimea 25 m şi diametrul intern de 0,3 mm).

Condiţii de lucru:

gaz purtător: hidrogen sau heliu;

debitul gazului purtător: în  jur de 2 ml/minut;

temperatura injectorului şi detectorului: 300 °C;

programarea temperaturii: 1 minut la 160 °C, 4 °C per minut pînă la  260 °C, temperatură constantă de 260 °C timp de 15 minute;

raportul de divizare: în jur de 1:20;

integrator;

microseringă de 10 µl;

micropipete  de 50, 100 şi 200 µL;

balon de 2 ml cu dop din teflon;

etuvă.

4. Metoda de lucru

Se pun într-un balon de 50 ml aproximativ 5 g de must concentrat rectificat, cîntărite cu precizie. Se adaugă 1 µl de soluţie standard de xilitol  şi se completează pînă la cotă cu apă. După amestecare, se iau 100 µl de soluţie şi se pun în balonul cu dop de tiflon şi se  usucă sub un curent uşor de aer. Pentru facilitarea evaporării se pot adăuga, dacă este cazul, 100 µl de alcool etilic pur. Se dizolvă cu grijă reziduul în 100 µl de piridină şi se adaugă 100 µl de bi(trimetilsilil) trifluoroacetamidă  şi 10 µl de trimetilclorosilan, se închide balonul cu dopul din teflon şi se încălzeşte timp de o oră, la 60 °C. Se extrag 0,5 µl de lichid limpede şi se injectează utilizînd un ac încălzit, în conformitate cu raportul de divizare specificat.

5.  Calcularea rezultatelor

Se prepară o soluţie conţinînd: 60 g/l glucoza, 60 g/l fructoză, 1 g/l mezoinozitol şi 1 g/l zaharoză. Se cântăresc 5 g de soluţie şi se urmează procedura de la punctul 4. Rezultatele pentru mezoinozitol şi zaharoză, ţinînd cont de xilitol, sînt calculate din cromatogramă. În cazul scilo-inozitolului, care nu este disponibil în comerţ  şi are un timp de retenţie între ultimul pic al formei anomerice a glucozei şi vîrful mezoinozitolului , este considerat acelaşi rezultat ca şi pentru mezoinozitol.

6.Exprimarea rezultatelor

Mezoinozitolul şi scilo-inozitolul sînt exprimate în miligrame per kilogram de zahăr. Zaharoză este exprimată în grame per kilogram de must.

# Text boxes

Figura 5.   Aparat pentru mineralizarea vinului

Camera de reţinere a vaporilor

Condensator sferic

Întroducerea vinului şi a reactivilor

Balon de încălzire

Balonul de reacţie

(vin + acid  sulfuric + acid azotic)

Circulaţia apei reci

Figura 4.   Schema analitică  pentru determinarea mercurului

0,0      2,5      5,0      7,5     10,0    12,5     15,0     17,5    20,0    22,5    25,0    27,5     30,0    32,5    35,0    37,5     40,0    42,5    45,0

UV_VIS_1   WVL:518 nm

Separator

gaz-lichid

Pompă peristaltică

Etalon  sau  probă

Acid clorhidric de 10 %

Borhidrură de sodiu

Buclă de injecţie

Uscător