Anexa nr. 6

la Reglementarea tehnică privind

punerea la dispoziţie pe piaţă

a mijloacelor de măsurare

CONTOARELE DE ENERGIE TERMICĂ (MI-004)

Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de energie termică definite în continuare, care sînt destinate utilizării casnice, comerciale și în industria ușoară.

DEFINIȚII

Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare conceput pentru măsurarea energiei termice care, într-un circuit de schimb de căldură, este cedată de către un lichid numit lichid de transport al energiei termice.

Un contor de energie termică este un mijloc de măsurare complet sau un mijloc de măsurare combinat, compus din subansambluri (senzor de debit, pereche de senzori de temperatură și calculator) definite la punctul 20 din prezenta Reglementare sau o combinație a acestora.

| θ | temperatura lichidului de transport a energiei termice |
| --- | --- |
| θin | valoarea lui θ la intrarea în circuitul de schimb de căldură |
| θοut | valoarea lui θ la ieșirea din circuitul de schimb de căldură |
| Δθ | diferența de temperatură θin– θοut, unde Δθ ≥ 0 |
| θmax | limita superioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele erorilor maxime tolerate (EMT) |
| θmin | limita inferioară a lui θ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT |
| Δθmax | limita superioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT |
| Δθmin | limita inferioară a lui Δθ pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică în limitele EMT |
| q | debitul lichidului de transport al energiei termice |
| qs | valoarea cea mai mare a lui q permisă pentru perioade scurte de timp pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică |
| qp | valoarea cea mai mare a lui q permisă în mod permanent pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică |
| qi | valoarea cea mai mică a lui q permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică |
| P | puterea termică a transferului de căldură |
| Ps | limita superioară a lui P permisă pentru funcționarea corectă a contorului de energie termică |

CERINȚE SPECIFICE

1. Condițiile nominale de funcționare

Valorile pentru condițiile nominale de funcționare trebuie specificate de către producător, după cum urmează:

1.1. Pentru temperatura lichidului: θmax, θmin,

- pentru diferențele de temperatură: Δθmax, Δθmin,

cu următoarele restricții: Δθmax ⁄ Δθmin ≥ 10; Δθmin = 3 K sau 5 K sau 10 K.

1.2. Pentru presiunea lichidului: presiunea internă pozitivă maximă pe care contorul de energie termică o poate suporta în mod permanent la limita superioară a temperaturii.

1.3. Pentru debitele lichidului: qs, qp, qi, unde valorile lui qp și qi sînt supuse următoarei restricții:

- qp\qi ≥ 10.

1.4. Pentru puterea termică: Ps.

2. Clasele de precizie

Pentru contoarele de energie termică se definesc următoarele clase de precizie: 1, 2, 3.

3. Eroarea maximă tolerată pentru contoarele complete

EMT relative care se pot aplica unui contor de energie termică complet, exprimate în procente din valoarea reală pentru fiecare clasă de precizie, sînt:

1) pentru clasa 1:  E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă;

2) pentru clasa 2: E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă;

3) pentru clasa 3: E = Ef + Et+ Ec, unde Ef, Et, Ec sînt în conformitate cu punctele 7.1-7.3 din prezenta anexă.

Contorul complet de energie termică nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

4. Influențele admise ale perturbațiilor electromagnetice

4.1. Mijlocul de măsurare nu trebuie să fie influențat de cîmpurile magnetice statice sau de cîmpurile magnetice la frecvența rețelei de alimentare.

4.2. Influența unei perturbații electromagnetice trebuie să fie de așa natură încît modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la cerința 4.3 din prezenta anexă sau indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil.

4.3. Valoarea variației critice pentru un contor de energie termică complet este egală cu valoarea absolută a EMT aplicabile acelui contor de energie termică (a se vedea punctul 3 din prezenta anexă).

5. Durabilitatea

După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:

5.1. Senzorii de debit: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească valoarea critică de variație.

5.2. Senzorii de temperatură: variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească 0,1 °C.

6. Inscripțiile aflate pe un contor de energie termică

Clasa de precizie

Limitele debitului

Limitele de temperatură

Limitele diferenței de temperatură

Locul de instalare a senzorului de debit: flux direct sau invers

Indicarea direcției fluxului

7. Subansamblurile

Dispozițiile pentru subansambluri se pot aplica subansamblurilor fabricate de către același producător sau de către producători diferiți. Dacă un contor de energie termică este compus din subansambluri, cerințele esențiale pentru contorul de energie termică se aplică subansamblurilor, după cum este cazul. Suplimentar, se aplică și următoarele cerințe:

7.1.   EMT relativă a senzorului de flux, exprimată în %, pentru clasele de precizie:

1) clasa 1:   Ef = (1+ 0,01 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %;

2) clasa 2:  Ef = (2+ 0,02 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %;

3) clasa 3:  Ef = (3+ 0,05 qp/q ), dar nu mai mare de 5 %,

unde eroarea Ef  stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al senzorului de flux și masă sau volum.

  - EMT relativă a perechii de senzori de temperatură, exprimată în %:

- Et = (0,5+3·Δθmax/ Δθ),

unde eroarea Et stabilește legătura dintre valoarea indicată și valoarea reală a relației dintre semnalul de ieșire al perechii de senzori de temperatură și diferența de temperatură.

  - EMT relativă a calculatorului, exprimată în %:

- Ec = (0,5+Δθmax/ Δθ),

unde eroarea Ec stabilește legătura dintre valoarea temperaturii indicate și valoarea reală a temperaturii.

7.4.   Valoarea critică de variație pentru un subansamblu al unui contor de energie termică este egală cu valoarea absolută corespunzătoare a EMT care se aplică subansamblului (a se vedea punctele 7.1, 7.2 sau 7.3 din prezenta anexă).

7.5. Inscripțiile pe subansambluri

| Senzor de flux | Clasa de precizie |
| --- | --- |
|  | Limitele debitului |
|  | Limitele de temperatură |
|  | Factorul nominal al contorului (de exemplu litri/impulsuri) sau semnalul de ieșire corespunzător |
|  | Indicarea direcției fluxului |
| Pereche de senzori de temperatură | Identificarea tipului (de exemplu Pt 100) |
|  | Limitele de temperatură |
|  | Limitele diferenței de temperatură |
|  | Tipul senzorilor de temperatură |
|  | Limitele de temperatură |
|  | Limitele diferenței de temperatură |
| Calculator | Factorul nominal necesar al contorului (de exemplu litri/impulsuri) sau semnalul de intrare corespunzător provenit de la senzorul de flux |
|  | Locul de instalare a senzorului de flux: flux direct sau invers |

DAREA ÎN FOLOSINȚĂ

1) În cazul aplicaţiilor rezidenţiale se admite efectuarea măsurărilor cu ajutorul oricărui contor de clasa a 3-a.

2) În cazul aplicaţiilor comerciale şi/sau din industria uşoară, măsurările se efectuează cu orice contor de clasa a 2-a.

3) În ceea ce privește cerințele specificate la punctele 1.1-1.4 din prezenta anexă, distribuitorul sau persoana fizică sau juridică care deţine aviz tehnic de înregistrare pentru activitatea de instalare a contorului trebuie să asigure determinarea caracteristicilor, astfel încît contorul să fie adecvat pentru măsurarea exactă a consumului prevăzut sau previzibil.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

B + F sau B + D sau H1.