Anexa nr. 3

la Reglementarea tehnică privind

punerea la dispoziţie pe piaţă

a mijloacelor de măsurare

CONTOARELE DE APĂ (MI-001)

Cerințele relevante din anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică, cerințele specifice din prezenta anexă și procedurile de evaluare a conformității enumerate în prezenta anexă se aplică contoarelor de apă destinate măsurării volumului de apă potabilă, rece sau caldă, care este utilizată pentru consum casnic, consum comercial și pentru consumul industrial în cantități mici.

| DEFINIȚII |
| --- |
| Contor de apă | mijloc de măsurare proiectat pentru măsurarea, memorarea și afișarea, în condiții de măsurare, a volumului de apă care trece prin traductorul de măsurare |
| Debit minim (Q1) | debitul cel mai scăzut la care apometrul furnizează indicații care respectă cerințele privind erorile maxime tolerate (EMT) |
| Debit tranzitoriu (Q2) | valoarea debitului situată între debitul permanent și debitul minim și la care domeniul de valori pentru debit se împarte în două zone, „zona superioară” și „zona inferioară”; fiecare zonă are o EMT caracteristică |
| Debit permanent (Q3) | debitul cel mai mare la care contorul funcționează în mod satisfăcător, în condiții normale de utilizare, adică în condiții de debit constant sau intermitent |
| Debit de suprasarcină (Q4) | debitul cel mai mare la care contorul de apă funcționează în mod satisfăcător pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze |

CERINȚE SPECIFICE

Condițiile nominale de funcționare

Producătorul trebuie să specifice condițiile nominale de funcționare pentru mijlocul de măsurare, în special:

1. Domeniul de valori pentru debitul apei

Valorile pentru domeniul de debit trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Q3/Q1≥40;

- Q2/Q1=1,6;

3) Q4/Q3=1,25.

2. Domeniul de temperatură pentru apă

Valorile pentru domeniul de temperatură trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- de la 0,1 °C la cel puțin 30 °C; sau

- de la 30 °C la cel puțin 90 °C.

Contorul de apă trebuie proiectat astfel încît să funcționeze în ambele domenii.

3. Domeniul de presiune relativă a apei: intervalul este cuprins între 0,3 bari și cel puțin 10 bari la Q3.

4. Pentru sursa de alimentare cu energie electrică: valoarea nominală a tensiunii de alimentare în curent alternativ și/sau limitele tensiunii de alimentare în curent continuu.

Eroarea maximă tolerată

5. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul tranzitoriu (Q2) (inclusiv) și debitul de suprasarcină (Q4) este:

1) 2 % pentru apa care are o temperatură ≤ 30 °C;

2) 3 % pentru apa care are o temperatură > 30 °C.

Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

6. EMT, pozitivă sau negativă, a volumelor furnizate la debite cuprinse între debitul minim (Q1) și debitul tranzitoriu (Q2) (exclusiv) este de 5 %, indiferent de temperatura apei.

Contorul nu trebuie să utilizeze abuziv EMT sau să favorizeze în mod sistematic una dintre părți.

Efectul admis al perturbațiilor

7.1. Compatibilitatea electromagnetică

7.1.1. Efectul unei perturbații electromagnetice asupra unui contor de apă trebuie să fie astfel încît:

1) modificarea rezultatului măsurării să nu fie mai mare decît valoarea critică de variație definită la punctul 7.1.3 din prezenta anexă; sau

2) indicația rezultatului măsurării să se prezinte astfel încît să nu poată fi interpretată ca rezultat valabil (de exemplu o variație momentană care nu poate fi interpretată, memorată sau transmisă ca rezultat al măsurării).

7.1.2. După ce este supus acțiunii unei perturbații electromagnetice, contorul de apă trebuie:

1) să revină la funcționarea în limitele EMT;

2) să-şi păstreze toate funcţiile de măsurare;

3) să permită recuperarea tuturor datelor de măsurare existente înainte de apariția perturbației.

7.1.3. Valoarea critică de variație este valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori:

1) volumul care corespunde la jumătate din mărimea EMT în zona superioară a volumului măsurat;

2) volumul care corespunde EMT aplicate la volumul care corespunde unui minut la debitul Q3.

7.2. Durabilitatea

După ce a fost efectuată o încercare corespunzătoare, luînd în considerare perioada de timp estimată de producător, trebuie să fie satisfăcute următoarele criterii:

7.2.1. Variația rezultatului măsurării în urma încercării de durabilitate, prin comparație cu rezultatul măsurării inițiale, nu trebuie să depășească:

1) 3 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv;

2) 1,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv.

7.2.2. Eroarea de indicație pentru volumul măsurat după încercarea de durabilitate nu trebuie să depășească:

1) ± 6 % din volumul măsurat între Q1 inclusiv și Q2 exclusiv;

2) ± 2,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 0,1 °C și 30 °C;

3) ± 3,5 % din volumul măsurat între Q2 inclusiv și Q4 inclusiv, pentru contoarele de apă destinate măsurării apei cu o temperatură cuprinsă între 30 °C și 90 °C.

Capacitatea de a corespunde cerințelor

8.1. Contorul de apă trebuie să poată fi instalat pentru a funcționa în orice poziție, cu excepția cazurilor în care este marcat cu claritate pentru anumite poziții de funcționare.

8.2. Producătorul trebuie să specifice dacă contorul de apă este destinat să măsoare fluxul invers. În astfel de cazuri, volumul fluxului invers trebuie să fie scăzut din volumul cumulat sau trebuie să fie înregistrat separat. La fluxul direct şi la fluxul invers se aplică aceeaşi EMT.

Contoarele de apă care nu sînt proiectate pentru măsurarea fluxului invers trebuie să împiedice fluxul invers sau să se opună unui flux invers accidental, fără nici un fel de deteriorare sau modificare a proprietăților metrologice.

Unitățile de măsură

9. Volumul măsurat se afișează în metri cubi, simbol m3.

Punerea în funcțiune

10. Distribuitorul sau persoana legal desemnată pentru instalarea contorului de apă trebuie să determine condiţiile de utilizare specificate la punctele 1, 2 şi 3 din prezenta anexă, astfel încît contorul de apă să fie corespunzător pentru măsurarea cu exactitate a consumului prevăzut sau prognozabil.

EVALUAREA CONFORMITĂȚII

Procedurile de evaluare a conformității menționate în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică și din care producătorul poate alege sînt:

B + F sau B + D sau H1.